# Załącznik nr 1

# POZYCJA NR 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

| Dot. pozycja nr 1 MOBILNY, CYFROWY APARAT RTG szt.1 |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy rok prod. 2019 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej oraz ze zmotoryzowanym ruchem jezdnym (napęd zasilany z akumulatorów). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współdzielenia bezprzewodowego przenośnego cyfrowego detektora z oferowanym cyfrowym, stacjonarnym aparatem RTG | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w bezprzewodowy przenośny detektor cyfrowy o rozmiarach aktywnego pola 35 x 43cm +/- 1cm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat nie na części składowe. DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu) | Tak |  | Bez punktacji (dostarczyć z aparatem) |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu (min 5 godzin) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych poszerzonych o testy specjalistyczne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim albo programy anatomiczne w języku polskim oraz piktogramy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie i pełna integracja aparatu do systemu RIS/PACS (Esculap/SyngoPlaza) funkcjonującym u zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparaty RTG w poz. 1 i poz. 2 (stacjonarny i mobilny) musi być wyprodukowany przez jednego producenta i posiadać ten sam interfejs użytkownika oraz algorytm przetwarzania obrazu na oferowanym aparacie stacjonarnym oraz na cyfrowym mobilnym | Tak |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika (wybór programu anatomicznego ustawia automatycznie parametry ekspozycji) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora ≥20kW (zgodnie z IEC 60601-2-7 dla 100 ms) | Tak, podać |  | 20-29kW - 0 pkt. ≥ 30kW – 30pkt. |
|  | Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 360 mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| LAMPA RTG |
|  | Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 (aparat nie będzie wykorzystywany do zdjęć młodszych dzieci) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MH | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90° | Tak ,podać |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- kolumna aparatu ≥120 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja dodatkowa: 1mm Al.+ 0,1mm Cu lub/i 1 mm Al. + 0,2 mm Cu. | Tak |  | Bez punktacji |
| KOLUMNA I STATYW APARATU |
|  | Konstrukcja kolumny – ułatwienia w utrzymywaniu aparatu w czystści | Tak/Nie, podać |  | Wszystkie kable do lampy ukryte wewnątrz ramienia – 20 pkt Kable karbowane, kable w innych osłonkach na zawnątrz ramienia – 0 pkt |
|  | Antybakteryjna powłoka na obudowach aparatu | Tak/Nie, podać |  | Tak, powłoka antybakteryjna oparata na tlenkach metali zawartych w farbie – 20 pkt Tak, powłoka antybakteryjna oparata na jonach srebra lub miedzi – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej min. +/- 130° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej min. +/- 90° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥200cm | Tak, podać |  | ≥ 210 cm – 10 pkt < 210 cm – 0 pkt |
|  | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy rozładowanych akumulatorach aparatu (po zwolnieniu blokady) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 550 kg | Tak, podać |  | ≤ 400 kg- 10 pkt. > 400 - 550 kg – 0 pkt |
| DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor mobilny, bezprzewodowy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Min. Format powierzchni aktywnej detektora: 35 x 43cm +/- 1cm. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb połączenia Wi-Fi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 65 % zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 0,05 lp/mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W szufladzie akumulator detektor jest doładowywany min. podczas postoju | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zewnętrzna ładowarka do akumulatorów detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Akumulator detektora min.2 sztuki | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Klasa odporności przed wodą min IPX3 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 MPx, | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 3,5 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | Tak, podać |  | ≥ 200 kg – 10 pkt ≥ 100- 199 kg – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm, | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 180 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | Tak |  | Bez punktacji |
| KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA) |
|  | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie Wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM Worklist | Tak ,podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów o pełnej rozdzielczości | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana wartości okna (jasności/kontrastu) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) pacjenta i badania z konsoli technika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WIFI i kablowy min. 100mbit/s | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta lub pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw. ≥ 500 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia statystyk obrazów odrzuconych z powodów odrzucenia, z podziałem na techników wykonujących badanie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist manager (WLM), Storage (Send), MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, robota nagrywającego płyty cd/dvd | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom niepowołanym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy opłucnej | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment: - możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów pacs - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji przez użytkownika - raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wgrywanie poprawek softwarowych poprawiających bezpieczeństwo np. Windowsa nie rzadziej niż po 90 dniach poprzez zdalną diagnostykę | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| URZĄDZENIA DODATKOWE |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający zatrzymanie napędu i wyłączenie generatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony kieszeń/kieszenie do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej oraz detektora podczas transportu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw lekkich, zmywalnych fartuchów ochronnych w rozmiarach L,M,S (1 sztuka każdego rozmiaru) z możliwością mycia i dezynfekcji obustronnej (IEC 61331-1:2014 z 09.2016) | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Gwarancja min.24 miesiące rozpoczynająca się się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie gwarancji w ramach ceny oferty (w ramach zakupionej konfiguracji). | Tak |  | Bez punktacji |

# POZYCJA NR 2

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Dot. pozycja nr 2 CYFROWY, STACJONARNY APARAT RTG szt.1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok prod. 2019 | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat CE wystawiony przez jednostke notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III) na cały aparat, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Elementy kluczowe aparatu jak zawieszenie, stojak, stół, generator, lampa, oprogramowanie wyprodukowane przez jednego producenta | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu (min. 20 godz.) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość współdzielenia bezprzewodowego przenośnego cyfrowego detektora z oferowanym cyfrowym mobilnym aparatem RTG | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Ten sam interfejs użytkownika oraz algorytm przetwarzania obrazu na oferowanym aparacie stacjonarnym oraz na cyfrowym mobilnym | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| GENERATOR |  |
|  | Generator typu HF | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora ≥ 50 kHz | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 65 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres napięć ≥ 40- 150 kV, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres mAs: min. mAs ≤ 0,5 mAs, max. mAs ≥ 600 mAs, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prądów min. mA ≤ 20 mA, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prądów max. mA ≥ 800 mA, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC i z możliwością edycji nazw ≥ 1000 programów, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |  |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej≥ 260°, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥330° , co najmniej w jedną stronę 180°, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 160 cm | Tak, podać | = 160 cm - 0 pkt. > 160 cm - 10 pkt. |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 300 cm | Tak, podać | ≥ 300 cm ≤ 400 cm - 0 pkt. > 400 cm -10 pkt |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 150cm | Tak, podać | ≥ 150 cm ≤ 200 cm - 0 pkt >200 cm-10 pkt |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system autopozycjonowania min. 10 pozycji oraz silnikowe ruchy zawieszenia sufitowego wzdłuż/w poprzek/ pionowo/obroty wokół osi pionowej i poziomej | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Aparat z silnikowym (serwomotorycznym) wspomaganiem ruchów zawieszenia lampy wykonywanych ręcznie przez technika | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Autocentrowanie lampy względem detekora w stole i w stojaku | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyświetlenie na panelu wyświetlacza na uchwycie lampy rtg kąta pod jakim znajduje się detektor bezprzewodowy podczas ekspozycji swobodnych | Tak/Nie, podać | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wybierania parametrów ekspozycji (min. kV, mAs), komory AEC, z panelu wyświetlacza na uchwycie lampy rtg | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna i ręczna kolimacja | Tak | Bez punktacji |  |  |
| LAMPA RTG |  |
|  | Ogniska lampy ≤ 0,6/1,2 mm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | Tak, podać | ≥ 600 kHU – 10 pkt <600 kHU – 0 pkt |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,6 MHU | Tak, podać | ≥ 2,3 MHU – 10 pkt <2,3 MHU – 0 pkt |  |  |
|  | Prędkość wirowania anody ≥9000 obr/min | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 130 kHU/min, | Tak, podać | <160 kHU/min – 0 pkt ≥ 160 kHU/min – 10 pkt |  |  |
|  | Moc ogniska małego ≥ 30 kW, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 80kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora (łączna) ≥ 2,5 mm Al., | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Filtry dodatkowe wybierane automatycznie razem z projekcją ≥ 3, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatrem pola promieniowania i celownikiem laserowym | Tak | Bez punktacji |  |  |
| BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY |  |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy, z warstwą scyntylacyjną w technologii CsI, umożliwiający wykonanie badania pacjenta do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora – pacjent leżący) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy - ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥ 100 kg. | Tak, podać | ≥ 200 kg – 10 pkt 100 kg- 199 kg – 0 pkt |  |  |
|  | Minimalny rozmiar pola aktywnego detektora ≥34 x 42cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Aktywne pole obrazowania ≥34 x 42 cm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 Mp | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyjmowany akumulator min. 2 szt | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów lub montowana na ścianie stacja ładująca akumulator detektora bez wyciągania go oraz jednocześnie miejsce przechowywania detektora bezprzewodowego | Tak, podać | Zawnętrzna ładowarka – 0 pkt Stacja ładująca akumulator bez wyciągania z detektora mocowana na ścianie – 20 pkt |  |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50%, | Tak, podać DQE | Bez punktacji |  |  |
|  | Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,5kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum ≥ 3,3 lp/mm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 180 | Tak, podać | ≥ 550 ekspozycji – 10 pkt 180 - 549 – 0 pkt |  |  |
|  | Czas do pojawienia się podglądu obrazu na konsoli ≤ 5s | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zintegrowana rączka ułatwiająca przenoszenie detektora lub rączka niezintegrowana –akcesorium wyposażeniowe do detektora | Tak, podać | Rączka zintegrowana – 10 pkt Niezintegrowana – 0 pkt |  |  |
|  | Dodatkowa osłona na detektor umożliwiająca zrobienie zdjęć pod obciążeniem (punktowym – pacjent – stojący) min. 220 kg | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Jeżdżący uchwyt na detektor | Tak | Bez punktacji |  |  |
| DETEKTOR CYFROWY W STOLE |  |
|  | Detektor cyfrowy zabudowany z warstwą scyntylacyjną CsI | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiar aktywnego pola detektora ≥ 42 x 42 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 8 Mpx | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym ≤ 150 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50 %, | Tak,podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas do pojawienia się podglądu obrazu na konsoli ≤5s | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
| DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE |  |
|  | Detektor cyfrowy zabudowany z warstwą scyntylacyjną CsI | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiar aktywnego pola detektora≥ 42 x 42 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 8 Mpx | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym ≤ 150 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50 %, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥3,3 Lp/mm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą rtg przy jej przesuwie wzdłuć osi długiej stołu w zakresie min. 40 cm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą rtg przy jej kątowaniu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | Tak/Nie, podać | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne stołu w pozycji środkowej (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji ≥270 kg | Tak, podać | ≥300 kg- 20 pkt <300 kg – 0 pkt |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 33 cm | Tak, podać | ≥40 cm – 10 pkt. <40 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 54 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm | Tak, podać | ≥ 90 cm – 10 pkt <90 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kv ≤ 1,1 mm Al. | Tak, podać | ≤ 0,65 mm Al. – 10 pkt >0,65 mm Al – 0 pkt |  |  |
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 230 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 80 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Pływająca płyta pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 90 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – wyjmowana | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyka AEC min3 -komorowa | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich na leżąco, w zakresie ≥50cm | Tak/Nie, podać | Nie – 0 pkt, Tak – 20 pkt |  |  |
|  | Przyciski nożne do ruchu stołu i zwalniania hamulców blatu stołu | Tak, podać | Z obu stron stołu – 10 pkt Z jednej strony stołu – 0 pkt |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa przy stole blokujący min. ruchy systemu | Tak | Bez punktacji |  |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi (z zabudowanym detektorem) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zmotoryzowany lub ręczny przesuw detektora w pionie ≥ 150 cm | Tak, podać | Zmotoryzowany lub zmotoryzowany i ręczny -10pkt. Przesuw tylko ręczny-0 pkt. |  |  |
|  | Pochylenie detektora min - 20° / + 90° | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne podążanie lampy za detektorem przy promieniu prostopadłym | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykywanie zdjęć z SID min. 115 cm oraz 180 cm | Tak, podać parametry | Bez punktacji |  |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤38 cm | Tak, podać | ≤ 30 cm – 10 pkt > 30 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≥170 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyka AEC min 3 komory | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Uchwyty boczne i górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV ≤ 0,65 mm Al. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Maksymalna długość obrazowania kości długich na stojąco min. 140 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Synchronizacja ruchu pionowego detektora z obrotem lampy rtg przy obrazowaniu kości długich | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Dodatkowy stojak dla pacjenta z uchwytem do wykonywania zdjęć kości długich na stojąco z przesuwną linijką widoczną na obrazie, przezierny dla promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( nie dopuszcza się rozwiązań np. Retrofit czyli tzw. Ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ). | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor LCD, ≥19”, rozdzielczość 1280x1024, jasność min. 200cd/m2, kontrast minimum: 500:1, monitor kalibrowalny z krzywą DICOM zgodny z GSDF | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Indywidualne konta dla techników, z indywidualnym hasłem umożliwiające dostęp do danych pacjentów i obsługę konsoli podczas badania | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych kości długich oraz finalnego zdjęcia złożonego | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrót obrazu | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw ≥ 750 | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage (Send), MPPS, DICOM Storage Commitment, | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny Duplikator płyt CD-R / DVD umożliwiający nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM wraz z przeglądarką umożliwiającą przeglądanie badań na komputerach osobistych oraz z komputerem sterującym o wydajności min. 30 CD-R / godzinę i rozdzielczością min. 1440x1440 | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na grupy wiekowe | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podłączenie i pełna integracja aparatu do systemu RIS/PACS (Esculap/SyngoPlaza) funkcjonującym u zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Integracja duplikatora z posiadanymi wskazanymi urządzeniami radiologicznymi (aparaty RTG, stacje opisowe, system PACS) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Ups do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ruchem urządzenia | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wysyłanie dawki sumarycznej po wykonaniu badania, | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Raportowanie dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wgrywanie poprawek softwarowych poprawiających bezpieczeństwo np. Windowsa nie rzadziej niż po 90 dniach poprzez zdalną diagnostykę | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| STACJA OPISOWA LEKARSKA Z OPROGRAMOWANIEM 2 SZT. |  |
|  | Stacje diagnostyczne wolnostojące lub jako klient PACS(Siemens) tzn.wykorzystujące oprogramowanie diagnostyczne z PACS | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podłączenie i pełna integracja obu stacji do systemu RIS/PACS (Esculap, SyngoPlaza) funkcjonującym u zamawiającego. Zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie wykonawcy. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Na stacjach diagnostycznych(dwie sztuki) ma być zainstalowane oprogramowanie HIS/RIS Eskulap.Koszty integracji po stronie oferenta. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows współpracujący z Active Directory w wersji posiadającej aktualne wsparcie producenta | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB RAM dla stacji wolnostojących min 8 GB RAM dla stacji klienckich | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 Wielkość plamki 0,270 mm Jasność maksymalna 1200 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. Kontrast panela 1400:1 Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) Gwarancja producenta 24 miesięcy Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych -DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ). Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta monitora. DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ). Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ). | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne oferowanej stacji lekarskiej posiada min: - podstawowe narzędzia diagnostyczne wymagane w ramach obowiązujących/aktualnych przepisów ustawowych zgodnych z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, - prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, - funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, szkło powiększające, przesuwanie, - zmiana okna wyświetlania - inwersja skali szarości - ciągłe powiększanie obrazu, powiększanie sekcji obrazu (prostokątne), powiększenie zsynchronizowane - pomiar odległości, kątów, kalibracja, histogram, - menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika - dynamiczne wyświetlanie obrazu (tryb cine) - jednoczesne oznaczanie określonej lokalizacji przestrzennej w różnych seriach badań - numerowanie kręgów kręgosłupa, po oznaczeniu kręgi zostaną przypisane w widoku strzałkowym i automatycznie oznaczone we wszystkich odpowiednich widokach osiowych. -Pomiar wskaźnika płucno – sercowego (Cardio Thoracic Ratio -CTR) -Angiografia subtrakcyjna (DSA) -Wyświetlanie plików DICOM MPEG-2 -Funkcje wyświetlania dla medycyny nuklearnej (ang. NUC color LUT) -Importowanie DICOM, JPEG, TIFF, BMP, PNG i GIF; Eksport DICOM, JPEG,TIFF, BMP, PNG, GIF i AVI - Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching). Oprogramowanie spełnia następujące profile IHE:IHE ANTA, IHE IOCM, IHE KIN, IHE XDS-I.b - możliwość archiwizowania/importowania badań obrazowych z nośników zewnętrznych np. CD/DVD - wpis/zgłoszenie do wyrobów medycznych min. w klasie IIa | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba monitorów medycznych- min. 2 szt. fabrycznie kalibrowane, z dedykowaną kartą graficzną min.10 bitowe odwzorowanie skali szarości (co najmniej 1024 poziomy skali szarości) | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | Tak | Myszki wertykalne do stacji opisowych (pionowe) -5 pkt. Myszki zwykłe – 0 pkt. |  |  |
|  | Ups do konsoli lekarskiej zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu | Tak | Bez punktacji |  |  |
| URZĄDZENIA DODATKOWE |  |
|  | Opracowanie/aktualizacja projektu osłon stałych pracowni wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem zezwoleń administracyjnych na uruchomienie i użytkowanie aparatu przez PWIS we Wrocławiu | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wykonanie wymaganych testów akceptacyjnych poszerzonych o specjalistyczne) zgodnie z rozp.MZ z dnia 18.02.2011roku. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Pełna integracja aparatu z istniejącym u zamawiającego systemem HIS/RIS, PACS, dostarczenie dodatkowych licencji, jeśli wymagane na koszt oferenta. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zestaw fantomów i urządzeń do testów podstawowych do radiografii cyfrowej i fluoroskopii typu Pro-Project Pro-RTG Digital R/F lub równoważne z oprogramowaniem, laptopem i drukarką (zgodnie z rozp.MZ z 12.11.2015 dz.u.poz.2040), szkolenie z wykonywania testów i obsługi oprogramowania 1os. / 2 godziny | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zestaw lekkich, zmywalnych fartuchów ochronnych w rozmiarach L,M,S, XS- dziecięce (1 sztuka każdego rozmiaru) z możliwością mycia i dezynfekcji obustronnej (IEC 61331-1:2014 z 09.2016) | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Okulary ochronne Pb: 0,75 mm; waga ≤ 65g – 2 sztuki | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Rękawice ochronne Pb – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zestaw osłon osobistych dla dorosłych i dzieci | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Pozycjonery radiotransparentne dla dorosłych i dzieci | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Parawan ochronny 1 sztuka | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wieszak jezdny na faruchy ochronne min 6 sztuk | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Markery RTG | Tak | Bez punktacji |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące rozpoczynająca się się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji) | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności, w tym przeglądy wykonywane w terminach zgodnych z zaleceniami producenta aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Reakcja serwisu w ciągu 24 godzin, licząc od zgłoszenia, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Usunięcie awarii w terminie max.5 dni , licząc od zgłoszenia awarii, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie gwarancji w ramach ceny oferty. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane

UWAGA:

Demontaż i utylizacja starego aparatu RTG po stronie Zamawiającego.