## Pakiet nr 2											Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Pompa infuzyjna– 8 sztuk.

Zadanie A: Pompa infuzyjna strzykawkowa – 6 sztuk

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa (jednotorowa). | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019. | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
| II. | Parametry: |
|  | Waga pompy max.: 2,5 kg. | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 60 minut. | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i wyświetlane komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania objętości strzykawki: 5, 10, 20, 30, 50 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (w tym min. 3 polskich). | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min.: 0,1 – 1800 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie limitu objętości. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu programowania infuzji (prędkość, prędkość i objętość (dawka), prędkość i czas, objętość (dawka) i czas). | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany i podglądu parametrów podaży bez zatrzymania pracy pompy. | TAK |  |
|  | Dokładność podaży nie gorsza niż +/-2%. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości infuzji. | TAK |  |
|  | Programowanie progów ciśnienia okluzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja ciśnienia w układzie przy progu okluzji. | TAK |  |
|  | Programowanie wielkości dawki uderzeniowej. | TAK |  |
|  | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej. | TAK |  |
|  | Bolus automatyczny i manualny. | TAK |  |
|  | Programowana przerwa w infuzji. | TAK |  |
|  | Opóźniony start. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru leku z listy ( wbudowana biblioteka leków) oraz możliwość zapisania lub wymiany leku na liście. | TAK/NIE podać |  |
|  | Priorytetowy system alarmów – zróżnicowany sygnał świetlny i dźwiękowy, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Alarmy i sygnały ostrzegawcze, min.: brak sieci, słaby akumulator, rozładowany akumulator, wzrost ciśnienia, okluzja, linia rozłączona (gwałtowny spadek ciśnienia), pusta strzykawka, nieprawidłowa strzykawka, koniec przerwy w infuzji, koniec infuzji, awaria pompy. | TAK |  |
|  | Autokontrola urządzenia. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna lub nawigacyjna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
| III. | Wyposażenie dla każdej pompy: |
|  | Statyw jezdny do zamocowania pompy. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania na stojaku. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy. | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Zadanie B: Pompa infuzyjna objętościowa – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa przystosowana do podawania płynów i preparatów krwi (krwiopochodnych) oraz żywienia pozajelitowego. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019. | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
| II. | Parametry: |
|  | Waga pompy max.: 2,5 kg. | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 8 godzin. | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i wyświetlane komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min.: 0,1 – 1200 ml/h. W przedziale od 0,1 – 99,99 prędkość infuzji programowana co 0,01 ml/h. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania min.: 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji co najmniej od 1 minuty do 99 godzin. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤ 0,2 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z oraz bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia min.: 2 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Dokładność dozowania nie gorsza niż +/-5%. | TAK |  |
|  | Funkcje pompy, min.: informacja o stanie naładowania akumulatora, funkcja stand-by. | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem – jeden w pompie i jeden w drenie. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia akustyczno-optyczne. | TAK |  |
|  | Alarm odłączonego czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia okluzji. | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w drenie. | TAK |  |
|  | Alarm otwartych drzwi pompy. | TAK |  |
| III. | Wyposażenie dla każdej pompy: |
|  | Statyw jezdny do zamocowania pompy. | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania na stojaku pionowym. | TAK |  |
|  | Czujnik kropli. | TAK |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilny z zaoferowaną pompą – zestaw startowy 10 szt. | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)