## OPZ
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału chirurgicznego i oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala św. Anny w Miechowie |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do SWZ
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie później niż 2023 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
Monitor medyczny – 1 szt.
5 | Monitor medyczny Full HD o przekątnej ekranu min. 27" | Tak, podać | Bez punktacji
6 | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać | Bez punktacji
7 | Format obrazu 16:9 | Tak, podać | Bez punktacji
Sterownik kamery – 1 zestaw
8 | Sterownik kamery do obrazowania oraz dokumentowania zabiegów endoskopowych. | Tak | Bez punktacji
9 | Możliwość podłączenia głowicy kamery oraz endoskopów giętkich takich jak: wideoureterorenoskop, wideocystoskop | Tak | Bez punktacji
10 | Możliwość bezpośredniego podłączenia dedykowanych giętkich endoskopów jednorazowego użytku | Tak | Bez punktacji
11 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | Tak, podać | ≥ 2 wyjścia DVI-D – 2 pkt < 2 wyjścia DVI-D – 0 pkt
12 | Wbudowany moduł archiwizacyjny. | Tak | Bez punktacji
13 | Możliwość zapisu filmów oraz zdjęć w pamięci wewnętrznej oraz na zewnętrznym nośniku typu pendrive. | Tak | Bez punktacji
14 | Min. 4 gniazd USB z czego 1 umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak | > 4 gniazda USB – 2 pkt = 4 gniazda USB – 0 pkt
15 | Pamięć wewnętrzna min. 45GB | Tak | > 45Gb – 2 pkt = 45GB – 0 pkt
16 | Waga urządzenia nie większa niż 3 kg | Tak | Bez punktacji
Głowica kamery – 1 sztuka
17 | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, | Tak | Bez punktacji
18 | Głowica wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULLHD | Tak, podać | Bez punktacji
19 | Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery | Tak, podać | Bez punktacji
20 | Min. 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak, podać | Bez punktacji
21 | Regulacja ostrości przy pomocy pierścienia | Tak | Bez punktacji
22 | Funkcja zoom: cyfrowa lub optyczna | Tak, podać | Bez punktacji
23 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD, STERIS V PRO | Tak | Bez punktacji
24 | Waga głowicy 125g – 135g | Tak, podać | Bez punktacji
Źródło światła LED - 1 zestaw
25 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | Tak | Bez punktacji
26 | Temperatura barwowa w zakresie 6300 - 6400K | Tak, podać | Bez punktacji
27 | Żywotność lampy min. 25 000 godzin | Tak, podać | Bez punktacji
28 | Dedykowany przycisk funkcji standby | Tak | Bez punktacji
29 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła | Tak | Bez punktacji
30 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom intensywności światła | Tak | Bez punktacji
| Wózek aparaturowy – 1 zestaw | Tak | Bez punktacji
31 | Wózek aparaturowy, jezdny o wymiarach 660x1265x730mm +/- 50mm - 4 podwójne, antystatyczne koła, z możliwością blokady min. 2 z osobna, - min. 6 gniazd elektrycznych, - 2 półki o wymiarach min. 450x25x500, - 1 zamykaną szufladę, - 2 szyny sprzętowe - ramię obrotowe o kąt min. 310° do monitora z uchwytem VESA 75/100 - możliwość regulacji wysokości, - możliwość pochylania, - zasięg min. 750 mm, - min. obciążenie 15 kg | Tak, podać | Bez punktacji
32 | Drążek do monitora obrotowy o kąt min. 350° z uchwytem VESA 75/100, z możliwością montażu na środku wózka - możliwość regulacji wysokości - możliwość pochylania - min. obciążenie 18kg | Tak, podać | Bez punktacji
33 | Wysięgnik na płyny, z regulacją wysokości, z min. 2 haczykami - 1 zestaw | Tak | Bez punktacji
34 | Uchwyt kamery | Tak | Bez punktacji
Wyposażenie Toru Wizyjnego
35 | Ureterorenoskop typ kompaktowy - 1 zestaw: - kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°, - długość 43 - 45 cm, - okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, - rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, - jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr., - kanał roboczy osiowy o rozmiarze 6 Fr., - wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu, - wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, - zdejmowany port mocowany na szybkozłącze - wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, - w pełni autoklawowalny, - umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność. - zestaw z dedykowanym koszem - światłowód kompatybilny z oferowanym ureterorenoskopem | Tak, podać | Bez punktacji
36 | Cystoskop giętki – 1 zestaw - pole widzenia 110° - Kierunek patrzenia 0° - Długość robocza 35cm – 39cm , - Rozmiar zewnętrzny płaszcza 15,5Fr - Kanał roboczy o średnicy min. 7Fr, - Wygięcie w górę 210° - Wygięcie w dół 140° - Wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z cystoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami. - Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm - Dedykowany kontener do sterylizacji | Tak, podać | Bez punktacji
37 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodemQR lub DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu. – 1 szt. | Tak | Oznakowanie kodem DataMatrix TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt
38 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm – 1 szt. | Tak, podać | Bez punktacji
39 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
40 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 1 szt. | Tak | Bez punktacji
41 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
42 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 1 szt. | Tak | Bez punktacji
43 | Adapter do połączenia ewakuatora ELLIK z płaszczem zewnętrznym oferowanego resektoskopu– 1 szt. | Tak | Bez punktacji
44 | Pętla tnąca, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 opakowanie 6 szt. – 1 opak. | Tak | Bez punktacji
45 | Elektroda, monopolarna, kulka, śr. 5 mm, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr opakowanie 6 szt. – 1 opak. | Tak | Bez punktacji
46 | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna opakowanie 6 szt.. – 1 opak. | Tak | Bez punktacji
47 | Przewód monopolarny do resektoskopu, wtyk 4mm po stronie diatermii, dł. 300 cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
48 | Przewód bipolarny do resektoskopu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
49 | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
50 | Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x60mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące 12szt. silikonowe paski. | Tak, podać | Bez punktacji
51 | Optyka histeroskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu. – 1 szt. | Tak | Oznakowanie kodem DataMatrix TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt
52 | Światłowód, śr. 3,5 mm (max do 4), dł. min. 230 cm – 1 szt. | Tak, podać | Bez punktacji
53 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
54 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 1 szt. | Tak | Bez punktacji
55 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 1 szt. | Tak | Bez punktacji
56 | Przewód bipolarny do resektoskopu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
57 | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna opakowanie 6 szt.. – 1 opak. | Tak | Bez punktacji
58 | Pętla tnąca bipolarna, podłużna wysunięta do przodu, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna opakowanie 6 szt.. – 1 opak. | Tak | Bez punktacji
59 | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
60 | Metalowy kosz do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Ścianki wykonane z perforowanej blachy. Wymiary zewn. min. 480x250x60mm. W zestawie pokrywa, mata silikonowa, kołki mocujące 12szt. silikonowe paski. | Tak | Bez punktacji
61 | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone półsztywne, jedna bransza ruchoma, śr. 5fr, dł. 34cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
62 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne , półsztywne, obydwie bransze ruchome, śr. 5fr, dł. 34cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji
Gwarancja i serwis (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń)
63 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesięce | Bez punktacji
64 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać | Bez punktacji
65 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak | Bez punktacji
66 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
67 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
68 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
69 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać | Bez punktacji
70 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji
71 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak | Bez punktacji
72 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak | Bez punktacji
73 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak | Bez punktacji
74 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak | Bez punktacji
75 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak | Bez punktacji
76 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać | Bez punktacji
77 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak | Bez punktacji
78 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać | Bez punktacji