Załącznik 2 do SWZ.DZP.382.1.39.2024

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu

| Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Komora fitotronowa– 1 szt. (index 174013) |  |
| Parametry : - Dwukomorowa fitotronowa komora hodowlana - Pojemność komór: minimum 2 x 600L - Dwukomorowa fitotronowa komora hodowlana ze światłem łączonym – co najmniej 3 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie: - Światło białe o temperaturze barwowej 2700K - Światło białe o temperaturze barwowej 5000K - Światło czerwone far-red o widmie 710-740nm - Możliwość późniejszej rozbudowy o innego rodzaju źródła światła. - Rodzaj oświetlenia - LED: - półkowe, łączone - parametry świetlne: od 120 μmol/s-1/m2 do minimum 300 μmol/s-1/m2. - Obieg powietrza: wymuszony, ze zmienną prędkością przepływu. - System chłodniczy: jednokompresorowy (hermetyczny) z bezfreonowym czynnikiem chłodniczym x 2. - Sterowanie mikroprocesorowe, z możliwością sterowania temperaturą pracy, wilgotności w komorze, jasności każdego z wbudowanych kanałów świetlnych, fotoperiodu niezależnie dla każdej z komór. - Wyświetlacz LCD podający informację co najmniej o: temperaturze wewnątrz komory, temperaturze zadanej, temperaturze otoczenia, wilgotności, jasności dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych, etapie cyklu pracy - dzień/noc - Sterownik musi umożliwiać podgląd on-line danych rzeczywistych oraz wykresów przebiegu eksperymentu za pomocą sieci Ethernet oraz sieci Internetowej. - Urządzenie wyposażone we wbudowane złącze Ethernet. - Oprogramowanie niezbędne do obsługi funkcji komunikacyjnych dostarczone z urządzeniem (dla systemu Windows oraz Android) - Dołączone oprogramowanie do ciągłego zdalnego nadzoru i zbierania danych eksperymentalnych w czasie rzeczywistym na serwerze w chmurze (cloud server). Dostęp do danych przez dowolną przeglądarkę internetową - Dołączona stacja sterująca do obsługi zdalnej urządzenia oraz do gromadzenia danych Eksperymentalnych - System alarmów nieprawidłowej pracy – wizualny i dźwiękowy z możliwością podłączenia do alarmu zewnętrznego - Możliwość rejestracji informacji o parametrach pracy na nośnikach zewnętrznych, np. kartach SD lub komputerze PC. - Materiał wykonania komory: stal nierdzewna. - Ilość półek hodowlanych i oświetleniowych: nie mniej niż 6. - Wymiary zewnętrzne komory: nie więcej niż 180 x 100 x 205 [cm]. - Wymiary wewnętrzne komory: nie mniej niż 2x: 80 x 80 x 170 [cm]. - Powierzchnia hodowlana: nie mniej niż 6 m2 (2 x 3m2) - Zakres pracy: od 4°C do nie mniej niż 50°C przy włączonym lub wyłączonym oświetleniu. - Dopuszczalne wahanie temperatury: nie więcej niż ± 0,5°C dla temp. 25°C oraz +/-1,0°C przy +4°C. - Jednorodność utrzymania temperatury w zakresie nie większym niż ±2,5°C. - Wilgotność: zakres od RH (względna wilgotność otoczenia) do nie mniej niż 90%. - Wbudowany system utrzymania wilgotności wraz ze zbiornikiem wody z systemem uzupełniania. - Zasilanie: - Napięcie 230 V/50 Hz, - Prąd maksymalny: 20A. - Monitorowanie i rejestracja czasu i trybu pracy komory. |  |