SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 5

TOMOGRAF KOMPUTEROWY WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 128 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej iDose4, ASIR-V lub SAFIRE lub innych spełniających takie same funkcje, umożliwiających redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu. | Tak |  |  |
| GANTRY/STÓŁ |  |  |  |  |
|  | Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 72 | Tak/parametr punktowany: średnika 72-76 cm – 0 pkt., powyżej 76 cm – 1 pkt. |  |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 64. | Tak |  |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 40 mm | ≤80mm– 0 pkt >80mm – 1 pkt |  |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiające skanowanie min. 185 cm. | Tak |  |  |
|  | Zakres skanowania w trybie spiralnym ≥ 180 cm | Tak |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak |  |  |
|  | Sterowanie gantry (w tym ruchów stołu) z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry lub za pomocą tabletu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Poradnik podłączania elektrod EKG odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania zapisu krzywej EKG na ekranach (min. dwóch) znajdującym się na gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Poradnik ćwiczeń oddechu pacjenta odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Schowek do przechowywania elektrod zintegrowany z gantry tomografu | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| GENERATOR/LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista moc generatora min. 80 kW | ≤100 kW – 0 pkt. >100 kW – 2 pkt |  |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych maks. 80 kV | >70kV – 0 pkt ≤70kV – 1 pkt |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV | <140kV – 0 pkt ≥140 kV – 1 pkt |  |  |
|  | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV >600 mA | ≤650mA – 0 pkt >650mA – 1 pkt |  |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 7 MHU | ≥7,5 MHU – 0 pkt ≥ 8 MHU – 1 pkt |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 1500 kHU/min. | ≤ 1600 kHU/min – 0 pkt >1600 kHU/min – 1 pkt |  |  |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 | >0,5mm2– 0 pkt ≤0,5 mm2 – 1 pkt |  |  |
|  | Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm2 | >1,0mm2– 0 pkt ≤1,0mm2 – 1 pkt |  |  |
| PARAMETRY SKANU |  |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35[s] | ≥0,30s – 0 pkt <0,30s – 1 pkt |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,65 mm | ≥0,5 mm – 0 pkt <0,5 mm – 1 pkt |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | < 1024x1024 - 0 pkt ≥ 1024x1024 - 1 pkt |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 40 obrazów/s | <60 – 0 pkt ≥ 60 – 1 pkt |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 20 obrazów/s | Tak |  |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm | Tak |  |  |
|  | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | ≥ 1,5 - 1 pkt < 1,5 - 0 pkt |  |  |
|  | Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | ≤ 0,15 - 1 pkt > 0,15 - 0 pkt |  |  |
|  | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych minimum 180 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość nisko kontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | Tak |  |  |
|  | Dedykowany, iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne, endoprotezy działający w rutynowych protokołach badań bez wykonywania dodatkowego skanu | Tak |  |  |
|  | Prospektywne i retrospektywne skanowanie, umożliwiające akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | Tak |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, umożliwiający redukcję szumu obrazu w stosunku do standardowej rekonstrukcji o min. 70% oraz uzyskanie wysokiej rozdzielczości anatomicznej i jednorodności obrazów. Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym min. dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego itd. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości obrazowania. Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym min. dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Oparta na sztucznej inteligencji rekonstrukcja badań kardiologicznych generująca obrazy pozbawione artefaktów ruchowych dla badan z bramkowaniem retrospektywnym oraz prospektywnym | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak |  |  |
|  | Modulacja dawki promieniowania wyzwalana sygnałem EKG | Tak |  |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgu w badaniu dynamicznym o długości minimum 8 cm z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2 s | Tak |  |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,4 mm z dokładnością 2% | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm | Tak |  |  |
| KONSOLA OPERATORA |  |  |  |  |
|  | Konsola operatora jednostanowiskowa, jednomonitorowa lub dwumonitorowa | 1 monitor – 0 punktów 2 monitory – 2 punkty |  |  |
|  | Monitor lub monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 21” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | 21-23’ - 0 pkt., ≥24’ – 1 punkt |  |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów (512 x 512) możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min 700 tys. | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist (stanowisko operatora) | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy | Tak |  |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | Tak |  |  |
|  | Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP | Tak |  |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | Tak |  |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań neurologicznych, onkologicznych, perfuzyjnych, kolonoskopii wirtualnej, kardiologii, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak |  |  |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | Tak |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak |  |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | Tak |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | System audiowizualny zsynchronizowany z pracą aparatu mający na celu poprawę doświadczeń pacjentów i personelu: dynamiczne obrazy wyświetlane na ścianie i na suficie, system oświetlenia i głośników. | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
| SERWER APLIKACYJNY I STACJA OPISOWA – 1 SZT. |  |  |  |  |
|  | Producent, nazwa i wersja oprogramowania | Tak |  |  |
|  | System pracujący w architekturze klient – serwer. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie RACK o minimalnych parametrach: • CPU: procesor lub procesory osiągające min. 25000 pkt. w teście Passmark • RAM: 64 GB, • HDD: 2,4 TB • Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s. | Tak |  |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – Komputer+ para monitorów diagnostycznych zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 24” " i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy min 19” | Tak |  |  |
|  | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: • procesor sześciordzeniowy, min. 3,0 GHz • min. 8 GB RAM • dysk o pojemności min. 200 GB • system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji • mysz, klawiatura • nagrywarka płyt • karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | Tak |  |  |
|  | Zdalny bezpieczny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta, ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji w jakości diagnostycznej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: • Send / Receive • Basic Print • Query / Retrieve • Storage Commitment. | Tak |  |  |
|  | Import i eksport danych z nośników USB i CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0. | Tak |  |  |
|  | Import i wyświetlanie danych w formatach niediagnostycznych, min. JPEG, AVI. | Tak |  |  |
|  | Zapis wyników i zrzutu z ekranu i wysłanie do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture. | Tak |  |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, łącznie z aplikacjami klinicznymi, dla minimum 1 użytkownika, z możliwością rozbudowy o kolejnych użytkowników w przyszłości | Tak |  |  |
|  | Obsługa i wyświetlanie badań wielu modalności, min. CT, MR, DX, CR, US, NM, XA. | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR. | Tak |  |  |
|  | Dedykowane narzędzia do przeglądania wielu zestawów danych – min. synchronizacja przewijania, punkt referencyjny, linia referencyjna (Smart Link, 3D Reference Point lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | Tak |  |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania/layoutów, skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną (Hanging Protocol, Display Protocol lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Możliwość indywidualnego dopasowania i konfiguracji przez każdego z użytkowników z opcją zapisu. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie tej samej serii badania w osobnych oknach przeglądarki z różnymi ustawieniami okna (np. kostne i tkanek miękkich) z zapewnieniem synchronizacji. | Tak |  |  |
|  | Min. 6 predefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień i przypisania skrótów klawiszowych. | Tak |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |  |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak |  |  |
|  | SurfaceMIP | Tak |  |  |
|  | VIP (Volume Intensity Projection) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja Cine. | Tak |  |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie histogramów oraz pomiary gęstości HU. | Tak |  |  |
|  | Gama predefiniowanych przed producenta protokołów VR z możliwością ich interaktywnej edycji (każda zmiana wprowadzona w edytorze będzie natychmiast widoczna na wyświetlanym obrazie) i zapisu. | Tak |  |  |
|  | Interaktywne definiowanie i wizualizowanie tkanek/wyodrębnianie organów poprzez automatyczne zastosowanie i zmiana palety VR z jednego kliknięcia na obrazie anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Narzędzia edycji i segmentacji VR, w tym dodawanie/odejmowanie ROI w 3D, erozja/dylatacja, kształtowanie warstwa po warstwie z opcją interpolacji. | Tak |  |  |
|  | Możliwość segmentacji i definiowania tkanek, automatycznego obliczania objętości oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji wszystkich/wybranych wysegmentowanych tkanek (Tissue Management lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. wzdłuż wyznaczonej przez użytkownika dowolnej krzywej. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny import wcześniejszych badań z archiwum PACS. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach angiografii CT pod kątem zmian naczyniowych. W pełni automatyczne narzędzia do analizy badań angiograficznych CT, tj. usuwanie kości, ekstrakcja linii środkowej, etykietowanie naczyń (min. aorta, tętnice biodrowe, tętnice nerkowe, tętnice szyjne), detekcja wewnętrznych i zewnętrznych konturów naczynia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozwinięcia analizowanego naczynia na płaszczyźnie oraz analizy widoku przekroju poprzecznego z automatycznym obliczaniem minimalnej i maksymalnej średnicy oraz pomiarem pola powierzchni naczynia i jego światła. Dedykowane narzędzia pomiarowe w badaniach CTA, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz pomiary tętniaka. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany algorytm usuwania kości w obrębie głowy i szyi w badaniach CTA, niewymagający badania bez użycia środka kontrastowego (inny niż DSA). | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Aplikacja do wizualizacji jednej lub wielu faz serca przy użyciu oryginalnych obrazów MPR/MIP w różnych projekcjach (osiowej, czołowej, strzałkowe) lub w projekcjach wykorzystujących osie do obrazowania serca (osi krótkiej, poprzecznej osi długiej i podłużnej osi długiej) | Tak |  |  |
|  | Automatyczne obliczanie parametrów czynnościowych, tj. frakcji wyrzutowej (EF), rzutu serca (CO), objętości wyrzutowej (SV), ruchu ścian i pogrubienia ścian | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur klatki piersiowej celem wykonanie rekonstrukcji objętościowej serca oraz naczyń krwionośnych. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja zwapnień w tętnicach wieńcowych. Ocena ilościowa zwapnień w tętnicach wieńcowych typu Calcium Score za pomocą jednego kliknięcia, w tym wskaźnika masowego, objętościowego i skali Agatstona | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT ). Oprogramowanie umożliwia ocenę badań perfuzyjnych mózgu w pełnym zaoferowanym zakresie tj. min.8 cm | Tak |  |  |
| NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu | Tak |  |  |
|  | Automatyczna nagrywarka - duplikator płyt DVD z nadrukiem wraz ze stacją sterującą | Tak |  |  |
|  | Kocyk ochronny 60x90 cm, odpowiednik 0,5mm Pb | Tak |  |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa, model oferowanego wstrzykiwacza* (należy wpisać):* Producent/firma (*należy wpisać):* Kraj pochodzenia (*należy wpisać): * | Tak |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, niewykorzystująca technologii tłokowej pracująca w środowisku TK. | Tak |  |  |
|  | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów | Tak |  |  |
|  | Minimalne natężenie przepływu ≤ 0,1 ml/s. | Tak |  |  |
|  | Maksymalne natężenie przepływu ≥ 10 ml/s. | Tak |  |  |
|  | Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl ≥ 2000 ml. | Tak |  |  |
|  | Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi ≥ 400 ml. | Tak |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów ≥ 17 bar (246,6 psi). | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowe połączenie pomiędzy strzykawką, a konsolą | Tak |  |  |
|  | Sterowanie z konsoli za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. | Tak |  |  |
|  | System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. | Tak |  |  |
|  | Wykorzystanie wyłącznie materiałów eksploatacyjnych niezawierających związków DEHP | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 60 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. Okres gwarancji na prace modernizacyjne min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni po 5 godzin. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem (terminy szkolenia mogą być wyznaczone po ostatecznym odbiorze systemu). | TAK |  |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat (dla oprogramowania i sprzętu komputerowego 5 lat ) | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive lub płytach CD/DVD dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego (dopuszcza się diagnostykę oraz naprawę zdalną poprzez łącze internetowe). Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca w trakcie trwania gwarancji wykona raz w roku testy specjalistyczne aparatu, testy wykonane muszą być zgodnie z aktualną ustawą o prawie atomowym aparatów RTG przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia (certyfikat akredytacyjny). Po wykonaniu testów należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania protokołów w wersji papierowej. | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca w ramach zadania zakupi niezbędne licencje oraz podłączy aparat do systemu PACS i RIS Zamawiającego, dostawcą licencji jest PIXEL Sp. z o.o. Licencje pozostają własnością Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do wykonania wszystkich wymaganych pomiarów i testów a w szczególności: - wykonanie dokumentacji instalacyjnej tzw. wytyczne instalacyjne - Wykonanie projektu architektonicznego - wykonanie projektu osłon stałych - wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca wykona modernizację pomieszczeń przeznaczonych na pracownię tomografu komputerowego, sterownię oraz pokój przygotowania pacjenta na podstawie PFU, SWZ, Szczegółowych wymagań dla prac modernizacyjnych | TAK |  |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 60 – miesięcznej gwarancji (co najmniej 24 miesiące na prace modernizacyjne). Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.