SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 12

ZESTAW ENDOSKOPOWY Z VIDEOPROCESOREM

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ZESTAW ENDOSKOPOWY Z VIDEOPROCESOREM 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
| VIDEOPROCESOR |  |  |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min.1920x1080p | Tak |  |  |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak |  |  |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala: EG-2990i, | Tak |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia na wyjściu sygnału w rozdzielczości sygnału wideo min. 3840x1080p | Tak |  |  |
|  | Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) | Tak |  |  |
|  | Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 1x DVI 1920x1080p, 1x 3G-SDI 1920x1080p, 1x HD-SDI 1920x1080i, 1x 12G-SDI 3840x1080p, 1x Y/C Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x DVI 1920x1080/ 1280x1024/ 1024x768 | Tak |  |  |
|  | Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 3x Remote | Tak |  |  |
|  | Min. 3x USB 2.0 do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim) | Tak/Parametr punktowany: 3 gniazda – 2 pkt., powyżej 4 – 5 pkt. |  |  |
|  | Menu procesora w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |  |
|  | Funkcja / wyświetlacz P-in-P | Tak |  |  |
|  | Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora | Tak |  |  |
|  | Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Konfiguracja (menu ustawień) | Tak |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca porównanie dwóch obrazów wyświetlanych jednocześnie w czasie rzeczywistym na 1 monitorze – funkcja TWIN MODE | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | Tak |  |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | Tak |  |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane źródło światła, lampa typu LED | Tak |  |  |
|  | Parametry zasilania: 100-240V / 50-60 Hz | Tak |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-Scan/ OE | Tak |  |  |
|  | Waga max. 24 kg | Tak |  |  |
|  | Wymiary (WxHxD) 400 x 205 x 520 mm | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |  |
|  | Monitor medyczny - przekątna min 27 cale | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D | Tak |  |  |
|  | Min 1000 cd/m2 | Tak |  |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |  |
|  | Standard Vesa | Tak |  |  |
| Wózek endoskopowy |  |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |  |
|  | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | Tak |  |  |
|  | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 Kg | Tak |  |  |
|  | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |  |
|  | Waga wózka do 70 Kg | Tak |  |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |  |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | Tak |  |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą potencjometru – regulacja w min 10 stopniach | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |  |
|  | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny) | Tak |  |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) | Tak |  |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | Tak |  |  |
| Videogastroskop (HDTV) |  |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 3,2 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max. 9,8 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt zagięcia min.: Góra/dół: 210/120 stopni Lewo/prawo: 120/120 stopni | Tak |  |  |
|  | Chip CMOS w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
|  | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | Tak |  |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet | Tak |  |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |  |
|  | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min 1050mm | Tak |  |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | Tak |  |  |
|  | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min.3 zakresów widma | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | Tak |  |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |  |
|  | Stopień ochrony przed wodą IPX7 | Tak |  |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w diody LED | Tak |  |  |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: - Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | Tak |  |  |
| Videokolonoskop (HDTV) |  |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max. 13,2 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max. 13,2 mm | Tak |  |  |
|  | Chip CMOS w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
|  | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | Tak |  |  |
|  | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | Tak |  |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |  |
|  | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | Tak |  |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |  |
|  | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
|  | Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza max. 1600mm | Tak |  |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego | Tak |  |  |
|  | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | Tak |  |  |
|  | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |  |
|  | Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita co najmniej 1 800mm | Tak |  |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym BF | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: - Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt - Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | Tak |  |  |
| Ssak medyczny |  |  |  |  |
|  | Ssak do pracy ciągłej | Tak |  |  |
|  | Ssak elektryczny, przenośny | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | Tak |  |  |
|  | Pobór mocy max. 110 W | Tak |  |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |  |
|  | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji | Tak |  |  |
|  | Wydajność ssaka min. 43 l/min | Tak |  |  |
|  | Poziom głośności max. 42 dB | Tak/Parametr punktowany: głośność ≤ 40 dB – 5 pkt., powyżej 40 dB – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l. | Tak |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 90 kPa | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | Tak |  |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału | Tak |  |  |
|  | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania | Tak |  |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści | Tak |  |  |
|  | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka | Tak |  |  |
|  | Waga ssaka max. 12 kg | Tak |  |  |
| Insuflator CO2 |  |  |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie zasilające 0.9 MPa (po dekompresji) | Tak |  |  |
|  | Wielkość przepływu na wyjściu: 2L/Min ( ± 0.3 L/Min) 3 L/Min (± 0.3 L/Min) | Tak |  |  |
|  | Wymiary : 128 mm (szerokość), 330 mm (głębokość), 155 mm (wysokość) ± 10 % | Tak |  |  |
|  | Waga max. 6 kg i możliwość umieszczenia na wózku endoskopowym | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 100-240 V | Tak |  |  |
|  | Alarm ciśnieniowy ostrzegający użytkownika który automatycznie odcina dopływ ciśnienia gdy osiągnie ono minimalny oraz maksymalny poziom | Tak |  |  |
|  | Filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwa zanieczyszczenia zapewniając bezpieczne i stabilne środowisko | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |  |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.