SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 2

APARAT RTG RAMIĘ C

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT RTG RAMIĘ C 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | Moc generatora 2,4 kW - 2,5 kW. | Tak |  |  |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. | Tak |  |  |
|  | Prąd dla trybów fluoroskopii ≥12mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | Tak |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa. | Tak |  |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA. | Tak |  |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%. | Tak |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV. | Tak |  |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii. | Tak |  |  |
|  | Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna max 8 pulsów/s i skopia ciągła | Tak/parametr punktowany: skopia wysokopulsacyjna – 2 pkt., skopia pulsacyjna -max 8 pulsów/sek oraz skopia ciągła – 5 pkt. |  |  |
|  | Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | Tak |  |  |
| LAMPA X-RAY |  |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa | Tak/parametr punktowany: lampa jednoogniskowa – 2 pkt., lampa dwuogniskowa – 5 pkt. |  |  |
|  | Totalna filtracja min. 5,0 mm Al. | Tak/parametr punktowany: filtracja 5,0 mm Al – 2 pkt., powyżej 5 – 5 pkt. |  |  |
|  | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm. | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU. | Tak |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min. | Tak |  |  |
|  | Kolimator typu IRIS. | Tak |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją. | Tak |  |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | Tak |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C max. 320kg. | Tak |  |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 66 cm. | Tak |  |  |
|  | Wolna przestrzeń: min. 78 cm. | Tak |  |  |
|  | Odległość SID min. 100 cm. | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm. | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm. | Tak/parametr punktowany: zakres ruchu ramienia C 44-45 cm – 2 pkt., powyżej 45 – 5 pkt. |  |  |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°. | Tak/parametr punktowany: zakres ramienia C wokół osi pionowej 20°– 2 pkt., powyżej 20° – 5 pkt. |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy. | Tak |  |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 150° | Tak |  |  |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | Tak |  |  |
|  | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | Tak |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze) | Tak |  |  |
|  | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów | Tak |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |
|  | Wielkość detektora CMOS > 20 cm x 20 cm. | Tak |  |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 72% | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora CMOS min. 1400 x 1400. | Tak |  |  |
|  | Wymiar obudowy detektora max. 2 cm | Tak |  |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU |  |  |  |  |
|  | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C. | Tak |  |  |
|  | Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2. | Tak |  |  |
|  | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | Tak |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów. | Tak |  |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit. | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP. | Tak |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH). | Tak |  |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze. | Tak |  |  |
|  | ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 | Tak |  |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | Tak |  |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  |  |
|  | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 lub dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | Tak/parametr punktowany: Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 – 2 pkt., Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 – 5 pkt |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw rozproszeniowa | Tak |  |  |
|  | Celownik laserowy na detektorze cyfrowym | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny | Tak |  |  |
|  | Integracja aparatu z posiadanym systemem PACS/RIS, Wykonawca w ramach zadania wykupi licencję niezbędną do integracji. Licencja pozostaje własnością Zamawiającego. Dostawcą licencji jest PIXEL Sp. z o.o. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi na własny koszt testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu i przekaże Zamawiającemu sprawozdania z badań w formie papierowej. | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.