SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 11

CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM

WRAZ Z MODERNIZACJĄ PRACOWNI RTG

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora ≥ 120 kHz | Tak |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 65 kW | Tak |  |  |
|  | Zakres napięć ≥ 40- 150 kV | Tak |  |  |
|  | Zakres mAs Min. mAs ≤ 0,5 mAs, Max. mAs ≥ 850 mAs, | Tak |  |  |
|  | Zakres prądów min. Min. mA ≤ 20 mA, | Tak |  |  |
|  | Zakres prądów max. Max. mA ≥ 1000 mA, | Tak |  |  |
|  | Najkrótszy możliwy czas ekspozycji | Tak |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  |  |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/-115°, | Tak |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ 360 stopn | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny≥ 165 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 325 cm, | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 320cm, | Tak |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe zmotoryzowane w 5 osiach: ruch góra-dół, obrót lampy względem osi pionowej, obrót lampy względem osi poziomej, przesuw zawieszenia względem osi x i y pomieszczenia. Pozycje zawieszenia ustawiane automatycznie i przypisane do programów anatomicznych | Tak |  |  |
|  | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi ≤ 30 cm | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej) | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | Tak/parametr punktowany: przekątna ekranu >12,0 cali – 5pkt., ≤12,0 cali – 2pkt. |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze na ekranie LCD przy lampie | Tak |  |  |
|  | Informacje, komunikaty, błędy wyświetlane na ekranie LCD przy lampie w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. | Tak |  |  |
|  | Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym | Tak |  |  |
|  | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | Tak |  |  |
|  | Kolimator ze źródłem świata LED | Tak |  |  |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Ogniska lampy: małe/duże ≤ 0,6/1,2 mm | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka > 2000 kHU | Tak |  |  |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min | Tak |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody > 100 kHU/min, | Tak |  |  |
|  | Moc ogniska małego ≥ 30 kW, | Tak |  |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 100kW podać | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | Tak |  |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) ≥ 2,5 mm Al. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu ≥ 2, podać | Tak |  |  |
|  | Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |  |
| BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY DO STOŁU I ZDJĘĆ „WOLNYCH” |  |  |  |  |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach: • Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm; • Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43; • Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg; • Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 5,6 Mpiksela; • Rozmiar piksela ≤ 160 µm; • Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory; • Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,3 kg, podać; • Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów; | Tak |  |  |
|  | W pełni automatyczna (nie wymagająca udziału operatora) funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup) w projekcjach: AP i LAT, czyli zestaw specjalistycznych algorytmów tworzących model promieniowania rozproszonego z automatyczną subtrakcją promieniowania rozproszonego z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki (automatyczne utworzenie modelu promieniowania rozproszonego i usunięcie go z obrazu). | Tak |  |  |
|  | Zachowanie jednakowych warunków ekspozycji przy zdjęciach z użyciem funkcji wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej i bez. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do detektora z wiązką poziomą do pacjentów na łóżkach i stole rtg | Tak |  |  |
|  | Osłona detektora do zdjęć w obciążeniu np. stopy na stojąco dostosowana do pacjentów o wadze min. 200kg | Tak |  |  |
| DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE 1 SZTUKA i W STOLE 1 SZTUKA (w sumie 2 sztuki) |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy CsI, wbudowany (bez akumulatorów, na stałe podłączony kablowo do zasilania i przesyłu danych obrazowych) | Tak |  |  |
|  | DQE dla 1 lp/mm ≥ 50%, podać wartość DQE | Tak |  |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42,5 cm | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 8,0 Mpx | Tak |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148 µm | Tak |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak |  |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50 % | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum ≥3,4 Lp/mm | Tak |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s | Tak |  |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem | Tak |  |  |
|  | Detektor wbudowany | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm | Tak |  |  |
|  | Przypisanie pozycji szuflady detektora do programów anatomicznych | Tak |  |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.) | Tak |  |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 51,5 cm | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 40 cm | Tak |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm | Tak |  |  |
|  | Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm. | Tak |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń ≥300 kg, podać | Tak/parametr punktowany: maksymalne obciążenie ≥ 315kg – 5 pkt., < 315kg – 2pkt |  |  |
|  | Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV ≤ 1,2 mm Al | Tak |  |  |
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 240 cm | Tak |  |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm | Tak |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 96 cm | Tak |  |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm, | Tak |  |  |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | Tak |  |  |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu | Tak |  |  |
|  | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu | Tak |  |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie. | Tak |  |  |
| STATYW KOSTNO-PŁUCNY |  |  |  |  |
|  | Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem | Tak |  |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm | Tak |  |  |
|  | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 180 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowane pochylanie detektora od +90stopni do -20 stopni | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | Tak |  |  |
|  | Przypisanie pozycji detektora do programów anatomicznych (kąt, wysokość) | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak |  |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |  |  |
|  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne | Tak |  |  |
|  | Automatyka AEC min. 3 komorowa | Tak/parametr punktowany: ≥ 5 komór – 5pkt., < 5 komór – 2pkt |  |  |
|  | Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | Tak |  |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. ≤ 0,65mm Al | Tak |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |
|  | Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | Tak |  |  |
|  | Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM | Tak |  |  |
|  | Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego | Tak |  |  |
|  | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie podglądu obrazu z kamery zainstalowanej w kolimatorze lampy | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki | Tak |  |  |
|  | Sterowanie blendami kolimatora za pomocą pilota lub za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |  |
|  | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 5 s | Tak |  |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | Tak |  |  |
|  | Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem) | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |  |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika ≥ 1000 | Tak |  |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography, DICOM Dose SR format | Tak |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki i usuwania części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg do 24 godz. od zgłoszenia. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe | Tak |  |  |
|  | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  |  |
| URZĄDZENIA DODATKOWE I INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Bobix wraz z uchwytem | Tak |  |  |
|  | Worki z ryżem do pozycjonowania | Tak |  |  |
|  | Zestaw pozycjonerów do zięć RTG | Tak |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do wykonania wszystkich wymaganych pomiarów i testów a w szczególności: - - wykonanie dokumentacji instalacyjnej tzw. wytyczne instalacyjne - - wykonanie projektu architektonicznego - - wykonanie projektu osłon stałych - - wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca wykona modernizację pomieszczeń przeznaczonych na pracownię RTG oraz sterowni na podstawie PFU, SWZ, Szczegółowych wymagań dla prac modernizacyjnych | Tak |  |  |
|  | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego min. 2 dni po 6 godzin w uzgodnionym terminie oraz kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach zadania zakupi niezbędne licencje oraz podłączy aparat do systemu PACS i RIS Zamawiającego, dostawcą licencji jest PIXEL Sp. z o.o. Licencje pozostają własnością Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia | Tak |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | Tak |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: email | Tak |  |  |
|  | Kompletne stanowisko opisowe rtg z dwoma monitorami (z kalibratorami) opisowymi i jednym rejestracyjnym, komputer, oprogramowanie: zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 stycznia 2023 r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej zał. nr 1 | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 2 punkty, 48 miesięcy lub więcej – 5 punktów |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na roboty modernizacyjne na okres min. 24 miesiące (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). | TAK |  |  |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego (dopuszcza się diagnostykę oraz naprawę zdalną poprzez łącze internetowe). Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca w trakcie trwania gwarancji wykona raz w roku testy specjalistyczne aparatu, testy wykonane muszą być zgodnie z aktualną ustawą o prawie atomowym aparatów RTG przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia (certyfikat akredytacyjny). Po wykonaniu testów należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania protokołów w wersji papierowej. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancj (co najmniej 24 miesiące na prace modernizacyjne)i. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.