SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 10

APARAT EEG

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT EEG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
| GŁOWICA |  |  |  |  |
|  | Głowica elektrodowa min. 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | Tak |  |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym min. 20 | Tak parametr punktowany: 20-21 kanałów – 0 pkt., 22 lub więcej – 5 pkt. |  |  |
|  | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne min. 10 | Tak parametr punktowany: 10-11 kanłów – 0 pkt., powyżej 11 – 5 pkt. |  |  |
|  | Min. 1 wejście SpO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | Tak |  |  |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | Tak |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | Tak |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | Tak |  |  |
|  | Rodzaj transmisji radiowej nie gorsza niż WLAN 802.11 bg | Tak |  |  |
|  | Tryb pracy modułu WLAN AP | Tak |  |  |
|  | Tryb szyfrowania połączenia nie gorszy niż WPA2 | Tak |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | Tak |  |  |
|  | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | Tak |  |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) min 15 m | Tak parametr punktowany: 15-20 m – 0 pkt., powyżej 20 m -5 pkt. |  |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D min. 24 bit | Tak |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0(DC)-125 Hz | Tak |  |  |
| PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY |  |  |  |  |
|  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) < 4 | Tak |  |  |
|  | Impedancja wejściowa (Mohm) > 1000 | Tak |  |  |
|  | CMRR > 115 dB | Tak |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |  |  |  |
|  | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | Tak |  |  |
|  | Stała czasu w zakresie min. 0,03-10 s | Tak |  |  |
|  | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | Tak |  |  |
|  | Czułość min. 10 µV/cm – 2 mV/cm | Tak |  |  |
|  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) min. 10-120 | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania wyjściowego | Tak/parametr punktowany: ≥ 500Hz – 5 pkt., < 500Hz – 0 pkt. |  |  |
|  | Nieograniczona Ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | Tak |  |  |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | Tak |  |  |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | Tak |  |  |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | Tak |  |  |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | Tak |  |  |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | Tak |  |  |
|  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | Tak |  |  |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | Tak |  |  |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | Tak |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |  |
| FOTOSTYMULATOR |  |  |  |  |
|  | Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | Tak |  |  |
|  | Stymulator błyskowy min. 0,5 – 60 Hz | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii | Parametr punktowany: TAK 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | Tak |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU |  |  |  |  |
|  | Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | Tak |  |  |
|  | Generacja raportów i drukowanie | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | Tak |  |  |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | Tak |  |  |
|  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | Tak |  |  |
|  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | Tak |  |  |
|  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | Tak |  |  |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | Tak |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | Tak |  |  |
| ANALIZA FFT |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT | Tak |  |  |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | Tak |  |  |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | Tak |  |  |
| ZESTAW KOMPUTEROWY – KOMPUTER STACJONARNY |  |  |  |  |
|  | (minimalne wymagania) | Tak |  |  |
|  | Procesor INTEL CORE i5 lub równoważny | Tak |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 8 GB | Tak |  |  |
|  | Dysk twardy SSD min. 1TB | Tak |  |  |
|  | Monitor min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 | Tak |  |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Karta sieciowa obsługująca standard bg | Tak |  |  |
|  | System operacyjny Windows 11 lub inny o porównywalnej funkcjonalności | Tak |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS pozwalający na min. 10 minut pracy | Tak parametr punktowany: 10-15 minut – 0 pkt., powyżej 15 min. - 5 pkt. |  |  |
|  | Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | Tak |  |  |
|  | Drukarka laserowa czarno-biała A4 | Tak |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | Tak |  |  |
|  | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | Tak |  |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie do opisu badań | Tak |  |  |
| WIDEOMETRIA |  |  |  |  |
|  | Podstawowe funkcje zestawu zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja zestawu: | Tak |  |  |
|  | Profesjonalna kamera sieciowa na statywie, tryb dzienny | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | Tak |  |  |
| MAPOWANIE 2D/3D |  |  |  |  |
|  | Mapowanie 2D/3D | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR | Tak |  |  |
|  | Mapowanie potencjałów | Tak |  |  |
|  | Mapowanie gęstości pola (SCD) | Tak |  |  |
|  | Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) | Tak |  |  |
|  | Mapowanie widma mocy względnej % | Tak |  |  |
|  | Mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) | Tak |  |  |
|  | Mapowanie asymetrii potencjałowej | Tak |  |  |
|  | Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń | Tak |  |  |
|  | Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości | Tak |  |  |
|  | Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości | Tak |  |  |
|  | Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie różnych metod interpolacji wartości | Tak |  |  |
|  | Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu | Tak |  |  |
|  | Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy | Tak |  |  |
|  | Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości | Tak |  |  |
|  | Prezentacja izolinii mapy | Tak |  |  |
| AKCESORIA |  |  |  |  |
|  | Czepek silikonowy do badań EEG | Tak |  |  |
|  | Zestaw elektrod z przewodami | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą program instalacyjny wraz z hasłami i innymi danymi niezbędnymi do przywrócenia systemu w przypadku awarii w zakresie takim jak w dniu przekazania urządzenia, oraz kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Program instalacyjny oraz kody dostarczyć na nośniku typu pendrive lub CD/DVD. | TAK |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.