Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 7 – APARAT DO ZNIECZULANIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia
i jest to warunek graniczny.
Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..
Producent :	…………………………
Nazwa i typ : …………………………
LP		WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI		PARAMETR WYMAGANY		PARAMETRY / OFEROWANE
Parametry ogólne
1		Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół		TAK
2		Blat do pisania wysuwany		TAK
3		Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim		TAK
4		Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2		TAK
5		Zasilanie gazami: O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m DIN		TAK
6		Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut		TAK, podać
7		Reduktor do butli O2 nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu		TAK
8		System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy		TAK
9		Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora		TAK
10		Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.		TAK, podać
11		Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów		TAK
12		System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25%		TAK, podać
13		Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow.		TAK
14		Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania.		TAK
15		Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum		TAK, opisać
16		Rok produkcji 2019		TAK
System oddechowy
17		Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)		TAK
18		Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml		TAK, podać
19		Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN		TAK
Respirator
20		Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru		TAK
21		Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym		TAK
23		Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu		TAK
24		Tryb wentylacji ręcznej		TAK
25		Oddech spontaniczny		TAK
26		Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo		TAK
27		Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym		TAK
28		Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo		TAK
29		Tryb PSV (Pressure Support Ventilation)		TAK
30		Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym		TAK
31		Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM		TAK
32		Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora		TAK, opisać
33		Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli)		TAK, opisać
Regulacje
34		Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 4:1 do 1:4		TAK, podać
35		Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min		TAK, podać
36		Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml		TAK, podać
37		Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)		TAK, podać
38		Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O)		TAK, podać
39		Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min		TAK, podać
Alarmy
40		Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej		TAK
41		Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego		TAK
42		Alarm braku zasilania w energię elektryczną		TAK
43		Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze		TAK
44		Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2		TAK
45		Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych		TAK
46		Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej		TAK
47		Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta		TAK
48		Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT		TAK
49		Prezentacja objętości minutowej spontanicznej Mvspont		TAK
50		Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT		TAK
Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora
51		Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t)		TAK
52		Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej		TAK
53		Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta		TAK
Inne
54		Komunikacja z aparatem w języku polskim		TAK
55		Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury.		TAK
56		Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego		TAK
57		Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj)		TAK
Akcesoria dodatkowe
58		Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie		TAK
59		W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem dla dorosłych) (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. oraz min. 25 szt. układów oddechowych pediatrycznych o dł. min. 150 cm		TAK
60		W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.		TAK
61		W dostawie linie próbkujące 50 szt.		TAK
62		Parownik anestetyku wziewnego SEVOFLURAN z bezpiecznym systemem wlewowym firmy Baxter. Zamawiający posiada parowniki z bezpiecznym systemem wlewowym tej firmy.		TAK
	Monitor anestezjologiczny
	63		Monitor funkcji życiowych pacjenta. Monitor o wadze nie przekraczającej 6 kg oraz wielkości ekranu min. 10 cali i rozdzielczości 640 x 480 pikseli		TAK, podać
	64		Zasilanie elektryczne zgodne z warunkami panującymi w kraju oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 180 min. pracy		TAK, podać
	65		Sterowanie monitora za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła		TAK
	66		Zewnętrzny zasilacz do monitora		TAK
	67		Mocowanie monitora na ramieniu aparatu do znieczulania oraz stacji dokującej ułatwiającej bezpieczne zamontowanie monitora na stanowisku i jego demontaż		TAK
	68		Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 24 godzin z próbkowaniem co min. 1 min.		TAK
	69		Pamięć ostatnich 50 zdarzeń alarmowych		TAK
	Pomiary
	70		EKG		TAK
	71		Zakres pomiarowy min. 15-300 uderzeń		TAK
	72		Wyposażenie: Kabel pomiarowy do 3 i 5 odprowadzeń		TAK
	73		Podstawowa analiza arytmii		TAK
	74		Możliwość rozbudowy do analizę odcinka ST w zakresie min. -/+15mm		TAK
	75		Pomiar oddechu mierzony za pomocą pneumografii impedancyjnej mierzonej / w zakresie min. 0-150 oddechów; / dokładność ±1 oddech		TAK, podać
	Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia
	76		Programowanie pomiarów w zakresie od min. 1 do 240 minut; tryb pracy: ręczny, ciągły (5 min.), powtarzalny, staza		TAK, podać
	77		Zakres pomiarowy od 20 do 250 mmHg		TAK
	78		Wyposażenie: 2 mankiety dla dorosłych, 1 mankiet wielorazowy dla dzieci, 1 mankiet wielorazowy dla noworodków (o rozm. min. 8-13 cm) oraz kabel pomiarowy		TAK
	Inwazyjny Pomiar Ciśnienia
	79		2 kanały pomiarowe z możliwością dalszej rozbudowy do 8 kanałów		TAK
	80		Wyposażenie: kable pomiarowe do 2 kanałów		TAK
	Temperatura
	81		Możliwość pomiaru 2 temperatur: skóry i głębokiej		TAK
	82		Wyposażenie: czujnik temperatury skóry dla dzieci i dorosłych oraz jednorazowe czujniki temp. skóry dla noworodków (min. 20 szt.)		TAK
	83		Możliwość rozwinięcia w przyszłości o pomiar temperatury głębokiej z czujnika temperatury mocowanego na czole pacjenta – pomiar za pomocą modułu monitora		TAK
	Saturacja
	84		Pomiar saturacji metodą Nellcor lub Masimo		TAK, podać
	85		Wyposażenie: czujnik na palec oraz kabel interfejsowy dla dorosłych		TAK
	86		Dzieci i noworodki: czujniki jednorazowe (min. 24 szt.) typu infant oraz typu neo		TAK
	NMT
	87		Pomiar stopnia zwiotczenia pacjenta za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora		TAK

Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. / Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane