## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Koszulki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar 4 F do 6 F ( co 1 ) Długość od 5,5 cm do 13 cm Prowadnik nitinolowy 0,018 Silikonowa zastawka ( budowa heliksalna ) z możliwością zdjęcia Rozszerzacz o temperowanej końcówce Duża odporność na załamania Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką |  | szt. | 150
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Koszulki typu Mullins
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F , 12F , 13F , 14F ,16F Długość 63 cm , 75 cm , 85 cm Zbudowany z polimeru FEP odpornego na załamania lub teflonowe Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranik boczny z mozliwoscią płukania i podawania kontrastu |  | szt. | 40
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Prowadniki hydrofilne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” oraz długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm z trwałą powłoką hydrofilną na całej długości prowadnika, Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm, Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. |  | szt. | 250
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Prowadniki extra i ultra sztywne typu Amplatz
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Prowadniki o długości 145 cm, 180 cm, 260 cm o średnicy 0,035”, Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm." Prowadniki o sztywnym stalowym rdzeniu, pokryte splotem z PTFE, dostępne przynajmniej w trzech rodzajach sztywności (Stiff, Extra-Stiff, Ultra-Stiff) Prowadniki ze stalowym rdzeniem, który w końcowej części tworzy stożek na długości w dostępnym zakresie od 7 cm do 13,5 cm Atraumatyczne końcówki o kształcie prostym oraz zagiętym (J) Wiotki, atraumatyczny koniec prowadnika o długości 1 cm i 3 cm dla prowadników typu Extra-Stiff i Ultra-Stiff |  | szt. | 200
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Prowadniki sztywne typu Amplatz
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atraumatyczny dystalny miękki koniec Długość 260 cm, 300 cm Średnice 0,035" Kształt końcówki prosty albo J |  | szt. | 100
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Cewniki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, NIH, wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe prawe lewe typu Judkins i Amplatz oraz mamaria interna wymagane średnice 4 F, 5 F, 6 F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów, wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1000psi |  | szt. | 800
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 7
Załącznik nr 1.7
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Cewniki diagnostyczne typu Berman
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Bermana do angiografii z otworami znajdującymi się proksymalnie do balonu rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F. Cewnik Berman do angiografii okluzyjnej z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu, rozmiar: 4F, 5F Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon |  | szt. | 60
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 8
Załącznik nr 1.8
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 - Cewniki diagnostyczne typu Wedge
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F. Długość: 60 -110 cm; Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm Na końcu dystalnym cewnika znajduje sie balon max 6-7-9-10mm |  | szt. | 80
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 9
Załącznik nr 1.9
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 - Cewniki niskoprofilowe do noworodkowych i niemowlęcych angio- i walwuoplastyk balonowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice balonów ( rozmiar koszulki ): 5mm(4F), 6mm(4F), 7mm(4F), 8mm(4F), 9mm(4F), 10mm(4F), 11mm (5F), 12mm (5F) Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu |  | szt. | 150
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 10
Załącznik nr 1.10
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 - Cewniki do dziecięcych angio - i walwuoplastyk balonowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice balonów ( rozmiar koszulki ): 12mm(6F), 13mm(6F), 14mm (7F), 15mm(7F), 16mm(7F), 17mm(7F), 18mm(8F), 20mm(8F), 22mm(8F), 23mm(9F), 25mm(9F), 30mm(10F). Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu |  | szt. | 60
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 11
Załącznik nr 1.11
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80, 110 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil 7F Średnica balonu: 14,15, 16, 18, 20, 22, 25 Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 6 atm dla cewników o średnicy do 20mm i 5 atm dla cewników o większej średnicy Koszulka wprowadzająca do 12F |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 12
Załącznik nr 1.12
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu 20 , 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80 , 135 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil Średnica balonu : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Ciśnienie nominalne: 10 atm (dla średnicy balonu 3-5mm), 8 atm (dla średnicy balonu 6mm), 7 atm (dla średnicy balonu 7-12mm). Kompatybilne z koszulką 5F, 6F, 7F Dwa platynowe markery na balonie. |  | szt. | 60
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 13
Załącznik nr 1.13
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewniki do septostomii z otworem na prowadnik na dystalnym końcu. Introduktor 6F. Długość cewnika 50cm |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 14
Załącznik nr 1.14
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14 - Cewniki do usuwania ciał obcych typu lasso z i bez prowadnika wewnętrznego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pętla z cewnikiem wprowadzającym, średnica pętli 5, 10, 15, 20 mm (kompatybilne z koszulką 4F), 25, 30, 35 mm (kompatybilne z koszulką 5F). |  | szt. | 30
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 15
Załącznik nr 1.15
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15 - Spirale do embolizacji PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm, 5 mm, 6,5 mm Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem |  | szt. | 50
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 16
Załącznik nr 1.16
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16 - Zestaw dostarczający dla spirali PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA, pokryty powłoką TFE na prowadniku długości 80 - 110 cm. Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z prowadnikiem 0,018" Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym światłem wewnętrznym 0,041" |  | szt. | 50
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 17
Załącznik nr 1.17
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17 - Igły anestezjologiczne Seldingera
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igły anestezjologiczne Seldingera - rozmiary: 18G, 21G |  | szt. | 200
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 18
Załącznik nr 1.18
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18 - Prowadnikami ze sterowalnymi końcówkami
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice prowadników 0,014 - 0,035 cala możliwość sterowania końcówką prowadnika |  | szt. | 60
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 19
Załącznik nr 1.19
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19 - Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji. Rozmiar 4F, 5F i 6F Końcówka cewnika prosta lub J |  | szt. | 40
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 20
Załącznik nr 1.20
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20 - Stenty platynowe aortalne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do prowadnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia |  | szt. | 30
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 21
Załącznik nr 1.21
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21 - Stenty platynowe aortalne powlekane
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Stent pokryty PTFE do montowania na balonie Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do prowadnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia |  | szt. | 10
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 22
Załącznik nr 1.22
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 22 - Cewniki diagnostyczne noworodkowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik typu pig tail prosty, pig tail kątowy, NIH wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe bardzo delikatna giętka końcówka , bezpieczna dla serca noworodka Wymagane średnice każdego z nich 4F, a dla Piga i MP również 3F Długość - nie dłuższe niż 65 cm Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 600 psi |  | szt. | 150
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 23
Załącznik nr 1.23
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 23 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 4, 5, 6, 7, 8 mm i długości 12, 15, 18, 24, 29, 39 mm Średnica stentów 9, 10 mm i długości 19, 25, 29, 39 mm CSI 6,7 F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm Cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale centralnym i na zewnątrz Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP 10 atm |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 24
Załącznik nr 1.24
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 24 - Prowadniki hydrofilne standardowe i sztywne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Prowadniki o rdzeniu nitinolowym pokryty warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń Długość 80cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm Średnice: 0,035", 0,038" Dostępność końcówek: J Elastyczna końcówka o długości 3 cm |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 25
Załącznik nr 1.25
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 25 - Balony tnące
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Balon tnący: Średnica balonu: 5mm, 6mm, 7mm i 8 mm Długość balonu: 20 mm Maksymalny rozmiar introduktora 7F 4 arterotomy, system OTW (over the wire) kompatybilny z prowadnikiem 0,018" |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 26
Załącznik nr 1.26
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 26 - Koszulki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar 6 F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F; długość od 11 cm Światło wewnętrzne na prowadnik nie mniejszy niż 0,035" Duża odporność na załamania |  | szt. | 300
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 27
Załącznik nr 1.27
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym prowadniku
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotko po prowadniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 28
Załącznik nr 1.28
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28 - Cewniki do implantacji stentów typu balon w balonie o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0 cm (w zależności od średnicy balonu) Długość cewnika balonowego 110 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035" profil 7F Średnica balonu zewnętrznego: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm Średnica balonu wewnętrznego stanowi 1/2 średnicy balonu zewnętrznego Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 2-7 atm |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 29
Załącznik nr 1.29
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 29 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 Średnica balonu: od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania: od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 30
Załącznik nr 1.30
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 30 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica sentów: 4mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 5mm (długość12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 6mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 7mm (długość12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 8mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 9mm (długość 20, 30, 40, 60 mm), 10mm (długość 20, 30, 40, 60 mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 10 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla setntów o rozmiarach do 8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla setntów o rozmiarach do 10mm. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na prowadniku 0.035" (over the wire) |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 31
Załącznik nr 1.31
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 31 - Długa koszulka wprowadzająca
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica 5, 6, 7, 8Fr, długość 45, 65, 90 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0.038” Dystalne pokrycie hydrofilne: 5cm dla koszulki 45cm, 35cm dla koszulki 65cm, 15 cm dla koszulki 90 cm Koszulka zbrojona oplotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania, brak owalizacji światła na zgięciu Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, na końcu dodatkowy złoty marker |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 32
Załącznik nr 1.32
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 32 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej z samocentralizacja implantu w ubytku "Zakres części środkowej okludera od 4 do 38 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 38 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm" Maksymalny rozmiar zestawu wprowadzającego dla okluderów o średnicy do 10mm: 6F, dla okluderów o średnicy do 17mm: 7F, dla okluderów o średnicy do 24mm: 9F, dla okluderów o średnicy do 38mm: 12 F |  | szt. | 120
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 33
Załącznik nr 1.33
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 33 - Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na końcach ok. 2 mm dostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm; 13.5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm: 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm: 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego: 80cm i 117cm, System wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rtg. wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana carbonem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | szt. | 5
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 34
Załącznik nr 1.34
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 34 - Implanty do zamykania przetrwałych
Lp | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków połączonych wąską talią Rozmiar dysku prawoprzedsionkowego dysku od 18 mm do 35 mm Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający: dla implantów: 18 - 30 mm - 8F; dla 35 mm - 9F |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 35
Załącznik nr 1.35
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 35 - Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Dwa różne typy konstrukcji: z siatki nitinolowej w kształcie "grzybka" oraz typu dwudyskowego Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 12 mm Możliwość zamykania przewodów tętniczych o średnicy do 4mm przy użyciu zestawu wprowadzającgo w rozmiarze do 4F, przewodów tętniczych o średnicy do 5.5mm przy uzyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 5F. Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający |  | szt. | 60
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 36
Załącznik nr 1.36
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 36 - Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu Średnica korka w zakresie 3 -22 mm Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’- 0,098’’) |  | szt. | 100
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 37
Załącznik nr 1.37
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 37 - Implanty do zamykania ubytków międzykomorowych typu okołobłoniastego z zestawem wprowadzającym
LP | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm W przypadku okluderów o średnicy części środkowej do 12mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnym wymiarze do 7F, dla pozostałych implantów zestaw wprowadzający do 9F Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera Samocentralizacja okludera w ubytku |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 38
Załącznik nr 1.38
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 38 - Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Implant z siatki nitinolowej w kształcie szpulki ( dwa dyski retencyjne) Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm W przypadku okluderów o średnicy do 10mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnej rozmiarze do 6F, dla okluderów do 16mm zestaw wprowadzający o maksymalnym rozmiarze 8F Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający |  | szt. | 5
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 39
Załącznik nr 1.39
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 39 - Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil) Stabilność po wypełnieniu w ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Trzy różne wielkości balonów, przy czym wymaga się, aby balon o średnicy cewnika 6F umożliwiał pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7F – do 27 mm, 8F – do większych średnic |  | szt. | 120
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 40
Załącznik nr 1.40
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 40 - Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Konstrukcja z nitinolowej siatki,składająca się z płatka i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem, wprowadzana przezskórnie Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia. Zakres średnic płatka urządzenia od 16 do 30 mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 20 do 36 mm umożliwiający zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka. Zestaw składający się z : • Urządzenia • Systemu uwalniającego • Prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o odpowiedniej wielkości dla implantów o odpowiednich wielkościach płata(mm)/dysku(mm): • 16mm/20mm - koszulka 9F • 18mm/22mm,20mm/24mm,22mm/26mm - koszulka 10F • 24mm/30mm,26mm/32mm,28mm/34mm, 30mm/36mm - koszulka 13F |  | szt. | 1
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 41
Załącznik nr 1.41
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 41 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu 20, 40, 60 mm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 Średnica balonu : 12, 14 ,15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Ciśnienie rozpręzania: 4 - 6 atm, z ciśnieniem pękania (RBP): 12 - 18 atm Koszulka wprowadzająca: do 7 F dla balonów 12-14mm, do 8 F dla balonów 16-18mm, do 9 F dla balonów 20mm, do 10 F dla balonów 22-24mm, do 12 F dla balonów 26mm |  | szt. | 60
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 42
Załącznik nr 1.42
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 42 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej (pokrytej tlenkiem tytanu) z samocentralizacją implantu w ubytku 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 3. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy. 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. Konstrukcja implantu umozliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiedzy okluderem a systemem wprowadzajacym co pozwala uzyskac optymalne ulozenie implantu przed jego uwolnieniem |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 43
Załącznik nr 1.43
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 43 - Prowadniki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,032”, 0,035” Długość od 145 do 260 cm Dostępne końcówki "J" |  | szt. | 400
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 44
Załącznik nr 1.44
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 44 - Strzykawki wysokociśnieniowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora energomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym. |  | szt. | 150
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 45
Załącznik nr 1.45
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 45 - Prowadniki typu steerable
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Prowadniki typu steerable Średnica 0,014”, 0,018” Długość 180-300cm |  | szt. | 200
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 46
Załącznik nr 1.46
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 46 - Prowadniki do plastyk wieńcowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Prowadniki do plastyk wieńcowych, Średnica 0,014", długość od 190 do 300cm Prowadniki dostarczane z końcówkami o nie mniej niż trzy rodzaje sztywności |  | szt. | 200
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 47
Załącznik nr 1.47
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 47 - Bioptomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Bioptomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego |  | szt. | 5
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 48
Załącznik nr 1.48
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 48 - Diagnostyczne cewniki pediatryczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atraumatyczna końcówka Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail Rozmiary JR, JL: 4 i 5F, Pigtail: 3, 4, 5, 6, 7F Cewniki zbrojone Końcówka cieniująca Doskonała pamięć kształtu Duża odporność na złamania, gładka powierzchnia |  | szt. | 200
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 49
Załącznik nr 1.49
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 49 - Cewniki kalibracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice: 4F, 5F Szeroki zakres krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Flush Ilość markerów: 2, 11, 20 Doskonała pamięć kształtu Odstępy miedzy markerami: 1cm (11 i 20 markerów), 2cm (2 markery) Materiał: nylon Specjalna atraumatyczna końcówka |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 50
Załącznik nr 1.50
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 50 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość: 7, 11, 23 cm Musi zawierać: introduktor, dylatator, prowadnik 0,018”, 0,025” i igłę 21G, prowadnik podwójnie zakończony typu floppy z końcówką prostą oraz typu J Średnica: 4F, 5F, 6F Prowadnik nitinolowy oraz stalowy Gładkie przejście miedzy koszulką i dylatatorem Szczelna zastawka hemostatyczna Dylatator z zatrzaskiem |  | szt. | 450
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 51
Załącznik nr 1.51
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 51 - System do usuwania ciał obcych z naczyń
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar: 3,2 F Zawiera: pętlę, torker, introduktor, cewnik Zakres pracy: 2- 8 mm Długość pętli: 175 cm Długość cewnika: 150 cm System składający się z 3 pętli nitinolowych Cewnik wykonany z teflonu, odporny na złamania i zagięcia |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 52
Załącznik nr 1.52
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 52 - System do usuwania ciał obcych z naczyń
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar: 6F- 7F Zawiera: pętlę, torker, introduktor, cewnik Zakres pracy: 6- 45 mm Długość pętli: 120 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi- doskonała widoczność w skopii Cewnik z teflonu odporny na złamania z końcówką zagiętą- sterowanie systemem |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 53
Załącznik nr 1.53
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 53 - Prowadniki do trudnych lokalizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica: 0,014 Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, rdzeń- z jednego kawałka drutu Końcówka cieniująca 4cm Część dystalna pokryta silikonem Kształt końcówki: prosta i J Przeznaczenie: do zabiegów, gdzie wymagane jest niezwykle dobre podparcie Przeznaczenie: naczynia z ograniczoną ilością miejsca dla końcówki roboczej |  | szt. | 40
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 54
Załącznik nr 1.54
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 54 - Stenty niezamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Stent niezamontowany na balonie Niskie skracanie stentu przy implantacji Możliwość rozprężenia stentu od 10mm do 12mm i długości 19mm do 59mm Dobra widoczność w RTG Odporność na zgniatanie |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 55
Załącznik nr 1.55
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 55 - Stenty do PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompatybilność z koszulką 4F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80, 135 cm Odporność na zgniatanie |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 56
Załącznik nr 1.56
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 56 - Prowadniki extra sztywne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość 260 cm lub 300 cm Dobra widoczność w RTG Średnica 0,035 Maksymalne wsparcie dla wprowadzanych koszulek naczyniowych oraz wprowadzanych stentów |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 57
Załącznik nr 1.57
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 57 - Cewnik tnący do atrioseptostomii typu Parka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | średnice cewników 5,7 i 7, 3 F długość cewników 68,5; 69 i 87 cm długość ostrza 9,4; 13,4; 20 mm |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 58
Załącznik nr 1.58
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 58 - Igła do nakłuć transseptalnych dostarczana razem z odowiednim zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | W skład zestawu wchodzi: 1) Igła wykonana ze stali nierdzewnej wraz ze styletem wysuwanym poza końówke igły, wyposażona w kranik oraz uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zgięcia igły (rozmiar igły 18G, długość 71cm); 2) Koszulka o końcowym odcinku zgiętym pod katem 45-50st, wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym), pokryta materiałem ułatwiającym poślizg dostarczana wraz rozszerzaczem (rozmiar koszulki 8F - 8,5F, długość 62-63cm) |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 59
Załącznik nr 1.59
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 59 - Koszulki naczyniowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F; długość: 11cm, 23cm Musi zawierać: introduktor, dylatator, prowadnik 0,035” z końcówką „J” oraz odpowiednią igłę Szczelna zastawka hemostatyczna Dylatator z zatrzaskiem |  | szt. | 300
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 60
Załącznik nr 1.60
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 60 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 61
Załącznik nr 1.61
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 61 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków z wewnętrznym kanałem
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik z wewnetrznym kanałem umożliwiającym zastosowanie prowadnika |  | szt. | 12
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 62
Załącznik nr 1.62
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 62 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (PFO): wielkość dysków lewo-/prawo- przedsionkowych: 18/18mm, 18/25mm, 30/30mm, 25/35 mm 2. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (ASD II): wielkość implantów od 6mm do 42 mm; implanty w wielkościach rosnących o nie więcej niż 2mm. 3. Mnogie ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD): wielkość dysków lewo-/prawo- przedsionkowych: 18/18mm. 18/25mm, 25/25mm, 30/30mm, 25/35mm, 35/35mm, 40/40mm Dostępne okludery do zamykania PFO, ASD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. Zakres rozmiarów koszulek wprowadzających przezprzegrodowych od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F dedykowanych zabiegów zamykania ASD i PFO. Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm. Dostępne implanty do PFO/ASD z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm. |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 63
Załącznik nr 1.63
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 63 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Mięśniowe ubytki w przegrodzie międzykomorowej (VSD): od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. 2. Błoniaste ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (VSD), w tym okludery: symetryczne, asymetryczne, ekscentryczne; od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. Dostępne okludery do zamykania VSD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm. |  | szt. | 7
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 64
Załącznik nr 1.64
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 64 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania nieprawidłowych połączeń pomiędzy naczyniami
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Przetrwałych przewodów tetniczych (PDA): średnicach dysku/ średnica tali dystalnej/długość implantu: 10/6/7mm, 12/8/7mm, 14/10/7mm, 16/12/7mm, 20/14/7mm, 22/16/8mm, 24/18/8mm. 26/20/9mm, 28/22/9mm, 30/24/10mmdo zamykania PDA Dostępne okludery do zamykania PDA o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. Dostępne implanty do PDA z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni |  | szt. | 40
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 65
Załącznik nr 1.65
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 65 - Stent aortalny niepokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie"
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 66
Załącznik nr 1.66
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 66 - Cewniki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, wieloczynnościowy, wieńcowe prawe oraz lewe typu Judkins i Amplatz, mamaria interna oraz typu tiger Wymagana średnica 4 F i 5F, minimalna średnica otworu wewnętrznego 0.038" Cewnik podwójnie zbrojony zapewniający optymalną kontrolę, miękka końcówka cewnika Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1200 psi |  | szt. | 150
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 67
Załącznik nr 1.67
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 67 - Cewniki balonowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonów: 20mm, 40mm oraz 30mm, 60mm (dla średnicy 20, 22, 24, 26mm) Średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 125cm RBP: 4-10 bar CSI 7-14 bar Światło wewnętrzne na prowadnik 0.035" |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 68
Załącznik nr 1.68
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 68 - Stenty naczyniowe kobaltowo-chromowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji dużych oczek Długość od 13mm do 57mm Możliwość poszerzenia stentów w zakresie od 8mm do 32mm Budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 69
Załącznik nr 1.69
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 69 - Strzykawki wysokociśnieniowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora, energomiczna rękojeść. |  | szt. | 100
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 70
Załącznik nr 1.70
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 70 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ciśnienie nominalne cewnika balonowego min. 6 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 6, 7, 8, 9, 10 mm i długości 18, 26, 36, 56 mm CSI 6F, 7F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 120 cm Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035” Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP min. 12 atm |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 71
Załącznik nr 1.71
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 71 - Y- connector typu Klick
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania |  | szt. | 60
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 72
Załącznik nr 1.72
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 72 - Y- connector zakręcany
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Zakręcany zawór odcinający Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania |  | szt. | 60
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 73
Załącznik nr 1.73
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 73 - Torquer z funkcją kranika dwudrożnego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej, blokada prowadnika wraz z blokadą hemostatyczną Kompatybilny z prowadnikami 0.018-0.035” Zawór wysokiego ciśnienia do 1200psi Brak elementów metalowych |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 74
Załącznik nr 1.74
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 74 - Stent aortalny pokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie"
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 75
Załącznik nr 1.75
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 75 - Koszulki naczyniowe sterowalne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zakres rozmiarów sterowalnych koszulek od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F. Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0 do 160 stopni oraz dla koszulek sterowalnych 12F i 14F od 0 do 90 stopni Długość koszulek: 55cm, 70cm, 80cm, 90cm. |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 76
Załącznik nr 1.76
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 76 - Stenty aortalne pokryte zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Stent wykonany z ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty materiałem ePTFE. Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,035". Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120cm. Rozmiary stentów: średnica 12mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 14mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 16mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 18mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 20mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 22mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 24mm (długość: 27, 37, 48 mm). Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulakimi 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulakimi 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulakimi 14F. Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulakimi 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulakimi 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulakimi 14F. |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 77
Załącznik nr 1.77
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 77 - Koszulki typu Mullins
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 F, 11F , 12 F Długość 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm , 80 cm Zestaw składa się z koszulki ze szczelną zastawką hemostatyczną zaopatrzoną w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranikiem boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu; zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,038" Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Koszulka i rozszerzacz pokryte warstwą hydrofilną. Duża odporność koszulki i rozszerzacza na zginanie i zgniecenie. |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 78
Załącznik nr 1.78
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 78 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica stentów: 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20mm), 6mm (długość 12, 16, 20mm), 7mm (długość 12, 16, 20mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompartybilne z prawdnikiem 0.014" |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 79
Załącznik nr 1.79
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 79 - Stenty obwodowe pokryte zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm. |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 80
Załącznik nr 1.80
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 80 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. 3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm 4. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm 5. System odczepiania w formie kleszczy 6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 8. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 81
Załącznik nr 1.81
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 81 - Implant do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Okluder do przeskórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego o konstrukcji nitynolowej 1. Budowa stożkowa zakończona płaskim dyskiem 2. Materiał: nitynol oraz PET 3. Uchwyt do systemu wprowadzającego zrobiony ze stali nierdzewnej 4. Dostępność okluderów z długim i krótkim trzonem 5. Dostępne średnice dysków PDA standardowego: 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24mm 6. Dostępne długości PDA standardowego: 4.25; 5.00; 6.05; 6.30; 7.0; 12; 14,16mm 7. Dostępne średnice dysków PDA z przedłużonym trzonem: 9, 10, 11, 13, 16 mm 8. Dostępne długości PDA z przedłużonym trzonem: 7.0; 7.50; 8.50; 9.0; 10.50mm |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 82
Załącznik nr 1.82
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 82 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną o średnicy 5F, 6F, 7F i długości 10 lub 16 cm" Dostarczane z prowadnikiem stalowym lub nitinolowym o długości 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”, 0,018” lub 0,025” oraz igłą 20G , 21G lub 22G Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm. Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki afr: 2,55 mm. |  | szt. | 60
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 83
Załącznik nr 1.83
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 83 - Stent zamontowany na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F • Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrucja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 84
Załącznik nr 1.84
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 84 - Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021” z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 85
Załącznik nr 1.85
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 85 - Zestaw embolizacyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mikrocewnik • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021”), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2,8F ( wew. .średnica cewnika 0,025”), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka |  | szt. | 10
2. | Cząsteczki do embolizacji – PVA: • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 μm ;180-300 μm, ;300-500 μm ;500-710 μm ;710-1000 μm ;1000-1400 μm ;1400-2000 μm ; 2000-2800 μm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018”), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044”), • fiolka zawierająca 1 cm3 materiału. |  | szt. | 10
3. | Spirale embolizacyjne obwodowe : • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami systetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” ; 0,035’’ • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ). |  | szt. | 20
4. | Spirale odłączane mechanicznie • coile do tętniczych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny • coil zamontowany na prowadniku dostarczającym i wyposażony w uchwyt prowadnika, • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,prowadnik 0,012” do 0,018” • kształty coili: pojedyńcza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny,Tornado. • pojedyńcza spiraja"J":śr.6,8,10,12,20 mm;dł.20,30,50 cm.; wielokrotna spirala "J":śr.6,8,10,15 mm;dł.30 cm; spirala:śr.:4,6,8,10,12 mm;dł.6,10,12,20,30 cm.;spiralny:śr:8-3 mm;dł.14 cm. • Coile odłączane mechanieczne 0,035": dł. rozciągniętej spirali 7 i 14 cm śr 6,8,10,12,14,18,20 mm. |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 86
Załącznik nr 1.86
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 86 - Mikrocewnik hydrofilny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego Zwężane światło wewnętrzne Średnica dystalna 0,018” Średnica proksymalna nie większa 0,021” Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) Zbrojenie na całej długości Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu Elastyczny 13cm segment dystalny Dostępne długości 130/150cm |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 87
Załącznik nr 1.87
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 87 - Cewnik prowadzący
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca Dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości 100cm Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr Materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU, Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother” Miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności Odporny na załamania i skręcanie Obrót 1:1 |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 88
Załącznik nr 1.88
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 88 - Cewnik diagnostyczny noworodkowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik nylonowy z powłoką hydrofilną i miękką końcówką, zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu. Śr. 3,3F dł. 60 lub 80cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.030". Ukształtowanie końcówki: PIG, JR1, JL1, JL1.5, MPA, JB1, Cobra |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 89
Załącznik nr 1.89
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 89 - Koszulka naczyniowa noworodkowa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Koszulka wprowadzające o śr 3.3F, dł 5 lub 7cm. z boczną zastawką z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzałem z mocowaniem typu Twisk-lock. Powleczona silikonem zastawka oraz stopniowo zwężana końcówka ułatwia bezpieczne wkłucie. |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 90
Załącznik nr 1.90
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 90 - Prowadnik naczyniowy noworodkowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | prowadnik o śr. 0.030" dł 140 cm, wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE, końcówka 2cm zwężana, prosta lub typu "J". |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 91
Załącznik nr 1.91
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 91- Coile obwodowe 3D odczepialne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | • Odczepialne spirale obwodowe przeznaczone do żylnej i tętniczej embolizacji • Kształt koili 3D ułatwiający wypełnienie sferycznych zmian • Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami PGLA • Szeroki zakres rozmiarów: średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18mm; długości: 2,4,6,8,10,15,20,30,40cm • Zewnętrzny system odczepiania • Kompatybilny z mikrocewnikiem min 0,0165’’ i 0,021’’ |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 92
Załącznik nr 1.92
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 92 - Coile obwodowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | • Odczepialne coile obwodowe • kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165” do 0,021” • Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 450 cm długości • Zewnętrzny system odczepiania ID • Możliwość repozycjonowania coili • Zapewniają szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym • Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA • Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego pozycjonowania, |  | szt. | 50
2. | Dedykowany cewnik do dostarczania spiral. Mikrocewnik o dłukości całowitej do 135cm, Kompatybilny z prowadnikiem max 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej max do 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnetrznej 0,0021" posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywalny hydrofilnie |  | szt. | 100
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 93
Załącznik nr 1.93
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 93 - Strzykawka do angiografu, przewód połączeniowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemność: 150 ml Sterylna, jednorazowa Iniektory: Angiomat™ Illumena™ Zawartość: Strzykawka z napełnianiem ręcznym Właściwości strzykawki: Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki: Ciśń. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu. |  | szt. | 400
2 | Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym: Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim Ciśń. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO) Okres przechowywania: 5 lad od daty sterylizacji Sterylny, jednorazowy |  | szt. | 400
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 94
Załącznik nr 1.94
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 94 - Zestaw do monitorowania ciśnienia
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do stałego monitorowania ciśnienia <= 150 cm, sterylny |  | szt. | 400
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 95
Załącznik nr 1.95
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 95- Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przeźroczystego materiału |  | szt. | 250
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 96
Załącznik nr 1.96
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 96 - biologiczna zastawka aortalna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Biologiczna zastawka aortalna wykonana z tkanki cielęcej w oprawie kobaltowo chromowej wraz z systemem wprowadzajacym |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 97
Załącznik nr 1.97
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 97- biozastawka pnia płucnego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Biologiczna zastawka pnia płucnego,wykonana z żyły szyjnej wołu, osadzonej w platynowo--irydowym stencie, która może być rozprężona do 18, 20 i 22 mm. wraz z zestawemm wprowadzajacy. |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 98
Załącznik nr 1.98
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-360/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80,110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,037" • NP 7, RBP 10-13 |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)