NZZ/08/P/24	                            	                       		                                 Bydgoszcz, dnia 13.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                                     - Dostawa kaniul dożylnych

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust.1,2 oraz 137 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych ( PZP ) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu Kaniule dopuści również możliwość zaoferowania kaniuli bezpiecznej posiadającej filtr hydrofobowy zapobiegający  zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia,

w rozmiarach:

Poz 1- 22G 0.9 x 25 o przepływie 36ml/min

Poz 2- 20G 1.1 x 33 o przepływie 61ml/min

Poz 3- 18G 1.3 x 45 o przepływie 96ml/min

Poz 4- 17G 1.5 x 45 o przepływie 128ml/min

Poz 5- 16G 1.7 x 50 o przepływie 196ml/min

Poz 6- 24G 0.7 x 1 9 o przepływie 22ml/min

Poz 7- 24G 0.7 x 1 9 o przepływie 22ml/min

Kaniule posiadają badania laboratoryjne potwierdzające wpływ rodzaju materiału z jakiego wykonany jest cewnik oferowanej kaniuli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga kaniul opisanych w załączniku nr 1 z uwzględnieniem poniższej zmiany.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 - Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy,  pozycji 7.

Przedmiot zamówienia będą stanowiły pozycje od 1-6 dla następujących rozmiarów: 22G, 20G,18G, 17G, 16G, 24G.

Pozycja 7 o poniższym brzmieniu nie będzie wchodziła w zakres zamówienia w niniejszym postępowaniu

| 7 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wykonana z biokompatybilnego materiału, posiadająca min. 4 paski widoczne w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Port boczny kodowany kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula bezpieczna chroni również przed wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Elastyczne skrzydełka mocujące, zastawka antyzwrotna, uchwyt z możliwością zastosowania techniki jednej ręki. Zakończenie lock, koreczek luer lock”. Rozmiar: 26G |  |  | 2500 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z powyższym  Zamawiający modyfikuje zapisy  w  Załączniku nr 1do  SWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY  w następujacy sposób:

wykreśla w całości  zapisy dotyczace poz. 7 w tabeli pt. Kaniule o treści powyżej	.

wykreśla  zapisy dotyczące podsumowania całej tabeli (wszystkich pozycji) o treści:

Razem = 1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7

i  w  zamian  wprowadza następujące  zapisy

Razem = 1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6

Zmodyfikowany PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu.

nadto w rozdziale III Środki dowodowe - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty

w pkt 1.8.4

w zdaniu po słowach ” przynajmniej dla:

wykreśla  się zapis „jedengo”

i  w  zamian  wprowadza się zapis „jednego”

W przypadku wymagań dotyczących,  min. badań laboratoryjnych określone zostały one w SWZ – Rozdział III ppkt. 1.8.4.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu Kaniule w pozycjach 1-7 dopuści również możliwość zaoferowania kaniuli bezpiecznej  posiadającej filtr hydrofobowy zapobiegający  zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza dla wszystkich pozycji możliwość zaoferowania kaniuli bezpiecznej  posiadającej filtr hydrofobowy zapobiegający  zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Części Kaniule wymagać będzie , aby Wykonawca przeprowadził w trakcie obowiązywania Umowy kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych z zakresu prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zarejestrowane w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na wniosek Zamawiającego, co 6 miesięcy?

Czy Zamawiający wymagać będzie dołączenia do oferty potwierdzenia zarejestrowania takiego kursu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia opisanych powyżej kursów.

Pytanie nr 4

Grupa 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wyłącznie z zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu oraz filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza dla żadnej z pozycji, kaniul bezpiecznych wyłącznie z zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu oraz filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki

Pytanie nr 5

Grupa 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza dla wszystkich pozycji możliwość zaoferowania kaniuli  pakowanych a’100 z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego

W takim przypadku w celu obliczania ceny  końcowej - wartości oferty - należy podać w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - wielkość i ilość zaoferowanych opakowań zbiorczych oraz cenę za jedno opakowanie zbiorcze wpisując  odpowiednio w kolumnie 3  - Zamawiane ilości ( szt. ) - odpowiednio ilość opakowań zbiorczych/ilość szt w opakowaniu; zaś w kolumnie 5 - Cena jednostkowa NETTO   w PLN - cenę za opakowanie zbiorcze.

Pytanie nr 6

Grupa 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 24G?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 - Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy,   pozycji 7.

Przedmiot zamówienia będą stanowiły pozycje od 1-6 dla następujących rozmiarów: 22G, 20G,18G, 17G, 16G, 24G.

Pytanie nr 7

Pakiet Kaniule poz. 1-7

Proszę o dopuszczenie  kaniuli bezpiecznej posiadającej filtr hydrofobowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza  dla wszystkich pozycji kaniule posiadające filtr hydrofobowy.

Pytanie nr 8

Pakiet Kaniule poz. 7

Proszę o dopuszczenie  kaniuli bezpiecznej G26  wykonanej z teflonu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 - Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy,   pozycji 7.

Przedmiot zamówienia będą stanowiły pozycje od 1-6 dla następujących rozmiarów: 22G, 20G,18G, 17G, 16G, 24G.

Pytanie nr 9

Pakiet Kaniule poz. 7

Proszę o dopuszczenie  kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radiocieniujące?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 - Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy,   pozycji 7.

Przedmiot zamówienia będą stanowiły pozycje od 1-6 dla następujących rozmiarów: 22G, 20G,18G, 17G, 16G, 24G.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Grupie nr 1 (Kaniule) poz. 7  dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP, z dwoma paskami RTG, w rozmiarze 26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min.?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1 - Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy,   pozycji 7.

Przedmiot zamówienia będą stanowiły pozycje od 1-6 dla następujących rozmiarów: 22G, 20G,18G, 17G, 16G, 24G.

Pytanie nr 11

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływi krwi  w momencie kaniulacji i otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 22 G długość 31  mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 12

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływi krwi  w momencie kaniulacji i otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 20 G długość 31  mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 13

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływi krwi  w momencie kaniulacji i otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 18 G długość 50  mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 14

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach:

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 17 G długość 31 mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 15

Poz. 5

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 16 G długość 31 mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 16

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach:

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka i skrzydełka  kodowane kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływi krwi  w momencie kaniulacji i otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 24 G długość 19   mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 17

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego o koreczka luer lock o poniższych parametrach:

Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, wykonana z biokompatybilnego materiału, widoczna  w promieniach rtg, cienkościenna o gładkiej powierzchni, kształt końca kaniuli i igły umożliwiający łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Nasadka kodowana kolorem. Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny mechanizm zabezpieczający w pełni izolujący igłę  i zapobiegjący  przed przypadkowym zakłuciem personelu, wypływem krwi i zachlapaniem po wycofaniu igły. Wyposażona w otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia . Elastyczne skrzydełka mocujące, zatyczka odpowietrzająca zgodna z normą ISO 10555-1 Rozmiar: 26 G długość 19   mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 18

§ 3 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawienia każdorazowo tylko jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia i wyrazi zgodę na wystawianie i dostarczanie faktur po każdorazowej realizacji zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 19

§ 4 ust. 9 pkt b) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymaganego terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej.

Odpowiedź na zapytanie

Zgodnie z zapisami  SWZ – rozdział VI - Wykonanie czynności  reklamacji jakościowej nastąpi najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych (tj. poniedziałek –     piątek ).

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający oczekuje, aby wszystkie kaniule w pakiecie nr 1 pochodziły od jednego producenta, zapewni to gwarancję jakości produktów i ich kompatybilności z pozostałymi sprzętami dostępnymi w placówce?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych kaniul w pakiecie 1, w pozycjach 6 i 7, które są kaniulami dożylnymi przeznaczonymi do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadających wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego, bez zatrzasku zabezpieczającego koniec igły, bez zastawki antyzwrotnej. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego. Rozmiar jak zostało określone w formularzu 24G oraz 26G.kodowane kolorami nasadki – są to kaniula na jakich do tej pory pracowały oddziały i z jakich odbywały się cykle szkoleń.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy dla przedmiotu zamówienia zawarte w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający oczekuje, aby w pakiecie 1, pozycja 6 i 7, kaniule wykonane były z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty)?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający oczekuje, aby Kaniule w pakiecie 1, w pozycjach 6 i 7 ze względu na rozmiar kaniul oraz ich przeznaczenie dla pacjentów neonatologicznych posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi), znacznie zwiększa to bezpieczeństwo stosowania, zmniejsza ryzyko uszkodzenia łożyszka naczynia krwionośnego?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowany produkt

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający oczekuje, aby w pakiecie 1, w pozycjach 1,2 i 3 kaniule posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi) znacznie zwiększający bezpieczeństwo i skuteczność pierwszej kaniulacji. Zapewnia natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do naczynia i może zwiększyć odsetek skutecznych wkłuć, dzięki czemu możliwa będzie mniejsza liczba prób?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający oczekuje, aby wszystkie kaniule w pakiecie 1, wykonane były z biokompatybilnego poliuretaniu, nowej generacji z potwierdzonym klinicznie wpływie na zmiejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (minimum 3 badaniami klinicznymi)?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowany produkt.

Zamawiający