Pakiet 2:   ŁÓŻKO SZPITALNE ORTOPEDYCZNE Z RAMĄ ORTOPEDYCZNĄ - 28 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | - TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu | TAK, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS łatwymi do dezynfekcji, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. - Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. | TAK |  |
|  | - Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-60 +/- 2 | - TAK |  |
|  | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 2 | TAK |  |
|  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 12 cm) i nóg (min. 6 cm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | - Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | - TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zewn. i wewn.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | TAK |  |
|  | - Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | - TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | - TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy przy 4 kołach z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | - TAK |  |
|  | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | - TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. | - TAK |  |
|  | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | - TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | - TAK |  |
|  | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. | - TAK |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | - TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | - TAK |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | - TAK |  |
|  | Podświetlenie leża | - TAK |  |
|  | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | - TAK |  |
|  | Możliwość wyboru elementów kolorystycznych łóżka min. 8 kolorów | TAK, podać |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) | - TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | - TAK |  |
|  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | - TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 | - Tak, podać |  |
|  | Łóżka ortopedyczne z powierzchnią umożliwiającą ich mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | - Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm. Pianka o gęstości min. 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu min. 215 kg – 28 szt. - Rama ortopedyczna. Konstrukcja ramy i wyposażenia z rur i profili stalowych polerowanych nierdzewnych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania z rur i profili kwasoodpornych satynowanych oraz ze stali konstrukcyjnej pokrytej powłoką niklowo – chromową. Rama wyposażona w zestaw 3 rur poprzecznych, w tym litera „U” pozwalająca wyprowadzić wyciąg co najmniej 25cm poza tył łóżka. W komplecie ramy wieszak kroplówki z regulacją wysokości. Rama wyposażona w co najmniej dwa bloczki do wyciągów. Na wyposażeniu dwa uchwyty do podciągania dla pacjenta z możliwością regulacji. Do blokowania poprzeczek i osprzętu pokrętła okrągłe z blokadą przeciw wykręcaniu. Zamawiający nie dopuszcza zacisków imadełkowych. Możliwość mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy, tak aby można było ustawić rurę z bloczkiem na dowolnej wysokości bez potrzeby zdejmowania całego zestawu wyciągowego.- 28 szt. | TAK, podać |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |
|  | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:.................................................................. Telefon:...............................................................mail. .................................................................... | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji . Oferowany  sprzęt,  oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

…… …..…………….

Data i  podpis Wykonawcy

c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁÓŻKO SZPITALNE ORTOPEDYCZNE Z RAMĄ ORTOPEDYCZNĄ | 28 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN