Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 09.08.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ C wraz z wyposażeniem oraz urządzeń medycznych i środków ochrony indywidualnej; nr sprawy: ZP/TP/03/21

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 05-06.08.2021 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko o wadze 14.9 Kg które  posiada  deklarację zgodności z normą zharmonizowaną 1865-4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w krzesełka o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) oraz w formularzu oferty (dodatek nr 1 do SWZ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania takiego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 2

Część nr 1

Ze względu na coraz bardziej wydłużone dostawy oraz brak części samochodowych, części sprzętu medycznego, co jest skutkiem pandemii, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15.12.2021.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 3

Część nr 1

Powołując się na pytanie poprzednie, prosimy o rezygnację z parametru punktowanego - termin dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 4

Część nr 1

Dotyczy dodatek nr 3 pkt. I.19 - prosimy o możliwość dostawy ambulansu wyposażonego w zestaw naprawczy, a koło zapasowe dostarczymy luzem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 5

Część nr 1

Dotyczy dodatek nr 3 pkt. II.2 - prosimy o dopuszczenie ambulansu z silnikiem o maksymalnym momencie obrotowym 360 Nm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 6

Część nr 1

Dotyczy dodatek nr 3 pkt.III.1 - prosimy o dopuszczenie manualnej skrzyni biegów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w skrzyni biegów o parametrach innych niż określono w SWZ, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) oraz w formularzu oferty (dodatek nr 1 do SWZ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania takiego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 7

Część nr 1

Dotyczy dodatek nr 3 pkt.III.6 - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie użytkował drukarkę HP 202.

Informację w tym zakresie Zamawiający uwzględnił w dodatku nr 3 do SWZ.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 8

Część nr 1

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak o następujących parametrach :

Ssak akumulatorowo- sieciowy, przenośny , zasilany 230V i 12V

Zintegrowany uchwyt do przenoszenia

Przepływ min 20/min.

Praca na baterii min. 45 min.

Płynna regulacja

Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności

W komplecie słój o pojemności 1 L autoklawowalny, z filtrem antybakteryjnym i zabezpieczeniem przeciw przelewowym

i przewodem ssącym

Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia

Bezpieczny montaż w karetce – w komplecie mocowanie ścienne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9

Część nr 1

Dotyczy dodatek nr 3 pkt.VI.3 oraz 4. Czy moduł opisany w tych punktach to ten sam moduł?

Odpowiedź:

Tak, moduł opisany w dodatku nr 3 pkt.VI.3 oraz 4 - to ten sam moduł.

Pytanie 10

Zadanie nr  3

Prosimy o wykreślenie, wykonanie korekty pkt. OPZ defibrylatora, ponieważ opisany parametr odnosi się do respiratora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 05.08.2021 r. dokonał w tym zakresie zmian opisu przedmiotu zamówienia.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ, stanowił załącznik do pisma.

Pytanie 11

Zadanie nr  3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o poniższych parametrach, który spełnia pozostałe zapisy OPZ:

- wyposażony dwustanowiskową ładowarkę akumulatorów spełniającą zapisy normy 1789 (praca w ambulansie medycznym) zasilaną stale z instalacji ambulansu 12V lub/i zasilania sieciowego 230V; ładowarka występuje jako zewnętrzy moduł niepowiązany z mocowaniem i defibrylatorem

- akumulatory bez tzw. efektu pamięci z możliwością doładowywania w ładowarce w dowolnym momencie

- czas pracy na jednym akumulatorze 180 min. lub 210 defibrylacji pełną energią

- z funkcją automatycznego ustawiania progów alarmowych na podstawie parametrów pacjenta oraz manualnym wyborem energii defibrylacji dla dowolnej grupy wiekowej pacjentów

- z funkcją kompensacji energii defibrylacji z elektrod samoprzylepnych

- wyposażony w tzw. nakładki neonatologiczne na łyżki defibrylacyjne

- wyświetlający 3 krzywe dynamiczne jednocześnie

- czas ładowania do energii defibrylacji 10 sek. Pragniemy zwrócić uwagę, że oferowane urządzenie dostarcza energię defibrylacji wyższą o 160J co automatycznie przekłada się na czas ładowania kondensatora. Przy energii defibrylacji 200J czas ładowania jest podobny.

- ze wzmocnieniem sygnału EKG na 8 poziomach w zakresie od 0,25 do 4 cm/mV

- wyposażony w algorytm interpretacyjny i diagnostykę pacjenta umieszczaną na papierze bez jednoczasowego podglądu 12-tu odprowadzeń EKG na ekranie

- z pomiarem SpO2 w technologii Masimo w zakresie pulsu od 25 do 240/min

- wyposażony w możliwość transmisji danych medycznych do systemów odbiorczych spełniających wymagania RODO, do których licencję posiadają wybrane pracownie kardiologii inwazyjnej na terenie kraju.

- o wadze 8,4 kg dla aparatu w pełnej konfiguracji bez akcesoriów dodatkowych z dwoma akumulatorami i nową rolką papieru.

- pamięć aparatu wbudowana o pojemności 360 minut ciągłego monitorowania EKG, 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi.

- wspomaganie resuscytacji za pomocą ciągłego pomiaru EtCO2 w zakresie 0 – 90mmHg co jest zgodne z wytycznymi ERC, AHA i NFZ dla zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego
- odporny na drgania, wstrząsy, kurz i wodę w klasie IP44

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12

Zadanie nr  3

Prosimy o wykreślenie, wykonanie korekty pkt. OPZ defibrylatora, ponieważ opisany parametr odnosi się do respiratora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 05.08.2021 r. dokonał w tym zakresie zmian opisu przedmiotu zamówienia.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ, stanowił załącznik do pisma. Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono już przy pytaniu nr 10.

Pytanie 13

Zadanie nr  3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora w którym mocowanie tzw. łyżek defibracyjnych twardych na urządzeniu (nie torba, nie adaptacja za pomocą pasków, sprzączek) jest zgodna z zapisami normy zharmonizowanej PN-EN1789?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość  zaoferowania defibrylatora o wskazanych powyżej parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania defibrylatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 14

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności alarmy w formie dźwiękowej oraz świetlnej na panelu użytkownika informujące o nieprawidłowym działaniu urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności alarmy w formie dźwiękowej oraz świetlnej na panelu użytkownika informujące o nieprawidłowym działaniu urządzenia..

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania alarmów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 15

Część nr 4

Czy Zamawiający opisując bezprzewodową transmisję danych z urządzenia do automatycznej mechanicznej kompresji klatki piersiowej miał na myśli transmisję do komputera za pomocą połączenia WiFi, Bluetooth tj. nie karta pamięci, nie pendrive?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający brał pod uwagę transmisję do komputera za pomocą połączenia WiFi, Bluetooth.

Pytanie 16

Część nr 2

Czy zamawiający za zasadzie równoważności dopuści respirator o następujących parametrach:

Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.

Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu.

Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji.

Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw składa się z respiratora transportowego, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA,  kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego.

Możliwość zasilania respiratora transportowego 230 V i 12 V

Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi.

Akumulator bez efektu pamięci.

Parametry techniczne

Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt

Waga respiratora ok 3,51 kg

Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar.

Zasilanie z baterii  10 h w warunkach pracy ambulansu.

Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Możliwość pracy w temperaturze -20 - + 60 ˚C

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych

Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą predefiniowanych przycisków umieszczonych na panelu głównym

Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta

Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora

Tryby wentylacji

IPPV

A/C+ Sigh

SIMV

SPONT

CPAP

PCV

Parametry regulowane

Objętość minutowa min. 1-60 L/min

Objętość oddechowa regulowana w zakresie min50 ～ 2500 ml

Obrazowanie parametrów

Maksymalne ciśnienie wdechowe

Objętość oddechowa

Objętość minutowa

Częstość oddechowa

Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej  5,7 cali do prezentacji parametrów nastawnych

Alarmy

Bezdechu

Nieszczelności układu.

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych.

Rozładowanego akumulatora/braku zasilania.

Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza respirator o wskazanych powyżej parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania respiratora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 17

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji

względem kierownicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 18

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z fotelem na przegrodzie bez funkcji przesuwu, gdyż nie ma takiej potrzeby, aby zapewnić ergonomiczna pracę u wezgłowia noszy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze

stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż  stabilizator osi tylnej  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze

stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż  stabilizator osi tylnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 20

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW , o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią  oraz manualną skrzynią biegów  6+1 i alternatorem o wydajności 185 A ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW , o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią  oraz manualną skrzynią biegów  6+1 i alternatorem o wydajności 185 A, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 21

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość  3,05 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu  C?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, tym samym dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość  3,05 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu  C.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 22

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą z wysokością przejścia na przegrodzie 155 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, tym samym dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą z wysokością przejścia na przegrodzie 155 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 23

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez systemu asystenta bocznego wiatru, jeśli pojazd posiada inne systemy stabilizujące tor jazdy pojazdu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu bez systemu asystenta bocznego wiatru,  tylko w sytuacji, gdy  pojazd posiada inne systemy stabilizujące tor jazdy pojazdu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr, wskazać również inne systemy) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 24

Część 1

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.

Norma ta  stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć:  „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”,  „ powinno być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg:  „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie  barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon”  i  każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „kolor nadwozia  – fabryczny lakier w kolorze żółtym RAL 1016 lub białym” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga koloru nadwozia w kolorze żółtym RAL 1016, zgodnie z wymogami określonej normy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 21 w tabeli WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W  ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU BAZOWEGO, I. Nadwozie (dodatek nr 3 do SWZ).

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ), stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 25

Część 1

Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  radioodtwarzacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 26

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,  z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą,  z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 27

Część 1

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji  mechanicznej  na samochód bazowy 24 m-cy bez limitu  km oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość  producentów  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu z gwarancją  mechaniczną  na samochód bazowy 24 m-ce bez limitu  km oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w okresów gwarancji, czyli innych niż określono w SWZ, Wykonawca winien odnotować ten fakt (wskazać zaoferowany okres gwarancji) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) oraz w formularzu oferty (dodatek nr 1 do SWZ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania takiego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 28

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z przednimi poduszkami powietrznymi oraz z poduszkami bocznymi o zwiększonym polu ochrony chroniącymi pasażerów podobnie,  jak boczne poduszki i kurtyny, co wypełnia zapisy o trzech rodzajach poduszek  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu z przednimi poduszkami powietrznymi oraz z poduszkami bocznymi o zwiększonym polu ochrony chroniącymi pasażerów podobnie,  jak boczne poduszki i kurtyny, co wypełnia zapisy o trzech rodzajach poduszek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 29

Część 1

Czy Zamawiający dopuści ambulans ze światłami przeciwmgielnymi  bez funkcji doświetlania zakrętów,  natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu ze światłami przeciwmgielnymi  bez funkcji doświetlania zakrętów,  natomiast z Reflektorami LED Dwu Optycznymi, znacznie zwiększającymi stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiających widoczność podczas trudnych warunków pogodowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 30

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans wyposażony w komputer pokładowy  informujący o konieczności wykonania obsługi serwisowej, przy czym komunikat nie jest dostępny w każdym momencie, ale dopiero jeśli system wykryje taka konieczność ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 31

Część 1

Czy Zamawiający dopuszcza podgrzewaną szybę przednią za pomocą wysoko wydajnego nadmuchu powietrza ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zaoferowania ambulansu z podgrzewaną szybą przednią za pomocą wysoko wydajnego nadmuchu powietrza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ambulansu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 32

Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw laryngoskopowy o poniższych parametrach:

Rękojeść:

- Produkt wielorazowego  użytku

- Źródło światła LED o mocy 25 000 LUX

- Rękojeść wykonana z matowej stali nierdzewnej zapobiegającej refleksom światła

- Powłoka rękojeści uniemożliwia ślizganie

- Kompatybilne ze wszystkimi łyżkami w „zielonym standardzie”

- Spełnia normę ISO 737

- sterylizacji tlenkiem etylenu Cykl 100% ETO, stężenie ETO- 850+/- 50 mg/l w temperaturze 37-47 stopni C przez 3-4 godziny.

Łopatki:

- Produkt jednokrotnego użytku

- Wykorzystane materiały eliminują wyginanie się łopatek

- Niezwykle wytrzymała stal nierdzewna

- Optymalne światło z rękojeściami LED

- Pakowane pojedynczo

- Dostarczane w sterylnym opakowaniu

- Higieniczne i bezpieczne w użyciu

- Dostępne we wszystkich rozmiarach MacIntosh oraz Miller

- Kompatybilne ze wszystkimi laryngoskopami w „zielonym standardzie”

- Spełniają normę ISO 7376

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania zestawu laryngoskopowego o w/w  parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu laryngoskopowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 33

Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kamizelki KED renomowanego światowego producenta firmy Ferno o wymiarach:

• Długość: 84 cm
• Długość w pokrowcu: 86 cm
• Szerokość rozłożona: 81 cm
• Szerokość w pokrowcu: 21 cm
• Grubość rozłożona: 2 cm
• Grubość w pokrowcu: 13 cm
• Waga: 3 kg
• Dopuszczalne obciążenie: 227 kg.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania kamizelki KED o w/w wymiarach, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kamizelki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 34

Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy płachowych wykonanych z jednego kawałka winylu wzmocnionego włóknami  o wymiarach 200x107cm z 8 uchwytami do przenoszenia z udźwigiem 363kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności noszy płachowych wykonanych z jednego kawałka winylu wzmocnionego włóknami  o wymiarach 200x107cm z 8 uchwytami do przenoszenia z udźwigiem 363kg.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 35

Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby opatrunkowej o wymiarach 36x23x36 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania torby opatrunkowej o wymiarach 36x23x36 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania torby o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 36

Dotyczy noszy głównych z pasami pediatrycznymi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy wymaga aby nosze były zgodne z polskimi normami zharmonizowanymi ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Monitorze Polskim z dnia 21.04.2021 (https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2021000033901.pdf), tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzających zgodność z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, która pozostaje bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy noszy głównych z pasami pediatrycznymi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, która pozostaje bez zmian.

Pytanie 38

Dotyczy noszy głównych z pasami pediatrycznymi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy firmy Medirol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne, w wyniku różnic konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek montowany bezpośrednio do ramy noszy z możliwością odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo wyposażony w stabilizator głowy pacjenta z możliwością odpięcia i ułożenia głowy na wznak zamiast podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, zbudowane z profili okrągłych, obciążenie 250 kg nosze (o wiele więcej niż w opisanych przez Zamawiającego noszach), malowanych proszkowo- podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia na skutek otarć, obić itp., zamiast profili prostokątnych w gumowym odbojnikiem z boku noszy, z dużymi, ułatwiającymi transport kołami o średnicy 20 cm wyposażonymi w otwartą felgę z tworzywa sztucznego , ze zintegrowanymi uchwytami z ramą transportera z przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów (ograniczenie ruchomych elementów powoduje mniejsze koszty eksploatacji), profile ramy transportera w przekroju okrągłe, dzięki czemu zwiększone jest obciążenie maksymalne do 275 kg. Oferowane nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39

Dotyczy noszy głównych z pasami pediatrycznymi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania noszy wyposażonych w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 40

Dotyczy noszy głównych z pasami pediatrycznymi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze niezgodne z aktualną, zharmonizowaną normą PN EN 1865-1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy krzesełka transportowego z systemem płozowym:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,

- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach

- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane

- Nośność krzesełka 180 kg

- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)

- Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm

- Przednie koła skrętne

- Hamulec na kołach przednich,

- Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach

- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka

- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie

- 3 pasy bezpieczeństwa

- Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne

- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu

- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka

- Waga bez akcesoriów  ok 13 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania krzesełka o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania krzesełka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 42

Dotyczy ssaka medycznego akumulatorowo–sieciowy przystosowanego do montażu w ambulansie:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowy o wadze ok 5,4 kg spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Dotyczy respiratora transportowego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator renomowanego  europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu Zamawiającego:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3

- Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora

- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek

- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg

- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora

- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV

- Tryb wentylacji wspomaganej SIMV

- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

- Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta

- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji

- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta

- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar

- Osobna, montowana na zaworze pacjenta zastawka PEEP z regulacją 5-20 cm H2O (możliwość ustawienia zastawki w pozycji 0)

- Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  ok 60 %

- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej

- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min

- Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml

- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.

- Waga respiratora ok. 1.1 kg

- Manometr manualny

- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie

- Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm  autotestu

- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy

- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min

- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami

- Temperatura pracy w zakresie od:  -18°C do + 60°C

- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2

- Mocowanie ścienne do respiratora zgodne z PN EN 1789 – deklaracja zgodności

- Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, zastawka pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m, zastawka PEEP

- Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: torba transportowa z materiału typu Cordura z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, butla tlenowa aluminiowa, DIN 2,7l – pusta,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 44

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienie w pozycji defibrylator punkt 2 „Co najmniej dwa tryby wentylacji: Demand i CMVDemand.”, jest to fragment opisu respiratora. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator, w którym moduł odpowidzialny za monitorowanie pozwala na pracę do 6 h a moduł odpowiedzialny za defibrylację pozwala na wykonanie minim 100 wyładowań z maksymalną energią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator cenionego europejskiego producenta, w którym wydruk w trakcie procedur RKO odbywa się automatycznie po wykonaniu defibrylacji?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator pozwalający za wzmocnienie zapisu EKG w następujących trybach: 0,25x, 0,5x 1x, 2x oraz tryb „auto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Dotyczy defibrylatora transportowego

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy poprzez zapis „Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 7,5 kg (z kompletem akumulatorów i łyżek)”  Zamawiający rozumie gotowe do użycie urządzenie, z całym kompletem oferowanych czujników oraz pozostałych elementów ( takich jak papier do drukarki, elektrody EKG, żel do defibrylacji, elektrody do elektroterapii)  potrzebnych do pracy z defibrylatorem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z pełnym wyposażeniem gotowym do pracy o wadze 10 kg, dającego możliwość rozłożenia ciężaru na kilka osób po przez funkcję modułową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator oferujący pamięć zewnętrzną w formie karty CF o pojemności 2 GB, takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ryzyka zablokowania możliwości pracy urządzenie w przypadku awarii pamięci wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

Dotyczy defibrylatora transportowego

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy poprzez „Pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego EKG przez telefon lub modem” Zamawiający rozumie możliwość przesyłu 12- odprowadzeniowego EKG oraz parametrów mierzonych w chwili wykonywania badania 12 odp. EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w system transmisji danych nie generujący żadnych kosztów związanych z przesyłaniem danych medycznych z defibrylatora do wskazanego przez użytkownika miejsca (z wyłączeniem kosztów karty SIM), przesyłający dane na dowolne urządzenie odczytujące plik w formacie PDF, mające dostęp do internetu ( tablet, komputer PC, smartfon)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 53

Dotyczy defibrylatora transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  uzna za spełnienie parametru „Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC; wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min) uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej; filtr cyfrowy automatyczny umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej.” Poprzez zastosowanie funkcji połączenia z urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za pomocą łączności bezprzewodowej- co tym samym pozwoli na możliwość obsługi urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej z poziomu defibrylatora (zmiana głębokości uciśnięć, automatycznej przerwy na czas trwania wyładowania, zmiana tempa uciśnięć oraz trybu- 30/2, 15/2 lub ciągły) oraz obserwację ustawionych wartości kompresji klatki piersiowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

Dotyczy automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  oczekuje by urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dawało możliwość modyfikacji ustawień kompresji w trakcie jej trwania, bez konieczność przerywania terapii w podanym przez zamawiającego zakresie - Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC zawierająca się w zakresie: Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  opisując w punkcie 5 „Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku zawierającą się w granicach 4 – 6 cm”- ma na myśli kompresję zgodną z wytycznym ERC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Dotyczy automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  dopuści na zasadzie równoważności urządzenie w którym akumulator ładuje się w czasie do 135 min, przy jednoczesnej pracy na jednym akumulatorze nawet do 120 min?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści na zasadzie równoważności urządzenie nie wymagające podkładki stabilizującej pod głowę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy  dopuści na zasadzie równoważności wielorazowe elementy bezpośredniego kontakt z pacjentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Dotyczy pulsoksymetru:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z jednokolorowym wskaźnikiem perfuzji w formie słupkowej – im mocniejszy puls tym wykres słupkowy jest większy, pulsoksymetr spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania pulsoksymetru z jednokolorowym wskaźnikiem perfuzji w formie słupkowej – im mocniejszy puls tym wykres słupkowy jest większy, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pulsoksymetru o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 60

Dotyczy deski ortopedycznej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, waga 9,9 kg przy obciążeniu maksymalnym 450 kg, deska spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania deski ortopedycznej, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, waga 9,9 kg przy obciążeniu maksymalnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania deski ortopedycznej o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 61

Dotyczy deski ortopedycznej:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, szerokość 41 cm, przy obciążeniu maksymalnym 450 kg, deska spełnia pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania deski ortopedycznej, która posiada 14 uchwytów do przenoszenia na obwodzie deski, szerokość 41 cm, przy obciążeniu maksymalnym 450 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania deski ortopedycznej o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 62

Dotyczy nosze podbierających:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze podbierające, o takiej konstrukcji zamków uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie – potrzeba użycia obu dłoni, umożliwiające spięcie noszy nawet pod pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania noszy podbierających, o takiej konstrukcji zamków uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie – potrzeba użycia obu dłoni, umożliwiające spięcie noszy nawet pod pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy podbierających o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 63

Dotyczy noszy płachtowych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze płachtowe europejskiego producenta,  wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy, dodatkowo wzmocnienia poprzeczne i podłużne, 14 uchwytów do przenoszenia, rozmiar 200 cm x 120 cm, udźwig 250 kg, waga do 2kg, bez zakładek zabezpieczających?

pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania noszy płachtowych o w/w parametrach, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy płachtowych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 64

Dotyczy noszy płachtowych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze płachtowe europejskiego producenta,  wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy, 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta, rozmiar 200 cm x 80 cm, udźwig 150 kg, waga ok 1,5 kg, nosze są wykorzystywane w wielu pogotowiach w całej Polsce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania noszy płachtowych o w/w parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy płachtowych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.08.2021 r.

Pytanie 65

Dotyczy wzoru umowy dla zadań 2-6:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu podjęcia naprawy z 48 do 72h w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 66

Dotyczy wzoru umowy dla zadań 2-6:

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w umowie z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 9 sierpnia 2021 r.