- AE/ZP-27-50/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry urzadzenia do podciśnieniowego leczenia ran 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagane parametry urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran |  |  |  |
|  | Urzadzenie do podciśnieniowego leczenia ran fabrycznie nowe, niedemonstracyjne, niepowystawowe, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran stosowane do wspomagania leczenia ran przewlekłych, zwłaszcza zakażonych z możliwością wykorzystania w chirurgii, ortopedii, ginekologii, urologii, kardiochirurgii, chirurgii. plastycznej, oparzeniach | TAK |  |
|  | Urzadzenie złożone z pompy podciśnieniowej, osprzętu do pompy oraz zestawu opatrunków | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V i akumulatora | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający zasilanie na minimum 16 godzin z przepływem minimum 0,4 litra i ciśnieniem 80 mmHg | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora maksymalnie 2,5 godziny | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Waga samego urządzenia maksymalnie 1,2 kg /bez osprzętu/ | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary bez zbiornika i uchwytów do zawieszania /wys x szer x głęb/ 175 x 220 x 110 mm | TAK |  |
|  | Natężenie dźwięku poniżej 33dB | TAK |  |
|  | System kontroli i automatycznej regulacji zadanego poziomu pociśnienia w ranie | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągły zakres ciśnienia od 20 do 200 mmHg z krokiem regulacji co 5 mm Hg | TAK |  |
|  | Tryb pracy przerywany z zakresem ciśnienia górnym od 40 do 200 mm Hg i zakresem dolnym od 20 do 80 mmHg | TAK |  |
|  | Blokada klawiszy ekranu przed przypadkowym przestawieniem | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem w języku polskim przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Funkcja nadzoru elektronicznego z wskaźnikiem optycznym, piktograficznym i akustycznym | TAK |  |
|  | Alarmy blokady drenu, nieszczelnosci układu, napełnienia zbiornika | TAK |  |
|  | Komunikaty rozładowania akumulatora, wady technicznej, braku aktywności, uderzenia, okresu eksploatacji akumulatora | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanego wskaźnika - 0 pkt. Zaoferowane urządzenie posiada opisany wskaźnik - 10 pkt. |  |
|  | Menu z rejestracją historii zdarzeń | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci na dane minimum 800 MB | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do prowadzenia terapii za pomocą opatrunków łączonych drenem dwuświatłowym zakończonym portem o wysokosci maksymalnej do 6 mm | TAK |  |
|  | Urzadzenie pozwalające zastosować zbiorniki na wydzieline o pojemności 300 lub 800 ml | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszania na ramię oraz ramę łóżka | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanego uchwytu - 0 pkt. Zaoferowane urządzenie posiada opisany uchwyt - 10 pkt. |  |
|  | Zestaw startowy zawierający: 3 opatrunki w rozmiarze M, 3 zbiorniki o poj. 300 ml, 3 porty i 3 złącza Y | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty