## Arkusz1
Załącznik nr 1.1
I | PODŁOŻA DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Podłoża do hodowli w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt. | 1000 |  |  | 0
2 | Podłoża do hodowli w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt. | 1000 |  |  | 0
3 | Podłoża pediatryczne | szt. | 500 |  |  | 0
4 | Końcówki sterylne do przesiewania materiału z pozytywnych butelek hodowlanych | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0
II | DZIERŻAWA APARATU DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 12 miesięcy dzierżawy | VAT [%] | Wartość brutto za 12 miesięcy dzierżawy
1 | Aparat do monitorowania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych | miesiąc | 12
RAZEM
Wartość początkowa aparatu wynosi: …………………………….zł brutto
Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych aparatu do monitorowania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [6 empty] | Wymogi graniczne | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać potwierdzić)
1 | Nazwa handlowa sprzętu | [6 empty] | TAK, podać
2 | Typ, producent, numer katalogowy | [6 empty] | TAK, podać
3 | Aparat nie starszy niż z 2020 roku | [6 empty] | TAK, podać
4 | Pojemność aparatu: ilość miejsc w aparacie min. 100 inkubacyjno-pomiarowych | [6 empty] | TAK, podać
5 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | [6 empty] | TAK
6 | Podłoża stosowane w aparacie wykonane z bezpiecznego nietłukącego się materiału ( np. plastik). | [6 empty] | TAK, podać
7 | Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych. | [6 empty] | TAK
8 | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich. | [6 empty] | TAK
9 | Wbudowany komputer z dotykowym ekranem oraz oprogramowaniem w wersji graficznej bazującym na platformie Windows, umożliwiającym tworzenie raportów w formacie EXCEL. | [6 empty] | TAK
10 | Podłoża kompletne – bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonaniu posiewów krwi. Zawartość czynników wzrostu w podłożach hodowlanych nie mniejsza niż 0,3% wagowego. | [6 empty] | TAK, podać
11 | Dostępne podłoża z inaktywatorami antybiotyków. | [6 empty] | TAK
12 | Zastosowana metoda pomiaru - kolorymetria. | [6 empty] | TAK
13 | Czułość pomiaru ≤ 10 CFU/ml. | [6 empty] | TAK, podać
14 | Zastosowanie w aparacie minimum 3 algorytmów przeliczeniowych gwarantujące właściwą ocenę każdej butelki. | [6 empty] | TAK, podać
15 | Stabilizacja temperatury w aparacie poprzez wbudowany system podwójnego grzania: ogrzewanie pojedynczej celki oraz ogrzewanie powietrza w aparacie. | [6 empty] | TAK
16 | Podłoża z możliwością magazynowania w temperaturze pokojowej. | [6 empty] | TAK
17 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy. | [6 empty] | TAK, podać
18 | Możliwość pracy na aparacie po upływie umowy do momentu zużycia odczynników będących na stanie zamawiającego. | [6 empty] | TAK
19 | Instrukcja obsługi aparatu oraz metodyki badań w języku polskim, kopia dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania dzierżawionego analizatora zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych – dostarczyć przy pierwszej dostawie. | [6 empty] | TAK
20 | Instalacja urządzenia i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | [6 empty] | TAK
21 | Przeglądy serwisowe aparatu na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) | [6 empty] | TAK
22 | Wyposażenie aparatu w urządzenie podtrzymujące pracę UPS oraz stół pod aparat w przypadku aparatów nastołowych. | [6 empty] | TAK
23 | Możliwość wymiany aparatu na aparat o większej pojemności miejsc inkubacyjno - pomiarowych w przypadku wzrostu ilości badań z utrzymaniem wysokości miesięcznej dzierżawy. | [6 empty] | TAK
24 | Wykonawca dostarczy szafkę laboratoryjną do przechowywania opakowań z podłożami na terenie laboratorium | [6 empty] | TAK
25 | Obsługa serwisowa w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres dzierżawy, serwis do 24 godz. od momentu zgłoszenia (w dni robocze) oraz przeglądy techniczne mikroskopu NIKON 200 oraz przystawki do oceny i archiwizacji preparatów mikroskopowych będących na wyposażeniu zamawiającego. Usługa serwisowa mikroskopu i przystawki wykonywana przez serwis posiadający autoryzację podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż i serwis urządzeń na terenie Polski. | [6 empty] | TAK, podać dane teleadresowe
* Niespłenienie wymagań lub pozostawienie pozycji niewypełnionej skutkowac będzie odrzuceniem oferty
I Wartość zamówienia na podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Kwota bez VAT ……………………. zł Kwota z VAT …………………… zł W tym należny podatek VAT .................................. zł.
II Wartość dzierżawy aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych Kwota bez VAT ……………………. zł Kwota z VAT …………………… zł W tym należny podatek VAT .................................. zł.
Całkowita wartość zamówienia na dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu na okres 12 miesięcy (I+II): Kwota bez VAT ……………………. zł Kwota z VAT …………………… zł W tym należny podatek VAT .................................. zł.
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia