## Zadanie 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 1 - Nici chirurgiczne bez igły wchłanialne syntetyczne, plecione, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego 90% i mlekowego lub glikolidu L-laktydu 10%, powlekane kopolimerem glikolidu i L-laktydu 50% oraz stearenianem wapnia 50% ulegające hydrolizie w 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe min. 21 dni, wytrzymałość w węźle min. 70% po 14 dniach 40%-50% po 21 dniach, 10% poczatkowej siły podtrzymywania tkanki po 35 dniach oraz 140% początkowej wytrzymałości na zerwanie.
Lp | Opis | Opis nitki Numer | Długość nitki | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | bez igły | 4/0 | 12x45 cm | sasz. | 324
2 | bez igły | 4/0 | 150 cm | sasz. | 348
3 | bez igły | 4-0 | 3x45cm | sasz. | 612
4 | bez igły | 3/0 | 12x45 cm | sasz. | 972
5 | bez igły | 3/0 | 5x70 cm | sasz. | 768
6 | bez igły | 3/0 | 3x45cm | sasz. | 4176
7 | bez igły | 3/0 | 3x45cm | sasz. | 3636
8 | bez igły | 2/0 | 12x45 cm | sasz. | 504
9 | bez igły | 2/0 | 4x90 cm | sasz. | 528
10 | bez igły | 0 | 250 cm rolka | sasz. | 36
11 | bez igły | 2/0 | 3x45cm | sasz. | 1344
12 | bez igły | 2/0 | 5x70cm | sasz. | 576
13 | bez igły | 0 | 150cm | sasz. | 36
14 | bez igły | 0 | 2x70cm | sasz. | 612
15 | bez igły | 1 | 140cm | sasz. | 972
16 | bez igły | 1 | 250cm rolka | sasz. | 24
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1: .........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 2 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane silikonem. Zamawiający wymaga do Zadania nr 2 użyczenia imadła typu Stratte (1 szt.) lub równoważne z zapadką, długość A30 mm, część robocza z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo, ramiona i szczęki odgięte dedykowanego do zakładania szwów opisanych w Zadaniu nr 2 oraz imadła chirurgicznego, szczęki wygięte bagnetowo z zapadką długość 275 mm, szczęki ząbkowane krzyżowo, skok 0,5 mm (1 szt.)
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 18 mm 3/8 koła okrągła podwójna | 4/0 | 75 cm | sasz. | 216
2 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 540
3 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 648
4 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 360
5 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 75 cm | sasz. | 4320
6 | 30mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 504
7 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 90cm | sasz. | 576
8 | 40 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 108
9 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 828
10 | 2 x 26 mm 1/2 koła okrągła czarna | 2/0 | 4x75cm | sasz. | 72
11 | 2 x 26 mm 1/2 koła okrągła czarna z podkładką teflonową | 2/0 | 4x75 cm | sasz. | 72
12 | 2 x 77mm odwrotnie tnąca 3,8 koła | 2 | 75 cm | sasz. | 120
13 | bez igły | 1 | 150 cm | sasz. | 180
14 | 2 x 22 mm 1/2 koła, podkładka T 6 x 3 pakowane pojedyńczo | 2/0 | 75 cm . | sasz. | 72
15 | 2 x 26 mm 1/2 koła, podkładka T 6 x 3 | 2/1 | 76 cm . | sasz. | 72
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2:.........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 3 - Szew wchłanialny, monofilamentowy wykonany z kwasu poli- 4-hydroksybutyratowego, niepowlekany, zdolności podtrzymania tkanki po 90 dniach 50%,
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 40 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 0 | 150 | sasz. | 24
2 | 48 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 1 | 150 | sasz. | 24
3 | 65 mm 1/2 koła stozkowa okrągła | 1 | 150 | sasz. | 96
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:.........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23 Modyfikacja z dn. 26.10.2023
Zadanie 4 - Nici monofilamentowe niewchłanialne z 100% polipropylenu z dodatkiem lub NIE glikolu polietylenowego niebieskie lub niebarwione nici pakowane "na prosto" w sposób zapewniający maksymalną redukcję kształtu
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 5 mm 3/8 koła okrągła podwójna Ø150 | 9/0 | 45 cm | sasz. | 144
2 | 13 mm 3/8 koła okrągła podwójna | 6/0 | 75 cm | sasz. | 180
3 | 13 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 6/0 | 75 cm | sasz. | 12
4 | 13 mm 3/8 koła okrągła podwójna czarna | 5/0 | 75 cm | sasz. | 108
5 | 18 mm 3/8 koła okrągła podwójna | 5/0 | 90 cm | sasz. | 900
6 | 18 mm 3/8 koła okrągło-tnąca podwójna | 5/0 | 120 cm | sasz. | 108
7 | 18 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 5/0 | 75 cm | sasz. | 72
8 | 13 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 5/0 | 75 cm | sasz. | 72
9 | 13 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 4/0 | 90 cm | sasz. | 108
10 | 18 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 4/0 | 75 cm | sasz. | 1044
11 | 18 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 72
12 | 26 mm 3/8 koła okrągło-tnąca podwójna | 4/0 | 120 cm | sasz. | 108
13 | 26 mm 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna | 4/0 | 120 cm | sasz. | 1044
14 | 26 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 4/0 | 120 cm | sasz. | 36
15 | 26 mm 3/8 koła okrągło-tnąca podwójna | 3/0 | 120 cm | sasz. | 504
16 | 26 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 3/0 | 120 cm | sasz. | 504
17 | 36 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 3/0 | 120 cm | sasz. | 1044
18 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 972
19 | 36 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 2/0 | 90 cm | sasz. | 72
20 | 26 mm 3/8 koła okrągła podwójna | 2/0 | 75 cm | sasz. | 72
21 | 26 mm 1/2 koła okrągła podwójna | 2/0 | 120 cm | sasz. | 36
22 | 18 mm 1/2 koła okrągła podwójna, pledget 3x7mm | 5/0 | 90 cm | sasz. | 72
23 | 22 mm 3/8 koła okrągła podwójna, pledget 3x7mm | 4/0 | 90 cm | sasz. | 72
24 | 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 972
25 | 26 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 72
26 | 36 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 0 | 75 cm | sasz. | 144
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 5 - Klipsy tytanowe laparoskopowe i do laparotomii Zamawiający wymaga do zadania 5 użyczenia nieodpłatnie klipsownic 2x M, 1x M/L oraz 1x L kompatybilne z klipsami laparoskopowe i 1 szt do lapartotomii oraz 3 sztuki do klipsów polimerowych
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Klips tytanowy ML o trójkatnym przekoju, w kaształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregulanej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, wysokość klipsa otwartego 7,8 mm, wysokosć klipsa zamkniętego 9,0 mm, szerokość klipsa otwartego 8,8 mm. Magazynek - 6 szt. klipsów, 20 magazynków w opakowaniu, 120 klipsów w opakowaniu. | op | 60 | [6 empty] | 6
2 | Klips tytanowy L o trójkatnym przekoju, w kaształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregulanej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, wysokość klipsa otwartego 10,7 mm, wysokosć klipsa zamkniętego 12,3 mm, szerokość klipsa otwartego 11,0 mm. Magazynek - 6 szt. klipsów, 20 magazynków w opakowaniu, 120 klipsów w opakowaniu. | op | 60 | [6 empty] | 6
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 6 - Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Igła okragła 1/2 koła 26mm | 0 | 20 cm | sasz. | 72
2 | Igła okragła 1/2 koła 26mm | 2-0 | 20 cm | sasz. | 72
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6......................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 7 -Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Igła okragła 1/2 koła 26 mm | 2-0 | 16cm x 16cm | sasz. | 72
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7......................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 1 szt.

## Zadanie 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 8- Taśmy silikonowe do zaciskania naczyń krwionośnych i moczowodów, nie przepuszczające promienii RTG, sterylne - dł. 45 cm, w dwóch szer. min 1,5 2,5 mm, kodowane kolorem
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Taśma silikonowa do tętnic (czerwona) szerokość/długość 2,5 mm x 75 cm | sasz. | 480
2 | Tasma silikonowa do żył (niebieska) szerokość/długość 2,5 mm x 75 cm | sasz. | 528
3 | Tasma silikonowa do moczowodów (żółta) szerokość/długość 2,5 mm x 75 cm | sasz. | 480
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8.....................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 9 - Sterylny resorbowalny oxydowany celulozowy materiał hemostatyczny , w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 5 x 7 cm | op | 20
2 | 5 x 35 cm | op | 8
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9: .........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 10 - Wosk kostny, niewchłanialny w postaci regularnie uformowanych kostek
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wosk kostny sterylny, wykonany z mieszaniny wosku pszczelego w 70% i wazeliny w 30% przeznaczony do mechanicznej hemostazy krawienia z kości, w postaci regularnie uformowanych kostek o masie min 2,5 g, pakowany podwójnie Wosk nie może się kruszyć, powinien być plastyczny, dający się łatwo formować i aplikować " ciepłem ręki". | szt. | 144
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10:.........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 11 - Jednorazowy aparat do klamrowania skóry - stapler doskórny
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy sterylny aparat- stapler do klamrowania skórny, Grubość /średnica pojedynczej zszywki min 0,58 mm, szerokość zszywki 6,9 mm wysokość 4,2 mm w staplerze 35 zszywek, zszywki powleczone teflonem, ilość zszywek: nie więcej niż 35 szt. | szt. | 8502
2 | Urządzenie do usuwania zszywek, kompatybilne ze zszywką staplera opisaną w pozycji 1. | szt. | 8502
Razem zadanie nr 11:
Słownie wartość brutto zadania nr 11:.........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 12 - Klej tkankowy do zespoleń skórnych, skleroterapii i fiksacji siatek oraz zamknięcia powięzi w operacjach przepuklin
Lp | Opis | Pojemność | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 7 + 9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klej tkankowy z monomerycznego n-bytul-2- cyjanoakrylatu, szybko polimeryzujący w kontakcie z płynem tkankowym, zabarwiony na niebiesko lub przezroczysty do wyboru Zamawiającego, tworzący barierę ochronną, zabezpieczającą ranę przed mikroorganizmami, gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki, z możliwością implantacji wewnętrznej, nie zawierający naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, z przeznaczeniem do mocowania siatki w procedurach klasycznych oraz laparoskopowych.Pakowane po 10 szt. | 0,5 ml | op | 24
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12.........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 13 - Nici antybakteryjne z triclosanem wchłanialne syntetyczne, atraumatyczne, ulegające hydrolizie powyżej 182-238 dni, polidioxanoon lub poliglikonat, monofilament, o profilu podtrzymywania tkankowego min. 60% po 14 dniach i min. 40% po 28 dniach, a po 42 dniach min 35%
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2x 11 mm stożkowa lub okrągła, 3/8 koła | 6/0 | 45 cm | sasz.
2 | 2x 13 mm stożkowa lub okrągła, 1/2 koła | 5/0 | 70 -75 cm | sasz.
3 | 13 mm stożkowa lub okrągła 1/2 koła | 4/0 | 45 cm | sasz.
4 | 20 mm 1/2 koła stożkowa lub okrągła rozwarstwiająca | 4/0 | 70 - 75 cm | sasz.
5 | 30 - 31 mm 1/2 koła stożkowa lub okrągła | 4/0 | 70 - 75 cm | sasz.
6 | 22 mm 1/2 koła stożkowa lub okrągła rozwarstwiająca | 4/0 | 70 - 75 cm | sasz.
7 | 20 mm 1/2 koła stożkowa lub okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 70 - 75 cm | sasz.
8 | 36 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiajaca | 3/0 | 70 - 75 cm | sasz.
9 | 40 mm 1/2 koła stożkowa, wzmocniona | 0 | 150 cm pętla | sasz.
Razem zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13:............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 14 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, atraumatyczne z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 x 9,3 mm 3/8 koła okrągłe czarna | 6/0 | 60 cm | sasz. | 72
2 | 2x16mm 1/2 koła okrągła do naczyń miażdżycowych posiadająca mikroostrze tnące złożone z trzech krawędzi tnących. Mikroostrze posiada o 40% mniejszą średnicę niż jej okrągła dalsza część. | 5/0 | 90 cm | sasz. | 72
3 | 2 x 17 mm 1/2 koła okragłe | 5/0 | 90 cm | sasz. | 312
4 | 2 x 17 mm 1/2 koła okrągłe | 4/0 | 90 cm | sasz. | 540
5 | 2x16mm 1/2 koła okrągła do naczyń miażdżycowych posiadająca mikroostrze tnące złożone z trzech krawędzi tnących. Mikroostrze posiada o 40% mniejszą średnicę niż jej okrągła dalsza część. | 4/0 | 90 cm | sasz. | 72
6 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 336
7 | 2 x 26 mm 1/2 koła okrągłe | 3/0 | 90 cm | sasz. | 144
8 | 2 x31 mm 1/2 koła okrągłe | 2/0 | 90 cm | sasz. | 600
9 | 2 x 26 mm 1/2 koła okrągłe | 3/0 | 120 cm | sasz. | 408
10 | 2 x 70 mm- prosta okrągłe | 2/0 | 75 cm | sasz. | 728
11 | 2 x 25 mm 1/2 koła | 3/0 | 90 cm | sasz. | 288
12 | 2 x 25 mm 1/2 koła | 3/0 | 120cm | sasz. | 72
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14:............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 15 - Szwy okulistyczne
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
I Nici syntetyczne, plecione, powlekane, wchłanialne 56-70 dni, podtrzymanie węzła min. 70% po 14 dniach
1 | 2x6,5mm typu "szpatuła", 3/8 koła, fioletowa | 7/0 | 30 cm | sasz. | 48
2 | 9,3 mm, stozkowa okrąga 3/8 koła, fioletowa | 6/0 | 30 cm | sasz. | 24
II Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, z poliamidu pakowane na mokro o zmniejszonej hydrofilności
1 | 6,5 mm, szpatuła dwuwklęsła 3/8 koła , czarna | 10/0 | 30 cm | sasz. | 72
2 | 2x6,5 mm, szpatuła 3/8 koła, czarna | 9/0 | 30 cm | sasz. | 72
III Nici syntetyczne, monofilamentowe niewchłanialne z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego lub z samego polipropylenu
1 | 2x8 mm, stozkowa okrągła, czarna, 3/8 koła | 7/0 | 60 cm | sasz. | 72
2 | 2x6,5 mm, szpatuła 3/8 koła | 10/0 | 30 cm | sasz. | 72
3 | 2 x16 mm, prosta typu szpatuła | 10/0 | 23 cm | sasz. | 48
IV Nici naturalne, jedwabne, niewchłanialne, powlekane woskiem
1 | 2 x 8 mm, typu szpatuła, 1/4 koła , czarna | 6/0 | 45 cm | sasz. | 200
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15:............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23 Modyfikacja z dn. 26.10.2023r.
Zadanie 16- Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne wykonane z pojedyńczego włókna Poliamidu 6, używane do szycia ścian narządów i skóry. Średnica igły taka sama jak średnica nici (ratio 1:1)
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | 6,4 mm 3/8 koła okrągła Ø150 | 8/0 | 15 cm | sasz. | 120
2. | 11 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna | 7/0 | 45 cm | sasz. | 972
3. | 13 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 7/0 | 90 cm | sasz. | 72
4. | 12 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 6/0 | 90 cm | sasz. | 360
5. | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 6/0 | 90 cm | sasz. | 432
6. | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 90 cm | sasz. | 72
7. | 12 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 90 cm | sasz. | 576
8. | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 4/0 | 90 cm | sasz. | 36
9. | 20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 90 cm | sasz. | 720
10. | 20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 4/0 | 90 cm | sasz. | 972
11. | 20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 756
12. | 20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 1980
13. | 25 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 3672
14. | 25 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 3636
15. | 25 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 cm | sasz. | 2808
16. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 5580
17. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 cm | sasz. | 2784
18. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 0 | 90 cm | sasz. | 3636
19. | 35 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 6120
20. | 35 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 cm | sasz. | 2196
21. | 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 1224
22. | 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 cm | sasz. | 3780
23. | 60 mm prosta odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 cm | sasz. | 2784
24. | 40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 0 | 90 cm | sasz. | 3672
25. | 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 | 90 cm | sasz. | 1260
26. | 50 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 1 | 90 cm | sasz. | 756
27. | 50 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 2 | 90 cm | sasz. | 900
28. | 26 mm, igła atraumatyczna tępa 3/8 koła o średnicy 1.2 mm |  | 50 cm | sasz. | 972
Razem zadanie nr 16
Słownie wartość brutto zadania 16 ......................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 17 - Nici plecione, niewchłanialne, jedwabne, powlekane woskiem, do operacji neurochirurgicznych
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 26 mm, 1/2 koła, stożkowa okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 96
2 | 17 mm, 1/2 koła, stożkowa okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 48
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17: .........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 18 - Nici wchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, atraumatyczne, ulegające całkowitej hydrolizie w 180 - 210 dni po implamentacji, wykonane z poli-p-dioksanonu. Okres podtrzymywania tkanek ok. 2 miesiące, 40% po 28 dniach, okres wchłonięcia 180 - 210 dni, średnica igły taka sama jak średnica nici (ratio 1:1).
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 30 cm pętla | sasz. | 144
2 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 30 cm pętla | sasz. | 108
3 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 cm | sasz. | 760
4 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 cm | sasz. | 972
5 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 cm | sasz. | 936
6 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 cm | sasz. | 972
7 | 36 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 cm | sasz. | 936
8 | 40 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 150 cm pętla | sasz. | 756
9 | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 792
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18:.........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 19 - Nici chirurgiczne, poliestrowe, niewchłanialne, wykonane z politereftalanu etylenu plecione, powlekane silikonem.
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 x 18 mm 3/8 koła okrągła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 36 | 7.25
2 | 25 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 540 | 5.1
3 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 324 | 5.46
4 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 75 cm | sasz. | 972 | 5.34
5 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 90 cm | sasz. | 432 | 5.33
6 | 27 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 5940 | 5.62
7 | 2 x 77 mm odwrotnie tnaca 3/8 koła | 2 | 75 cm | sasz. | 48 | 12.22
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto zadania nr 19:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 20- Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polibutester, rozciągliwość 10%
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 6/0 | 45 cm | sasz. | 876
2 | 11 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 7/0 | 46 cm | sasz. | 612
2 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 cm | sasz. | 1572
3 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 1572
4 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 cm | sasz. | 1572
5 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 1452
6 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 cm | sasz. | 2316
7 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | sasz. | 1056
8 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 4104
9 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 6/0 | 45 cm | sasz. | 312
10 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 1260
11 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | sasz. | 2088
12 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 4176
13 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 cm | sasz. | 564
14 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2664
15 | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 3252
16 | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2556
17 | 37 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 0 | 100 cm | sasz. | 660
18 | 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2628
19 | 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 2232
Razem zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto zadania nr 20............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 21- Nici chirurgiczne monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z poliestru lub glikonatu, czas wchłaniania do 56 dni, podtrzymanie węzła min 50-60% po min 5 dniach , 20-30% w 10 dni po implantacji
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 13 mm kosmetyczna odwrotnie tnąca typu P 3/8 koła | 5/0 | 45 cm | sasz. | 12
2 | 19 mm kosmetyczna odwrotnie tnąca typu P 3/8 koła | 4/0 | 45 cm | sasz. | 1008
3 | 19 mm odwrotnie tnąca 3/8 koła | 5/0 | 45 cm | sasz. | 36
4 | 17 mm okrągła 1/2 koła | 5/0 | 75 cm | sasz. | 36
5 | 17 mm okrągła 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 744
6 | 17 mm okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 96
7 | 26 mm okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 648
8 | 26 mm okrągła 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 216
9 | 37 mm okrągła 1/2 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 60
10 | 37 mm okrągła 1/2 koła | 0 | 75 cm | sasz. | 60
Razem zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto zadania nr 21: .........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 22 - Wchłanialny, syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, bezwęzłowy, składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków wzdłuż nici
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 19 mm, 3/8 koła, kosmetyczna, odwrotnie tnąca | 4/0 | 15cm | sasz. | 192
2 | 26 mm, 1/2 koła, kosmetyczna odwrotnie tnąca | 3/0 | 23cm | sasz. | 264
3 | 26 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 15cm | sasz. | 220
4 | 27 mm, 1/2 koła okrągła | 2/0 | 23cm | sasz. | 230
5 | 27 mm, 1/2 koła okrągła | 2/0 | 15cm | sasz. | 200
6 | 27 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 30cm | sasz. | 828
7 | 27 mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | 30cm | sasz. | 120
8 | Imadło laparoskopowe j.u z mechanizmem zmieniającym położeie igły w imadle, miarka centryczna na trzpieniu,średnica 10 mm kompatybilny z ładunkami poz.5-7 | - |  | szt | 18
9 | Ładunek do imadła | 0 | 20cm | sasz. | 6
10 | Ładunek do imadła | 2/0 | 20cm | sasz. | 6
11 | Ładunek do imadła | 3/0 | 20cm | sasz. | 6
Razem zadanie nr 22:
Słownie wartość brutto zadania nr 22: .........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 23 - Nici jednowłóknowe monofilamentowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, ulegające całkowitej hydrolizie w 180 dniu, o profilu podtrzymywania tkankowego min. 75% po 14 dniach, min 50% po 28 dniach.
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 48 mm 1/2 koła stozkowa okrągła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 72
2 | 40 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 432
3 | 40mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 1 | 70 cm | sasz. | 432
4 | 40 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 0 | 150 cm pętla | sasz. | 1356
5 | 22 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 4/0 | 70 cm | sasz. | 72
6 | 15 mm 3/8 koła stożkowa okrągła | 4/0 | 70 cm | sasz. | 72
7 | 17 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 4/0 | 70 cm | sasz. | 72
8 | 17 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 3/0 | 70 cm | sasz. | 72
9 | 27 mm 5/8 koła stożkowa okrągła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 612
10 | 22 mm 1/2 koła stożkowa okrągła | 3/0 | 70 cm | sasz. | 72
Razem zadanie nr 23:
Słownie wartość brutto zadania nr 23:.........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 24 - Szew wchłanialny, syntetyczny, wykonany z kwasu poliglikolowego (PGA), powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniający się 60-90 dni lub szew wchłanialny, syntetyczny, kopolimer kwasu poliglikolowego oraz mlekowego, powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wchłaniający się 56-70 dni. Podtrzymanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach, efektywny czas podtrzymania tkankowego 28-35 dni. Średnica igły taka sama jak średnica nici (ratio 1:1).
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 mm odwrotnie tnąca 3/8 koła | 6/0 | 45 cm niebarw. | sasz. | 36
2 | 13 mm igła okrągła 1/2 koła | 6/0 | 75 cm | sasz. | 144
3 | 17 mm igła okrągła 1/2 koła | 5/0 | 75 cm | sasz. | 720
4 | 17 mm igła okrągła 3/8 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 2016
5 | 17 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1476
6 | 17 mm igła okrągła 3/8 koła | 5/0 | 75 cm | sasz. | 720
7 | 22 mm igła okrągła 3/8 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 756
8 | 22 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 90 cm | sasz. | 1368
9 | 22 mm igła okrągła 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2016
10 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 1224
11 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła | 0 | 75 cm | sasz. | 756
12 | 19 mm igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 288
13 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 4176
14 | 20 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 2448
15 | 22 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 720
16 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła , niebarwiona | 2/0 | 75 cm | sasz. | 4392
17 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła, niebarwiona | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1944
18 | 26 mm igła okrągła wzmocniona 1/2 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 2592
19 | 30 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 6336
20 | 30 mm igła okrągła 1/2 koła | 2/0 | 90 cm | sasz. | 5976
21 | 30 mm igła okrągła 1/2 koła | 0 | 75 cm | sasz. | 2700
22 | 36 mm igła okrągło-tnąca | 1 | 90 cm | sasz. | 1152
23 | 36 mm igła okrągła 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2880
24 | 36 mm igła okrągła 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 504
25 | 40 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 1440
26 | 40 mm igła okrągła wzmocniona 1/2 koła | 2/0 | 90 cm | sasz. | 2880
27 | 26 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1440
28 | 26 mm igła okrągła 3/8 koła | 2/0 . | 75 cm | sasz. | 1440
29 | 36 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 0 | 90 cm | sasz. | 684
30 | 40 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 0 | 90 cm | sasz. | 1836
31 | 26 mm igła okrągła 1/2 koła, niebarwiona | 0 | 75 cm . | sasz. | 1552
32 | 32 mm igła okrągła 3/8 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 972
33 | 65 mm igła okrągła 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 3996
34 | 48 mm igła okrągła 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 720
35 | 48 mm igła okrągła 1/2 koła | 0 | 90 cm | sasz. | 1016
36 | 48 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 324
37 | 48 mm igła okrągła 1/2 koła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 3024
38 | 48 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 312
39 | 48 mm igła okrągło-tnąca 1/2 koła | 2 | 150 cm pętla | sasz. | 1464
40 | 48 mm, 1/2 koła , igła odwrotnie tnąca | 0 | 90 cm | sasz. | 72
41 | 27 mm, 5/8 koła , igła okrągła | 0 | 75 cm | sasz. | 144
42 | 70 mm igła okrągła 1/2 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 720
43 | 48 mm igła okrągła 1/2 koła | 2 | 90 cm | sasz. | 1476
Razem zadanie nr 24:
Słownie wartość brutto zadania nr 24:............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 25 - Nici chirurgiczne, plecionka, wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego ( 370) oraz stearynianu wapnia w stosunu 50:50 ulegające hydrolizie w 56-70 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego min. 75% po 14 dniach, min. 50 % po 21 dniach i min 25 % po 28 dniach
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 17 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 5/0 | 75 cm | sasz. | 12
2 | 17 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 12
3 | 20 - 22 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 12
4 | 20 - 22 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 120
5 | 26 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1200
6 | 26 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 12
7 | 31 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 240
8 | 45 mm okrągła z tnącą końcówką 1/2 koła wzmocniona | 2/0 | 75 cm | sasz. | 24
9 | 31 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła | 0 | 75 cm | sasz. | 12
10 | 36 - 37 mm okrągła rozwarstwiająca 1/2 koła wzmocniona | 0 | 75 cm | sasz. | 36
11 | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 0 | 90 cm | sasz. | 1200
12 | 31 mm haczykowata okrągło-tnąca | 1 | 75 cm | sasz. | 216
13 | 36 - 37 mm okrągła z tępą końcówką 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 312
14 | 40 mm 1/2 koła okrągła masywna | 1 | 90 cm | sasz. | 12
15 | 80 mm 1/2 koła okrągła z tnącą końcówką | 1 | 75 cm | sasz. | 288
16 | 45 mm 1/2 koła okrągła masywna | 2 | 75 cm | sasz. | 264
17 | 48 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 2 | 75 cm | sasz. | 60
Razem zadanie nr 25:
Słownie wartość brutto zadania nr 25.........................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 26 - Klej tkankowy do zespoleń skórnych, skleroterapii i fiksacji siatek oraz zamknięcia powięzi w operacjach przepuklin
Lp | Opis | Pojemność | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 7 + 9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. | 2ml | zestaw | 20
2 | Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. | 4ml | zestaw | 20
Razem zadanie nr 26:
Słownie wartość brutto zadania nr 26...........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 27 - Nici chirurgiczne monofilamentowe, niepowlekane wykonane z glikonatu lub poliglekapronu 25, powolne, wchłaniane w okresie 90-120 dni, podtrzymanie węzła 55% po 7 dniach i 25% po 14 dniach od zaimplementowania
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 x 16 mm okragła 3/8 koła | 4/0 | 90 cm | sasz. | 108
2 | 1 x 13 mm okrągła 1/2 koła | 4/0 | 70 cm | sasz. | 180
3 | 2 x 22 mm okrągła 1/2 koła | 2/0 | 90 cm | sasz. | 216
4 | 2 x 26 mm , okrągła 5/8 koła | 2/0 | 90 cm | sasz. | 108
Razem zadanie nr 27:
Słownie wartość brutto zadania nr 27.......................................................
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 28 - Klipsy. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownicy kompatybilnej z klipsem opisanym w poz. 1 oraz półautomatycznej klipsownicy kompatybilnej z klipsem opisanym w poz. 2.
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Klipsy tytanowe rozmiar S (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Zamawiajacy wymaga użyczenia klipsownicy (1 szt) kompatybilnej z opisanym klipsem | op. | 22
2 | Klipsy do zamykania naczyń, rozmiar średnio-małe S/M o wymiarze 4,0 x 4,5 do klipsownicy półautomatycznej. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownicy półautomatycznej w ilości 1 szt, kompatybilnej z opisanym klipsem | op. | 4
Razem zadanie nr 28:
Słownie wartość brutto zadania nr 28............................................................................................................................................................zł

## Zadanie 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 29 - Proszek hemostatyczny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Pojemność fiolki | Długość aplikatora | J.M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość szt. w opak. | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, składający się z cząsteczek wchłaniających płyn z krwi, powoduje wysokie stężenie płytek krwi, czerwonych krwinek i białek koagulacyjnych. Po użyciu tworzy się lepka macierz żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie; preparat całkowicie wchłanialny w ciągu kilku dni, w zależności od ilości użytego materiału; (aplikatory w zestawie lub nie) | 1g | bez aplik. | op | 5 | [6 empty] | 5
|  | 3g | bez aplik. | op | 5 | [6 empty] | 5
|  | 5g | bez aplik. | op | 5 | [6 empty] | 5
|  | 3g | 38 cm | zestaw | 450 | [6 empty] | 5
|  | 5 g | 38 cm | zestaw | 15 | [6 empty] | 5
Razem zadanie nr 29:
Słownie wartość brutto zadania nr 29...........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 30 - Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran, wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych oraz ok. 50% dla rozmiaru 4/0; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach.
Lp | Opis | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
| igły 26mm, 1/2 koła , okrągła | 0 | 14cm x 14cm | sasz. | 96
Razem zadanie nr 29 :
Słownie wartość brutto zadania nr 29......................................................................................................................................................zł
38 | 48 mm stożkowa tnąca 1/2 koła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 24 | CL824L
39 | 48 mm stożkowa tnąca 1/2 koła | 2 | 150 cm pętla | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 24 | CL-825
40 | 50 mm prosta tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 24 | CL-63
41 | 60 mm prosta tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 36 | CL-271
42 | 48 mm, 1/2 koła , igła odwrotnie tnąca | 0 | 90 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 36 | CL-948
43 | 27 mm, 5/8 koła , igła stożkowa | 0 | 75 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 36 | CL-957
44 | 65 mm stożkowa 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 36 | CL-271
45 | 48 mm, 1/2 koła , igła stożkowa tnąca | 1 | 90 cm | sasz. | [6 empty] | Polysorb | 36 | CL-949
Razem zadanie nr 30
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 31- Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane, ulegające hydrolizie w 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe min. 21 dni, wytrzymałość w węźle 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | JM | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
2. | 16 mm odwrotnie tnąca 1/2 koła | 5/0 | 45 cm | sasz. | 72
3. | 19 mm tnąca, 3/8 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 108
4. | 24 mm odwrotnie tnąca 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 108
5. | 37 mm odwrotnie tnąca 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 108
6. | 37 mm odwrotnie tnąca 1/2 koła | 0 | 90 cm | sasz. | 108
7. | 48 mm odwrotnie tnąca 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 108
11. | 60 mm prosta tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 72
12. | 17 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 0 | 90 cm | sasz. | 612
13. | 17 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 1 | 90 cm | sasz. | 360
14. | 17 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 6/0 | 75 cm | sasz. | 108
15. | 22 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 5/0 | 75 cm | sasz. | 4860
16. | 26 mm stożkowa cienka jelitowa typu V 1/2 koła | 5/0 | 75 cm . | sasz. | 684
17. | 26 mm stożkowa cienka jelitowa typu V 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 3528
18. | 22 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 360
19. | 22 mm stożkowa cienka jelitowa typu CV 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 252
20. | 27 mm stożkowa pogrubiona wzmocniona typu HGS 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 468
21. | 30 mm stożkowa cienka jelitowa typu V 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 8784
22. | 30 mm stożkowa cienka jelitowa typu V 1/2 koła | 3/0 | 76 cm | sasz. | 7236
23. | 30 mm stożkowa cienka jelitowa typu V 1/2 koła | 4/0 | 75 cm | sasz. | 828
24. | 32 mm stożkowa typu "J" | 0 | 75 cm | sasz. | 1440
25. | 37 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 8280
26. | 37 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 10584
27. | 37 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła, niebarwiona | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1512
28. | 37 mm stożkowa wzmocniona pogrubiona typu HGS 1/2 koła | 4/0 | 76 cm | sasz. | 1188
29. | 40 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła, niebarwiona | 1 | 75 cm | sasz. | 36
30. | 48 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 1 | 75 cm | sasz. | 612
31. | 48 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 3/0 | 75 cm | sasz. | 324
32. | 65 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | sasz. | 48
33. | 65 mm stożkowa pogrubiona typu GS 1/2 koła | 0 | 75 cm | sasz. | 192
34. | 48 mm, 1/2 koła , igła tępa typu Protect point | 2/0 | 75 cm | sasz. | 72
35. | 64mm, 1/2 koła , igła tępa Protect point | 0 | 75 cm | sasz. | 216
| podwiązka bez igły | 2/0 | 75 cm | sasz. | 5736
| podwiązka bez igły | 0 | 75 cm | sasz. | 1944
| podwiązka bez igły | 3/0 | 76 cm | sasz. | 3552
| podwiązka bez igły | 0 | 90 cm |  | 960
36. | podwiązka bez igły | 1 | 90 cm | sasz. | 1560
37. | podwiązka bez igły | 1 | 75 cm | sasz. | 432
38. | podwiązka bez igły | 1 | 75 cm | sasz. | 240
39. | podwiązka bez igły | 2/0 . | 75 cm | sasz. | 240
40. | podwiązka bez igły | 0 | 90 cm | sasz. | 264
41. | podwiązka bez igły | 1 | 75 cm | sasz. | 576
42. | Podwiązka pętlowa z systemem wprowadzajacym (aplikatorem) z nicią wchłanialna, powlekaną,syntetyczną | 3/0 | 75 cm | sasz. | 18
43. | Podwiązka pętlowa z systemem wprowadzajacym (aplikatorem) z nicią wchłanialna, powlekaną,syntetyczną . Partia próbna 1 szt | 2/0 | 75 cm | sasz. | 264
44. | Imadło laparoskopowe j.u z mechanizmem zmieniającym położeie igły w imadle, miarka centryczna na trzpieniu,średnica 10 mm kompatybilny z ładunkami poz.38-40 | 1 | 90 cm | sasz. | 36
45. | Ładunek do imadła | 0 | 90 cm | sasz. | 12
46. | Ładunek do imadła | 1 | 150 cm pętla | sasz. | 12
47. | Ładunek do imadła | 0 | 75 cm | sasz. | 12
Razem zadanie nr 31
Słownie wartość brutto zadania nr 31......................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji
72

## Zadanie 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 32 - Łata hemostatyczna
Lp | Opis | Opis rozmiaru | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość szt. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, tryllizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej, | 2x4cm | szt. | 60
2 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, tryllizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej | 5x5cm | szt. | 42
3 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, tryllizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej, | 5x10cm | szt. | 18
Razem zadanie nr 32:
Słownie wartość brutto zadania nr 32......................................................

## Zadanie 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 33 - Taśmy syntetyczne, plecione, poliestrowe, niewchłanialne
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2x 65mm 1/2 koła okrągła wzmocniona tępa | taśma o szerokości 5mm | 30 cm taśma | sasz. | 11
2 | 2x 48mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | taśma o szerokości 5mm | 40 cm taśma | sasz. | 6
Razem zadanie nr 33 :
Słownie wartość brutto zadania nr 33:............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2 do SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 34 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, wykonane z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu .
Lp | Opis igły | Opis nitki Numer | Długość nitki | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość sasz. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 | 11 = 8 + 10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 6/0 | 45 cm | sasz. | 444
2 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 cm | sasz. | 576
3 | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 2160
4 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 cm | sasz. | 756
5 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 756
6 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 cm | sasz. | 1224
7 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | sasz. | 144
8 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 2400
9 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 6/0 | 45 cm | sasz. | 156
10 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 cm | sasz. | 12
11 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 cm | sasz. | 144
12 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 90 cm | sasz. | 2664
13 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 cm | sasz. | 144
14. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2640
15. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna (dwuwklęsła ) typu PRIME | 3/0 | 76 cm | sasz. | 240
16. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 1200
17. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2052
18. | 37 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 0 | 100 cm | sasz. | 324
19. | 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | sasz. | 2400
20. | 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm | sasz. | 2700
Razem zadanie nr 34:
Słownie wartość brutto zadania nr 34............................................................................................................................................................zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. z każdej pozycji

## Zadanie 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie nr 35 - Klipsy. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownicy kompatybilnej z klipsem opisanym w poz. 1 oraz w poz. 2. Klipsownice 4 sztuki w tym 2 sztuki M/L do klipsów tytanowych i 2 sztuki M/L do klipsów polimerowych
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość szt. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Klips polimerowy rozmiar XL oraz L 6 szt. w magazynku, wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem niezależnego laboratorium); Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. | op | 40
2 | Klips polimerowy rozmiar XXL 4 szt. w magazynku, wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem niezależnego laboratorium); Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu | op | 40 | 448 | 17920 | 8% | 1433.6 | 19353.6
3 | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 8,00 mm i 9,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabiezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy Klasa medyczna II b. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implntów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu MRI. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie z jakiego materiału klips wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu. Oświadczenie producenta , że klipsy jako implanty chirurgiczne pozwalają na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym o natężeniu 3 Tesli, | op | 20 | 156 | 3120 | 8% | 249.6 | 3369.6
4 | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 11,90 mm i 12,30 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Klasa medyczna II b. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implntów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu MRI. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie z jakiego materiału klips wykonany, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu. Oświadczenie producenta , że klipsy jako implanty chirurgiczne pozwalają na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym o natężeniu 3 Tesli. | szt | 20 | 156 | 3120 | 8% | 249.6 | 3369.6
5 | Klipsy tytanowe do laparoskopii, rozmiar średnio-duży (ML) oraz duży (L) sterylne : - kształt klipsa w formie podkowy, umożliwiający w sposób precyzyjny objęcie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie - jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń) - drut o kształcie sercowatym, zapewniający klipsowi stabilizację na naczyniu - posiadające wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance - posiadające wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania - przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy - długość otwartego klipsa po załadowaniu 8,1 mm - (L 11 mm) - długość zamkniętego klipsa 9,1 mm - (L 12,5 mm) - opakowanie zawierające 20 szt. magazynków Klipsy w zasobnikach zawierających 6 szt. Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta w badaniu rezonansem magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. | op | 20
6 | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,7 mm i 5,4 mm po zamknięciu. Posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Klasa medyczna IIb. Klipsy tytanowe muszą spełniać wymagania dla implantów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie pacjenta badaniu MRI. 1 op = 50 magazynków x 6 klipsów) | op | 50
Razem zadanie nr 35:
Słownie wartość brutto zadania nr 35...........................................................................................................................................................zł

## Zadanie 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie 36 - Pierścienie i mikroklipsy do zespoleń naczyń krwionośnych w otorynolaryngologii
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość szt. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 +8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pierścienie do wykonywania zespoleń żył i tętnic w konfiguracji: koniec do końca i koniec do boku, wykonany z polietylenu i metalowych szpilek. Szpilki wykonane ze wysokojakościowej stali chirurgicznej. Średnica zewnętrzna min 0,8 mm - 4,3 mm, grubość ścianek max 0,5 mm.Rozmiary pierścieni do wyboru Zamawiającego: 1,0 mm:1.5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 3.5 mm; 4,0 mm. a 6 szt. | op | 40
2 | Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń rozmiar 2,4 x 3,1 mm a 180 szt, kompatybilne z klipsownicą GEM 615-1G | op | 10
3 | Klipsownica kompatybilna z mikroklipsami GEM 2431, opisanymi w pozycji nr 2, długość 15 cm | szt | 1
Razem zadanie nr 36:
Słownie wartość brutto zadania nr 36............................................................................................................................................................zł

## Zadanie 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ D25M/251/N/27-56rj/23
Zadanie 37 - Zacisk mikronaczyniowy
Lp | Opis | J. M. | Ilość na 36 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Ilość szt. w opakowaniu | Numer katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 +8 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zacisk mikronaczyniowy 1 x użytku do tętnic, średnicy naczynia 1-2 mm, siła nacisku 60g/mm2, identyfikacja zacisku kolorem żółtym pakowane po 10 szt | op | 4
2 | Zacisk mikronaczyniowy 1 x użytku do tętnic, średnicy naczynia 2-4 mm, siła nacisku 120g/mm2, identyfikacja zacisku kolorem żółtym pakowane po 10 szt | op | 2
3 | Zacisk mikronaczyniowy 1 x użytku do żył , średnicy naczynia 1-2 mm, siła nacisku 30g/mm2, identyfikacja zacisku kolorem zielonym pakowane po 10 szt | op | 2
4 | Zacisk mikronaczyniowy 1 x użytku do żył , średnicy naczynia 2-4 mm, siła nacisku 40g/mm2, identyfikacja zacisku kolorem zielonym pakowane po 10 szt | op | 4
Razem zadanie nr 37:
Słownie wartość brutto zadania nr 37:............................................................................................................................................................zł