## Sheet1
Pakiet 3
Lp | Całkowita proteza stawu kolanowego | Ilość | Nazwa | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) w min. 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. W opcji z zachowniem więzadła PCL- CR i wycięciem wiazadła krzyżowego tylnego PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS max 9mm, a dla opcji CR max 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr. | 50
2 | Element piszczelowy cementowany w min. 10 rozmiarach. Wykonany ze stopu CoCr, górna powierzchnia polerowana, dolna powierzchnia chropowata posiadająca 4 loże na cement z podcięciami. Opcja rotacyjna (RP) i zatrzaskowa (FB). System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do max 17µm. Możliowść zastosowania wkładek piszczelowych (CR i PS) w rozmiarach +/-2. | 50
3 | Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W 10 rozmiarach i wysokości od min 5 do 16mm w opcji CR oraz min 5 do 20mm w opcji PS (skok 1-2mm). | 50
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Elementy rewizyjne protezy stawu kolanowego
Lp | w opcji rotacyjnej ze sleevami | Ilość | Nazwa | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | 1
2 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
3 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | 1
4 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | 1
5 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | 1
6 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Lp | w opcji zatrzaskowej z augmentami | Ilość | Nazwa | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
7 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | 1
8 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | 1
9 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. | 1
10 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. | 1
11 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | 1
12 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | 1
13 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. | 1
14 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość pakietu netto …............... brutto …....................