|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Negatoskop cyfrowy** | | |
| **Nazwa (podać)** | |  |
| **Typ (podać)** | |  |
| **Wytwórca (podać)** | |  |
| **Kraj pochodzenia (podać)** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 (podać)** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
|  | Stacja wykonana w wersji do powieszenia na ścianie lub zabudowy w ścianie. | |
|  | Monitor o przekątnej min. 43” i rozdzielczości min. 3840 x 2160. | |
|  | Jakość obrazu: min. 4k. | |
|  | Jasność min. 700 cd/m2. | |
|  | Kontrast min. 8000:1. | |
|  | Kąty widzenia 178/178. | |
|  | Tryb pracy zgodny z DICOM Part 14 lub równoważny. | |
|  | Sprzętowa kalibracja do DICOM (lub równoważny) w tablicy LUT monitora. | |
|  | Matryca IPS. | |
|  | Podświetlenie Edge LED lub równoważny. | |
|  | Szyba z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych: min. 8-krotna redukcja. | |
|  | Wejście HDMI – min. 1szt. | |
|  | Wejście DisplayPort – min. 1szt. | |
|  | Procesor wielordzeniowy Intel i3 lub równoważny | |
|  | Płyta główna współpracująca z oferowanym procesorem. | |
|  | Pamięć RAM: min. 8 GB. | |
|  | Dysk twardy SSD min. 250 GB. | |
|  | Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem. | |
|  | Gniazda USB 2.0, zabezpieczone przed zalaniem – min. 4 szt. | |
|  | Nagrywarka DVD+/-RW. | |
|  | System operacyjny Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny, zapewniający współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego lub równoważny. | |
|  | Klawiatura silikonowa medyczna z touchpadem z półką pod myszkę z możliwością dezynfekowania. | |
|  | Klawiatura z możliwością ustawiania i zablokowania pod dowolnym kątem. | |
|  | Kontrola czasu pracy stacji poprzez wewnętrzny program. | |
|  | Informacja o terminie wykonania przeglądu technicznego. | |
|  | Wewnętrzny system dezynfekcji powietrza w kanale UVC. | |
|  | deklaracja zgodności CE, potwierdzająca iż zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/745", wraz z późniejszymi obowiązującymi zmianami w tym także rozporządzenia PE 2023/607 – **załączyć do oferty** | |

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**