**(nazwa i adres Wykonawcy)**

Rozdział 1: dostawa automatycznego destylatora alkoholu z wbudowanym generatorem pary do kwasowości lotnej oraz SO2 zgodnie z przepisami OIV (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Producent (marka):      

Model:

rok produkcji**:** nie wcześniej niż 2023 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu** |
|  | Automatyczny destylator alkoholu z wbudowanym generatorem pary do kwasowości lotnej i SO2 |  |  |
| 1.1. | Wymiary zewnętrzne aparatu (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | Wysokość: co najwyżej 1200 mm  Szerokość: co najwyżej 320 mm  Głębokość: co najwyżej 480 mm | Należy podać |
| 1.2. | Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu zadanej ilości destylatu | wymagane |  |
| 1.3. | Płynny wybór ilości odbieranego destylatu dzięki zastosowanej wadze elektronicznej | wymagane |  |
| 1.4. | Automatyczne wyłączanie wody chłodzącej po destylacji | wymagane |  |
| 1.5. | Czas destylacji zależnie od rodzaju i ilości destylowanego roztworu | max. 8 min | Należy podać |
| 1.6. | Możliwość wykorzystania sprzętu do oznaczenia kwasu sorbowego i całkowitego dwutlenku siarki | wymagane |  |
| 1.7. | Destylarka sterowana z panelu dotykowego LCD | wymagane |  |
| 1.10. | Poprawność destylacji wymagana przepisami | strata alkoholu w jednej z pięciu destylacji nie więcej niż 0,02 % (pięciokrotna destylacja roztworu 10% daje wynik nie mniejszy niż 9,9%) |  |
| 2. | Dodatkowe wyposażenie |  |  |
| 2.1. | Kolby destylacyjne pasujące do oferowanego destylatora:  trzy kolby 100ml,  jedna kolba 200ml,  dwie kolby stożkowe 300ml | wymagane |  |
| 2.2. | Węże przyłączeniowe do oferowanego destylatora | wymagane |  |
| 2.3. | Zestaw reagentów niezbędnych do sprawdzenia destylatora na etapie instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia | wymagane |  |
| 2.4. | Dodatkowa kolumna rektyfikacyjna do oferowanego destylatora | wymagane |  |
| 3. | Dodatkowe wymagania zamawiającego |  |  |
| 3.1. | Oznakowanie CE | wymagane |  |
| 3.2. | Instrukcja obsługi sprzętu | w języku polskim w wersji drukowanej |  |
| 3.3. | Kompleksowe przeszkolenie z obsługi i sprawdzania sprzętu: co najmniej 5 osób przez co najmniej 4 godziny z możliwością wykonania destylacji przez każdego szkolonego pracownika w obecności osoby instalującej | wymagane |  |
| 3.4. | Komunikacja z punktem serwisowym w języku polskim | wymagane |  |
| 3.5. | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

data podpisania formularza

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)