ZSR.KG.RK-271-0001/22 Żarnowiec 16.05.2022r.

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu[1]
[1] Zgodnie z art. ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. u. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.) Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec. Dane Przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i będą przekazywane innym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne albo wynika z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
ulica Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, NIP: 637-10-50-018

ZAPRASZA O PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ WYKONANIA NASTĘPUJĄCEGO ZMÓWIENIA:
„Zakup i dostawa analizatora hematologicznego, elektrokardiografu, krowy anatomicznej
do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”
Opis Przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
38434570-2 - analizatory hematologiczne
33123200-0 – urządzenia do elektrokardiografii
39162100-6 – pomoce dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych, serwera, monitora interaktywnego, drukarki i kserokopiarki do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Żarnowcu w ramach realizacji projektu pt. Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

CZĘŚĆ I:
lp.	Nazwa i opis	Ilość
1	Analizator hematologiczny / min. 14 gatunków zwierząt, / niski koszt oznaczenia, / otwarty system odczynnikowy, / precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny) - analizowane parametry krwi wbc, lymph#, mid#, gran#, lymph%, mid%, gran%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, / różnicowanie wbc na 3 grupy, / pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona, / automatyczny tryb pracy, wykrywanie braku odczynników, / kalibracja ręczna i automatyczna, niski wskaźnik zatykania dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia, / pamięć wewnętrzna histogramami, możliwość sortowania i przeglądania według różnych kryteriów, / wewnętrzna drukarka termiczna, / wyświetlacz lcd - wyjście/wyjście: klawiatura systemowa, mysz, / błąd przeniesienia: wbc, rbc, hgb, hct, plt <=max. 2%, / gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.	1 szt.

CZĘŚĆ II

lp.	Nazwa i opis	Ilość
1	Elektrokardiograf / Aparat ekg z automatyczną analizą i interpretacją zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta / Sygnał EKG: min. 12 odprowadzeń standardowych / Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć LAN lub Internet / Częstotliwość próbkowania: min. 6400 Hz na kanał / Rozdzielczość przetwornika min. A/C: 12 bitów / Możliwe rodzaje badań min.: AUTO, MANUAL, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG / Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL / Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich min.12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, / Interpretacji lub zapisanie badania do bazy / Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund / Kolorowy ekran dotykowy min. 7" o rozdzielczości min. 800x480 pikseli / Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy / Czułość: min. 2,5/5/10/20 mm/Mv / Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s / Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym / Proste zakładanie papieru (Easy load); szerokość papieru termicznego: 112 mm / Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 / Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań / Eksport badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, CardioTEKA (.a01) i AsECG-XML, / EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku typu: pamięć USB / Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału / Detekcja stymulatora serca / Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu / Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii / Drukarka zewnętrzna, pamięcią USB – PenDrive / Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą / Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet WiFi / Zasilanie sieciowo-akumulatorowe / Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora / Menu wyświetlane na ekranie / Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu / Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania / Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna / Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA oraz CardioTEL / Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki SPIRO-31 / Elektrody przyssawkowe EPP / Elektrody kończynowe klipsowe EKK / Żel EKG 250g / Papier EKG RA4 - 1 rolka / moduł WIFI / Kabel Ethernetowi / Kabel zasilający / gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce	1 szt.

CZĘŚĆ III

lp.	Nazwa i opis	Ilość
1	Krowa anatomiczna / rozkładany model krowy min.13 części, 1/3 naturalnych rozmiarów / podzielony w przekroju środkowym na dwie części / jedna strona modelu przedstawia wygląd zewnętrzny zwierzęcia / druga mięśnie powierzchowne / całość umieszczona jest na ruchomej podstawie / model posiada odłączaną prawą kończynę przednią z łopatką oraz mięśniem dwugłowym. / wymiona pokazują zawieszenie, sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych. / możliwość odłączenia następujących organów: płuca, serce, jelito cienkie i grube, macica, wymiona w przekroju, żołądek przeżuwacza, który dodatkowo jest demontowalny na żwacz, czepiec, księgi i trawieniec.	1 szt.

Termin realizacji zamówienia:
Jak najkrótszy od podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony na podstawie odpowiedzi na zapytanie o cenę.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z realizacją zamówienia tj, koszty dostawy, złożenia oferty.

Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową do dnia 23.05.2022r. do godz. 9:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Osobą do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy i procedury postępowania jest: Renata Kucypera
kontakt przez platformę zakupową poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty. Ma ono na celu
wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat szacowanych
kosztów związanych z planowanym zamówieniem.