UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.1.92.2022					                            Białystok, 03.01.2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 2 części w dniu 13.12.2022 r., pod numerem 2022/S 240-691226, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Część nr 2

1.	Czy dopuszczą Państwo podstawy klatek na bazie klatki IVC GreenLine firmy Techniplast, których używają Państwo w zwierzętarni o wymiarach: 371 x 189 x 126 mm (LxWxH), nieposiadające rusztów, wyścielone ściółką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.	Czy dopuszczą Państwo platformy pomiarowe o wymiarach 382 x 202 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3.	Czy dopuszczą Państwo w systemie analizatory O2 i CO2, które potrzebują 20 minut na kalibrację systemu przed każdym eksperymentem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4.	Czy dopuszczą Państwo system wyposażony w 3 butle z gazami: 1 butla (20,9% 02 + 0,05% CO2 + 79,05% N2), 2 butla (20% O2, 0,95% CO2, 79,05% N2), 3 butla (100% N2)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5.	Czy dopuszczą Państwo czujnik O2 analizatora o parametrach: pomiar metodą z użyciem tlenku cyrkonu, zakres temperatur od -20 do +70 °C, zakres pomiaru O2 od 0 do 25%, dokładności ±0.5 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6.	Czy dopuszczą Państwo czujnik CO2 analizatora o parametrach: pomiar metodą spektroskopii NDIR (Non-Dispersive Infrared), zakres od 0 do 10.000 ppm, dokładność 1 ppm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wprowadza nowy załącznik nr 2 do SWZ dla części nr 2.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski