Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 04.07.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/09/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 01.07.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU poz. 86 Automatyczny dwuwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej, współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietylokylu).

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza (niewykorzystującego technologii tłokowej) do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza (niewykorzystującego technologii tłokowej) do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 1).

Pytanie nr 2

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 88. Kolorowy ekran dotykowy na głowicy strzykawki.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza, który posiada jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza, który posiada jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 2).

Pytanie nr 3

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 89. Możliwość wyłączania strzykawki zarówno z pozycji wyświetlacza na głowicy, jak i na konsoli.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada dwa niezależne wyłączniki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada dwa niezależne wyłączniki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 3).

Pytanie nr 4

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 90. Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada interfejs w języku polskim i jest wyposażony w jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się parametry iniekcji (prędkość podania, objętość płynów, czas opóźnienia) oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów. Ponadto pozwala na start iniekcji lub jej zatrzymanie oraz przeprowadzenie próbnej iniekcji przy pomocy NaCl w celu sprawdzenia drożności wenflonu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada interfejs w języku polskim i jest wyposażony w jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się parametry iniekcji (prędkość podania, objętość płynów, czas opóźnienia) oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów. Ponadto pozwala na start iniekcji lub jej zatrzymanie oraz przeprowadzenie próbnej iniekcji przy pomocy NaCl w celu sprawdzenia drożności wenflonu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 4).

Pytanie nr 5

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne,

AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 94. Opcja trybu kroplowego (sól fizjologiczna) z prędkością przepływu regulowaną w zakresie 0,1-10 ml/sekundę.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada dedykowaną funkcję Keep-Vein-Open, za pomocą której utrzymywany jest otwarty dostęp żylny. Funkcję można uruchomić, wstrzymać lub zakończyć na terminalu przed rozpoczęciem lub po zakończeniu wstrzykiwania. W przypadku tej funkcji pacjentowi wstrzykiwane jest 0,5 ml NaCl przy przepływie 0,1 ml/s. Następnie ma miejsce 32-sekundowe wstrzymanie pracy. Sekwencja wstrzyknięcie – wstrzymanie pracy jest powtarzana tak długo, aż funkcja będzie zakończona. Łącznie na godzinę wstrzykiwane jest ok. 49 ml NaCl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada dedykowaną funkcję Keep-Vein-Open, za pomocą której utrzymywany jest otwarty dostęp żylny. Funkcję można uruchomić, wstrzymać lub zakończyć na terminalu przed rozpoczęciem lub po zakończeniu wstrzykiwania. W przypadku tej funkcji pacjentowi wstrzykiwane jest 0,5 ml NaCl przy przepływie 0,1 ml/s. Następnie ma miejsce 32-sekundowe wstrzymanie pracy. Sekwencja wstrzyknięcie – wstrzymanie pracy jest powtarzana tak długo, aż funkcja będzie zakończona. Łącznie na godzinę wstrzykiwane jest ok. 49 ml NaCl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 5).

Pytanie nr 6

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 95. Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie 50-325 psi możliwy w odstępach co 5 psi.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie od 29 do 195 psi (możliwy w odstępach co 1 psi). Prędkość przepływu środka kontrastowego: 0,1 – 10 ml/s.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie od 29 do 195 psi (możliwy w odstępach co 1 psi). Prędkość przepływu środka kontrastowego: 0,1 – 10 ml/s.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 6).

Pytanie nr 7

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU, poz. 97. Możliwość zapisania i odtworzenia od. 30  do 40 protokołów oraz możliwość wydruku raportów wstrzyknięć.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada możliwość  zapisania i odtworzenia 100 protokołów. Możliwość wydruku raportów wstrzyknięć jest funkcją oferowaną przez tomograf komputerowy, w przypadku sprzężenia wstrzykiwacza z tomografem w klasie min. IV wg normy CiA 425.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada możliwość  zapisania i odtworzenia 100 protokołów. Możliwość wydruku raportów wstrzyknięć jest funkcją oferowaną przez tomograf komputerowy, w przypadku sprzężenia wstrzykiwacza z tomografem w klasie min. IV wg normy CiA 425.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 7).

Pytanie nr 8

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU,  poz. 98. Funkcja symultaniczna – jednoczesne wstrzyknięcie kontrastu i soli: % Kontrast: 10%-90% w krokach co 5%.

Prosimy o uznanie warunku jako spełnionego przy zaoferowaniu bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada możliwość przeprowadzenia mieszania płynów za pomocą iniekcji naprzemiennej kontrastu i soli fizjologicznej w różnych stężeniach: zawartość środka kontrastowego m.in.: 14%, 20%, 25%, 33%, 50%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada możliwość przeprowadzenia mieszania płynów za pomocą iniekcji naprzemiennej kontrastu i soli fizjologicznej w różnych stężeniach: zawartość środka kontrastowego m.in.: 14%, 20%, 25%, 33%, 50%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 8).

Pytanie nr 9

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU,  poz. 99. Funkcja opóźnienia skanowania 0-600 sekund regulowanych w odstępach, co 1 sekundę.

Prosimy o potwierdzenie, że funkcja opóźnienia skanowania nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu - jest to funkcja oferowana przez tomograf komputerowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że funkcja opóźnienia skanowania nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu, w związku z czym dokonał wykreślenia poz. 99 w dodatku nr 3 do SWZ.

W wyniku powyższego zmianie ulenie kolejność poszczególnych pozycji.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ, stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU,  poz. 100. Funkcja opóźnienia wlewu 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę.

Prosimy o uznanie warunku jako spełnionego przy zaoferowaniu bezwkładowego

3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada funkcję opóźnienia wlewu 0-999 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada funkcję opóźnienia wlewu 0-999 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 10).

Po modyfikacji parametr ten określony został w poz. nr 99.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU,  poz. 101. Funkcja opóźnienia fazy 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę lub trwała pauza.

Prosimy o uznanie warunku jako spełnionego przy zaoferowaniu bezwkładowego

3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada funkcję opóźnienia fazy 0 - 999 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę lub trwałą pauzę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada funkcję opóźnienia fazy 0 - 999 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę lub trwałą pauzę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 11).

Po modyfikacji parametr ten określony został w poz. nr 100.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Dodatek nr 3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU,  poz. 103. Podgrzewacz strzykawek (wstępnie nagrzanego kontrastu)

Prosimy o dopuszczenie do postępowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada podgrzewacz pojemników / butelek (wstępnie nagrzanego kontrastu).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu, który posiada podgrzewacz pojemników / butelek (wstępnie nagrzanego kontrastu).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2022 r. – pytanie nr 12).

Po modyfikacji parametr ten określony został w poz. nr 102.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ, stanowi załącznik do pisma.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 04 lipca 2022 r.