Arkusz oferty wraz ze specyfikacją parametrów wymaganych i ocenianych

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+VAT |
| Aparat cyfrowy RTG (nazwa model) ……………………………………………………………………. (wypelnia Wykonawca) Rok produkcji ………………………………………………………… |  | … % |  |
| Lp | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Zasady oceny (punktacji) |
| 1. Wymagania ogólne |  |
| 1 | Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji 2019, urządzenia nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne | Tak |  |  |
| 2 | Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność elementów aparatu - podstawowe elementy urządzenia (generator, kolumna, stół, stojak, detektor) zespolone w procesie technologicznym przez jednego producenta (udokumentowane na podstawie dołączonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów). | Tak |  |  |
| 2. Generator |  |
| 1 | Typ generatora: wysokiej częstotliwości (HF) | Tak |  |  |
| 2 | Moc: ≥ 80 kW | Tak, podać |  |  |
| 3 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | Podać |  |  |
| 4 | Zakres napięć: ≥ 40 - 150 kV | Tak, podać |  |  |
| 5 | Minimalny zakres mAs: 0,5 - 600 | Tak, podać |  |  |
| 6 | Maksymalny czas ekspozycji: ≥ 6,0 s | Tak, podać |  |  |
| 7 | Minimalny czas ekspozycji: ≤ 0,001 s | Tak, podać |  |  |
| 8 | Zakres prądów: 10-800 mA | Tak, podać |  |  |
| 9 | Częstotliwość generatora: min. 100 kHz | Tak, podać |  |  |
| 10 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak |  |  |
| 11 | Zasilanie trójfazowe 3 x 400 V, 50Hz | Tak |  |  |
| 12 | Pełna automatyka ekspozycji | Tak |  |  |
| 13 | Ustawialne programy anatomiczne minimum 500 | Tak, podać |  |  |
| 3. Lampa RTG i kolimator |  |
| 1 | Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336: 1,2 | Tak, podać |  |  |
| 2 | Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336: 0,6 | Tak, podać |  |  |
| 3 | Moc dużego ogniska: ≥ 100kW | Tak, podać |  |  |
| 4 | Moc małego ogniska: ≥ 40 kW | Tak, podać |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody: ≥ 400 kHU | Tak, podać |  |  |
| 6 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG: min. 1100 kJ | Tak, podać |  |  |
| 7 | Obroty anody: ≥ 8500 obr./min. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Kolimator automatyczny | Tak |  |  |
| 9 | Zakres obrotu kolimatora: minimum +/- 45 stopni | Tak, podać |  |  |
| 10 | Zakres rotacji lampy wzgl. osi poziomej: minimum 225 stopni | Tak, podać |  |  |
| 11 | System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją | Tak |  |  |
| 12 | Układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora | Tak |  |  |
| 13 | Informacja o odległości oraz kącie pochylenia głowicy wyświetlana na panelu nad obudową głowicy lub w inny sposób (np. na dotykowym monitorze wbudowanym w obudowę lampy rtg) | Tak, podać |  |  |
| 14 | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak, opisać |  |  |
| 15 | Automatyczne ustawienie się lampy w osi detektora oraz detektora w osi lampy (ustawianie nadążne - Autotracking) z możliwością ustawiania pod różnymi kątami i w różnych odległościach od siebie | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt TAK - 25 pkt |
| 16 | Wysuniecie lampy w osi poziomej min. +/- 10 cm | TAK/NIE podać |  |  |
| 17 | Możliwość wykonania zdjęć osiowych po obu stronach pacjenta, np. dwóch stawów biodrowych (lewy i prawy) bez przemieszczania (obracania) pacjenta na stole | TAK/NIE podać |  | NIE - 0 pkt TAK - 15 pkt |
| 18 | Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi leżącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora | TAK/NIE podać |  | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt |
| 19 | Wbudowana filtracja AL. i Cu | Tak |  |  |
| 4. Stół do badań |  |
| 1 | Podnoszenie i opuszczanie blatu stołu sterowane elektrycznie, regulacja przesuwu poprzecznego i wzdłużnego stołu sterowane manualnie poprzedzona uwolnieniem ruchów blatu stołu przez zwolnienie hamulca elektromagnetycznego. | Tak |  |  |
| 2 | Długość stołu: ≥ 215 cm | Tak, podać |  |  |
| 3 | Blat z włókna węglowego. | Tak |  |  |
| 4 | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 50cm | Tak, podać |  |  |
| 5 | Przesuw poprzeczny (+/-): ≥ 10cm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Minimalna odległość blatu od podłogi: ≤ 62 cm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Szerokość stołu do badania: ≥ 65 cm | Tak, podać |  |  |
| 8 | Blokada ruchu blatu pływającego | Tak, podać |  |  |
| 9 | Stół zasilany elektrycznie z akumulatora | Tak, podać |  |  |
| 10 | Stacja ładowania akumulatorów stołu - 1 sztuka | Tak |  |  |
| 11 | Dopuszczalna masa pacjenta: ≥ 250 kg | Tak, podać |  |  |
| 12 | Materac na blat | Tak |  |  |
| 13 | Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole | Tak |  |  |
| 14 | Stół z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz pływającym blatem (mobilny lub stacjonarny) | Tak, Podać |  | Stacjonarny – 0 pkt. Mobilny – 30 pkt |
| 15 | Jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu stołu | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK - 15 |
| 16 | Nożne sterowaniem ruchem pływającego blatu (przycisk zamontowany u podnóża stołu po obu jego stronach) | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 15 pkt. |
| 5. System z zamocowaniem detektora i lampy na dwóch kolumnach podłogowych |  |
| 1 | Auto-SID | Tak |  |  |
| 2 | Minimalna odległość SID: ≤ 100 cm | Tak, podać |  |  |
| 3 | Maksymalna odległość SID: ≥ 200 cm | Tak, podać |  |  |
| 4 | Ruch pionowy lampy RTG z silnikiem elektrycznym | Tak |  |  |
| 5 | Minimalny zakres ruchu pionowego lampy (promienia centralnego) od podłogi: 40cm - 185cm | Tak, podać |  |  |
| 6 | System antykolizyjny | Tak, podać |  |  |
| 7 | Wyłączniki bezpieczeństwa: wymienić, podać lokalizację i ilość | Tak, podać |  |  |
| 8 | Komunikacja interfejsu obsługowego monitora umiejscowionego nad kolimatorem w języku polskim | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość programowania indywidualnych ustawień aparatu (układu lampa -detektor oraz detektor-lampa) pod różnymi kątami | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt TAK - 15 pkt |
| 10 | Pilot do obsługi autotrackingu w zakresie nadążności układu lampy za detektorem do ustawień projekcji pod różnymi kątami | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt TAK - 25 pkt |
| 6. Statyw do zdjęć odległościowych (tylko dla systemu z lampą wiszącą) |  |
| 1 | Statyw uchylny w zakresie min. 90º do -20 º mocowany do podłogi | Tak, podać |  |  |
| 2 | Minimalna możliwa odległość panelu licząc od podłogi: ≤40 cm | Tak, podać |  |  |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka panelu licząc od podłogi: ≥ 170 cm | Tak, podać |  |  |
| 4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | Tak, podać |  |  |
| 5 | Pochłanialność płyty statywu - ekwiwalent Al ≤ 0,65 mmAl | Tak, podać |  |  |
| 6 | Odległość płyta statywu - powierzchnia detektora: ≤ 65 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak |  |  |
| 7. Detektor cyfrowy |  |
| 1 | Płaski detektor cyfrowy, cezowy DFP, wykonany z amorficznego CsI. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 430mm x 430mm | Tak, podać |  |  |
| 3 | Matryca detektora (liczba pikseli): ≥6,6 mln pikseli | Tak, podać |  |  |
| 4 | Rozmiar piksela: max. 140μm | Tak, podać |  |  |
| 5 | Rozdzielczość detektora: min. 3,5 par linii/mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | DQE : dla 0 par linii/mm ≥65% | Tak, podać |  |  |
| 7 | AED automatyczne rozpoznanie dawki | Tak, podać |  |  |
| 8 | Głębokość akwizycji: - min. 16 bit | Tak, podać |  |  |
| 9 | Komplet kratek przeciwrozproszeniowych w stole, statywie lub zintegrowane z detektorem | Tak |  |  |
| 10 | Kratka przeciwrozproszeniowa stała z możliwością jej wyciągania bez użycia narzędzi lub ruchoma | Tak |  |  |
| 11 | Dla systemu dwukolumnowego: zintegrowana komora jonizacyjna i AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak |  |  |
| 8. Stacja akwizycyjna (konsola technika) |  |
| 1 | Komputer klasy PC | Tak |  |  |
| 2 | Taktowanie zegara min. 3GHz | Tak, podać |  |  |
| 3 | Pamięć RAM min 4GB | Tak, podać |  |  |
| 4 | Dysk Twardy HDD min 500 GB | Tak, podać |  |  |
| 5 | Monitor LCD min 23” spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | Tak, podać |  |  |
| 6 | System operacyjny | Tak, podać |  |  |
| 7 | Klawiatura i mysz | Tak |  |  |
| 8 | Karta sieciowa Gigabit Ethernet 1GB/s | Tak |  |  |
| 9 | Karta dźwiękowa | Tak, podać |  |  |
| 10 | Karta graficzna dostosowana do wymaganych rozdzielczości i sposobu odświeżania obrazu | Tak, podać |  |  |
| 11 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać |  |  |
| 12 | Nagrywarka lokalna w konsoli technika umożliwiająca nagranie płyty z badaniami wraz z dołączoną przeglądarką zgodną z DICOM Part 10, umożliwiającą weryfikację nagranych danych zgodnie z DICOM 3.x | Tak, podać |  |  |
| Funkcje stacji: |  |
| 13 | Automatyczne czytanie danych z RIS przez interfejs DICOM | Tak |  |  |
| 14 | Obsługa standardu DICOM 3.x min. w zakresie obsługi DICOM Store SCU i DICOM Modality Worklist jako SCU, | Tak, podać |  |  |
| 15 | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |  |
| 16 | Automatyczna selekcja badania z Worklisty | Tak |  |  |
| 17 | Programy anatomiczne w języku polskim | Tak |  |  |
| 18 | Rejestracja dawki dla każdego badania | Tak |  |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu | Tak |  |  |
| 20 | Obrót obrazu | Tak |  |  |
| 21 | Zmiana zaczernienia i kontrastu | Tak |  |  |
| 22 | Regulacja okna obrazu | Tak |  |  |
| 23 | Wybór dodatkowej filtracji | Tak |  |  |
| 24 | Dodawanie znaczników na obrazie | Tak |  |  |
| 25 | Dodawanie komentarzy na obrazie | Tak |  |  |
| 26 | Definiowanie ustawień min. 6 użytkowników | Tak, podać |  |  |
| 27 | Pełna kompatybilność z siecią DICOM | Tak |  |  |
| 28 | Funkcja DICOM send, storege, print, worklist | Tak |  |  |
| 29 | System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez uprawnień | Tak |  |  |
| 30 | Polska wersja językowa programu stacji akwizycyjnej technika | Tak |  |  |
| 31 | Oprogramowanie umożliwiające dostęp do danych nieprzetworzonych | Tak, podać |  |  |
| 9. Serwer plików cyfrowych NAS |
| 1 | Specyfikacja sprzętowa |  |  |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.1 GHz |  |  |
| 3 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB DDR4 |  |  |
| 5 | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 4 sloty |  |  |
| 6 | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB |  |  |
| 7 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 512MB |  |  |
| 8 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 12 |  |  |
| 9 | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" oraz 2.5" SATA oraz 2.5" SATA SSD |  |  |
| 10 | Pojemność dysków twardych | do 16TB |  |  |
| 11 | Sloty na pamięć M.2 SSD | 2 sloty na dyski M.2 2280 SATA 6 Gb/s |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 8 |  |  |
| 13 | Porty LAN 1 GbE | Minimum 4 RJ-45 |  |  |
| 14 | Porty LAN 10 GbE | Minimum 2 na złączu SFP+ (wbudowane lub na karcie rozszerzeń) |  |  |
| 15 | Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |  |  |
| 16 | Porty USB 3.0 | Minimum 2 |  |  |
| 17 | Porty USB 2.0 | Minimum 4 |  |  |
| 18 | Port PCiE | Tak, minimum 1 (slot może być obsadzony kartą rozszerzeń) |  |  |
| 19 | Przyciski | Reset, Zasilanie |  |  |
| 20 | Typ obudowy | RACK, 2U |  |  |
| 21 | Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |  |  |
| 22 | Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |  |  |
| 23 | Zasilanie | Zasilacz redundatny 2 x 300 W, 100-240 V |  |  |
| 24 | Specyfikacja oprogramowania |  |  |  |
| 25 | Agregacja łączy | Tak |  |  |
| 26 | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |  |
| 27 | Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |  |  |
| 28 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |  |  |
| 29 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |  |  |
| 30 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |  |  |
| 31 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |  |
| 32 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |  |
| 33 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |  |  |
| 34 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |  |
| 35 | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business, Amazon Cloud Drive, i Box |  |  |
| 36 | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |  |  |
| 37 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer iTunes Serwer multimediów UPnP Serwer wydruku Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |  |  |
| 38 | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |  |  |
| 39 | Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |  |  |
| 40 | Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |  |  |
| 41 | Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXC i Docker |  |  |
| 42 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |  |
| 43 | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |  |  |
| 44 | Maksymalna liczba użytkowników | 4096 |  |  |
| 45 | Maksymalna liczba równoczesnych połączeń CIFS | 1200 |  |  |
| 46 | Dyski twarde | 12 dysków 16TB NAS ready |  |  |
| 47 | Łączność | Urządzenie wyposażone w dwu portową kartę 10G z wkładkami SR i i dodatkowo 2 wkładki SR do istniejących przełączników HP 5400 |  |  |
| 48 | Gwarancja | 3 lata urządzenie, 5 lat na dyski twarde |  |  |
| 10. Pozostałe wymogi |
| 1 | Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o funkcje Stitching – gotowość do aktywowania funkcji wykonanie badania kończyn długich i kręgosłupa oraz automatyczne uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość | Tak, podać |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy urządzenia o funkcję skopii – gotowość aktywowania urządzenia na dzień instalacji systemu. | Tak |  |  |
| 4 | 2-stopniowa platforma pozwalająca na skuteczne wykonywanie zdjęć RTG kolan, kostek, stop oraz podudzi. Platforma pozwala na ustawienie pacjenta w optymalnej pozycji do wykonania zdjęcia RTG w obciążeniu i bez obciążenia. | Tak | . |  |
| 5 | Komplet pozycjonerów | Tak |  |  |
| 6 | Instrukcje obsługi dla oferowanego systemu w języku polskim (1 kpl) wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Raporty serwisowe i karty pracy w języku polskim. | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego | Tak |  |  |
| 8 | Wykonanie testów akceptacyjnych | Tak |  |  |
| 9 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | Tak |  |  |
| 10 | Integracja z obecną infrastukturą informatyczną (stacja opisowa z oprogramowaniem Medicom PAX i GE AW Serwer). | Tak |  |  |

# Footnotes

W przypadku różnych stawek podatku VAT w zakresie poszczególnych pozycji wyszczególnionych 
w formularzu cenowym, dopuszcza się modyfikację formularza poprzez wyszczególnienie grup asortymentowych objętych odmiennymi stawkami podatku VAT.