Inkubator CO2 x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: a. szerokość: 480 mm b. głębokość: 550 mm c. wysokość: 580 mm |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: a. szerokość: 350 mm b. głębokość: 370 mm c.wysokość: 370 mm |  |
|  | płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych |  |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne oraz oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne. |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. |  |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. |  |
|  | 3 półki perforowane o wymiarach nie mniejszych niż: 310 x 310 mm. Możliwość zamontowania maksymalnie 6 takich półek. |  |
|  | Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0.1°C |  |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ±0.25°C |  |
|  | Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% |  |
|  | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ±0.15% |  |
|  | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH poprzez ogrzewanie kuwety z wodą ustawionej na dnie komory. |  |
|  | Panel sterowania z 2 wyświetlaczami LED (oddzielnym dla temperatury i stężenia CO2) oraz przyciskami membranowymi. |  |
|  | Czujnik stężenia CO2 typu TC (termoprzewodnościowy). |  |
|  | Inkubator doposażony w dedykowany, niepowodujący powstawania ozonu system UV, uruchamiany automatycznie po zamknięciu drzwi zewnętrznych i sterylizujący powietrze oraz wodę w kuwecie nawilżającej. |  |
|  | Inkubator wyposażony w 2 porty wtrysku gazu z możliwością późniejszego doposażenia w dedykowany przełącznik butli z CO2. |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO2. |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, niedomknięcia drzwi. |  |
|  | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika. |  |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek. |  |
|  | Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. |  |

………………………

Podpis Wykonawcy