# Załącznik nr I do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów Aparatu Biochemicznego

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja  Aparatu Biochemicznego

| LP | Opis parametrów technicznych | Wymagane | Potwierdzenie spełniania (należy wpisać TAK jeżeli spełnia) | UWAGI / Informacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wolnostojący, w pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny do badań rutynowych i cito; fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| 2 | Ilość testów - min. 800 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE | Tak |  |  |
| 3 | Analizator wyposażony w przystawkę ISE o wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń na godzinę ( Na,K,Cl) ze stabilnością kalibracji nie częściej niż co 24 godziny; w przypadku awarii modułu -możliwość oznaczania pozostałych parametrów | Tak |  |  |
| 4 | Analizator ze stacją uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody dostosowana do potrzeb analizatora. Koszty związane z instalacją i serwisem ponosi oferent. | Tak |  |  |
| 5 | Analiza w fazie ciekłej | Tak |  |  |
| 6 | Metody wykonywania badań: Kolorymetryczna Turbidymetryczna Punktu końcowego Potencjometryczna ISE | Tak |  |  |
| 7 | Formuła wyliczeniowa w analizatorze dla testów: wapń zjonizowany; TIBC; bilirubina pośrednia; Cholesterol LDL; ACP frakcje;wapń zjonizowany, nie HDL | Tak |  |  |
| 8 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych, identyfikacja próbek ,odczynników , kalibratorów i kontroli za pomocą kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego zastosowania różnych wielkości próbówek pierwotnych i wtórnych. | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania próbek pilnych – cito, bez konieczności przerywania trybu pracy analizatora | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość wykonywania badań w :surowicy, osoczu, moczu oraz innych płynach ustrojowych. Możliwość oznaczana hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej | Tak |  |  |
| 12 | Automatyczne powtórki wykonywane po przekroczeniu parametrów testu zdefiniowanych przez użytkownika, automatyczne rozcieńczanie próbki | Tak |  |  |
| 13 | Chłodzone miejsca odczynnikowe – stała niezależna od otoczenia temperatura | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek w dowolnym momencie pracy analizatora bez konieczności przerywania trybu pracy analizatora. Próbki badane wstawiane na pokład analizatora w statywach, umożliwiających ciągłe dostawianie próbek w czasie pracy analizatora. | Tak |  |  |
| 15 | System wykrywania skrzepów oraz poziomu płynów | Tak |  |  |
| 16 | Oddzielne pipetory do próbek i odczynników myte automatycznie | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość automatycznej półilościowej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hiperbilirubinemii i hemolizy w surowicy i osoczu wraz z automatycznym flagowaniem przez analizator testów na które interferencja ma wpływ | Tak |  |  |
| 18 | Ilość miejsc odczynnikowych zapewniająca stałe przechowywanie wszystkich odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość jednoczesnego wstawienia nie mniej niż 150 próbek badanych w systemie ciągłego ładowania | Tak |  |  |
| 20 | Możliwość wykalibrowania dwóch różnych serii tego samego odczynnika i zachowania ich w pamięci analizatora | Tak |  |  |
| 21 | Kuwety wielokrotnego użytku , myte na pokładzie aparatu kwarcowe, szklane | Tak |  |  |
| 22 | Odczynniki stanowią co najmniej w 80% spójny system analityczno-odczynnikowy i pochodzą od jednego producenta | Tak |  |  |
| 23 | Możliwość utrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania ( UPS minimum 20 minut podtrzymujący napięcie) | Tak |  |  |
| 24 | Kontrola jakości dająca możliwość generowania wykresów: - dziennych - Levey – Jenningsa - analizy reguł Westgarda | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość automatycznego wysyłania wyników kontroli jakości do Standlab | Tak |  |  |
| 26 | Możliwość skontrolowania dwóch serii tego samego odczynnika | Tak |  |  |
| 27 | Dwukierunkowa transmisja danych | Tak |  |  |
| 28 | Zapewnienie na koszt wykonawcy aktualizacji oprogramowania oraz wszystkich niezbędnych modyfikacji ogłaszanych przez producenta w trakcie trwania umowy | Tak |  |  |
| 29 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |
| 30 | Pokrycie kosztów związanych z podpięciem aparatu do systemu informatycznego firmy KAMSOFT z uwzględnieniem licencji: na urządzenie. | Tak |  |  |
| 31 | Komputer z monitorem LCD min. 19” ; min. Windows 11 Profesional wersja polska (lub równoważny); procesor min. Intel i3 ( 11 generacji) (lub równoważne), 8GB pamięci RAM; dysk 500 GB SSD; porty wejścia /wyjścia potrzebne do komunikacji z analizatorem i oprogramowaniem laboratoryjnym; czytnik kodów kreskowych; klawiatura – wersja na rynek polski; myszka; oprogramowanie antywirusowe ( ESET),czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |  |
| 32 | Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy wirówkę biochemiczną do przygotowania materiału, do probówek pierwotnych | Tak |  |  |
| 33 | Wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy urządzenie wielofunkcyjne czarno białe laserowe; podajnik na papier min.500 sztuk; obsługiwane formaty:A4;A5;B5; skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; porty wejścia / wyjścia min.: USB; RJ 45 | Tak |  |  |
| 34 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatu z możliwością świadczenia usług przez certyfikowanych inżynierów serwisowych | Tak |  |  |
| 35 | Kontrola zewnątrz laboratoryjna RIQAS na: na wykonywane badania; kontrola Standlab na wszystkie wyspecyfikowane parametry | Tak |  |  |
| 36 | Wymagane jest aby liczebność grupy pracującej na danym analizatorze w kontroli COBJ w DL wynosiła co najmniej 20 analizatorów | Tak |  |  |

.

Niespełnienie któregokolwiek z obligatoryjnych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.