## Arkusz1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z jego dzierżawą. Nr sprawy: ZP/P/08/23
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w skali 24 miesięcy | Ilość sztuk w jednym opakowaniu | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa lub nr katalogowy podaje Wykonawca | Nazwa wytwórcy (producenta) podaje Wykonawca
1 | TSH hormon | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | FT3 hormon | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | FT4 hormon | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Troponina I ultra czuła | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | HBs Ag | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | CES(S) | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | TPSA | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | CA 125 II | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | AFP | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | CA 19-9 | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | 25-OH Vitamina D | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | bHCG | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | TOXO IgM | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | TOXO IgG | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | RUB IgM | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | RUB IgG | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | HCV | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | anty-TPO | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | anty-TG | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Estradiol | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | HIV Ag/Ab | 900 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Prolaktyna | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Testosteron | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | FSH | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | LH | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Insulina | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Ferrytyna | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Witamina B12 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Prokalcytonina | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | HE4 | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Free PSA | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Syphilis | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Kwas foliowy | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
POZOSTAŁE NIEZBĘDNE AKCESORIA do pobrania próbek w celu wykonania w/w testów - poniżej PODAJE WYKONAWCA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w skali 24 miesięcy | Ilość sztuk w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa lub nr katalogowy podaje Wykonawca | Nazwa wytwórcy (producenta) podaje Wykonawca
1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Przedmiot dzierżawy |  |  | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena za jeden miesiąc netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
1 | Dzierżawa jednego kompletnego analizatora biochemicznego |  |  | 24 |  | 0 |  | 0
Wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8, 23.
UWAGI:
1 | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego akcesoriów oraz odczynników umożliwiających wykonanie wskazanej ilości testów, Wykonawca dostarczy je na koszt własny.
2 | Zamawiający, celem pomocy w wyliczeniu wartości przedmiotu zamówienia, w dodatku nr 2 do swz -cenowym zamieścił formuły sposobu obliczenia ceny ofertowej netto i brutto. Jednakże, odpowiedzialność za prawidłowość formuł i wyliczenie ceny ofertowej spoczywa wyłącznie po stronie Wykonawcy składającego ofertę.
Analizator Immunochemiczny
Nazwa handlowa, typ/model - podać:
Producent (wytwórca) podać:
Rok produkcji podać:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Wymóg do spełnienia |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz opisać dany parametr.
1 | Wolnostojący analizator immunodiagnostyczny – rok produkcji nie starszy niż 2017, wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz drukarkę |  |  |  | TAK
2 | Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” z ciągłym dostępem do materiału badanego (z wyjątkiem momentu aspiracji) oraz wykonanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymania pracy analizatora. |  |  |  | TAK
3 | Wydajność maksymalna analizatora nie mniej niż 90 badań/h |  |  |  | TAK
4 | System pracy 24 godzinny |  |  |  | TAK
5 | Włączenie analizatora do LIS w oparciu o dwukierunkową komunikację na kosz Wykonawcy |  |  |  | TAK
6 | Możliwość automatycznej analizy próbki, przy użyciu metod chemiluminescencji |  |  |  | TAK
7 | Minimum 25 chłodzonych pozycji odczynnikowych. |  |  |  | TAK
8 | Przebieg reakcji i odczyt reakcji w jednorazowej kuwecie, lub przebieg reakcji w kuwecie jednorazowej wraz z odczytem zapewniającym minimalizację efektu przeniesienia dla surowicy oraz osocza na poziomie ≤0,1ppm dla testów WZW i HIV |  |  |  | TAK
9 | Odczynniki gotowe do użycia |  |  |  | TAK
10 | Możliwość załadunku odczynników na pokład bez przerywania cyklu analitycznego(wykonywania badań, kalibracji, kontroli) |  |  |  | TAK
11 | Brak potrzeby ogrzewania lub ustabilizowania temperatury odczynnika przed wstawieniem na pokład analizatora |  |  |  | TAK
12 | Zastosowanie końcówek jednorazowych dla pipetora probówkowego lub zastosowanie systemu mycia sond pipetora zapewniającego minimalizację efektu przeniesienia surowicy lub osocza na poziomie ≤0,1ppm dla testów WZW i HIV |  |  |  | TAK
13 | Możliwość pełnej integracji z modułem biochemicznym, która umożliwi transport automatycznej próbki pomiędzy częścią immunochemiczną i biochemiczną urządzenia bez zastosowania jakiegokolwiek dodatkowego urządzenia zapewniającego transport próbek pomiędzy modułem immunochemicznym i biochemicznym. |  |  |  | TAK
14 | Możliwość wykonania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanym analizatorze |  |  |  | TAK
15 | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbki pierwotnej |  |  |  | TAK
16 | Stabilność odczynnika minimum 4 miesiące podczas przechowywania w lodówce |  |  |  | TAK
17 | Czytnik kodów kreskowych odczynników i próbek |  |  |  | TAK- podać
18 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości wraz z możliwością sporządzenie kart kontroli za określony przedział czasowy |  |  |  | TAK
19 | Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 21 dni przy założeniu ciągłego przechowywania jednego zestawu odczynnikowego na pokładzie |  |  |  | TAK
20 | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni |  |  |  | TAK
21 | Możliwość automatycznego wykonania powtórzeń oznaczeń. |  |  |  | TAK
22 | Podciśnieniowy detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza (piany)dla odczynników |  |  |  | TAK
23 | Jeden rodzaj statywów probówkowych. Każdy rodzaj materiału badanego (surowica, kalibrator, kontrola, mocz itp. ) oraz każde stosowane naczynko z materiałem (próbka pierwotna, kubeczek próbkowy) wstawiany do urządzenia na tym samym rodzaju statywu. |  |  |  | TAK
24 | Serwis analizatora przez cały okres trwania umowy z uwzględnieniem kosztów napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu ofertowym. |  |  |  | TAK
25 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez internet |  |  |  | TAK
26 | Zdalny dostęp użytkownika do zestawień, raportów statystycznych dotyczących wykonywanych przez analizator badań, powtórzeń, kalibracji, kontroli. |  |  |  | TAK
27 | Pobieranie próbki do kuwety reakcyjnej przed zadozowaniem odczynnika oraz w przypadku wadliwego pobrania materiału badanego (pęcherzyk powietrza, skrzep, niewystarczająca objętość) wstrzymanie pobierania odczynnika |  |  |  | TAK
28 | Interpretacja wyniku o jednoznacznie określony punkt odcięcia, bez wyników granicznych (szara strefa) dla testów HIV, HbsAg i HCVAb |  |  |  | TAK
29 | Liniowość bHCG przy pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) minimum 14000 mlU/ml |  |  |  | TAK
30 | Test do oznaczania witaminy D oznaczający całkowitą witaminę D 25 (OH) o precyzji wewnątrzlaboratoryjnej <10%, charakteryzujący się reaktywnością krzyżową z epimerami witaminy D3 oraz D2 poniżęj 2% |  |  |  | TAK
31 | Test do oznaczania wysokoczułej Troponiny I zgodny z wymogami towarzystwa kardiologicznego. Błąd precyzji dla 99 percentyli stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10%CV. Możliwość pomiaru powyżej LoD u ≥50% populacji osób zdrowych, zastosowanie osobnego punktu odcięcia dla kobiet i mężczyzn. Ze względu na specyfikację jednostki nie dopuszcza możliwości odsunięcia pobrania próbki w przypadku podejrzenia lub deklaracji pacjenta o suplementacji wysokimi dawkami biotyny. Zamawiający wymaga możliwości wykonania testu troponiny w próbkach hemolizowanych dla stężeń hemoglobiny nie mniej niż 300 mg/dl. |  |  |  | TAK
32 | Odczynnik do oznaczenia prokalcytoniny wykorzystujący metodę BRAHMSA |  |  |  | TAK
UWAGA: Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
…...................................... Data i podpis Wykonawcy