**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

**ul. Dworcowa 31**

**44-145 Pilchowice**

**Pilchowice dnia 13.05.2024 r.**

***strona internetowa prowadzonego postępowania***

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury tzw. odwróconej, z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy.

**"ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ PRACOWNI”.**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Pyt. 1 dot. opisu parametrów przedmiotu zamówienia w części „G” punkty nr 97 – 110

Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym

się poniższymi parametrami:

- Wstrzykiwacz bezwkładowy,3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w

środowisku TK,

- Urządzenie na podstawie jezdnej

- Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych

producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml

- Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml

- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar

- Możliwość zaprogramowania 8 faz.

- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect

- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów /

20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczonej ilości (2GB pamięci)

dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień

zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapisy SWZ określają szeroko zakres dostępnych na rynku rozwiązań. Proponowane przez Wykonawcę zapisy prowadziłyby do zmiany SWZ w zakresie obniżenia wymaganych parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia co prowadziłoby do niekorzystnych dla Zamawiającego zmian w parametrach użytkowych.**

**Pytanie nr 2:**

Pyt. 2 dot. opisu parametrów przedmiotu zamówienia w części „G” punkt nr 109

Prosimy o odstąpienie od wymogu „Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV

wg CiA 425” lub zmianę zasady oceny na wartość punktowaną Tak=1 pkt Nie=0 pkt:

Uzasadnienie:

Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi

modelami wstrzykiwaczy.

Pomimo wbudowanego w urządzenie interfejsu CAN, aby złożyć ważną ofertę, na obecnym etapie

postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu, z którym miałby być zintegrowany

wstrzykiwacz w/g klasy CAN IV.

Zamawiający w punkcie nr 55 opisu przedmiotu zamówienia wymaga: „Oprogramowanie do

synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w

zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych”.

Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień́ wysycenia

środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnieciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w

zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we

współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem,

umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego wstrzykiwacza kontrastu bez integracji wg CAN.

**Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Ogłoszone postępowanie dotyczy dostawy tomografu i strzykawki jako kompatybilnego urządzenia przez jednego Wykonawcę. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego dobrania sprzętu tak aby był ze sobą współpracowały bezkolizyjnie. Strzykawka stanowi integralne wyposażenie tomografu komputerowego i nie jest samodzielnym zamówieniem.**

**Pytanie nr 3:**

Pyt. 3 dot. opisu parametrów przedmiotu zamówienia w części „G” punkty nr 97 – 110

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

**Odpowiedź nr 3**:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapisy SWZ określają szeroko zakres dostępnych na rynku rozwiązań. Proponowane przez Wykonawcę zapisy prowadziłyby do zmiany SWZ w tym zakresie, a to mogło by to doprowadzić do ograniczenia konkurencji i wykluczenia potencjalnych wykonawców.**

**Uzasadnienie dla udzielonych odpowiedzi.**

W wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., KIO 110/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że wyjaśnienia treści SIWZ pozwalają wykonawcom na uzyskanie od zamawiającego wytłumaczenia określonych, niejasnych treści specyfikacji.  Na gruncie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej ukształtował się wyraźny podział, w ramach którego odróżnia się przyznany wykonawcom ustawowo wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od wniosku o jej modyfikację (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 września 2021 r. o sygn. akt KIO 2358/21, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2021 r. o sygn. akt KIO 2188/21). Wskazać należy również, że ustawa PZP. nie przewiduje możliwości żądania modyfikacji SWZ przez wykonawcę.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie wskazując na konkretny produkt, nie posługiwał się nazwami własnymi czy znakami towarowymi. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko te cechy, które są dla zamawiającego kluczowe, a opis zawiera ogólny zakres parametrów technicznych jednocześnie dopuszczając wiele modeli istniejących na rynku.

**Jednocześnie Zamawiający dodatkowo dopuścił rozwiązania równoważne, które nie są tożsame z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia.**

**Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ.**

**Dokument podpisany przez:**

**Z up. 6/2019**

**Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa**

**Danuta Marklowska**