Szczecin, 12 listopada 2020 r. 
Sygnatura: ZP/220/62/20 
Dot.: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK-2. 

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: do pakietu 1
Ze względu na możliwość zaoferowania oferty konkurencyjnej , zwracam się do Zamawiającego i wydzielenie pozycji 2                       i stworzenie osobnego pakietu oraz  dopuszczenie produktów konkurencyjnego pakowanego po 100 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody zarówno na wydzielenie, jak i na zaoferowanie wyrobów pakowanych                                  po 100 sztuk.

WYKONAWCA II
Pytanie 2: Zadanie 7 poz 2
Czy zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o długości 100 cm o objętości wypełnienia 5.50 ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc                      po przecinku? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością                        do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 4: Pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu woreczki laparoskopowe o pojemności 200ml (wysokość 200 mm, szerokość                    85 mm) lub 400 ml (wysokość 190mm szerokość 110 mm) do wyboru przez Zamawiającego. Worek wykonany                             z mocnego poliuretanu, nitka zaciągająca wykonana z nitinolu umieszczona w rurce plastikowej do trokara o średnicy 10 mm i długości 250mm. W załączeniu karta katalogowa.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
WYKONAWCA IV
Pytanie 5: Zadanie nr 8, Pozycja nr 1,2
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie hydrofilnej koszulki dostępowej o rozmiarach : 10.7/12.7CH i długościach 35 cm oraz 45 cm, pakowanych pojedynczo (sprzęt w pełni kompatybilny z ureterorenoskopem firmy Olympus)?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Zadanie nr 8, Pozycja nr 3
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie drutu hydofilnego wykonanego z nitinolu                         z obustronnie giętką końcówką ‐ dedykowanego do zabiegów RIRS, o rozmiarze 0.035’’ oraz długości 145 cm (sprzęt w pełni kompatybilny z ureterorenoskopem firmy Olympus)?
Odpowiedź: Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V
Pytanie 7: Dotyczy: Załącznik nr 2 do FO, zadanie nr 1, punkt 1 
Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę ilość produktów w opakowaniu zbiorczym, zmieni ogólną ilość wymaganych rączek                      na 60 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VI
Pytanie 8: Zadanie 4 Pozycja 1
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla wcześniaków poniżej 3 kg ? Reszta bez zmian.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Zadanie 4 Pozycja 1
Czy Zamawiający zrezygnuje z identyfikacji przez pulsoksymetr i wyświetlania nazwy na urządzeniu ? Pozwoli to nam na zaproponowanie asortymentu w atrakcyjnej dla Szpitala cenie.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Pakiet 4 Pozycja 2
Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji dla noworodków poniżej 3 kg lub dla dorosłych powyżej 40 kg, pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza – z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie                            w przypadku zmiany (przystąpienia do grupy kapitałowej), gdyby miała ona miejsce przed zakończeniem postępowania. 

WYKONAWCA VII
Pakiet nr 7
Pytanie 12: Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 4,11ml
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 7,79ml
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 8
Pytanie 14: Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego z  powłoką hydrofilną na zewnątrz i w środku. Atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu z 3 otworami na końcu przez które można podać kontrast jeśli wynika taka konieczność, umożliwiający zastosowanie jednej prowadnicy, która nie zajmuje kanału roboczego i w trakcie zakładania prowadnica staje się prowadnicą bezpieczeństwa - nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Rozmiar 10/12Fr. Długości 35cm
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 15: Poz. 2
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na zewnątrz i w środku. Atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu z 3 otworami na końcu przez które można podać kontrast jeśli wynika taka konieczność, umożliwiający zastosowanie jednej prowadnicy, która nie zajmuje kanału roboczego i w trakcie zakładania prowadnica staje się prowadnicą bezpieczeństwa - nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Rozmiar 10/12Fr. Długości 45cm
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 16: Poz.1,2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby w koszulce był atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu z 3 otworami na końcu przez które można podać kontrast jeśli wynika taka konieczność, umożliwiający zastosowanie jednej prowadnicy, która nie zajmuje kanału roboczego i w trakcie zakładania prowadnica staje się prowadnicą bezpieczeństwa nie zajmuje kanału roboczego przez co zwiększa też bezpieczeństwo zabiegu zwiększając możliwość odpływu płynów z nerki w czasie zabiegu minimalizując ryzyko wysokich ciśnień w nerce w czasie RIRS.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, ale go nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 17: Poz. 1, 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby na końcu koszulki znajdował się ring RTG, ułatwiający lokalizację koszulki. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, ale go nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego drutu prowadzącego o budowie hybrydowej. Rdzeń nitinolowy. Końcówka dystalna giętka nitinolowa, hydrofilna o długości 5cm. Dalsza część w oplocie stalowym, pokryta PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania. Koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu. Średnica 0,035", długość 150cm. Pakowane po 10 szt. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA VIII
Zadanie nr 6
Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka o pojemności 300 ml,wymiary: wysokość 190 mm x szerokość 90 mm, worek zakończony nitką koloru czerwonego, umieszczonego w rurce z poliwęglanu o długości 220 mm do trokara o średnicy 10 mm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka o pojemności 435 ml, wymiary: wysokość 200 mm x szerokość 110 mm, worek zakończony nitką koloru czerwonego, umieszczonego w rurce z poliwęglanu o długości 220 mm do trokara o średnicy 10 mm.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IX
Pytanie 21: Czy Zamawiający w zad. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Woreczek do laparoskopii, do preparatów tkankowych, jednorazowego użytku, sterylny. Objętość 200ml. Wymiary: wysokość 190mm x szerokość 90mm. Ze struną do zaciągania woreczka. Woreczek zakończony nitką koloru białego. Umieszczony w rurce plastikowej do trokara o średnicy 10mm i długości 220mm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE