Pakiet  nr 1:WIDEO  LARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 SZT.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezprzewodowy video laryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5” | TAK |  |
|  | Wyświetlacz obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji 45 stopni | TAK |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litową o czasie działania nie krótszym niż 250 min, posiadające wskaźnik pozostałego czasu pracy baterii i wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 250g | TAK |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min Ipx7 | TAK |  |
|  | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze 2,3,4 | TAK |  |
|  | Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych : rozmiar 3-100 szt. i rozmiar 4-50 szt. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  1 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideo Laryngoskop do trudnej intubacji | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 2: Monitor transportowy– 1 SZT.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, przekątna ekranu min.5,5; możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych”. Waga monitora poniżej 1 kg. Monitor zabezpieczony przed kurzem i wodą i odporny na upadek z wysokości co najmniej 1m.Zasilany z sieci 230V/50Hz, oraz zasilanie awaryjne akumulatorowe przez co najmniej 2 godz. Menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji i komunikatów, z możliwością wykorzystania monitora transportowego jako modułu pomiarowego kardiomonitora serii BeneView. Alarmy 3-stopniowe( wizualne i akustyczne)wszystkich parametrów, możliwość zawieszenia czasowego/z wyborem czasu zawieszenia/lub na stałe. Granice alarmowe ustawiane automatycznie w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych. Chłodzenie konwekcyjne monitora zapewniające cichą pracę i nie wymagające wymiany filtrów. Pamięć – co najmniej : - 120godz trendów graficznych i tabelarycznych - 500 zdarzeń alarmowych ( odcinki krzywych i wartości parametrów) - 12 godz. krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 2. | POMIAR EKG: a)zakres częstości rytmu: minimum15-300bpm. b)monitorowanie z wykorzystaniem przewodu 3 i 5 końcówkowego c)prędkość kreślenia do wyboru : 6,25mm/s;12,5mm/s;25mm/s d)wzmocnienie: co najmniej 0,125cm/mV;0,25cm/mV;0,5cm/mV;1,0cm/mV;2,0cm/mV;4,0cm/mV i auto. e)analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0mV f)monitorowanie odcinka QT oraz obliczanie wartości Qtc g)analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem: Bradykardii, Tachykardii, Asystolii, Migotania komór, Migotania przedsionków. | TAK |  |
| 3. | POMIAR SATURACJI: a)zakres pomiaru saturacji: 0-100% b)zakres pomiaru pulsu co najmniej 20-300/min c)dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 3% d)funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu w momencie pompowania powietrza do mankietu na kończynie na której założony jest mankiet d)alarm desaturacji | TAK |  |
| 4. | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ: a)Oscylometryczna metoda pomiaru b)Zakres pomiaru co najmniej 15-280mmHg c)dokładność pomiaru nie gorsza niż +/-5mmHg d)zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP co najmniej 30-300bpm e)tryb pomiaru ręczny, auto, sekwencyjny f)interwały w trybie auto co najmniej1-480min g)funkcja stazy | TAK |  |
| 5. | POMIAR TEMPERATURY: a)zakres pomiarowy co najmniej 25-42 C b)dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,1C | TAK |  |
| 6. | POMIAR ODDECHÓW a)zakres pomiaru minimum 1-180 oddechów/min b)dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2oddech/min c)możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji d)prędkość kreślenia: co najmniej 3mm/s; 6,25mm/s;12,5mm/s;25mm/s;50mm/s | TAK |  |
| 7. | POMIAR INWAZYJNEGO CIŚNIENIA (IBP) a)zakres pomiarowy co najmniej od -50 do +300mmHg | TAK |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE w akcesoria pomiarowe: a)kabel EKG 5- odprowadzeniowy b)przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP c)mankiety do pomiaru ciśnienia: mały, średni, duży d)czujnik SpO2 na palec typu klips e)powierzchniowy czujnik temperatury f)przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  2 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor transportowy | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 3: Analizator równowagi kwasowo-zasadowej – 1 SZT.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki krwi pomiarów minimum: GAZOMETRIA:pH,pO2,pCO2 JONY:Na,K,Ca,Cl OKSYMETRIA:ctHb,FCOHB,FO2Hb,FMetHb,FHHb,FHbF METABOLITY:Lac, Glu,ctBil, kreatynina, mocznik. | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1mmol/l | TAK |  |
| 3. | Próbka krwi podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 4. | Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych który umożliwia identyfikację próbki, oraz w monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
| 5. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne (osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami) | TAK |  |
| 6. | Ważność odczynników po zainstalowaniu w analizatorze mają zachować ważność przez minimum 14 dni | TAK |  |
| 7. | Analizator wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed utratą odczynników w wypadku braku zasilania stacjonarnego | TAK |  |
| 8. | Kontrola automatyczna dla 3 poziomów przynajmniej 1 raz dziennie | TAK |  |
| 9. | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 13. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia kaset bez utraty pozostałych w kasetach testów | TAK |  |
| 15. | Wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych | TAK |  |
| 16. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 17. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów 60 sekund | TAK |  |
| 18. | Przeszkolenie pracowników do pracy na analizatorze | TAK |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  3 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator równowagi kwasowo-zasadowej | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 4: Kardiomonitory – 2 SZT.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L. p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. | TAK |  |
|  | Części składowe zestawu: - Monitor modułowy lub kompaktowo-modułowy stacjonarno - przenośny szt.2 | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia zewnętrznego oświetlenia. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. | TAK |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3-stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru - czas wyciszenia alarmów programowalny w zakresie min 1 minuta do 10 minut lub na stałe - pamięć ustawień alarmowych - funkcja blokująca możliwość całkowitego wyciszenia głośności alarmów przez użytkownika poniżej zaprogramowanego poziomu - pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem - pamięć wycinków krzywych dynamicznych towarzyszących zdarzeniom alarmowym z możliwością ich przeglądania na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 200 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w uchwyt do montażu na półce z możliwością obracania i pochylania. W zestawie koszyk na akcesoria. | TAK |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz klipsowy czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiet średni dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury. Dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny w/g skali Glasgow (GCS). | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci ze stacją centralnego nadzoru. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, dopuszczenia oferowanego urządzenia do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczone monitory min. 24 m-ce miesiące od momentu instalacji. | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy okresowe, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej, aktualizacje oprogramowania wliczone w koszty oferty. | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania w czasie i po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy zestawu | TAK, podać |  |
|  | Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku i 72 godziny w dni ustawowo wolne. | TAK |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 7 lat. | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu. | TAK |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  4 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitory | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 5: DWUCZASZOWA SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA  - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L. p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. | Tak |  |
|  | Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. Obie czasze takie same. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w białe diody o różnej temperaturze barwowej. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC | Tak |  |
|  | W komplecie 4 rękojeści dla każdej kopuły. | Tak |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Obie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania. | Tak |  |
|  | Lampa przygotowana do współpracy z systemem Sali Zintegrowanej | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej. | Tak |  |
|  | Funkcje panelu sterowania: a) włączane i wyłączanie lampy, b) regulacja natężenia światła, c) regulacja wielkości oświetlanego pola, d) regulacja temperatury barwowej światła. | Tak |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec obu czasz: minimum 150 000 lux. | Tak |  |
|  | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła obu czasz w zakresie od 15 % do 100 % Ec lub większym | Tak |  |
|  | Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego oraz zmiana średnicy pola poprzez przyciśnięcie kciukiem na uchwyt sterylny. | Tak |  |
|  | Średnica pola d10 lampy głównej i satelitarnej min. 18 cm (przy maksymalnym Ec) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 25 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 4000 K (lub niższej) do 5000 K (lub wyższej) | Tak |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra minimum 95% | Tak |  |
|  | Czasze w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak |  |
|  | Grubość czaszy lampy poniżej 10 cm. | Tak |  |
|  | Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Każda z czasz przygotowana pod montaż bezprzewodowej kamery wideo HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Możliwa do zamontowania kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Lampa wykonana z lekkiego metalu, nie z plastiku | Tak |  |
|  | Demontaż obecnie zainstalowanej lampy operacyjnej i jej zwrot Zamawiającemu | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min.24 miesiące | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  5 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 6: Łóżka szpitalne - 21 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Tak |  |
|  | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
|  | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o | Tak |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak, podać |  |
|  | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji: - anty i Trendelenburga - CPR (reanimacyjnej) - Antyszokowej - Krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 60o +/- 5o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy łóżka | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak |  |
|  | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Wieszak kroplówki - Materac przeciwodleżynowy piankowy, z górną powierzchnią z nacięciami typu Gofer. Gęstość piany minimum 28 kg/m3. Piana poliuretanowa. Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym z odpinanym zamkiem, zabezpieczonym przed wnikaniem płynów. Materac dopasowany do wymiarów leża, grubość minimum 14cm. - Drabinka do podciągania montowana na szczyt | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  6 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka szpitalne | 21 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 7:  Optyka skośna 30 st. do operacji laparoskopowych - 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka szerokokątna o średnicy 10 mm i długości 330 mm | TAK |  |
| 2 | Kąt patrzenia 30 stopni | TAK |  |
| 3 | W zestawie z koszem do sterylizacji z dodatkowym wsparciem | TAK |  |
| 4 | Kosz wykonany z jednego arkusza stali o wymiarach zewnętrznych 454x84x41mm | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  7 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka skośna 30 st. do operacji laparoskopowych | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 8:  Stół operacyjny ortopedyczny-1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym | Tak |  |
| 2. | Napęd umożliwiający płynne, bezskokowe ruchy | Tak |  |
| 3. | Podstawa i kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej, bez osłon gumowych i tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 4. | Osłona podstawy stołu w kształcie równoległoboku z wycieciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora | Tak |  |
| 5. | Stół na czterech kołach transportowych zapewniających stabilność. Koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy | Tak |  |
| 6. | Blokowanie stołu na podłożu za pomocą pilota, poprzez cztery wysuwane elektrohydraulicznie stopypoziomujace podstawę sto lu na nierównościach do 5mm, zapewniające stabilne zabezpieczenia | Tak |  |
| 7. | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory 24V oraz ładowarką wbudowaną w stół | Tak |  |
| 8. | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną, w podstawie stołu. W czasie kiedy stół jest odblokowany na kołach dostępna jest funkcji Trendelenburg | Tak |  |
| 9. | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset 14" | Tak |  |
| 10. | Blat czterosegmentowy - segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów z trzech stron - segment pleców - segment siedziska z wycięciem urologiczym i jego wypełnienie elementem wraz z materacem (siedzisko dwuczęściowe) - segment nóg dzielony wzdłuż osi stołu | Tak |  |
| 11. | Możliwość ułożenia odwrotnego - zamiana segmentu nóg z segmentem głowy | Tak |  |
| 12. | Minimalne obciążenie stołu w każdym ustawieniu powyżej 350kg | Tak Podać |  |
| 13. | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blatu z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy | Tak |  |
| 14. | Wymiary blatu stołu (bez szyn) - długość 2100mm +/- 50mm - szerokość 570mm +- 50mm | Tak Podać |  |
| 15. | Zakresy regulacji - segment głowy +90°/-90° Segment pleców +80°/-50° -Trendelenburg 30°, anty-Trendelenburg 30° -Flex (segment pleców/segment siedziska) -25°/-25° -Reflex (segment pleców/segment siedziska) 50°/30° - przechył boczny 20° na każdą stronę - segment nóg +30°/-90°, odwiedzenie 90° każdy - wysokość (bez materacy) dół 650mm +/-50mm, góra 1100mm+/- 50mm - przesuw wzdłużny min. 320mm+/-20mm | Tak Podać |  |
| 16. | Materace zdejmowane, o grubości 65mm+/-5mm, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | Tak Podać |  |
| 17. | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego - włączanie/wyłączanie - zmiana kierunku ułożenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunku ruchów) z sygnalizacją wybranego kierunku - regulacja wysokości - regulacja segmentu pleców - Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - Flex za pomocą jednego przycisku Reflex za pomocą jednego przycisku - regulacja przechyłu bocznego - przesuw wzdłużny - blokowanie stołu - ustawienie pozycji "0" za pomocą jednego przycisku - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu | Tak |  |
| 18. | Sygnalizacja dostępna na pilocie - wskaźnik naładowania akumulatora - wskaźnik zasilania sieciowego - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu - wskaźnik wystąpienia usterki - kierunek ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 19. | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający złączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie pod osłoną fizyczną zapobiegającą przypadkowemu włączeniu | Tak |  |
| 20. | Stół wyposażony w system autodiagnostyk iz wyświetlaczem kodu błędów. Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie dostępnym w instrukcji obsługi. Nie dopuszcza się diagnostyki poprzez zewnętrzne urządzenia | Tak |  |
| Akcesoria |  |  |  |
| 1. | Ekran anestezjologiczny - 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Podpórka ręki z regulacją 180° w płaszczyźnie poziomej, z możliwością montażu z obu stron stołu z uchwytem do mocowania - 2 szt. | Tak |  |
| 3. | Podpora ręki z regulacją wysokości na przegubie kulowym - 1 szt. | Tak |  |
| 4. | Podpora nogi typu Goepel z regulacją ułożenia na przegubie kulowym - 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Zapórki boczne z regulacją w min. dwóch płaszczyznach na przegubie kulowym - 2 szt. | Tak |  |
| 6. | Zapórka łonowa pojedyncza do ułożenia bocznego, na przegubie kulowym - 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Stolik do operacji ręki w kształcie klepsydry by umożliwić najlepszy możliwy dostęp chirurga do pola operacyjnego, mocowany na szynach bocznych - 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Płyta do operacji barku, ruch podnoszenia i opuszczania wspomagany sprężyną gazową, wyposażoną w hełm mocujący głowę pacjenta, regulowany na przegubie kulowym oraz odejmowane boczne panele - 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Przystawka ortopedyczna kończyn dolnych - 1 kpl. Z umocowaniem pozwalającym na stabilne połączenie ze stołem operacyjnym, składająca się z: - belki wyciągowej z włókna węglowego o dwóch przegubach pozwalających na regulację w poziomie wraz z podporami stabilizującymi - 2 szt. - śruby wyciągowej z zakresem regulacji min. 200mm+/-20mm, z możliwością regulacji odchylenia od poziomu oraz od osi wzdłużnej stołu, wyposażonej w but mocujący stope pacjenta z regulacją osi obrotu - 2 szt. - płyta transferowa pod nogi, do podtrzymywania nóg pacjenta na czas przygotowania wyciągów - 1 szt. - przedłużkę ortopedyczną w kształcie litery L - 1 szt. - przedłużkę ortopedyczną prosta - 1 szt. - kółka zaporowego z ławeczką z włókna węglowego - 1 szt. -zapórki łonowej do ułożenia bocznego na wyciągu - 1 szt. -uchwyty mocujące niezbędne do montażu akcesoriów ortopedycznych - 3 szt. | Tak Podać |  |
| 10. | Uchwyty montażowe na dodatkowe wyposażenie - 9 szt. | Tak |  |
| 11. | Wózek na akcesoria ortopedyczne z możliwością przewożenia złożonej przystawki - 1 szt. | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
| 2. | Gwarancja min.24 m-ce | Tak Dołączyć warunki gwarancji |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych 10 lat | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem dni wolnych i świąt | Tak |  |
| 6. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | Tak |  |
| 7. | Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | Tak |  |
| 8. | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | Tak |  |
| 9. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia(zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawców parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 10. | Certyfikat CE | Tak Dołączyć |  |
| Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  8 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny ortopedyczny | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

Pakiet  nr 9:  Dermatom siatkowy - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dermatom elektryczny-1 kpl. - precyzyjna regulacja grubości pobieranego przeszczepu: 0 - 0,76 mm ze skokiem co 0,05 mm - szerokość pobieranych płatów skóry: od 2,5cm do 10cm - prędkość cięcia 5000-6000 cykli/min - sterylne ostrza, nie wymagają smarowania - rękojeść ze zintegrowanym silnikiem oraz przewodem zasilającym - silnik nie wymaga smarowania - płytki regulujące szerokość pobieranego przeszczepu | TAK |  |
| 2 | Zasilacz dermatomu elektryczny-1 szt. | TAK |  |
| 3 | Kaseta do sterylizacji dermatomu-1 szt. | TAK |  |
| 4 | Ostrze do dermatomu, (opak.- 10 szt.), osłona dla bezpieczeństwa obsługi, 3 punkty stabilizacji- 3 op. | TAK |  |
| 5 | Siatkownica z funkcją cięcia-1 kpl. - głębokość nacinania od 0,02 do 0, 043mm - powiększania przeszczepów 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 - sterylne siatki wykonane z PVC - kontener do sterylizacji zestawu w autoklawie | TAK |  |
| 6 | Siatki 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 ( 1op. – 20 szt.) – 2 op. | TAK |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  9 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatom siatkowy | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto ………….  PLN