## CZĘŚĆ 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………..
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewniki do wkłuć centralnych 4 Fr lub 3Fr dwuświatłowe | szt | 200
2 | Cewniki do wkłuć centralnych 5 Fr lub 5,5 Fr dwuświatłowe | szt | 100
3 | Cewniki do wkłuć centralnych. 5,5 Fr trzyświatłowy | szt | 120
4 | Cewnik do wkłuć centralnych 24G lub 20G jednoświatłowy | szt | 30
5 | Cewnik do wkłuć centralnych 20G lub 22G jednoświatłowy | szt | 30
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 5 +/- 0,5 cm; 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm lub 6, 8, 10, 12,5 cm do wyboru Zamawiającego
Światło kanału 22G
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm, 5 cm do wyboru Zamawiajacego
Światło kanału 18G, 20G lub G 17/17
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm, 5 cm do wyboru Zamawiającego
Światło kanału 20G, 22G, 22G lub G 19/21/21
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 12cm +/- 0,5 cm; 9cm+/- 0,5 cm lub 4, 6, 8, 12 cm do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera
2 | 2 światłowe 7F - 7,5F - swiatła /16G/16G lub 18G/14G lub /16G/18G, dł 15cm lub 16 cm | szt | 350
3 | 2 światłowe 7F - 7,5F - światła /16G/16G lub /16G/18G dł 20 cm | szt | 100
4 | 2 światłowe 7F - 7,5F - światła/16G/16G lub /16G/18G dł 30 cm | szt | 80
5 | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła/ 16G/18G/18G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 1300
6 | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła /16G/18G/18G lub /14G/18G/18G dł 20 cm | szt | 600
7 | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła /16G/18G/18G lub /14G/18G/18G dł 30 cm | szt | 60
8 | 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 20
9 | 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 20 cm | szt | 60
10 | 1-światłowe 14G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 100
11 | 1-światłowe 16 G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 100
12 | 1-światłowe 16G dł 20 cm | szt | 100
13 | 4-światlowe 8-8,5F - światla / 14G/16/18G/18G dł 20 cm | szt | 260
14 | 4-światlowe 8-8,5F - światla / 14G/16/18G/18G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 260
15 | 4 światłowe 8-8,5F długość 30cm | szt. | 50
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1-15 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
rozmiary do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G, dopuszczalna dł od 6,35 do 7,0 cm
Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia
Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG
Rozszerzadło
| Skrzydełka mocujące |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw do kaniulacji tętnic udowych metodą Seldingera Rozm 18-20G / 6-8 cm i 16-20 cm (długość do wyboru Zamawiającego) | szt | 250
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Cewnik wg rozmiarów podanych powyżej
Prowadnik ze znacznikiem głębokości
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw cewnik neonatologiczny/pediatryczny dwukanałowy rozm. 3 F | szt | 150
2 | Zestaw cewnik neonatologiczny/pediatryczny trzykanałowy rozm. 4,5 F | szt | 100
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła do nakłucia rozm. 21-22G x 40-42 mm
Kaniula rozm. 24G x 19 mm
Prowadnik typ "J" nie podlegajacy odkształceniom
Dwa rozszerzacze 3F o długościach 3 cm i 5 cm
Podwójne skrzydełka mocujące
Dwa koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia
nie zawiera ftalanów i lateksu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 20 cm, 30 cm lub 6 cm, 8 cm, 12,5 cm, 20 cm, 30 cm do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła do nakłucia rozm. 21G x 38-40 mm
Kaniula rozm. 22G x 19 mm
Prowadnik typ "J" nie podlegajacy odkształceniom
Dwa rozszerzacze 3F-4,5F o długościach 4-6 cm
| Podwójne skrzydełka mocujące |  |  |  |  | ..........................................
| Dwa koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
nie zawiera ftalanów i lateksu

## CZĘŚĆ 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Rurka intubacyjna do podawania surfaktantu | szt | 150
2 | Rurka do długotrwałej intubacji (ustno/nosowa) bez mankietu | szt | 1000
3 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka | szt | 20
4 | Cewnik do cewnikowania żyły pępowinowej | szt | 500
5 | Zestaw cewnik neonatologiczny 1F | szt | 600
6 | Zestaw cewnik neonatologiczny 2F | szt | 100
7 | Cewnik pediatryczny 22G dł. 3 cm | szt | 50
8 | Dwukanałowy miękki rozwidlacz | szt | 1500
9 | Cewnik z trokarem neonatologiczny 8F dł. 8 cm | szt | 60
10 | Złączka męsko-męska z podwójnym zamknieciem Luer-Lock | szt | 150
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 do wyboru Zamawiającego
Znaczniki długości co 0,5 cm dla rurek od rozm 2,0 do 3,5 i co 1 cm dla rurek rozm 4,0; 4,5
Rurka miękka nieprzezroczysta z paskiem kontrastującym w rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 do 8,0 F dł. od 37 cm do 40 cm do wyboru Zamawiającego
Znaczniki długości cewnika co 1 cm
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 8 cm,10cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm z prowadnikiem do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 15 cm, 20cm, 30 cm do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła ,
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 15 cm, 30 cm do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Kanał zakończony systemem bezigłowym na 7 dni
Mechanizm zapewniający dodatni bolus do swiatła naczynia podczas rozłączania strzykawki lub innego przyrzadu do infuzji
Dreny długosci 10 cm w pełni przezierne
Zacisk ślizgowy na kazdym z ramion
Całkowity brak cofania się krwi
Zapewnia możliwość podawania lipidów i krystaloidów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie | [5 empty] | ..........................................
| Sterylny | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
Znaczniki głębokości wkłucia widoczne w rtg
Cewnik posiada dwa otwory boczne

## CZĘŚĆ 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 6 - AKCESORIA DO POMIARU RZUTU SERCA W TECHNOLOGII PICCO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm, | szt | 100
2 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna ok. łokciowa, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 22 cm, | szt | 10
3 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna proksymalnie , średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 16 cm, | szt | 10
4 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica promieniowa , średnica zewnętrzna 4F, długość 50 cm, zastosowanie krótkoterminowe, do trzech dni | szt | 10
5 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica pachowa średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 8 cm, | szt | 10
6 | Cewnik tętniczy do stosowania u dzieci/niemowląt tętnica udowa , średnica zewnętrzna 3 F, długość użyteczna 7 cm, | szt | 10
7 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: | szt | 10
8 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 20
9 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 50
10 | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej | szt | 10
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1- 6 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych, tętnica promieniowa , średnica zewnętrzna 4F długość użyteczna 50 cm
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
Linia niebieska -przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | ..........................................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym jednokanałowym typ Broviac rozmiar: 2,7F; 4,2F; 5F długość 75 cm i 6,6F; 9,6F długość 90 cm | szt | 120
2 | Zestawy naprawcze do cewników typ Broviac do rozmiarów 2,7F; 4,2F; 5,0F; 6,6F; 9,6F | szt | 15
3 | Klej do zestawów naprawczych | szt | 10
4 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym dwukanałowym typ Hickman rozmiar: 7,0F; 9,0F długość 90 cm | szt | 40
5 | Zestawy naprawcze do cewników dwukanałowych Hickman rozmiar: 7,0F i 9,0F | szt | 3
6 | Zamknięty system bezigłowy | szt | 10000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2, 4, 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozmiar do wyboru Zamawiajacego
do cewnika 2,7 F zestaw wprowadzający pakowany oddzielnie ( zestaw w składzie igła 0,6 x 0,9 mm o długości 38 mm . Prowadnik 0,5 mm x 300mm.dylatator strzykawka 10 ml, rozrywalna koszulka 1,4 x 1,95 mm o długości 7 cm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
opakowanie typu blister
wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie
silikonowa miękka membrana
objętość wypełnienia 0,02 ml
nieprzeźroczysty
zerowy wypływ wsteczny
| podzielna membrana wykonana z silikonu |  |  |  | ..........................................
| może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
nie zawiera ftalanów
nie zawiera lateksu
przepływ max. 600 ml/min.
kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami

## CZĘŚĆ 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………
NR 8 CZĘŚĆ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kaniula dożylna jałowa dla dorosłych z dodatkowym portem | szt | 270000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Rozmiar od 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, do 14G kodowany kolorem do wyboru Zamawiającego
Kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE/FEP
Elastyczna, odporna na odkształcenia i zgięcia
Posiada hydrofobową membranę hemostatyczną lub zastawkę antyzwrotną
Widoczna w usg lub posiadająca paski kontrastujące w promieniach rtg
Samozamykający się zawor portu typu „klik”
Zawór portu bocznego kaniuli posiada trzpień poniżej jego krawędzi
Na opakowaniu informacje w języku polskim
| wolna od PCV i lateksu |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 9
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa lub z PTFE, z portem do podawania leków, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą przez personel medyczny;rozm 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G i 14G | szt | 120000
2 | Kaniula poliuretanowa lub z PTFE, bez portu z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą przez personel medyczny, rozm. 24G x 19mm | szt | 10000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie lub typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Kaniula z portem bocznym wyposażonym w mechanizm zapobiegajacy samootwieraniu się lub samozamykający się zawór typu klick
Możliwość dwuetapowej kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym (kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w możliwość natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia)
od 2 do 6 pasków umożliwiających kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG
Rozmiar do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie lub typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Możliwość dwuetapowej kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym (kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w możliwość natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia)
Kaniula bez portu bocznego
od 2 do 6 pasków umożliwiających kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 10
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym przeznaczona do wlewów pod ciśnieniem.
1A | Rozmiar: 24Gx19mm | szt | 1000
1B | Rozmiar: 22Gx25mm | szt | 3300
1C | Rozmiar: 20Gx25mm | szt | 800
1D | Rozmiar: 20Gx32mm | szt | 500
1E | Rozmiar: 18Gx32mm | szt | 500
RAZEM:
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1(1A-1E) | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Umożliwia szybką podaż kontrastu pod ciśnieniem 325PSI
Cewnik kaniuli posiada 3 łezkowate otwory redukujące.
Min. 4 paski umożliwiające kontrolę połozenia kaniuli w promieniach RTG
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 11 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Lp | Asortyment | Ilość w opakowaniu | Liczba opakowań | Inny sposób konfekcjonowania – ilość w opakowaniu | Inny sposób konfekcjonowania – liczba opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka 2-częściowa-sterylna, końcówka Luer
1a | Pojemność 2 ml z możliwośćią wypełnienia do 3 ml - zaznaczone skalą do 3 ml na strzykawce, podziałka co 0,1 ml, dł podpórki tłoka od 4 do 6 mm | 100 | 4000
1b | Pojemność 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml - zaznaczone skalą do 6 ml na strzykawce, podziałka co 0,1-0,2 ml, dł. podpórki tłoka min.5 mm | 100 | 4000
1c | Pojemność 10 ml z możliwośią wypełnienia do 12 ml - zaznaczone skalą do 12 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 5 do 7 mm | 100 | 4000
1d | Pojemność 20 ml z możliwością wypełnienia do 24 ml - zaznaczone skalą do 24 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 7 do 8 mm | 50 | 8000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie, opakowanie blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, opakowanie indywidualne kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
Sterylny
Cylinder strzykawki wykonany z materiału o wysokim stopniu przejrzystości
Skala nieścieralna o dokładności podanej przy poszczególnych pojemnościach
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacją leku
Cylinder posiadający podpórki do palców naprzeciwległe o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku, tłok w kolorze innym niż cylinder
Zwężenie obwodu tłoka (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie większe niż 35% całej długości tłoka. Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego).
Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem.
Strzykawka posiadająca kryzę ograniczająca wypadanie tłoka ze strzykawki , nie kończąca się na skali
opakowanie zbiorcze , karton ( opakowanie 100 szt.- dla poz. 1a do 1c,dla pozycji 1d dopuszcza się 50 szt., 80 szt. lub 100 szt.) opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 50-60 ml, | szt | 10000
2 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 100 ml | szt | 80000
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Końcówka adaptacyjna do urządzeń z portem Luer, zamawiający dopuszcza jako końcówkę adaptacyjną dołączony łącznik luer.
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
Naprzeciwległe uchwyty cylindrowe o dł min 10 mm
podziałka skali w ml (duża co 10 ml, mała co 1 lub 2 ml)
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka do tuberkuliny o poj. 1 ml z igłą 0,4- 0,45 op.100 szt. | op. | 1000
2 | Strzykawka do insuliny o poj. 1ml z igłą op.100 szt. | op. | 200
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka do insuliny o poj. 1ml z wtopioną igłą 0,3-0,33 x 12,5 mm -13 mm, op. 100szt. | op | 55
2 | Strzykawka 1 ml, igła 0,5x16mm, płaski tłok, op. 100szt. | op. | 20
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igły iniekcyjne
1a | Rozmiar 0,45x16 mm, 0,5x25mm, 0,6x30-32 mm, 0,7x30-32 mm, 0,8x 40 mm, 0,9x40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 8000
1b | 1,1x40 mm, 1,2x40 mm op. zawiera 100 szt | op | 16000
1c | Rozmiar 1,6-1,8 x 40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 1800
2 | Igła do pena( igły do pena pasujące do różnego rodzaju wstrzykiwaczy) 0,3 x 6 mm lub 0,3x 8 mm op. zawiera 100 szt. ( długość do wyboru zamawiającego) | op | 1000
3 | Igła do pena( igły do pena pasujące do różnego rodzaju wstrzykiwaczy) 0,33 x 12-12,7 mm op. zawiera 100 szt. | op | 800
4 | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym lub tępe ścięte pod kątem 45st rozm. 1,2 x 30-40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 2000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Łatwe wyjęcie igły z osłony plastikowej
Pakowane pajedynczo , wyraźna perforacja między opakowaniami nie daje możliwości odwerwania następnej igły
Kompatybilne z adapterami Luer i LuerLock
Rozmiary do wyboru zamawiającego
Rozmiary kodowane barwnie zgodnie z norma ISO lub równoważną
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2-4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie lub opakowanie z jednej strony sztywne dopasowane do kształtu igly pena z drugiej strony papier z nadrukowanymi danymi igły
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 16 - IGŁA DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igła do nakłuć ledźwiowych dla dzieci 0,7mm x 38-40mm, 22Gx 1 1/2 in (BLACK) | szt | 500
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 17
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka niskooporowa 10 ml – sterylna | szt | 600
2 | Igła Tuochy 18G - uchwyt motylkowy-sterylna | szt | 600
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Wyrób medyczny jednorazowy
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 18
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przyrząd do transfuzji krwi i preparatów krwi, | szt | 30000
2 | Przyrząd umożliwiający transfuzję krwi i preparatów krwi, lub do płynów infuzyjnych, z możliwością dokonywania pomiaru OCŻ | szt | 250
3 | Przyrząd infuzyjny | szt | 700000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Dwukanałowa igła biorcza
Przeciwbakteryjny filtr powietrza
Komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr krwi 200 µm
Dren min. 150 cm
Rolkowy regulator przepływu opatrzony w pochewkę na igłę i zaczep na dren
Nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na wyrobie
Łącznik Luer-Lock
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Dwukanałowa igła biorcza z kryzą ograniczającą
Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
Komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr krwi 200 µm
Dren min. 260 cm, zamawiający dopuszcza długość zestawu min. 260cm
Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren
Łącznik Luer-Lock
Posiada wyskalowaną podziałkę
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Nie zawiera lateksu i ftalanów
Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujacy szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską lub zieloną klapką
Elastyczna przezroczysta komora kroplowa o długości minimum 6 cm, zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami lub bez dodatkowych skrzydełek
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr zabezpieczajacy przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
Miękki elastyczny dren o dł. Min. 150 cm
| Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock |  |  |  |  | ..........................................
| Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
Nazwa producenta/dystrybutora umieszczona bezpośrednio na wyrobie
Opakowanie oznaczone kolorem niebieskim
Nie zawiera ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

## CZĘŚĆ 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 19
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
Igła do portu naczyniowego zakrzywiona (HUBERA)
1 | Rozmiar 20Gx19-20 mm, | szt | 1500
2 | Rozmiar 20Gx25-26 mm, | szt | 1000
3 | Rozmiar 22Gx19-20 mm, | szt | 500
4 | Rozmiar 22Gx25-26 mm, | szt | 500
5 | Rozmiar 19Gx19-20mm, | szt | 2000
6 | Rozmiar 19Gx25-26mm | szt | 1000
7 | Rozmiar 20Gx12-14 mm, | szt | 200
RAZEM:
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1-7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Igła z drenem zamykanym koreczkiem i skrzydelkami
Długość drenu 20 cm +/- 5 cm , na drenie umieszczony zaciskacz
Mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem
Dostosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem
| Możliwość obsługi igły jedną ręką |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 20
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość op. przy zaproponowaniu 200 sztuk w opakowaniu | Ilość op. przy zaproponowaniu 100 sztuk w opakowaniu | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B | C (zł) | A lub B x C (zł) | x | x | x | x
1 | Nożyki do nakłucia bezpieczne - op. zawiera 200 szt lub 100 szt | op | 1400 | 2800
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Sterylny
Głębokość nakłucia 1 - 2 mm
Osłonka zabezpieczajaca przed zakłuciem pracownika
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 21
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przyrząd do podawania lekow światłoczułych | szt | 8000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Komora kroplowa wykonana z PP o dł. 5-6 cm (w części przeroczystej)
Igła biorcza ścięta dwuplaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo lub czterostronnie, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym lub z okrągłym dwudrożnym kolcem
Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po zużyciu
Dren o długości 180 cm +/- 10 cm
Na wysokości ok 10 cm lub ok. 23 cm od miejsca połączenia z wkłuciem pacjenta dodatkowy port iniekcyjny w postaci zastawki antyzwrotnej lub port iniekcyjny umieszczony na linii
Zawór do wielokrotnej bezigłowej iniekcji/infuzji/aspiracji leków i płynów
| Nie zawiera ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 22
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych służący do podawania leków światłoczułych | szt | 20000
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | szt | 70000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość drenu 150 cm
Średnica wew. drenu 1,0 mm - 1,5 mm
| Łącznik Luer-Lock "męski" | [5 empty] | ..........................................
| Łącznik Luer-Lock "żeński" | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
Nie zawiera ftalanów lub bez DEHP

## CZĘŚĆ 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 23
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych służący do podawania kontrastu pod ciśnieniem | szt | 1000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość drenu 150 cm
Średnica wew. drenu 2,0 mm - 3,0 mm lub 2,5-4,0mm
Łącznik Luer-Lock "męski"
Łącznik Luer-Lock "żeński"
Nie zawiera ftalanów
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Hemofiltr do plazmaferezy do aparatu Prismaflex, dla dorosłych op. 4 szt. | op. | 20
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie.
Sterylny
objętość wypełnienia 125-127ml
przepływ krwi min. 100ml/min max. 400ml/min
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 25
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion będącej własnością Zamawiającego (op.zawiera 1 szt) | op | 35
2 | Rurka tracheostomijna dla noworodków NEF (NEO); rozmiary 3.0 3.5 4.0 4.5 do wyboru zamawiającego; z medycznego PCV, bez mankietu, kołnierz o zmniejszonym kącie, w komplecie obrturator i taśma mocująca | szt. | 60
3 | zbiorniki na wydzielinę do systemu Evac, op. 10szt. | op. | 10
4 | filtry hydrofobowe do systemu Evac, op. 10 szt. | op. | 10
5 | dreny ssące do systemu Evac, op. 10 szt. | op. | 10
Razem
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 26
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Stent rozprężalny na balonie ze stali nierdzewnej 316L otwartokomórkowy do pierwotnego stentowania | szt | 10
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowane indywidualnie
Sterylny
system dostarczania - OTW
średnice: od 6mm do 10mm lub od 5mm do 12mm lub od 4 do 10mm
długości: 18mm, 26mm, 36mm, 56mm ( w zależności od średnicy) lub od 16 do 58mm lub 12,20,30,40,60mm
kompatybilny z koszulką 6F ( dla średnic od 6mm- 8 mm lub 5-7mm) ; 7F ( dla średnic od 8mm-10mm lub 7-9mm) i/lub 8F (dla średnic 10-12mm)
kompatybilny z prowadnikiem 0,035
dwie długości shaftu: 80cm oraz 120-135 cm
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 27
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu lub silikonu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240-275 ml, a max. 300-335 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h | szt | 2000
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu lub silikonu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240-275 ml, a max. 300-335 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h | szt | 450
Razem
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 28
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw standardowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm , 2 porty bezigłowe K-Nect, 1 zawór jednokierunkowy do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 500
2 | Zestaw standardowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm, 1 port bezigłowy K-Nect do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 8000
3 | Zestaw do podawania krwi w filtr 200µm do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 500
4 | Dodatkowa linia bez PCV po dodatkowej infuzji | szt | 300
5 | Zestaw standardowy bursztynowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm, 1 port beziłgowy K-Nect do pomp Volumat MC AGILLA Zamawiający dopuszcza: zestaw standardowy do równoległej infuzji leków światłoczułych w systemie zamkniętym, wolnych od PCV, 2 porty bezigłowe K-Nect, filtr 15 μm. do pomp Volumat MC AGILLA. | szt | 3000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 29
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw specjalistyczny do podawania płynów do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 8000
2 | Zestaw specjalistyczny do podawania krwi do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 3000
3 | Zestaw specjalistyczny bursztynowy do podawania leków światłoczułych do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 3000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 30
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawki do pomp AMBIX ambulatoryjna i stacjonarna 50 ml z igłą- kaniulą | szt | 4000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 31
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Układ oddechowy noworodkowy do aparatu do resuscytacji NEOPUFF | szt | 200
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Ramię wdechowe niepodgrzewane
Długość linii wdechowej min 145 cm
Na końcu układu zastawka PEEP
Na końcu układu zastawka PEEP wraz z portem do cewników od 5 F do 8 F (1,7-2,7 mm średnica zewn.)
Układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 32
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
Akcesoria do dermatomu zasilanego akumulatorowo z głowicą typu Wagner firmy Aesculap będącego na wyposażeniu Zamawiającego
1 | Ostrza do dermatomu | op. | 5
2 | Matryce do siatkownicy | op. | 5
3 | olej | szt. | 5
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner
opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
do powiększana powierzchni przeszczepu
opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk
matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5; 1:3; 1:6, do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
olej do smarowania systemu
objętość 300 ml
w aerozolu
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [6 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 33
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość (op) | Ilość szt w opak., w przypadku, gdy zaoferowana ilość szt w opak. inna niż 100 | Ilośc opakowań po przeliczeniu | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN ( w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Koreczki do kaniul luer-lock sterylne, pakowane po 100 szt. ( w przypadku zaoferowania opakowań z inną ilością sztuk należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości tj. 300 000 szt.) | op. | 3000
2 | Koreczki do kaniul COMBI do zamykania strzykawki luer-lock pakowane po 100 szt. ( w przypadku zaoferowania opakowań z inną ilością sztuk należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości tj. 700 000 szt.) | op. | 7000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister twardy lub folia/papier lub typu TYVEC z marginesem umożliwiającym jałowe otwarcie i wydobycie
Sterylny
Koreczki posiadają trzpień poniżej jego krawędzi
dane zawarte na pojedyńczym opakowaniu powinny zawierać min. datę produkcji, datę ważności, nr LOT oraz nazwę wyrobu, nazwę producenta
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 34
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Rampa trójdrożna | szt | 2000
2 | Rampa pięciodrożna | szt | 1000
3 | Jednopacjentowy lub wielorazowy, odłączany uchwyt do rampy | szt | 200
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie lub pakowane razem z uchwytem do rampy odłączanym z przeżroczystym drenem przedłużającym odpornym na urazy mechaniczne długości 150cm
Sterylny
Nieklejona - listwa z kranikiem stanowi całość
Strzałki wskazujące kierunek przepływu
Przedłużacz o średnicy wewnętrznej 2-3 mm, dł.150 cm - 180cm
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 35
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igła do termolezjii o średnicy 20G, długości 100 mm, z końcówką 10 mm prostą do generatora Cosman G4 | szt | 500
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 36
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką– rozm CH12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 z balonem 5 -10 ml i rozmiar CH16, 18, 20, 22, 24 i 26 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiajacego | szt | 20000
2 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką rozm. CH6 z balonem 3ml i rozm. CH8, CH10 z balonem 3-5 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 1000
3 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką – rozm. CH 28, 30 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 2000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany, cewnik pakowany na prosto
Sterylny
Cewnik bez prowadnicy lub z prowadnicą do wyrobu Zamawiajacego
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt. , karton
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany cewnik pakowany na prosto
| Sterylny | [5 empty] | ..........................................
| Cewnik z prowadnicą | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt., karton

## CZĘŚĆ 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 37
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik Nelaton - Rozmiar CH6 – CH 24 | szt | 12000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie, sztywna końcówka łącząca cewnik ze strzykawką musi być wybarwiona kolorystycznie
rozmiar od CH6 do CH 24 co 2 tj ( CH6 ,CH8 ,CH10 ,CH12 ,CH14 ,CH16 ,CH18 ,CH20 ,CH22 ,CH24 )
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 38
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik Tiemann - Rozmiar CH8 – CH22 | szt | 2500
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie, sztywna końcówka łącząca cewnik ze strzykawką musi być wybarwiona kolorystycznie
rozmiar co 2 tj. CH 8,10,12,14,16,18,20,22 do wyrobu Zamawiającego
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 39
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Uniwersalny sterylny worek GZM z dwuświatłowym drenem odprowadzającym | szt | 2000
2 | Worki DZM | szt | 70000
3 | Worki mikcyjne dla dziewczynek i chłopców | szt | 12000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość drenu min. 150 cm
Łącznik schodkowy do cewnikow
Zintegrowany bezigłowy system do pobierania próbek moczu bez potrzeby otwierania układu
Spirala antyzałamaniowa drenu lub inne zabezpieczenie drenu
Pojemnik GZM o poj. 400-500 ml z komorą Pasteura, filtrem antybakteryjnym i skalą linearną do odczytania minimalnej diurezy
Zlewnia moczu aktywowana ramieniem obracanym o 90°
Zastawka antyzwrotna między komorą GZM i workiem zbiorczym
Worek zbiorczy o wyskalowanej linearnie pojemności 2000-2600 ml z zaworem spustowym do zlewania moczu
Sposób podwieszania worka umożliwiający jego zawieszenie na ramie barierki łóżka do intensywnej terapii.
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Worek ze skalą o pojemności 2000 ml
Dopuszczalna długość drenu od 90 cm do 150 cm
Zastawka antyrefluksyjna
Zawór spustowy do zlewania moczu
Otwór umożliwiający zawieszenie na wieszaku
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | ..........................................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Możliwość bezpiecznego, hypoalergicznego umieszczenia w okolicy ujścia cewki moczowej

## CZĘŚĆ 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 40 Układ oddechowy pediatryczny
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B | A x B | x | x | x
1 | x: Układ dwururowy oddechowy pediatryczny 15 mm składający się z: 2 rur o średnicy 15mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym o długości 0,4 i 1,6m, ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m. W ramieniu wdechowym znajduje się spirala grzejna, a do ramienia wydechowego dołączona jest pułapka wodna; 2 złączek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie; Łącznika typu „Y” z dwoma portami 7,6mm; Kapturka zabezpieczającego w kolorze czerwonym z zaczepem służącym do podwieszenia układu oraz trapezoidalnym ożebrowaniem ułatwiającym jego odłączenie. Do zestawu dołączona samonapełniająca się komora z dwoma pływakami i osłonką przeciwoparzeniową, kompatybilna z nawilżaczami MR 600, MR 730, MR850. W zestawie łączniki proste 22M-22M/15F, 22M-22M, 10F-15M.; x: szt; A: 100
| Wymagania bezwzględne zamawiającego | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | ..........................................
| Mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 41
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca | szt | 200
2 | Worki wymienne pasujące do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca z poz. 1 | szt | 400
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
Silikonowy rękaw o dl. 160 cm +/- 10 cm zawierający substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy lub bez substancji neutralizującej nieprzyjemne zapachy. Zamawiający dopuszcza materiał Permalene.
Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący. Zamawiający dopuszcza brak kieszonki na palec wiodący przy zastosowaniu kształtu i budowie balona uszczelniająco-stabilizującego umożliwiająceo precyzyjne i dokładne umieszczenia balonika w odbycie pacjenta bez potrzeby zastosowania kieszonki.
Port do wypełniania balonika retencyjnego
Port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków z klamrą blokującą odpływ po podaży,
Dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.
W zestawie min. 1 worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną i filtrem węglowym lub filtrem dezodoryzującym o wysokiej absorbcji zapachu o poj.1000-1500 ml. Zamawiający dopuszcza biologiczny eliminator zapachów dołączony osobno
system posiada badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni lub raport producenta potwierdzającego bezpieczeństwo stosowania zestawu do 29 dni.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
| Pojemność 1000-1500 ml |  |  |  |  | ..........................................
| Nieprzezroczyste z podglądem |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Skalowane maksymalnie co 100 ml lub mniej.
Filtr węglowy o wysokiej absorbcji zapachu i możliwości filtrowania gazów
Zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed wylaniem zawartości

## CZĘŚĆ 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Pakiet 42
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Czujnik BIS dla dorosłych do monitora firmy MINDRAY | szt | 1600
2 | Czujnik BIS dla dzieci do monitora firmy MINDRAY | szt | 250
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
Czujnik do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 43 PRÓŻNOCIĄGI POŁOŻNICZE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Próżnociąg położniczy typu "Grzybek" | szt | 250
2 | Próżnociąg położniczy typu "Dzwonek" | szt | 250
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
atraumatyczna miękka miseczka w kształcie grzybka
umożliwia wytworzenie stabilnego podciśnienia
posiada kolorowy czytelny wskaźnik próżni
do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
atraumatyczna miękka miseczka w kształcie dzwonka
| umożliwia wytworzenie stabilnego podciśnienia |  |  |  |  | ................................
| posiada kolorowy czytelny wskaźnik próżni |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu

## CZĘŚĆ 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 44
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Linia pacjenta do ogrzewacza HotLine bez portu do wstrzyknięć | szt | 300
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość linii 240 cm +/- 10 cm
| Objętość wypełnienia 17,5 ml lub 20 ml |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 45
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci z PE lub PP | szt | 2000
3 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 200 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 90 cm lub 120 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami
Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 150 -180 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 150-160 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
Trójnik Y bez portów
Średnica rur 15 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 240 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł. 180 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
| Trójnik Y bez portów |  |  |  |  | ..........................................
| Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
Układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się

## CZĘŚĆ 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 46
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 1,8 - 3,05 m-końcówki żeńsko-męskie | szt | 500
2 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 3-3,05m- końcówki męsko-męskie | szt | 6000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 47
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych | szt | 50
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe o dł. Min.480- 600 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł. Min. 200 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock lub bez portu
Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczomymi zatyczkami lub bez portów
Średnica rur 22 mm, złącza 22mm, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l
Obwód wykonany z materiału pozwalającego na pracę w MRI
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 48
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anesetycznych i CO2 o końcówkach męsko-męskich,długość min. 6 m pozwalające na pracę w środowisku MRI | szt | 200
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 49
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN ( w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla noworodków | szt | 200
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe min. 160 cm po rozciągnięciu lub nierozciągliwe o stałej długości minimum 160cm
Dodatkowa rura o dł 80-150 cm po rozciągnięciu lub o stałej długości minimum 80cm
Kolanko z portem Luer-Lock
Trójnik Y z jednym lub dwoma portami zabezpieczomymi zatyczkami lub bez portów
Średnica rur 10 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 50
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Ostrza do skalpeli - op. zawiera 100 szt | op | 2000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozmiar: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 do wyboru Zamawiającego
Wykonane ze stali węglowej ( niestopowej) o jednolitej strukturze
Rozmiar ostrza podany na opakowaniu zbiorczym- opakowanie 100 szt. i jednostkowym - 1 sztuka
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 51
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Butelka Redon 200 ml lub 250 ml | szt | 10000
2 | Butelka Redon 400 ml | szt | 9000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 , 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
butelka przeźroczysta
Widoczna podziałka poziomu płynów co 20 lub 25 ml
Wyposażona w uchwyt do zawieszenia
Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 52
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w pprzypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Butelka redona wysokociśnieniowa 400ml | szt | 4000
2 | Butelka redona wysokociśnieniowa 600ml | szt | 600
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Butelka przeźroczysta z próżnią 400 ml,
Wskaźnik podciśnienia,
Widoczna podziałka poziomu płynów co 10-25 ml
Przyłącze węża łączącego z zaciskiem przesuwnym i nastawnym łacznikiem drenu: CH6-CH18
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
butelka przeźroczysta z próżnią 600 ml,
| wskaźnik podciśnienia, |  |  |  |  | ..........................................
| Widoczna podziałka poziomu płynów co 10-25 ml |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Przyłącze węża łączącego z zaciskiem przesuwnym i nastawnym łacznikiem drenu: CH6-CH18

## CZĘŚĆ 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 53
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Dren Redona | szt | 9000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Rozmiar : CH6 - CH18, co 2 tj. CH6, CH8,CH10, CH12, CH14, CH16, CH18 do wyboru Zamawiającego
| Długość: 70 cm - 80 cm |  |  |  |  | ..........................................
| Krzyżowa perforacja na długości 14-15 cm |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Pasek kontrastujący w rtg na całej długości

## CZĘŚĆ 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 54
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | A | B | A x B | x | x | x | x
1 | x: Kanka półsztywna Yankauer o śr. 12 Fr; x: szt; A: 1500
2 | x: Kanka półsztywna Yankauer o śr. 22 Fr lub CH21; x: szt; A: 10000
3 | x: Sztywna lub półsztywne kanka Poole; x: szt; A: 3000
4 | x: Dren łączący o śr. wewnętrznej 5 mm; x: szt; A: 3000
5 | x: Dren łączący o śr. wewnętrznej 7 mm; x: szt; A: 10000
6 | x: Łącznik do drenów, schodkowy, do drenów o śr. wew od 7,8 mm do 14,3mm lub 6-15 mm; x: szt; A: 1000
7 | x: Łącznik schodkowy Y do drenów o śr. wew od 6-13mm. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kilku łączników o różnych rozmiarach.; x: szt; A: 600
RAZEM | bar: x to B; x to x
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 , 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm)
2 lub 4 lub 6 otworów na końcówce
Bez kontroli odsysania
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
minimum 100 otworów
Zabezpieczenie przed zatykaniem
Wymienne światło wewnętrzne do odsysania punktowego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4,5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 370 cm
Końcówki lejek-stożek typu lejek na obu końcach do podłączenia systemu odsysania z cewnikami
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6,7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 55
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu | szt | 300
2 | Rurka tracheostomijna z mankietem i stałym szyldem | szt | 150
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem typu KAN | szt | 50
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | szt | 100
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu typu KAN | szt | 50
6 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem | szt. | 40
7 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem | szt. | 40
8 | Zamknięty system do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 godzin, dla noworodków: | szt | 20
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Z ruchomym szyldem do regulacji długości lub ze stałym szyldem (do wyboru Zamawiającego)
Silikonowana
Bez ftalanów
Linia RTG na całej długości
Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej
Balonik kontrolny w kolorze niebieskim z oznakowany rozmiarem rurki
Prowadnica z oliwką ułatwiająca wprowadzenie
Transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łacznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer
Dwie tasiemki mocujące w zestawie
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Silikonowana
Bez ftalanów
Linia RTG na całej długości
Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej
Balonik kontrolny w kolorze niebieskim z oznakowany rozmiarem rurki
Prowadnica z oliwką ułatwiająca wprowadzenie
Dwie tasiemki mocujące w zestawie
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z kompletem wewnętrznych kaniul z otworami fenestracyjnymi
Wykonana z termoplastycznego PVC
Wyposażona w miękki szyld z zaczepem przegubowym
W zestawie: 3 kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna, łącznik 15mm
Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0;
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Wykonana z medycznego elastycznego PVC
Łącznik obrotowy o średnicy 15mm
Elastyczne skrzydełka z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
Niskociśnieniowy, cienkościenny makniet
Balonik kontrolny w kolorze wskazującym stan napełnienia mankietu
Kaniula atraumatyczna, wyoblona, wygięta
Linia RTG na całej długości
Wyposażone w obturator
Dwie tasiemki mocujące zabezpieczone fabryczną folią
Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z kompletem wewnętrznych kaniul z otworami fenestracyjnymi
Wykonana z termoplastycznego PVC
Wyposażona w miękki szyld z zaczepem przegubowym
W zestawie: 3 kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna, łącznik 15mm
Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0;
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe
Wykonana z termoplastycznego PVC
Ze stałym szyldem, miękkie gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
w zestawie z prowadnicą
Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0;
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
Wykonana z termoplastycznego PVC
wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie
Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
w zestawie z prowadnicą
Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0;
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z dwoma (roz. Ch 5) oraz trzema (roz. Ch 6, Ch 7 i Ch 8) łącznikami Y
Cewnik z otworem cenytalnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości
Marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego
Zestaw nie ma posiadać zaworu odcinającego go od pacjenta
Końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik
Przed zaworem wytwarzania podciśnienia wymagana jest przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny
Cewnik sklowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowa cm) oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm
Port do płukania z drenem długości min. 5 cm obrotowy z zastawką jednokierunkową z zestawem łączników (pakowanym osobno) do higieny jamy ustnej Y do rozdwojenia drenów na ssaka i prosty z zastawką ssąco-bezkontaktową
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 56
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 56
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Opaski do rurek tracheostomijnych | szt | 4000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Miękka i delikatna, nie powodująca podrażnień
| Jednoczęściowa |  |  |  |  | ..........................................
| Zapinana na rzep |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 57
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 57
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Łącznik prosty do podawania kontrastu pacjentom, do badań w pracowni Tomografii Komputerowej, | szt | 2000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z zastawką bezzwrotną od 300 do 350 PSI
Łącznik dł. 25 cm lub 20 cm. Współpracujący ze strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE będący własnością zamawiającego
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 58
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 58
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igła do biopsji współpracująca z działkiem PROMAG-ULTRA będacym własnością Zamawiajacego rozmiar 18G x 20 cm | szt | 650
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 59
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 59
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
Akcesoria do pulsoksymetru i kardiomonitora N5600 firmy Nellcor będących na wyposażeniu Zamawiającego
1 | czujnik SPO2 przeznaczony dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30 kg lub 40 kg | szt | 4000
2 | czujnik SPO 2 przeznaczony dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30 kg lub 40 kg | szt | 7000
3 | czujnik SPO2 dla dzieci o wadze 3-20 lub 3-10 kg lub 1-15kg | szt | 1000
4 | czujnik SPO2 dla dzieci o wadze 10-50 lub 10-40 kg lub 15-40kg | szt | 650
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik bezklejowy z pianką oraz rzepem do mocowania
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
| nie zawierajacy ftalanów |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 60
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 60
AKCESORIA DO RESPIRATORA GE HEALTHCARE CARESCAPE R860 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Urządzenie zabezpieczające do respiratora R860 | szt. | 40
2 | Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m/7ft, | szt. | 200
3 | Pułapki wodne D-Fend Pro+ – zielone | szt. | 80
4 | Czujniki ciśnienia dotchawiczne | szt. | 20
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.2-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty.
……………………………….
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 61
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 61
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
JEDNOŚWIATŁOWY CEWNIK
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac | szt. | 20
2. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac, pediatryczny | szt. | 5
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
pakowany indywidualnie
sterylny
dł.cewnika 90 cm
6,5Fr- 6,6 Fr lub 9,5-9,6 Fr do wyboru Zamawiającego
wykonany z silikonu
z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki
z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet
opakowanie tylu peel-open
skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.35 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
pakowany indywidualnie
| sterylny |  |  |  |  | ……………….…………… Podpis osoby upoważnionej
dł.cewnika 65 cm
3-4 Fr do wyboru zamawiającego
wykonany z silikonu
z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki
z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet
opakowanie tylu peel-open
skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.18 lub 0.25 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka

## CZĘŚĆ 62
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 62
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
PORTY WSZCZEPIALNE POD SKÓRĘ
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Mały, całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną. | zestaw | 10
2 | Niskoprofilowany, całokowicie wszczepilany pod skórę port tytanowy z dużą membraną | sztuk | 15
3 | Niskoprofilowany, całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną | sztuk | 10
4 | Igły do portów w rozm. 19,20,22G i długościach 15,20,25,30mm lub długości 13mm,19mm,25,4mm,38mm lub igły 20G i 22G o długościach 16 mm,19 mm, 25 mm i 32 mm i 19G o długościach 19 mm, 25 mm, 32 mm z drenem, igły oznaczone kolorem | sztuk | 5
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2, 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
1.zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywanym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 2,5-3,5g; średnica podstawy 19-20mm; wysokość 7-8mm ;średnica przegrody 8mm
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 80cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 3,9F;
prowadnik , łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika,
igła prosta ze ścięciem Huberta ,igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
2 zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywalnym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 7-8g; średnica podstawy 22-24mm; wysokość 9-10mm ;średnica przegrody 10mm
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 60cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 6,6F;
urządzenie do unoszenia żył, , łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika,igła prosta ze ścięciem Huberta ,
igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
3 zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywalnym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 9-10,5g; średnica podstawy 25-28mm; wysokość 10-11mm ;średnica przegrody 13mm;
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 60cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 6,6F
urządzenie do unoszenia żył, łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika
,igła prosta ze ścięciem Huberta ,igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 63
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 63
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
ZESTAW DO TORACENTEZY/ PARACENTEZY
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Zestaw do Toracentezy/Paracentezy z kranikiem trójdrożnym | szt | 1500
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [5 empty] | ………………..…………… Podpis osoby upoważnionej
Sklad zestawu:
trzy igły o dł 80 mm i srednicach 14G, 16G, 19G
worek o poj. 2000 ml z zastawka jednokierunkowa i kranikiem spustowym
strzykawka o poj. 60 ml Luer-Lock
Dren w zestawie o dł min 125 cm zakończopny końcówka Luer - Lock

## CZĘŚĆ 64
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 64
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
MASKI KRTANIOWE
| x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Maska krtaniowa dla noworodka | szt | 60
2 | Maska krtaniowa | szt | 600
Razem
|  | Podać tak/ nie | Opisać
Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zgodnie z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,
Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni,
Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski
Mankiet niepompowany-szczelność maski została zapewniona poprzez materiał z którego został wykonany, Jest to materiał termoplastyczny zwiększający swoją objętość pod wpływem temperatury ciała
Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej,
Nie zawiera lateksu
Rozm. 1; 1,5; 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
Mankiet powietrzny lub niepompowany termoplastyczny mankiet
Nie zawiera lateksu
Bezpieczeństwo pracy w polu MRI
Rozmiar kodowany kolorem
Rozm. 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 65
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 65 PIŁKA DO KOŚCI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Piłka do przecinania kości typ Gigli | szt | 100
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub niesterylny
Piłka wykonana z przeplatanego drutu
Średnice 1,4-1,6 mm i długości 300 mm - 500 mm do wyboru Zamawiajacego
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 66
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 66 - ZESTAW DRENÓW DO INKUBATORA CALEO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Zestaw do inkubatora zamkniętego CALEO: Zestaw doprowadzający wodę do nawilżacza inkubatora | szt | 300
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
...............................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 67
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 67 - OBWODY DO RESPIRATORA SERVO I
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Układy oddechowe z rur karbowanych dla dzieci, o średnicy 15mm, z kwadratowym lub koniczynkowym zakończeniem dla wielorazowego adaptera pojedynczej spirali grzejnej, przeznaczone do respiratora Servo I, do niskich przepływów . | szt | 100
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 68
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 68 - OBWODY DO RESPIRATORA HAMILTON C1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Obwody oddechowe z czujnikiem i zastawką współpracujące z respiratorem HAMILTON C1 | szt | 100
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 69
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 69 - WYROBY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzupełnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Zestaw do dializy otrzewnowej metodą CADO pediatryczny | szt | 60
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zestaw fabrycznie połączony
Nie zawiera inwazyjnego cewnika dializacyjnego
Posiada spiralny dren do podgrzewania płynu dializacyjnego
| 3 igły lub złacza typu Luer do podłączenia worka z płynem dializacyjnym |  |  |  |  | ...............................................
| Biureta z podziałką 150 ml, odpowietrznikiem i miejscem wstrzykiwania leków |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Linia infuzyjna zawiera wbudowany filtr mikrobiologiczny o sicie 0,2 µm
Wbudowany w linię infuzyjną trójdrożny zawór odcinajacy
Dokladna podziałka do mierzenia objętości dializatu z workiem przelewowym
Zestaw przeznaczony dla dzieci i niemowlat

## CZĘŚĆ 70
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 70
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przyadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
TROKAR LAPAROSKOPOWY NOWORODKOWY
1 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 5-5,5 mm do narzędzi o średnicy do 6mm | szt | 20
2 | Kaniula lub trokar o średnicy kanału roboczego do 6mm | szt | 10
3 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 10 -10,5 mm do narzędzi o średnicy do 11mm | szt | 20
4 | Kaniula lub trokar o średnicy kanału roboczego 10 -10,5 mm do narzędzi o średnicy do 11mm | szt | 10
RAZEM
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Bezostrzowy tokar
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Bezostrzowy tokar
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów
...............................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 71
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 71 - RÓŻNE WYROBY MEDYCZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Kateter do embolektomii Fogarty'ego jednokanałowy rozm. 2F- 8F dł 40 -80 cm | szt | 250
2 | Kateter do embolektomii Fogarty'ego dwukanałowy rozm. 5F- 7F dł-80 cm | szt | 30
3 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtai 6F/26 cm, igła dwuczęściowa 18G | szt | 15
4 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtai 9F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 65
5 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtail 12F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 55
6 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtail 14F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 35
7 | Łącznik cewnika Foley | szt | 7200
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1- 6 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3-6 | Podać tak/nie | Opisać
| igła prosta lub zagięta do wyboru Zamawiającego |  |  |  | ………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 72
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 72 - AKCESORIA DO RESPIRATORA ENGSTROM BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skład którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania na aparacie zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera, Y-noworodkowy z portem, ramię wydechowe, 2 rury noworodkowe (białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodowego, port 7,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M, pojedyńczo pakowany, możliwośc podłączenia komory do nawilżenia w zestawie z drenem samopobierającym, osłonką przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie- fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, | szt | 150
D10.251.92.B.2022
[10 empty] | Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | Załącznik nr 1
2 | Układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skład którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera,Y noworodkowy z portem - ramię wydechowe z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, 2 rury noworodkowe 10mm(białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodkowego port ,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M- automatyczna komorado nawilżaczy MR F&P typu 730 i 850 z drenem samopobierajacym, osłonka przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie, fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, mikrobiologicznie czysty | szt | 100
3 | komory z automatycznym pobieraniem wody z dwoma pływakami i osłonką antyoparzeniową | szt | 200
4 | zespół zastawki wydechowej ( bez czujnika przepływu) | szt | 10
5 | membrana/ płatek zastawki , biała | szt | 5
6 | uszczelka do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 10
7 | obudowa zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
8 | czujnik przepływu do respiratora EV/ENGSTROM, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt | 4
9 | czujnik przepływu noworodkowy EV | szt | 6
10 | O-ring/trzpień | szt | 2
11 | Trzpień do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
12 | sprężyna do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
13 | O-ring/ sprężyna | szt | 2
14 | skraplacz/pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/ENGSTROM | szt | 2
15 | zestaw do nebulizacji jednopacjentowy, zbiornik na lek, adapter, aeroneb solo | szt | 100
16 | kabell do nebulizaora EV | szt | 5
17 | zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | szt | 18
18 | zestaw zespołu zastawki wydechowej bez czujnika przepływu | szt | 10
19 | zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci, wielorazowy | szt | 10
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz 1,2,3,14,15,19 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie | [5 empty] | ...............................................
3 | Mikrobiologicznie czysty | [5 empty] | podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 73
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 73 - WYROBY DO TONOMETRU ICARE PRO TYP TA03
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Sztyft/ igła do tonometru kompatybilny z urządzeniem będącym na wyposażeniu Zamawiającego (op. 100 szt) | op | 8
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 74
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 74 Zestaw do ECMO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do Ecmo - konfiguracja drenów wraz z głowicą pompy centryfugalnej; - wypełnienie głowicy 40 ml.; - zestaw kompatybilny z napędem pompy Affinity Centrufigal Pump, będącej własnością Zamawiającego | szt | 6
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 75
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 75 - WZIERNIKI DO OTOSKOPÓW
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wziernik uszny Riester do otoskopów | szt | 20000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Rozm. 2,0; 2,5; 3,0;4,0 :5,0 do wyboru Zamawiajacego
Wziernik uszny musi posiadać powierzchnię wewnętrzna matową czarną
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 76
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 76 - WYROBY DO ZABIEGÓW OTOLARYNGOLOGICZNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego Typ I- dla dzieci (0,9 mm) | szt | 40
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej Ucha środkowego Typ II - dla dorosłych (1,15 mm) | szt | 80
3 | Zgłębniki do tamowania krwotoków z jamy nosowej | szt | 80
4 | Folia z kauczuku silikonowego o wym. 40 mm x 40 mm x 0,1 mm | szt | 100
5 | Zestaw do leczenia zatok nosa | szt | 60
6 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha środkowego) Typ V Typ A | szt | 40
7 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha środkowego) Typ V Typ B | szt | 40
8 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (protezka strzemiaczka) | szt | 30
9 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha srodkowego typ T | szt | 50
10 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha srodkowego typ T | szt | 50
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Wykonany z politetrafluoroetylenu o barwie białej
Nitka wykonana z przedzy poliamidowej
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Rozm duży 90 mm lewy lub prawy do wyboru Zamawiaącego
Rozm mały 80 mm lewy lub prawy do wyboru Zamawiaącego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Folia do zabiegów otolaryngologicznych
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Długość drenu 10 cm
Średnica drenu 0,8 mm
Długość igły punkcyjnej 80 mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 i 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwójne (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Otwór przelotowy w tłoczku
Asymetryczna PORP średnica 1,7 mm
Długość w przedziale 3,0 mm do 6,0 mm co 0,5 mm do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwónje (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka strzemiączka zbudowana z tłoczka wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE) o srednicy 0,75 mm połączonego trwale z taśmą platynową
Przekrój taśmy platynowej 0,1 mm x 0,5 mm długości od 3,0 mm do 5,5 mm w przedziale co 0,5 mm do wyboru zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwóje (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka w kształcie litery T wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE)
Protezka nachylona na plytkę strzemiaczka pod katem 90º
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwójne (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka w kształcie litery T wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE)
Podstawa nachylona w stosunku do tłoczka pod kątem 25º
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 77
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 77 - WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1 | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 600
2 | Rozm. 21G x 100 mm | szt | 200
3 | Rozm. 20G x 120 mm | szt | 200
4 | Rozm. 20G x 150 mm | szt | 10
5 | Rozm. 19G x 50mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10
6 | Rozm. 19G x 100mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10
7 | Rozm. 19G x 150mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10
8 | Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 80
9 | Rozm. 18G x 100 / cewnik 20G x 50 cm | szt | 20
10 | Rozm. 19G x 60 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 20
11 | Rozm. 19G x 120 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 20
12 | Rozm. 21 G x 68 mm / kaniula18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 68.5 mm | szt | 60
13 | Rozm. 21 G x 101 mm / kaniula18 G x 83 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 101.5 mm | szt | 30
14 | Rozm igły . 21 G x 68 mm / kaniula 18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 82 mm | szt | 50
15 | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta | szt | 200
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igła wprowadzającą
16 | Rozm. 25G x 88-90 mm | szt | 300
17 | Rozm. 25G x 103 mm | szt | 80
18 | Rozm. 25G x 120 mm | szt | 20
19 | Rozm. 27G x 88-90 mm | szt | 500
20 | Rozm. 27G x 103 mm | szt | 200
21 | Rozm. 27G x 120 mm | szt | 10
22 | zestaw do znieczulenia kombinowanego | szt. | 30
23 | zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego | szt. | 50
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1-4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia (bez kabla do stymulacji)
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5-7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8-9 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła Tuohy - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10-11 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Sklad zestawu:
Końcówka igły o geometrii ostrołukowej z bocznym otworem wyjściowym o zaokrąglonej krawędzi
Igła w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 12-14 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Sklad zestawu:
Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia z kablem do stymulacji
Zewnętrzny cewnik w technologii "cewnik na igle"
Wewnętrzy cewnik z drenem widoczny w USG
Filtr
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 15 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Opatrunek wraz z mocowaniem cewnika w jednym
Zapobiegający zaginaniu się cewników
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 16-21 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej
Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 13 mm
Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
Wskaźnik położenia ścięcia igły
Dobrze wyczuwalny opór opony twardej
Dobra penetracja tkanki bez skokowego oporu
Mandryn kodowany kolorami z naniesionym rozmiarem igły
Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 13 mm
Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
Wskaźnik położenia ścięcia igły
Dobrze wyczuwalny opór opony twardej
Dobra penetracja tkanki bez skokowego oporu
Mandryn kodowany kolorami
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 22 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu: igła Tuohy 18G x 90 mm; igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką 27 G; system blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20G x 90cm; łącznik zaciskowy; Filtr 0.2 μm; Strzykawka LOR 10 ml.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 23 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | ..........................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Skład zestawu: igła z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 21G x 90mm ze skrzydełkami, cewnik podpajęczynówkowy 25G x 90cm, widoczny w RTG, otwór dystalny, łącznik zaciskowy -zielony, filtr 0.2 μm.

## CZĘŚĆ 78
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 78
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Preparat do zabezpieczenia optyk laparoskopowych przed parowaniem zawierający 4%-15% roztwór izopropanolu, gąbki ze znacznikiem bezpieczeństwa. | 5000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | opakowanie folia lub papier - folia, listki do otwierania min 1 cm
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 79
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 79 - WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1a | Rozm. 24G x 40 mm | szt | 80
1b | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 800
1c | Rozm. 22G x 80 mm | szt | 900
2 | Automatyczny system blokowania ciśnienia do blokad nerwów
2a | System pozwalający na utomatyczne blokowanie wstrzyknięcia na poziomie 15psi | szt | 60
3 | Zestaw do blokad nerwów
3a | Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10
3b | Rozm. 18G x 100 mm / cewnik 20G x 90cm | szt | 10
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia (bez kabla do stymulacji)
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Umożliwiający automatyczne blokowanie podaży leku, po osiągnięciu cisnienia 15psi
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła z końcówką Tuohy o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik zbrojony zakrzywiony na końcu widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Cewnik ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na końcu cewnika
Znacznik RTG
| Filtr |  |  |  |  | ..........................................
| Lącznik zaciskowy |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta

## CZĘŚĆ 80
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 80 - końcówki robocze do Versajet II
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | końcówka robocza o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 800 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25
2 | końcówka robocza o bardzo małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 1200 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Kompatybilna z konsolą Versajet II
nieodpłatne użyczenie konsoli Versajet II na czas trwania zabiegu
dostarczenie konsoli wraz z końcówkami roboczymi w ciągu 48 h od zgłoszenia zapotrzebowania
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 81
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 81 - ZESTAWY DO NAKŁUCIA PĘCHERZA PŁODOWEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw do nakłucia pęcherza płodowego (amniotom) | szt | 1000
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [5 empty] | ..........................................
| Długość 25 - 27 cm |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Zakończony zaokragloną końcówką z haczykiem
Na uchwycie rowki lub inne zabezpieczenia zapobiegające ślizganiu się dłoni

## CZĘŚĆ 82
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR NR 82
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzałki spongostanowe | op. | 50
2 | Nóż MVR 0,9mm 20-23G zagięty 45O | szt. | 50
3 | Nóż Crescent 2,2-2,3mm zagięty 45-60O | szt. | 50
4 | Soczewka nagałkowa opatrunkowa | op. | 10
Razem
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
opakowanie jednostkowe 5 szt.
Sterylny
Gąbka z PVA ostro zakończona do zabiegów okulistycznych
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2,3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2,3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Opakowanie 6 szt. |  |  |  |  | ..........................................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Moc 0 dioptrii

## CZĘŚĆ 83
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 83 - WYROBY DO RESPIRATORA DO WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ - PRODUCENT ACUTRONIC MEDICAL SYSTEM AG BĘDACEGO NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik 2-światłowy do wentylacji strumieniowej umożliwiajacy użycie lasera o śr. CH12 i długości 40 cm | szt | 20
2 | Linia do pomiaru EtCO2 | szt | 20
3 | Linia do nawilżania | szt | 20
4 | Łącznik typu Y do podłączenia linii EtCO2 | szt | 20
5 | Linia wentylacyjna JET1 (kolor niebieski) | szt | 2
6 | Linia Bypass, stały boczny przepływ powietrza (kolor żółty) | szt | 2
7 | Linia pomiarowa, czujnik przepływu (kolor czerwony) | szt | 2
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Posiada wewnętrzny element usztywniający cewnik
Możliwość podłączenia bezpośrednio kanału JET i czujnika przepływu
Możliwość podłączenia za pomoca specjalnego łącznika linii pomiarowej EtCO2
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2-4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie | [5 empty] | ..........................................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5-7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowy

## CZĘŚĆ 84
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 84
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający 2 igły wprowadzajace z koszulką i bez, strzykawkę, skalpel, prowadnice, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik(rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15 mm, cewnik o śr. wewn 3,5 mm dł. 3,8 cm lub 4 mm dł. 4,2 cm lub 6mm dł 7,5 cm do wyboru Zamawiającego oraz taśmę tracheostomijną | szt | 10
2 | Zestaw do przezskórnego drenażu opłucnej Furhman do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzajaca 18 G dł 5 cm, prowadnica o śred. 0,71 mm dł 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5Fr dł 15 cm posiadający 6 portów bocznych, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka | szt | 5
3 | Cewnik diagnostyczny 5F krzywizna VTK, długość 125cm | szt | 50
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 -2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 85
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 85
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Obwód jednorazowy, jednorurowy, pasywny do respiratora Trilogy Evo, z pasywnym zaworem oddechowym, bez linii monitorującej | op. | 50
2 | Obwód jednorazowy, dwururowy, aktywny do respiratora Trilogy Evo | op. | 30
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Średnica 22 mm
Kompatybilny z respiratorem Trillogy Evo
Opakowanie 10 sztuk
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 86
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 86 Wyroby medyczne używane do badań urodynamicznych do aparatu GOBY IV
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, długość 400 cm, silikonowy, bezlateksowy | szt. | 1000
2 | Dreny pomiarowe ciśnienia, długość 150 cm, z kranikiem trójdrożnym, bezlateksowe | szt. | 2000
3 | Kopułki do przetworników ciśnienia kompletne z zatyczką luer lock | szt. | 300
4 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, 7 Fr., dł. 470 mm | szt. | 1000
5 | Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem, 9 Fr, długość 47 cm, balon 3ml(10x30 mm) | szt. | 1000
6 | Elektrody powierzchniowe EMG, bez kabla, zestaw 3 szt. | szt. | 1000
7 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii, 9 Fr., 400 mm | szt. | 150
8 | Zestaw do perfuzji, dwukanałowy | szt. | 150
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany pojedyńczo
3 | Sterylny, nietoksyczny |  |  |  |  | ..........................................
4 | Na opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w jęz. polskim |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 87
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 87 - Wkłady na wydzielinę jednorazowe do ssaka firmy Medela
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w razie braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wkład na wydzieliny pasujące do ssaka firmy Medela będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 1000
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Jednorazowy
3 | opakowanie zawiera 40 sztuk
4 | pojemność 2,5 l
5 | wkład dwuwarstwowy
6 | wykonany z polietylenu i poliamidu | [5 empty] | .................................................
7 | dwa uchwyty przy wkładzie | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
8 | zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta
9 | zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe
10 | łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta

## CZĘŚĆ 88
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 88 - ZESTAW WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA ODDZIAŁU ONKOLOGII ORAZ PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy . Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 480
2 | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Fiiltr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 480
3 | Zestaw bursztynowy podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 3600
4 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 480
5 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pomy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 480
6 | Aparat trójdrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 4800
7 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 1200
8 | Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 18000
9 | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 1800
10 | Przyrząd-krótka linia do podarzy leków innych niż toksyczne zawierający kolec oraz dren z zaciskiem, sterylny, o długości ok 35-41 cm Kompatybilny z poz1,2,4,5,6,7 | szt | 1200
11 | Układ zbiorczy zbudowany z 2 części: igła biorcza z osłonką, dren, regulator przepływu, łącznik Luer Lock z osłonką, dren, trzyczęściowa komora filtracyjna: komora dolna z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami ( jeden dren zakończony igłą biorczą ,drugi dren z podłączeniem luer-lock -żeńska ) , rodzaj końcówki dystalnej - obrotowe złącze Luer Lock, filtr 15 µm (wbudowany w dno komory kroplowej).Długość linii głównej 200 cm .Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 20 ml.Układ podający: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy lub ślizgowy , rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest przystosowany do podłączenia strzykawki luer lok i luer bez konieczności użycia igły podczas iniekcji , łącznik Luer Lock z osłonką. Produkt bezlateksowy. Jałowy, apirogenny. Opakowanie folia-papier | szt | 120
12 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej umożliwiający bezigłowe podłączeniedrenów, do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowa-ny pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do bu-telki dający całkowite opróżnienie, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock | szt | 1200
RAZEM
Zamawiający dopuści zestawy w barwie tylko bursztynowej przy braku zróżnicowania cenowego
Zamawiający wymaga uzyczenia 15 pomp objetościowych na czas trwania umowy lub 10 pomp współpracujących z pompami Zamawiajacego
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 89
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 89 - AKCESORIA ZUŻYWALNE DO SYSTEMU DO RADIOABLACJI ZMIAN NACZYNIOWYCH BĘDĄCEGO NA STANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Elektrody ( włókna ) giętkie do ablacji wewnątrznaczyniowej, dł. końcówki aktywnej 1cm; 1,5cm; 2cm; 3cm; 7cm i długości 45cm, 60cm, 70 cm, 90cm, 100 cm do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
2 | Elektrody sztywne do ablacji guzów kości o długości całkowitej 10 i 15 cm a aktywną końcówką o długości 0,5cm; 1cm do wyboru Zamawiającego | szt. | 20
3 | Elektrody sztywne do ablacji guzów tkanek miękkich o długości całkowitej 10cm, 15cm, 20cm, 25cm z aktywną końcówką o długości 0,5cm, 1cm, 2cm, 2,5cm, 3cm i 4cm do wyrobu Zamawiajacego | szt. | 5
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie |  |  |  | ..........................................
3 | Sterylny |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 90
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 90 Użyczenie pompy próżniowej wraz z zakupem zestaw wyrobów jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Św. Wojciech
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | /szt/
1 | Cewnik aspiracyjny - długość 50,85 i 115 cm, do wyboru zamawiającego; średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F;dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, w zestawie posiada przewody wysokociśnieniowe | szt | 20 |  |  |  |  | 3
2 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami do poz 1. | szt | 15 |  |  |  |  | 3
3 | Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt | 15 |  |  |  |  | 3
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie |  |  |  |  | .........................................
3 | Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
4 | Wymagana pompa próżniowa w użyczenie- bezolejowa próżniowa typu Penumbra Max220/Engine (lub równoważne), objętość 1000ml, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; maksymalne możliwe podciśnienie aspiracji 29,2 inHg; czterostopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kombatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny

## załącznik do części 90
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 90
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pompy próżniowa | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 91
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 91
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw materiałów jednorazowych do aparatu do krążenia pozaustrojowego firmy CentriMag Pedivas beądącej na wyposażeniu Zamawiającego (ref 201-90050 + ref AG70093 ) | szt | 15
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 92
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 92
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | EAN/GTIN (w przyadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | szt | 50000
| Wymagania graniczne Zamawiającego |  | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009 lub PN-EN 149+A1:2010 lub równoważne
6. | Bez zaworu wydechowego
............................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 93
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 93
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. | szt | 300
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie, 5szt w opakowaniu |  |  |  |  | ..................................................
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.

## CZĘŚĆ 94
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 94 - RURKA INTUBACYJNA DO ZABIEGÓW Z UŻYCIEM LASERA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem laserów typu : CO2, KTP, Ar+, Nd/YAG | szt | 60
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Otwór Murphego
Dwuwarstwowa ochrona korpusu rurki
Dwa mankiety uszczelniające typu jeden w drugim
Rozdzielne dreny do uszczelnienia mankietów z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankietu z końcówkami Luer/Luer-lock, z obrotowymi zaworkami z blokadą położenia
Rozm: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 lub 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 do wyboru zamawiającego.
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 95
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 95
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System laparaskopowy umożliwiający szybkie przełączanie między dostępem ręcznym, prostą techniką laparoskopową i otwartą techniką chirurgiczną. Składający się z retraktora-protektora ran dla nacięcia 5-9 cm oraz nasadki żelowej umożliwiającej nielimitowaną wymianę rąk i narzędzi przy zachowaniu odmy otrzewnowej.Port żelowy umożliwia jednoczesne wprowadzenie do 3 trokarów. | szt | 10
2 | Platforma dostępu przezpochwowego przeznaczona do wprowadzenia narzędzi do zabiegów minimalnie inwazyjnych. Składająca się z rektraktora-protektora, nakładki żelowej umożliwiającej utrzymanie odmy oraz umiejscowienie do 4 portów dla narzędzi laparoskopowych 5-12mm, prowadnicy do retraktora, 4 niezależnych portów, osłony narzędziowej oraz obturatora do wprowadzania portów. | szt. | 10
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Nie zawiera lateksu, ftalanów, PVC, ani żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego lub biologicznego.
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozmiary: 7cm, 9,5cm, 11cm - do wyboru Zamawiającego
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 96
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 96
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Introduktor do zakładania cewnika Swan Ganza 8,5F | szt | 50
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Lider stalowy z końcówką J 0,9x450mm w osłonce do wprowadzania kaniuli
rozszerzacz naczyniowy
igła cienkościenna lub kaniula 18Gx635mm na igle
samouszczelniający zawór hemostatyczny
integralny port boczny
| kranik trójdrożny do portu bocznego |  |  |  |  | .........................................
| miejsce do zamocowania szwem skórnym |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
kaniula wykonana z materiału plastycznego, atrombogennego, apirogennego

## CZĘŚĆ 97
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 97 Termiczne okrycie pediatryczne
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 120 cm. | szt | 8000
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 98
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 98 elektrody do defibrylatora
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektrody do defibrylatora Philips Heart start MRX, op 2 szt. | op. | 100
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 99
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 99
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami Easyflow osłoniętymi nieusuwalnymi kołnierzami, dwoma zaciskami, komorą z pułapką na bąbelki powietrza, linią o długości 2349mm i średnicy 6,95mm, zaciskiem rolkowy, zaciskiem medycznym, adapterem cewnika z rurą silikonową o długości 114mm średnicy 4.75mm oraz osłonką; kompatybilne z workami Easyflow | szt | 150
........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 100
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 100 - KATETER Z BALONEM USZCZELNIAJĄCYM
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kateter z balonem uszczelniającym i wewnętrznym mandrynem do wprowadzania środka kontrastowego celem oceny drożności jajowodów i budowy macicy oraz w diagnostyce patologii endometrium | szt | 150
| Wymagania bezwzględne zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Rozm. 7-8F |  |  |  |  | ...............................................
| Kateter trzykanałowy |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 101
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 101 - CEWNIKI, DRENY, LINIE MANOMETRYCZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 8Fr, długość 300-400 mm | szt | 100
2 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6Fr, długość 300-400 mm | szt | 50
3 | Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr, długość 350-400 mm, materiał cewnika PEBAX lub wykonany z poliuretanu, balon 16x30 mm, materiał balonu PVC lub bezlateksowy | szt | 100
4 | Dwukanałowy cewnik rektalny pediatryczny, średnica 9Fr, długość 150 mm, balon 7x20 mm Cewnik i balon bez latexu | szt | 50
5 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii z filtrem artefaktów, średnica 8Fr, długość 400 mm, | szt | 20
6 | Przewód do pompy infuzyjnej do aparatu Ellipse z wymienną końcówką z zaworem zwrotnym. | szt | 50
7 | Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem zwrotnym | szt | 20
8 | Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt | 50
9 | Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu Ellipse, opakowanie 30 szt. | op | 15
10 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatu Ellipse. | szt | 60
11 | Linia manometryczna dla kanału PVES końcówki Luer | szt | 20
12 | Linia manometryczna dla kanału PURA końcówki Luer | szt | 20
13 | Linia manometryczna dla kanału PABD końcówki Luer | szt | 20
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego | Opisać tak/nie | Podać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Wyroby muszą współpracować z aparatami Elipse Andromeda będącymi własnością Zamawiającego
.......................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 102
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Część 102
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik balonowy typu Rashkind | szt. | 20
2 | cewnik nylonowy z powłoka hydrofilną i miękka końcówką | szt. | 30
3 | koszulka wprowadzająca o śr. 3,3F | szt. | 30
4 | prowadnik o średnicy 0,030" | szt. | 30
RAZEM
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozmiar 6F światło cewnika minimim 0,381mm lub średnica koszulki 6F, średnica cewnika 5F
5 | Długość 50 cm
6 | średnica balonu 13,5-14mm
7 | dostępna wersja jedno i dwuświatłowa lub dopuszcza się cewnik posiadający wewnętrzene światło oraz otwór na dystalnym końcu, który może pomieścić prowadnicę
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu
5 | ukształtowanie końcówki : PIG, JR1, JL1, JL1,5, MPA, JB1, COBRA
6 | średnica 3,3 FR
7 | długość 55- 60cm lub 75-80 cm lub 55, 75cm ( dla końcówki PIG - dostępna długość 35-40 cm lub 35,55, 75cm )
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,030"
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | średnica 3,3 F, długość 5cm lub 7cm
5 | boczna zastawka z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzadłem z mocowaniem typu Twisk-lock
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | średnica 0,030"
5 | długość 140 cm
6 | wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE
7 | końcówka 2 cm zwężana prosta lub "J"
.......................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 103
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Część 103
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 13mm | szt. | 100
2 | Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 16 mm | szt. | 100
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jendorazowego użytku
sterylny
długość 230 cm
rozwarcie klipsa 13mm
funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach
możliwość wielokrotnego otwarcia i zamnięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem
średnica cewnika 2,5-2,6mm
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jendorazowego użytku
sterylny
długość 230 cm
rozwarcie klipsa 16mm
funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach
możliwość wielokrotnego otwarcia i zamnięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem
średnica cewnika 2,5- 2,6mm
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 104
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 104
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | szt. | 1800
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Opaska jednorazowa z punktowym, kontrolowanym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej poprzez napełnienie powietrzem komory balonika.
Przezroczysty materiał z wyraźnym markerem, pozwalającym na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy.
Regulacja siły ucisku za pomocą strzykawki z blokadą
Mocowanie przy użyciu rzepów.
W zestawie kompatybilna strzykawka do wypełnienia powietrzem komory uciskowej i deflacji.
Dostępne minimum 2 rozmiary.
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 105
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Część 105
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Fartuch z włókniny | 50000
| Wymagania graniczne Zamawiającego : | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie max. 50szt
3 | Niejałowy
4 | Włóknina o gramaturze min. 24g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5 | Kolor zielony lub niebieski
6 | Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7 | Rozmiar: XL, XXL lub uniwersalny
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 106
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 106
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Mikropowadnik neuroradiologiczny | szt | 50
2 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 | szt | 50
3 | Cewnik superselektywny | szt | 20
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość 182/205/300cm - do wyboru Zamawiającego
Kształtowalny koniec o długości 2cm z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu
Dostępny w czterech wersjach sztywności: standard, soft tip, floppy, platinum - do wyboru Zamawiającego
Dystalna część cieniująca na długości 35/38/61cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
Średnica 0,010” oraz 0,014” - do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość 200-300cm
Prowadnik o średnicy 0,010”/0,012” - do wyboru Zamawiającego
Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją
Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm - do wyboru Zamawiającego
Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
Dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard, support - do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Cewnik o średnicy 2,9F/2,7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,027” na całej długości
Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej
Cewniki o końcówce flex lub standard - do wyboru Zamawiającego
Długość 135 lub 150cm, część dystalna 6 lub 18cm - do wyboru Zamawiającego
Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach - do wyboru Zamawiającego
Wewnętrzne światło z PTFE
..................................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 107
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa firmy…………………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 107
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Filtr infuzyjny 0,2µm | 100
| Wymagania graniczne Zamawiającego : | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  | x
2 | sterylny |  | x
3 | pakowany indywidualnie |  | x
4 | przepływ co najmniej 30ml/min (dla wody destylowanej)
5 | końcówki luer lock | [5 empty] | ..................................................
6 | bez ftalanów i lateksu | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 108
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 108 - Pierścień pośredni
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Uniwersalne jednorazowe adaptery zakładane na fiolki z kontrastem (o średnicy szyjki 21 mm) i umożliwiają ich montaż w nakłuwaczach środków kontrastowych kaset | szt | 1200
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Pakowany indywidualnie
2 | Mikrobiologicznie czysty lub sterylny
………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Część 109
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 109
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1. | Linia łącząca z komorą rozprężania do dializy jednoigłowej do apartów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego | sztuk | 350
………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Część 110
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 110
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1 | Protezy naczyniowe do wytworzenia dostępu naczyniowego do hemodializy, niezbrojona, prosta, o standardowej grubości ściany, rozciągliwa na długość, dł. 30-40cm do wyboru zamawiającego, średnica wewnętrzna wszczepu 4-7mm, sterylna, z możliwością trzykrotnej resterylizacji | sztuk | 10
Instrukcja sterylizacji oraz instrukcja użycia dostarczona wraz z pierwszą dostawą
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 111
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 111
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent /Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1 | Rurka dooskrzelowa lewostronna rozmiar z haczykiem na ostrogę i złączem z zaciskami | szt. | 20
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy.
Pakowany indywidualnie.
| powierzchnia silikonowana |  |  |  |  | ………………………………….
| dwa delikatne mankiety ciśnieniowe |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
znacznik RTG na całej długości rurki
dodatkowe znaczniki rtg określające położenie mankietów
podziałka centymetrowa
Rozmiary CH24,26,28,32,35,37,39,41 do wyboru zamawiającego Zamawiający dopuszcza zakres rozmiarów CH,35,37,39,41 do wyboru zamawiającego

## Część 112
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 112
Akcesoria stomatologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1 | Aplikatory do bondu, op 100 szt. | op. | 150
2 | Paski tłoczone do formówki nr 21 op. 30szt. | op. | 30
3 | Paski tłoczone do formówki nr 22 op. 30szt. | op. | 35
4 | Paski tłoczone do formówki nr 23 op. 30szt. | op. | 45
5 | Paski tłoczone do formówki nr 24 op. 30szt. | op. | 40
9 | Paski tłoczone do formówki nr 28 op. 30szt. | op. | 10
| Paski tłoczone do formówki nr 29 op. 30szt. | op. | 10
10 | Urządzenie do odciągania policzków i warg, rozmiar S, Optragate lub równoważne op. 80 szt. | op. | 5
11 | ostrza chirurgiczne 11 op. 100szt. | op. | 5
12 | ostrza chirurgiczne 15c op. 100szt. | op. | 10
13 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 2 | op. | 20
14 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 3 | op. | 25
15 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 4 | op. | 20
16 | Końcówki mieszające Dentaline 36mm brązowe op - 50szt | op. | 2
17 | Igła do karpuli 0,3x16 mm op. 100szt. | op. | 60
18 | Igła do karpuli 0,4x0,38mm op. 100szt. | op. | 30
RAZEM
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 113
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 113
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1 | Automatyczny jednorazowy sprężynowy system biopsyjny, rozmiar 14Gx100mm | szt. | 300
2 | Automatyczny jednorazowy sprężynowy system biopsyjny, rozmiar 14Gx120mm | szt. | 150
3 | zestaw z napędem sprężynowym do biopsji gruboigłowej 14Gx100mm | szt. | 200
4 | zestaw z napędem sprężynowym do biopsji gruboigłowej 14Gx120mm | szt. | 15
5 | zestaw z napędem sprężynowym do biopsji gruboigłowej 14Gx160mm | szt. | 200
6 | zestawy z napędem sprężynowym do biopsji gruboigłowej 16Gx100mm | szt. | 200
RAZEM
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy.
Pakowany indywidualnie.
głebokość wkłucia - 22 mm
podwójny spust dostepny w pozycjach proksymalnej i dystalnej
echomarkery ułatwiajace pozycjonowanie pod kontrola USG
skala centymetrowa z opcjonalnym ruchomym ogranicznikiem.
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy.
Pakowany indywidualnie.
funkcja skokowego wyboru dwóch głębokości wystrzału sztyletu - 15 mm i 22 mm z trwałym oznaczeniem na produkcie
igła wyposażona w echomarker ułatwiający jej pozycjonowanie pod kontrolą USG
kaniula z ruchomym nastawnym ogranicznikiem wyposażona w skalę centymetrową oraz podwójne znaczniki co 5 cm dla poprawnej kontroli głębokości wkłucia
okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 114
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:............................................... | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 114 igły do botuliny
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
1 | Igła iniekcyjna 31G 0,26x6mm do podawania botuliny, opakowanie 100szt. | op. | 5
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak |  |  |  | ……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 115
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 115
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik balonowy do PTA | szt | 5
2 | Stent samorozprężalny | szt | 5
3 | Prowadniki zabiegowe Amplatz i Amplatz extra stiff | szt | 5
4 | Stenty rozszerzane balonem montowane na balonie | szt | 5
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Szeroki zakres długości 2-10cm i średnic 3-12mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| RBP do 18 ATM | tak
| Dostępne wersje Extreme i Maxi LD, Trzon z podwójnym światłem - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wewnętrzna i zewnętrzna (dystalne 30 cm) powłoka MDX | tak
| Doskonały profil i atraumatyczna giętka końcówka | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| System dostarczający z systemem o budowie plecionej oraz systemem uwalniania o podwójnym działaniu mikroznaczników z tantalu na każdym z końców stentu | tak
| Długość systemu dostarczającego: 80 oraz 120 cm, prowadnik 0,035", zalecana wielkość introduktora: 6F - do wyboru Zamawiającego | tak
| Średnica stentu 6-14mm, długość 20-100mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wycinana laserem rurka typu hypotube, powracanie do pierwotnego kształtu po zgnieceniu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 145 - 300 cm, średnica 0,025"-0,038" - do wyboru Zamawiającego | tak
| Końcówki proste oraz J 1.5;3;6. - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | ……………………………
| Sterylny | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Długość systemu dostarczającego: 80 oraz 135 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość stentu przed rozszerzeniem 12mm-79mm; średnica 4-10mm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wycinane laserem-brak szwów, jednoelementowe, wykonane z stali nierdzewnej | tak
| Metalowy introduktor dołączony w opakowaniu produktu | tak

## Część 116
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZEŚĆ NR 116
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do pomiaru ciśnienia zaklinowania Wedge Pressure | szt | 100
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Jednoświatłowe w rozmiarach min. 4-8 Fr, długość użyteczna min. 60-110 cm | tak
| Max. objętość balonu 0,60-1,20 cc, max średnica po inflacji odpowiednio: 6,5; 8; 10; 11 mm | tak
| Max. rozmiar prowadnicy 0,021”- 0,038”, max. szybkość wlewu 6 cc/s i ciśnienie 600 p.s.i.g. dla cewników 6-7 Fr | tak
| Dostępne również cewniki z dostępu przeciwstronnego w rozmiarach 5 - 7 Fr i prędkości wlewu min 5 cc/s | tak
| Precyzyjne oznaczenie głębokości co 10 cm | tak
| Rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 117
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 117
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1. | Zestaw do mikropunkcji naczyń krwionośnych | szt | 50
| Igła 21G | x | x | x
| Prowadnik 0,018" | x | x | x
| Introduktor usztywniony 4Fr | x | x | x
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Igła 21G o długości min. 4 lub 7 cm | tak
| Prowadnik 0,018" o długości min. 40 cm | tak |  |  |  | ……………………………
| Introduktor usztywniony 4Fr o długości min. 10 cm | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Część 118
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 118
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | KOMIS | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Mikrocewnik neuroradiologiczny | szt. | 10 |  |  |  |  | 5
2 | Spirala neurologiczna odczepiana | szt. | 30 |  |  |  |  | 15
3 | Urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 10 |  |  |  |  | 3
Razem
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica wewnętrzna 025’’; zewnętrzna 2,6F, długość całkowita -160cm; jeden marker dystalny | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mechaniczne uwalnianie spirali | tak
| Mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie | tak
| Popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie | tak
| Długość spiral od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm – wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010’’ | tak
| Wewnętrzna nitka z super wytrzymałego materiału typu ULTRA HD, dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny, | tak
| Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali (co najmniej 10% długości – progresywna miękkość). | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  | ……………………………
| Sterylny | tak |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020’’ lub 0,010’’; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia (,,klik) | tak

## Część 119
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 119
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik diagnostyczny typu VTK | szt. | 120
2 | Cewnik prowadzący zabiegowy | szt. | 120
3 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne | szt. | 120
Razem
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 5 Fr, dł. 125 cm | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Koszulka naczyniowa 6Fr długa, zbrojona | tak
| Średnica wewnętrzna 0,087-0,088", dł. 70-100 cm | tak
| Zakończenie proste lub MPA | tak
| Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica 5Fr, dł. 100-125 cm | tak
| Różne typy ukształtowania końcówek typu SIM-1, SIM-2, SIM-3 | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 120
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 120
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Pracownia Angio Kardiochirurgia Dziecięca | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | KOMIS | x
1 | Ocluder PFO dla pacjentów uczulonych na nikiel- zestaw składający się z: Ocluder, System uwalniający do zamykania ubytków, introducer 8,9F | szt | 20 |  |  |  |  | 15 6
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ……………………………
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak
| okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitynolu pokrytego warstwą platyny dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka platynowa całkowicie izoluje nitinol zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi. | tak
| Dostępne rozmiary: 18,25,30,35 mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | tak
| Możliwość zamknięcia ubytków przednio- górnych bez rąbka aortalnego | tak
| w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera czy nieprawidłowego wszczepienia możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca | tak
| możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające/ delivery sheat/ o wielkości : od 18-30mm koszulka 8F , 35mm-koszulka 9F | tak

## Część 121
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 121
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku, co najmniej 10 użyć, 200 um | szt | 1
2 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku, co najmniej 10 użyć, 272 um | szt. | 10
3 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku, co najmniej 10 użyć, 365 um | szt. | 1
4 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku, co najmniej 10 użyć, 550 um | szt. | 3
5 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku, co najmniej 10 użyć, 800 um | szt. | 1
6 | Komplet drenów i akcesoriów 4170.2208 2208120 | szt | 50
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak |  |  |  | ……………………………
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Do stosowania z laserem Multi Pulse HoPlus firmy Jena Surgical | tak

## Część 122
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 122
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd typu Chemo-Aide Pin do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych | szt | 10000
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z filtrem powietrza o średnicy porów 0,2μm | tak
| Bez filtra cząsteczkowego | tak
| Bez lateksu, bez PVC | tak
| Końcówka LuerLock | tak
| może być stosowany przez minimum 100 uruchomień i 96 godzin lub do 7 dni | tak
| Objętość napełnienia wstępnego do 0,3ml (+/-0,1 ml) | tak
| Długość 6,3-6,6cm | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 123
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ 123
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka 3-częściowa-sterylna, wykonana z polipropylenu, końcówka Luer - LockPojemność 30 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł. min. 8mm | szt | 8000
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Skala nieścieralna o dokładności: 0,1ml dla strzykawki 2-3ml, 0,2 ml dla strzykawki 5 i 10ml i co najnmiej 1 ml dla strzykawki z poz. 1d-1g lub strzykawki 3-cz z rozszerzoną skalą: 3ml; 5-6ml; 10-12ml, 20-22ml
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie może ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka)
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja leku
Cylinder posiadający naprzeciwległe uchwyty, umożliwiające podparcie palców podczas podaży ręcznej oraz instalację w pompach infuzyjnych o długości wskazanej przy poszczególnych poj.
Cylinder strzykawki musi być opisany logiem producenta i typem strzykawki w celu jednoznacznej identyfikacji produktu podczas programowania pomp infuzyjnych
Strzykawka szczelna,dopasowana, zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem, wpisana i wyświetlana w menu pompy . Zamawiający posiada pompy: B.Braun Perfusor FM, Perfusor Compact, Perfusor Space, Ascor: SEP 21 S, SEP 11 S, Medima: S1, S2, Fresenius: AGILLA;
..........................................
Podpis osoby upowaznionej
* Zamawiający wymagania fakturowania zgodnie z jednostką miary podaną w formularzu asortymentowo-cenowym

## Część 124
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część 124 | Część nr 124
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP3 | 1200
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Środek ochrony indywidualnej | tak
| Pakowana jednostkowo lub w opakowanie do max. 10 sztuk | tak
| Mocowana na elastyczne gumki lub dwie tasiemki, może posiadać dodatkowo zapinkę | tak
| Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥99% | tak
| Z zaworem wydechowym lub bez (do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami) | tak
| Szczelnie dopasowana – umożliwiająca modelowania na nosie i podbródku | tak
| Trójpanelowa, składana konstrukcja | tak
| Posiadająca gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy | tak
| Nieuczulająca, niepodrażniająca | tak
| Przeznaczona do pracy przez 8 godzin | tak
| Spełniające normy: EN 14683 w zakresie typ I, II i IIR oraz EN 149:2001 + A1:2009 | tak
Zamawiający dopuszcza maski posiadające rejestrację tylko jako środek ochrony indywidualnej.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 125
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 125 - URZĄDZENIA I ADAPTERY DO BEZPIECZNEGO PRZENOSZENIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Membrana gładka, nie wystająca poza krawędź obudowy. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Membrana nie wystaje poza przekrój obudowy. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA | szt. | 2000
2 | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. | szt. | 2000
3 | Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce.Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane pojedynczo | szt. | 2000
4 | Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran. Umożliwia wielokrotną podaż bolusa. Membrana nie wystająca poza krawędź obudowy umożliwiająca skuteczną dezynfekcję. Długość ok.2,7cm. | szt. | 3000
5 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 200 ml/min, posiadający system uniemozliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. Łącznik o długości min.4cm z kapturkiem zabezpieczającym w wyrazistym czerwonym kolorze o długości min.1cm umożliwiający łatwe i szybkie zabezpieczenie łącznika. Objętość wypełnienia poniżej 0,15ml. Możliwość użycia min. 100 aktywacji. Sterylizacja radiacyjne. | szt. | 6000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Poz. 1 do 4 muszą być ze sobą kompatybilne | tak |  |  | ..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 126
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 126 – igła do pobierania leków
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Igła o długości 40mm, cięta pod kątem 45° z tępym wykończeniem. Unikalny projekt igły zabezpiecza przed przedostawaniem ubytków z korka i innych zanieczyszczeń do preparatu, dodatkowo uniemożliwia zakłucie się personelu (siła wymagana do penetracji tkanki jest 10-krotnie wyższa niż przy igłach tradycyjnych). Igła nadaje się do pobierania środków gęstych i lepkich. Inna kodyfikacja kolorystyczna nasady i kolorowa osłonka zapobiegają pomyleniu z igłami standardowymi. | szt. | 10000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 127
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 127
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System do trombolizy celowanej. | szt | 30
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość cewnika 90-100cm, długość części infuzyjnej 30cm | tak
| średnica 5Fr | tak
| Zestaw zawiera: cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę na środek terapeutyczny 20ml, kapturek zabezpieczający prowadnik Zamawiający dopuszcza:cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika (Y-konektor) Zamawiający dopuszcza: Cewnik z zastawką na końcu cewnika umożliwiającą podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem, dwa markery określające długość części infuzyjnej, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,038” , boczne otwory infuzyjne i mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika | tak
.............................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 128
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 128
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do linii tętniczej | szt | 150
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula wprowadzana metodą Seldingera rozmiar 20G | tak
| z zakończeniem umożliwiającym przyszycie do skóry | tak
| Część wewnątrznaczyniowa kaniuli długości 40-50mm | tak
| zakończenie typu luer lock | tak
| z możliwością zatrzymania wypływu kranikiem lub zaciskiem na kaniuli | tak
| Igła do nakłucia 20G | tak
| Atraumatyczny prowadnik z giętką końcówką, średnica 0.018 – 0.021 cala | tak
| długość przynajmniej 30cm | tak |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 129
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 129
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu -
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniula tętnicza udowa do ECMO powłoka biokompatybilna zastasowanie min. 25 dni, zakończona konektorem 3/8", długość: 15 cm zbrojona, rozmiar: od Fr 15 do 23Fr | szt | 10
2 | Kaniula tętnicza udowa do ECMO powłoka bikompatybilna zastosowanie min. 25 dni, zakończona konektorem 3/8", długość: 23cm zbrojona, rozmiar: od Fr 15 do 23 Fr | szt | 10
3 | Kaniula żylna udowa do ECMO, powłoka bikompatybilna zastosowanie min. 25 dni, długość min 55cm zakończona konektorem 3/8" z prowadnikiem o rozmiarach od 18Fr do 24 Fr | szt | 10
4 | Zestaw do wprowadzania Seldingera, min 180cm prowadnik 0.038" 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr rozszerzacz, 18GA igła. | szt | 20
5 | Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem ECMO Cardiohelp Maquet (oksygenator, dreny głowica pakowane i połączone razem ) | szt | 10
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Parametry oksygenatora: - przepływ:0,5-7 l/min | tak
| - powierzchnia membrany:1,8 m2 | tak
| - powierzchnia wymiennika ciepła:0,4 m2; | tak
| - wypełnienie całego zestawu maks.: 350 ml | tak
| przystosowany do pracy ciągłej min 30 dni (powłoka biokompatybilna) | tak
............................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 130
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 130
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowa sonda do bezpośredniej stymulacji nerwów | op. | 6
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Sonda bipolarna typu widelec, prosta | tak
| długość robocza 45mm | tak
| długośc całkowita 15,5cm | tak
| z kablem 300 cm | tak
| Opakowanie 10 szt. | tak
.............................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 131
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 131
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Ekstraktor samozaciskający | szt. | 20
2 | Igła do podawania botoksu/skleroterapii | szt. | 30
3 | Igła do podawania substancji wypełniających | szt. | 30
4 | Zestaw do szynowania moczowodów typu JJ z nicią | szt. | 120
5 | Zestaw do szynowania moczowodów z powłoką hydrofilową | szt. | 50
6 | Zestaw do pieloplastyki | szt. | 20
7 | Zestaw do szynowania moczowodów typ JJ z magnesem | szt. | 20
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z nitinolu | tak
| koszyk samozamykający się dzięki mechanizmowi sprężynowemu | tak
| odłączalna rączka | tak
| zróżnicowane koszyczki | tak
| średnice Ch2,5, Ch3,0 Ch4,0 do wyboru zamawiającego | tak
| Długości 90cm, 120cm, do wyboru zamawiającego | tak
| koszyczek helikalny 4 drutowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana ze stali medycznej, z mechanizmem blokującym i końcówką luer lock | tak
| Średnica 22G (0,7mm), długość części pracującej 66cm, ostrze igły ścięte pod kątem 15O | tak
| igła w osłonce – odporna na złamanie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana ze stali medycznej, | tak
| Średnica 23G, długość części pracującej 38cm, końcówka luer lock | tak
| linia pozycjonująca ułatwiająca ciągłą kontrolę igły | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4Ch, 4,8Ch, 6Ch do wyboru zamawiającego | tak
| Długości 24cm, 26 cm, 28cm do wyboru zamawiającego | tak
| wykonany z poliuretanu | tak
| znakowany co 1cm, widoczny w promieniach RTG | tak
| średnica pętli 2cm | tak
| prowadnica o śr 0,018’’ do 0,038’’ długość 150cm, powleczona teflonem | tak
| popychacz 45cm dla cewnika 6Ch i 7 Ch oraz 75cm dla pozostałych | tak
| zacisk, dla cewnika o/z – 2 zaciski | tak
| możliwość stosowanie przez okres do 3 miesięcy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4Ch, 4,8Ch, 6Ch do wyboru zamawiającego | tak
| Długości 14cm, 22cm 24cm, 26 cm, 28cm w zależności od rozmiaru, do wyboru zamawiającego | tak
| powłoka hydrofilowa | tak
| widoczny w promieniach RTG | tak
| typ otwarto zamknięty | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| zestaw z pętlą, wykonany z poliuretanu | tak
| cewik skalowany co 1cm, widoczny w RTG, otwarta końcówka | tak
| długość całkowita 35cm dla cewników 4,7Ch i 6Ch oraz 76cm dla cewników 4Ch, 4,7Ch i 6Ch do wyboru zamawiającego | tak
| otwory drenażowe w części moczowodowej, adapter igły z lejkiem | tak
| korek cewnika stopniowany | tak
| rozmiary 4Ch, 4,7Ch, 6Ch do wyboru zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnice 4,8Ch i 6Ch, długości 15 i 20cm do wyboru zamawiającego | tak
| pętla pęcherzowa z magnasem do wychwytywania | tak
| urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30O | tak
| typ otwarto otwarty | tak
| popychacz długości 40cm | tak
.............................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 132
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 132
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do biopsji cyto-histologicznej | szt. | 100
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 18G długość 200 mm, znaczniki głęgobości co 1 cm | tak
| Szlif typu Chiba pod kątem 16O | tak
| ogranicznik głębokości wkłucia | tak |  |  |  | .............................................
| końcówka luer lock | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Powierzchnia igły echogeniczna | tak

## CZĘŚĆ NR 133
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 133
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pompa Impella CP 4,3L aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca | szt. | 6
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wydajność do 4,3 L na minutę | tak
| Średnica szaftu 9F | tak
| Średnica pompa 14F | tak
| Kompatybilna z koszulką 14F i prowadnikiem 0,018" | tak
| Zamawiający wymaga użyczenia 2 jednostek sterujących na czas zabiegów | tak
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## zał do CZĘŚCI 133
Załącznik 1a
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS ZABIEGÓW *
Załącznik nr 1a do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 133
lp | Pełna nazwa narzędzia | Producent | Nr katalogowy/ Model | Ilość szt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Użyczenie jednostek sterujących do pompy Impella CP 4,3L |  |  | 2
Dostawca zobowiązany jest do załączenia do użyczonych narzędzi informacji o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
* Wykonawca wypełnia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym

## CZĘŚĆ NR 134
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 134
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektrody do zapisu EKG Red dot 2570 | op. | 50
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie 50 szt. | tak
| przylepny żel na podłożu piankowym | tak
| niecieniująca, rozmiar 3,5x4cm | tak |  |  |  | ...............................................
| Mozliwe stosowanie do 5 dni | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 135
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 135 Narzędzia chirurgiczne jednorazowe
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pęseta chirurgiczna typ Gills 14-15cm | szt. | 600
2 | Pean zagięty Halstead-Mosquito 12,5cm | szt. | 600
3 | Nożyczki tępo-tępe zagięte 14,5-15cm | szt. | 600
4 | Pęseta anatomiczna zagięta do nosa 16 cm | szt. | 600
5 | Kleszczyki zagięte typ Magilla 15-17cm i 25cm do wyboru zamawiającego | szt. | 25
RAZEM
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1-5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy, klasa minimum II | tak
| Sterylne | tak
| Pakowane indywidualnie w torebki papierowo foliowe | tak
| podwójnie oznakowane – znak jednorazowego użycia oraz znakowanie farbą | tak
| ostre narzędzia posiadają kapturek zapobiegający przedziurawieniu opakowania | tak
| Mozliwe stosowanie do 5 dni | tak |  |  |  | ...............................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 136
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 136
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Czujnik jednorazowy pediatryczny do SpO2 w środowisku MRI do monitora Iradimed | op. | 4
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| opakowanie 25szt. | tak
.............................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ NR 137
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:........................................ | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 137
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Worki laparoskopowe do morcelacji w systemie zamkniętym | op. | 3
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| sterylny | tak
| opakowanie 10szt. | tak |  |  |  | ...........................................
| Pojemność 3,5l | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| 3 porty dostępowe | tak