## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2A do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet Nr 1 - Zestaw laparoskopowy z narzędziami
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (podać)
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Nazwa oferowanego urządzenia
2. | Wykonawca/Producent
3. | Model/typ
4. | Numer katalogowy
5. | Rok produkcji 2021 r.
6. | Kraj pochodzenia
II. | WYMAGANIA TECHNICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE Podać/Opisać
1. | Monitor medyczny (Full HD) - 2 szt.
1 | Rozdzielczość obrazu minimum: 1920x1080 | TAK/Podać
2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha | TAK/Podać
3 | Przekątna ekranu - minimum 26”, ekran panoramiczny | TAK/Podać
4 | Rozmiar plamki: minimum: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm | TAK/Podać
5 | Jasność: minimum: 500 cd/m2 | TAK/Podać
6 | Kontrast: minimum: 1400:1 | TAK/Podać
7 | Częstotliwość zegara pikselowego minimum: 165 MHz | TAK/Podać
8 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK/Podać
9 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej minimum: 3H | TAK/Podać
10 | Minimum: 5 trybów skalowania obrazu. | TAK/Podać
11 | Wyświetlana ilość kolorów – minimum 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) | TAK/Podać
12 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK/Podać
13 | Regulacja ustawień obrazu minimum: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK/Podać
14 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK/Podać
15 | Możliwość zablokowania przycisków | TAK/Podać
16 | Synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK/Podać
17 | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK/Podać
18 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK/Podać
19 | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK/Podać
20 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK/Podać
21 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa), minimum: 9 specjalności | TAK/Podać
22 | Wbudowane efekty cyfrowe typu, minimum: PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 4 efekty. | TAK/Podać
23 | Wejścia minimum: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK/Podać
24 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK/Podać
25 | Zużycie energii maksimum: 35-65W | TAK/Podać
26 | Otwory montażowe standard VESA, minimum: 100mm×100mm | TAK/Podać
27 | Waga maksimum: 9.0 kg | TAK/Podać
28 | Osłona monitora wykonana z przeroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK/Podać
2. | Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości: konsola i głowica kamery - 1 komplet
29 | Głowica kamery wyposażona w minimum trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK/Podać
30 | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie do 19 funkcji | TAK/Podać
31 | Klasa wodoszczelności głowicy kamery minimum: IPX7 | TAK/Podać
32 | Klasa wodoszczelności konsoli kamery minimum: IPX0 | TAK/Podać
33 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu, minimum: regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli. | TAK/Podać
34 | Migawka automatyczna minimum: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy | TAK/Podać
35 | Rozdzielczość kamery minimum: 1920x1080, progresywny skan obrazu. | TAK/Podać
36 | System skanujący minimum: w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz) | TAK/Podać
37 | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK/Podać
38 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja minimum 8-stopniowa | TAK/Podać
39 | Wbudowane programy specjalistyczne minimum 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK/Podać
40 | Wbudowane programy dodatkowe: a) endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED b) system światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED c) równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów d) zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej | TAK/Podać
41 | Konsola kamery wyposażona w minimum: 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | TAK/Podać
42 | Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt.; S-VHS 1szt | TAK/Podać
43 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK/Podać
44 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK/Podać
45 | Zoom cyfrowy minimum: 1,8x | TAK/Podać
46 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK/Podać
47 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK/Podać
48 | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. | TAK/Podać
49 | Waga głowica kamery maksimum: 0,5 kg | TAK/Podać
50 | Przewód głowicy kamery - długość minimum 3,00m | TAK/Podać
3. | Insuflator CO2 - 1 szt.
51 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK/Podać
52 | Zakres regulacji cisnienia insuflacji w przedziale minimum: 1-30mmHg | TAK/Podać
53 | Wyposażony w funkcję ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (działanie: insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK/Podać
54 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego | TAK/Podać
55 | Funkcja automatycznego odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK/Podać
56 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK/Podać
57 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK/Podać
58 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK/Podać
59 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliowść ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK/Podać
60 | Automatyczna funkcja podgrzewania gazu. | TAK/Podać
61 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK/Podać
62 | Możliwość zasialania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK/Podać
63 | Minimum 6 trybów pracy insuflatora | TAK/Podać
64 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK/Podać
65 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe, minimum: „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK/Podać
66 | Funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonego drenu | TAK/Podać
67 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 80 mm Hg | TAK/Podać
68 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 85 bar/1232,83 PSI | TAK/Podać
69 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 10 bar/145,04 PSI | TAK/Podać
70 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,0 bar/43,51 PSI | TAK/Podać
71 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK/Podać
72 | Maksymalny. pobór mocy: 150 VA | TAK/Podać
73 | Maksymalny. pobór prądu: 630 mA | TAK/Podać
74 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m | TAK/Podać
75 | Insuflator pracujący z dedykowanymi drenami jednorazowymi z wbudowanym filtrem ULPA, obsługującymi funkcje minimum: insuflacja, oddymianie, podgrzewanie, nawilżanie. | TAK/Podać
76 | Przewód wysokociśnieniowy do butli CO2, minimum 1,5m | TAK/Podać
4. | Medyczny rejestrator cyfrowy - 1 szt.
77 | Dotykowy panel minimum 8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD zastępujący klawiaturę | TAK/Podać
78 | Wyposażony w porty minimum: USB 3.0 | TAK/Podać
79 | Możliwość nagrywania minimum: dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK/Podać
80 | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK/Podać
81 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników (minimum 20 kont użytkowników), łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK/Podać
82 | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestartora | TAK/Podać
83 | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK/Podać
84 | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych | TAK/Podać
85 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK/Podać
86 | Obraz - rozdzielczość minimum: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | TAK/Podać
87 | Formaty zapisu zdjęć, minimum: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK/Podać
88 | Dźwięk, minimum: wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego 1 wyjście głośników | TAK/Podać
89 | Wejścia wideo, minimum: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK/Podać
90 | Wyjścia wideo, minimum: 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK/Podać
91 | Formaty zapisu video, minimum: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | TAK/Podać
92 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK/Podać
93 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK/Podać
94 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK/Podać
95 | Klasa wodoszczelności minimum: IPX0 | TAK/Podać
96 | Wbudowany twardy dysk o pojemności minimum: 1Tb (zapis automatyczny) | TAK/Podać
97 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK/Podać
98 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK/Podać
99 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK/Podać
100 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK/Podać
5. | Źródło światła LED - 1 szt.
101 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: a) światło widzialne (tryb White Light (Światło białe), b) fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz c) transiluminacja w bliskiej podczerwieni . | TAK/Podać
102 | Urządzanie posiadające: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK/Podać
103 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK/Podać
104 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu | TAK/Podać
105 | Żywotność LED minimum: 60 000 godzin | TAK/Podać
106 | Moc źródła światła, minimum: 240 W | TAK/Podać
107 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100% oraz kody błędów. | TAK/Podać
108 | Tryb gotowości "standby" | TAK/Podać
109 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK/Podać
110 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK/Podać
111 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK/Podać
112 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK/Podać
113 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK/Podać
114 | Klasa wodoszczelności źródła światła, minimum: IPX0 | TAK/Podać
115 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń laserowych | TAK/Podać
116 | Urządzenie laserowe minimum: klasa 1M | TAK/Podać
117 | Zakres stosowanych światłowodów minimum: od 3 mm do 6,5mm | TAK/Podać
6. | Światłowód typu "safe"– 2 szt.
118 | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości
119 | Daje możliwość wizualizacji z użyciem: a) światła widzialnego białego, b) fluorescencji w bliskiej podczerwieni c) transiluminacji w bliskiej podczerwieni | TAK/Podać
120 | Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu | TAK/Podać
121 | Możliwość sterylizowania w autoklawie | TAK/Podać
122 | Wymiary światłowodu minimum: 5mm x 2m | TAK/Podać
123 | Adapter zapewniający bezpieczne połaczenie optyki ze światłowodem (kompatybilny z sensorem światłowodu) | TAK/Podać
7. | Światłowód – 2 szt.
124 | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | TAK/Podać
125 | Przezroczysta obudowa światłowodu wykonana w sposób umożliwiający ocenę wzrokową jego zużycia bez konieczności odłączania światłowodu od optyki i źródła światła | TAK/Podać
126 | Możliwość sterylizowania w autoklawie | TAK/Podać
127 | Wymiary światłowodu minimum: 5mm x 2m (zatrzask z oringiem) | TAK/Podać
8. | Optyka laparoskopowa kompatybilna ze światlowodem typu "safe"- 2 szt.
128 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: a) światła widzialnego białego, b) fluorescencji w bliskiej podczerwieni c) transiluminacji w bliskiej podczerwieni ; | TAK/Podać
129 | Łączenia laserowe oraz szkiełka szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność | TAK/Podać
130 | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK/Podać
131 | Wymiary optyki: 10 mm; 30 stopni; 33cm | TAK/Podać
9. | Optyka laparoskopowa - 2 szt.
132 | Kompatybilna z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | TAK/Podać
133 | Łączenia laserowe oraz szkiełka szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność | TAK/Podać
134 | Ogniskowa 28-180mm dla optyk 10mm | TAK/Podać
135 | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK/Podać
136 | Wymiary optyki: 10 mm; 30°; 33 cm | TAK/Podać
10. | Kontenery do sterylizowania optyk laparoskopowych - 3 szt.
137 | Kontenery kompatybilne z oferowanymi optykami | TAK/Podać
11. | Pompa laparoskopowa - ssąco / płucząca - 1 szt.
138 | Ssanie i irygacja przepływ minimum: 3l/min, | TAK/Podać
139 | zakres ciśnienia minimum: 0-750mmHg | TAK/Podać
140 | Maksymalna próżnia minimum: 525mmHg, | TAK/Podać
141 | Płynna regulacja ciśnienia ssania i irygacji z konsoli, | TAK/Podać
142 | Cyfrowy wyświetlacz bieżącego ssania i bieżącej irygacji, | TAK/Podać
143 | Funkcja czuwania "Standby", | TAK/Podać
144 | Obudowa ze stali nierdzewnej, | TAK/Podać
145 | Możliwość podłączenia do sterowania nożnego, | TAK/Podać
146 | Możliwość stosowania drenów autoklawowalnych: ssące, płuczące, długość minimum: 2x 250mm, 2x50mm,kodowane kolorem (niebieski, czerwony), dreny zakończone luer-lock, | TAK/Podać
147 | Autoklawowalna butla polimerowa na treści odsysane z pływakiem (zabezpieczającym przed przepełnieniem), minimum2l | TAK/Podać
148 | Uchwyty na butlę ze śrubami, minimum 2 szt. | TAK/Podać
149 | Sterylne filtry hydrofobowe, minimum 2 szt. | TAK/Podać
150 | Dodatkowe bezpieczniki, minimum 2 szt. | TAK/Podać
151 | Igła punkcyjna, minimum 235mm | TAK/Podać
152 | Główne kable zasilające. | TAK/Podać
12. | Wózek aparaturowy z atestem medycznym - 1 szt.
153 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą minimum 2 kół | TAK/Podać
154 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki minimum: 45 cm | TAK/Podać
155 | Listwa zasilająca z minimum: 10 gniazdami | TAK/Podać
156 | Uchwyt na głowicę kamery montowany do wózka | TAK/Podać
157 | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK/Podać
158 | Uchwyt do butli CO2 minimum20L wraz z przeciwwagą minimum: 10kg | TAK/Podać
159 | Wieszak na minimum 2 worki z płynem do irygacji | TAK/Podać
160 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK/Podać
161 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użuwania dodatkowych przedłużaczy | TAK/Podać
162 | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | TAK/Podać
163 | Ramię boczne 160/160mm typu pivot do monitora LCD | TAK/Podać
164 | Możliwośc ustawiania monitora głównego w minimum 3 płaszczyznach | TAK/Podać
165 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK/Podać
13. | Narzędzia laparoskopowe
166 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu: Double Action Atraumatic Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
167 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu: Fenestrated Schertl Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
168 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Alligator Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
169 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Dorsey Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
170 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Allis (Single Row of Teeth) Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
171 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Retention Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
172 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Curved Kelly Dissector - 1 szt. | TAK/Podać
173 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Right Angle Dissector - 1 szt. | TAK/Podać
174 | Wkład narzędziowy 5.0mm 33cm typu:Curved Metzenbaum (Long Jaws) Scissors - 1 szt. | TAK/Podać
175 | Uchwyt narzędziowy 5.0mm 33cm z blokadą, typu:PEEK, monopolarny - 5 szt. | TAK/Podać
176 | Uchwyt narzędziowy 5.0mm 33cm,typu: PEEK, monopolarny - 3 szt. | TAK/Podać
177 | Wielorazowa (20x) elektroda monopolarna 5mm/33cm - "L" - 3 szt | TAK/Podać
178 | Uchwyt igłotrzymacza 5.0mm 33cm - 1 szt. | TAK/Podać
179 | Wkład narzędziowy igłotrzymacz lewy 5.0mm/33cm - 1 szt. | TAK/Podać
180 | Wkład narzędziowy 10mm 33cm typu:Babcock Grasper - 1 szt. | TAK/Podać
181 | Wkład narzędziowy 10mm 33cm typu:Double Action Claw Grasper- 1 szt. | TAK/Podać
182 | Uchwyt narzędziowy 10mm 33cm z blokadą, typu:PEEK, monopolarny - 2 szt. | TAK/Podać
183 | Kontener do sterylizacji narzędzi laparoskopowych - 1 szt. | TAK/Podać

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2A do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet Nr 2 - Narzędzia do zabiegów laparoskopowych - sterylizowalne
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (podać)
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Nazwa oferowanego urządzenia
2. | Wykonawca/Producent
3. | Model/typ
4. | Numer katalogowy
5. | Rok produkcji 2021 r.
6. | Kraj pochodzenia
II. | WYMAGANIA TECHNICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE Podać/Opisać
1. | Retraktor wachlarzowy 10mm - 1 szt. | TAK/Podać
2. | Igła Veresa - 1 szt. | TAK/Podać
3. | Trokary wkręcane 5mm - 2 szt. | TAK/Podać
4. | Trokary wkręcane 10mm - 2 szt. | TAK/Podać
5. | Groty do trokarów 5mm - 1 szt. | TAK/Podać
6. | Groty do trokarów 10mm (jeden z końcówką bezpieczną) - 1szt. | TAK/Podać
7. | Redukcje (4mm / 10mm) - 2 szt. | TAK/Podać

## Zintegrowana Sala Operacyjna (hidden)
Platforma integracyjna Sali operacyjnej oraz wykładowej , sterowania oraz dwukierunkowego przekazu sygnału adio-wideo
Certyfikat CE
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016.
Urządzenia sterujące zainstalowane na salach operacyjnych posiadałają certyfikat urządzenia medycznego IEC 60601-1-2, MDD 93/42/EEC
Software w języku polskim
Platforma integracyjna Sali operacyjnej/wykładowej - SwitchPoint Infinity® 3 light - 2 sztuki
System sterowania - centralny punkt kontroli i integracji kompatybilnego wyposażenia, sprzętu audio, wideo oraz przekierowania danych, jak również jako system telekonferencji dla personelu medycznego
Modułowy system (możliwośc wymiany kartsygnałów wejściowych i wyjściowych) wideo routera AV kompatybilny ze standardowymi sygnałami wideo: m.in.: Composite, S-Video, 3G HD-SDI, DVI
Konfiguracji min. 8 wejść/wyjść sygnałowych wide możliwych w standardach: o Composite o DVI o DVI - D o DVI - D o DVI - I o RGBHV o 3G HD-SDI o DVI o cyfrowe optyczne 4xLC o SoG (FastScan)
Moduł wideo routera AV kompatybilny z sygnałami wideo o możliwie najwyższej dostępnej rozdzielczości, min. 1080p
Parę głośników zainstalowanych na ścianie lub suficie
Sterowanie urządzeniami zintegrowanymi z systemem: SDC3, kamera 1488, źródło światła L9000, PTZ, kamera w lampie operacyjnej, pompa CrossFlow, waporyzacja CrossFire
Zarządzanie cyfrowymi danymi medycznymi
Zarządzanie połączeniami konferencyjnymi
Moduł generowania złożonego cyfrowego sygnału wideo typu PIP (obraz w obrazie) i PbP (obraz obok obrazu) komponowanego z dwóch dowolnie wybranych źródeł sygnałów wideo podłączonych do systemu wyświetlania/przekierowania go do wszystkich wybranych odbiorników/wyjść wideo (monitory, ekran naścienny, rejestrator, wyjścia dla transmisji konferencyjnej)
Programowanie nastaw/profili użytkownika, 288 zaprogramowanych nastaw konfiguracji systemu
Dla zapewnienia bezpieczeństwa operowanego pacjenta system integracji iSuite zapewni możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w wypadku awarii lub braku zasilania wideoroutera – wyświetlanie obrazu z preferowanego głównego źródła sygnału wideo na min. dwóch monitorach.
System routera wraz z dedykowanym okablowaniem (audio/wideo/IT) zainstalowanym w obrębie sali operacyjnej - zapewnia bezstratne przetwarzanie i przekierowywanie sygnałów wideo o rozdzielczości do 1200p bez żadnych opóźnień.
Otwarta architektura wideoroutera umożliwia prostą rekonfigurację poszczególnych modułów urządzenia wpóźniejszym czasie (wymiana kart sygnałowych)
System umożliwia równoległą obsługę sygnałów wideo pochodzących z następujących źródeł: • kamera endoskopowa, • kamera w lampie operacyjnej • kamera obserwacyjna PTZ, • cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi (2 kanały cyfrowe), • komputer PACS/HIS (m.in. UltraViol DiCO 1M 40”), • kodek wideokonferencyjny. • ramię C
System umożliwi równoległą obsługę sygnałów wideo min. 1080p50 transmitowanych do min. następujących odbiorników/wyświetlaczy: • monitor pola operacyjnego (min. 2szt.), • wielkoformatowy monitor ścienny, • cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi (2 kanały cyfrowe), • kodek wideokonferencyjny
Router AV umożliwia zaawansowany routing sygnałów audio dla następujących urządzeń: o bezprzewodowe mikrofony sali operacyjnej, o moduł kodeka konferencyjnego, o zewnętrzny odtwarzacz typu MP3, o zewnętrzny komputer zintegrowany z systemem routera AV, o cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi.
Komputer sterujący 2 sztuki
System wyposażony w centrum sterowania (stacja instrumentariuszki) składające się z dotykowego monitora sterującego LCD 22", klawiatury i myszy, zainstalowane na uchwycie naściennym lub w dedykowanej stacji dokumentacyjnej na sali operacyjnej
Dotykowy monitor sterujący o przekątnej min. 22” i rozdzielczości natywnej min. 1680 x 1050
Możliwość przyłączenia dotykowych monitorów sterujących do medycznego routera min. 2 szt.
Wbudowany moduł zarządzalnego przełącznika KVM (klawiatura, ekran, mysz) pozwalający na integrację i zarządzanie min. 3 zewnętrznymi komputerami np. komputer pielęgniarki koordynującej, komputer danych PACS, stacja komputerowego wspomagania chirurgicznego
Pełna integracja (audio, wideo, sterowanie) z wideoruterem
System operacyjny nie gorszy i nie starszy niż MS Windows 7 Pro 64bit lub najnowszy dostępny na rynku krajowym w dniu oddania systemu do użytkowania
Komputer posiadający minimum procesor 2 rdzeniowy (min 2,5 GHz) i min 2GB RAM, pojemność dysku twardego min. 500 GB, zintegrowana karta dźwiękowa, graficzna, karta sieciowa 10/100/1000Mb. – niniejszy opis należy traktować jako opis „benchmarkowego” produktu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu. Parametr ten należy odnieść do parametrów sprzętu komputerowego w dniu oddania
Lokalizacja komputerów – sala operacyjna/ sala konferencyjna
Kamera obserwacyjna PTZ – kamera naścienna obrotowa z dużym powiększeniem optycznym umożliwiająca obserwację dowolnej części sali operacyjnej - 1 sztuka sala operacyjna
Pełna integracja (wideo, sterowanie) kamery obserwacyjnej z wideoruterem
Możliwość wprowadzenia przez użytkownika dowolnego tekstu wyświetlanego na obrazie z kamery
Rozdzielczość sygnału wideo min. 1080i
Typ sygnału wideo: HD-SDI
Zakres obrotu: min. 350°
Zakres pochylenia: min. 120°
Prędkość max. obrotu/pochylenia: 60°/s
Powiększenie optyczne: min. 18x
Powiększenie całkowite (optyczne+cyfrowe): min. 72x
Min. zakres kąta widzenia: 4 do 55 stopni
Min. czułość: 6 luxów
Możliwość zapamiętania 5 pozycji kamery
Możliwość montażu kamery w pozycji standardowej lub odwróconej
Statyw do kamery PTZ
Szpitalna Platforma Telekonferencyjna - Connect Suite
System umożliwiający obsługę oraz uzyskiwanie dostępu do telekonferencji (wideokonferencji), a także do transmisji na żywo obrazu i sygnału dźwiękowego między pomieszczeniami znajdującymi się zarówno na terenie placówki służby zdrowia, jak i poza nią. System przeznaczony jest do użytku przez personel medyczny.
Platforma Telekonferencyjna umożliwia nawiązywanie połączeń konferencyjnych z max. jakością 1080p: • sala operacyjna-sala operacyjna, • sala operacyjna-sala konferencyjna w obrębie szpitala jak również poza szpitalem. Ponadto platforma zapewnia: • realizację przekazu audio-video z sali operacyjnej do dowolnych stacji roboczych w sieci szpitalnej (jednoczesny przekaz do wielu odbiorców w trybie Multicast), • zdalny monitoring sal operacyjnych z dowolnej stacji roboczej w sieci szpitalnej: o zdalny wybór źródła sygnału wideo danej sali operacyjnej, o zdalne sterowanie kamerą podglądową PTZ.
Platforma Telekonferencyjnadaje możliwość nawiązywania połączeń z salą operacyjną bądź też odbierania przekazu audio-wideo z sali operacyjnej z poziomu przeglądarek internetowych
Platforma Telekonferencyjna zarządza połączeniami wideokonferencyjnymi realizowanymi przez platformy integracji sal z zainstalowanym modułem kodeka.
Z Platforma Telekonferencyjną dostarczane są aplikacje zainstalowane na dedykowanym serwerze, który należy podłączyć w serwerowni szpitala.
Sala operacyjna oraz wykładowa zostaną wyposażone w moduył kodeka telekonferencyjnego zlokalizowanego w miejscu instalacji routera audio-wideo.

## Wózek do integracji (hidden)
ITD - wózek aparaturowy z atestem medycznym
Wózek jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm
Możliwośc ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka