ZP/3435/22									Katowice, dnia 17.08.2022 r.

Dotyczy: Dostawa odczynników laboratoryjnych, z serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety II, nr sprawy ZP/3435/22

Dnia 11.08.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy: SWZ

- Dotyczy: Załącznik nr 1, Formularz ofertowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: SWZ IV. Wymagania od wykonawców

Pytania do Pakietu nr 1

- W związku z zapisem „Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem; automatyczne monitorowanie objętości każdego odczynnika na pokładzie analizatora” czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym jedynie 2 odczynniki wymagają zmieszania ze sobą 2 płynnych części składowych przed wstawieniem na pokład analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.

- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikteri oraz hemolizy dla próbek badanych”, jeżeli oferowany analizator ma możliwość oceny stopnia hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii w badanej próbce wraz z automatycznym flagowaniem przez oprogramowanie analizatora poszczególnych wyników oznaczeń fotometrycznych, na które wykryta interferencja miała wpływ?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje.

- Ze względu na ewentualną konieczność zaoferowania odczynnika do pomiaru stopnia hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii prosimy o podanie informacji czy Zamawiający rutynowo będzie wykonywał pomiar wskaźnika hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii, a jeżeli tak to dla jakiej liczby próbek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rutynowo będzie wykonywał pomiar wskaźnika hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii  dla 1500 próbek w roku.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony zapis „Brak części zużywalnych podlegających okresowej wymianie lub całkowity koszt wymiany elementów zużywalnych ponosi Wykonawca”, jeśli części zużywalne podlegające okresowej wymianie zostaną wymienione i wycenione w pozycji 32 formularza asortymentowo-cenowego, a koszt wymiany tych części zużywalnych ponosi Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje (dotyczy elementów eksploatacyjnych).

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników, zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań umieszczanych w stałych pozycjach na rotorze odczynnikowym? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie od-czynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatorów i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje konkretnej ilości lamp. Wedle punktu 29, zał.2 do SWZ (formularz cenowy),  Zamawiający  wymaga części zużywalnych potrzebnych do wykonania określonej  liczby badań w ciągu 36 miesięcy. To po stronie Wykonawcy leży obliczenie ilości spełniającej powyższe wymagania. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, niedoszacowanie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie koniecznością dostarczenia brakujących składników na  koszt Wykonawcy, w ciągu całego okresu trwania umowy.

- Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zaoferowania analizatora o wydajności minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz 400 oznaczeń ISE na godzinę ma być zgodny w wydajnością teoretyczną podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Czy podana ilość badań dla Elektrolitów (Na+/K+/Cl) oznacza konieczność zaoferowania materiałów dla wykonania oznaczeń u wymienionej liczby pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Czy poza białkiem Zamawiający będzie wykonywał jakieś inne oznaczenia w moczu i czy Zmawiający wymaga zaoferowania dodatkowej kontroli do badań wykonywanych w innych materiałach niż surowica/osocze?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał w moczu następujące badania : kreatyninę , wapń, fosfor, amylaza, glukoza, mocznik , kwas moczowy, elektrolity

Dotyczy: Umowa dzierżawy, załącznik nr 4b

- §1 ust. 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na awarie aparatu do 48 godz. Od wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- §1 ust. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku dłuższych awarii lub napraw aparatu, tj. powyżej 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii, na czas naprawy Wykonawca zapewni Zamawiającemu aparat zastępczy, dostarczając go nie później, niż w ciągu 12 godzin po upływie ww. terminu 72 godzin. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia lub pokryje różnicę kosztów badania wysłanego do laboratorium zewnętrznego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Umowa dostawy, załącznik nr 4a

- §1 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalna wielkość świadczenia wykonawcy z zawartej umowy wynosiła

70%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- §7 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji jakościowej do 7 dni roboczych

od dania złożenia danej reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- §8 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego – kara umowna w wysokości 10 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego zamówienia cyklicznego, lecz nie więcej niż 1000,00 zł. przy jednym zamówieniu cyklicznym, z którego wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwłoce,

- za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy –  kara umowna w wysokości 10 zł. za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki , licząc od dnia 4 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 1000,00 zł. przy jednej reklamacji,

- za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – kara umowna stanowiąca równowartość 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto „?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy zapisu: „Po upływie roku obowiązywania umowy – może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zmiana ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dnia 12.08.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 5 bezbarwnych płyt do oznaczeń serologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bezbarwne płyty do oznaczeń serologicznych.