## 1
Przetarg - Wyroby Medyczne specjalistyczne dla Pracowni Elektrofizjologii i Pracowni Hemodynamiki
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa aparatu do ultrasonografii śródnaczyniowej z głowicą mechaniczną wraz
z dostawą sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej i prowadnik do FFR
Ilość miesięcy:
Lp. | Opis produktu | Jednostka | Szacunkowa ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT | Łączna cena brutto | Numer/Numery katalogowe, Producent
1. | Dzierżawa aparatu/aparatów | 1 miesiąc | 15
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | Współpracujący z systemem DICOM 3,0. | TAK - podać
2 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów | TAK – podać
3 | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach minimum : lVUS/przekrój, IVUS/widok wzdłużny | TAK – podać
4 | Przetwarzanie obrazów w DDP | TAK – podać
5 | Możliwość dokonywania pomiarów minimum – 4 odległych, 2 pomiary pola | TAK – podać
6 | Wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia światła naczynia | TAK – podać
7 | Możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika | TAK – podać
8 | Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika | TAK – podać
9 | Współpraca z sondą ultrasonograficzną z głowicą mechaniczną o częstotliwości minimum 40 MHz | TAK – podać
10 | Wbudowany system wyciągarki o dwóch prędkościach 1mm/s i 0,5mm/s | TAK – podać
11 | Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych | TAK – podać
12 | Moduł do badania FFR. Dopuszcza się osobny aparat w pełni kompatybilny z prowadnikiem z poz. 3 (CZĘŚĆ DOT. DOSTAWY) oraz z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej, jak również dopuszcza się, aby stanowił jedną całość z aparatem do ultrasonografii śródnaczyniowej. | TAK – podać
Wyżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
CZEŚĆ DOT. DOSTAWY
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
1 | Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej kompatybilna z systemem iLAB;stal nierdzewna,poliester,silikon,polietylen,poliwęglan;współpracuje z aparatem o poniższych cechach:-współpracujący z systemem DICOM 3,0;cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów;możliwość wyświetlenia obrazów w różnych projekcjach:IVUS/przekrój,IVUS/widok wzdłużny;przetwarzanie obrazów w DDP;wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia swiatła naczynia;możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika;możliwość automatycznego dostosowania powiększenia doczęstotliwości cewnika;możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych.Działanie cewnika jest oparte o mechaniczną głowicę przekazu obrazuultrasonograficznego.Wewnątrznaczyniowy cewnik ultrasonograficzny do badań naczyń więcowych tworzą dwa główne elementy: rdzeń modułu obrazowania, korpus cewnika.Korpus cewnika składa się z trzech części: dalszego odcinka z pojedynczym kanałem, odcinka bliższego z podwójnym kanałem,segmentu teleskopowego.Długość "roboczą" cewnika tworzy odcinek dalszy z pojedynczym kanałem wraz z odcinkiem bliższym z kanałem podwójnym,natomiast segment teleskopowy pozostaje na zewnątrz cewnika prowadzącego.Teleskopowa osłonka(segment)pozwala na wprowadzanie i wycofywanie rdzenia modułu obrazowania na długość 15 cm.W cewniku zatopiony jest znacznik widoczny w skopii w odległości 0,5 cm od końcówki;dodatkowo na cewniku w odległóści 105 cm od końcówki umieszczony jest znacznik wskazujący głębokość na jaką wprowadzonocewnik,który odpowiada miejscu wprowadzenia instrumentu w obrębie uda. Sonda ma być kompatybilna z cewnikami prowadzącymi 6F oraz 5F | Tak - całość wg. Opisu |  | szt | 20
2 | System do zintegrowanego przesuwania sondy, ze ściśle określoną prędkością. | Tak - całość wg. Opisu |  | szt | 20
3 | Prowadnik do pomiaru FFR → zapewniający możliwość zmiany ciśnienia zarówno w naczyniach wieńcowych, jak i obwodowych → możliwość zastosowania jako standardowy prowadnik podczas interwnecji naczyniowych → jednorazowy, pokryty warstwą hyrdofilową, końcówka prosta → czujnik ciśnienia umieszczony w odległości 3 cm (+/- 0,5 cm) od dalszego końca → długość robocza - minimum 185 cm, maksimum 250 cm → końcówka widoczna w RTG → na prowadniku dwa znaczniki - ramienny i udowy | Tak - całość wg. Opisu |  | szt. | 100
Suma:
Pozycje 1-3 muszą być w pełni kompatybilne z aparatem/aparatami.
……………………………...………………….
data, podpis
/ upoważnionego przedstawieciela Wykonawcy /

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane everolimusem
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy platynowo - chromowy |  |  | szt. | 75
1.1 | średnice 2.25-4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) | tak
1.2 | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) dla średnic 2.50-4.00 | tak
1.3 | długości 8-32 (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32) dla średnicy 2.25 | tak
1.4 | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi | tak
1.5 | everolimus uwalniany z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego | tak
1.6 | ciśnienie nominalne 11 atm. | tak
1.7 | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm | tak
1.8 | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, | tak
1.9 | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów | tak
1.10 | profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040” | tak
1.11 | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm | tak
1.12 | recoil max. 3% | tak
1.13 | duża siła radialna min. 0.26 N/mm | tak
1.14 | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) | tak
1.15 | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury (2.25 do 2.75; 2.50-2.75 do 3.50; 3.00-3.35 do 4.25; 4.00 do 5.75) | tak
1.16 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki diagnostyczne do koronarografii
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  | szt. | 4000
1.1 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | tak
1.2 | Cewnik zbrojony | tak
1.3 | zapewniający dobre manewrowanie i obrót | tak
1.4 | Miękka końcówka (atraumatyczna) | tak
1.5 | Dobrze widoczna w skopi | tak
1.6 | Duża średnica wewnętrzna: | tak
1.7 | dla 6 F- 0,056” | tak
1.8 | dla 5 F- 0,047” | tak
1.9 | Duży wybór kształtów. | tak
1.10 | Posiadane krzywizny dla zabiegów z dostępu promieniowego dla 5F i 6 F | tak
1.11 | Posiadanie dużej ilości różnego rodzaju krzywizn, typowych i nietypowych dla dostępu promieniowego jak i udowego. | tak
1.12 | Posiadana krzywizna KIMNY. | tak
1.13 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ. | tak
1.14 | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości | tak
1.15 | Długości: 80, 90, 100, 150, 125 cm | tak
1.16 | średnice wewnętrzne 5F lewa 0.047'', 5F prawa 0.045'' | tak
1.17 | Cztery strefy sztywności na długości cewnika | tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty powlekane z zotarolimusem
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy powlekany |  |  | szt. | 320
1.1 | Stent powlekany zotarolimusem | tak
1.2 | Typ cewnika: Szybka wymiana (RX) | tak
1.3 | Materiał stentu: Kobalt-Chrom (Co-Cr) | tak
1.4 | Materiał rdzenia: Platyna-Iryd (Pt-Ir) | tak
1.5 | Średnica elementów konstrukcyjnych: 81 mikrometrów | tak
1.6 | Pokrycie: polimer biokompatybilny | tak
1.7 | Lek: zotarolimus | tak
1.8 | Ciśnienie nominalne (NP): 12 (1216) atm./kPa | tak
1.9 | Znamionowe ciśnienie rozrywania (RBP): 18 (1824) atm./kPa | tak
1.10 | Wymiary szaftu dystalnego: 2.7F, | tak
1.11 | Wymiary szaftu proksymalnego: 2.1F | tak
1.12 | Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego: 5F 1.42mm (0.056”) | tak
1.13 | Rozmiary - średnice (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 | tak
1.14 | Rozmiary - długości (mm): dla średnicy 2.00 - minimum 7 długości w zakresie 8 - 30; dla pozostałych średnic - minimum 9 długości w zakresie 8 - 38. | tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 270
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | tak
1.2 | Ciśnienie nominalne: 8 atm | tak
1.3 | Ciśnienie RBP: 12-16 atm. | tak
1.4 | Markery uwidaczniające balon: minimum 2 dla wszystkich długości | tak
1.5 | Znaczniki głębokości wprowadzenia: w odległościach 90 i 100 cm od dystalnego końca | tak
1.6 | Profil wejścia końcówki balonu: 0,016” | tak
1.7 | Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach | tak
1.8 | Średnice balonu od 1,2 do 4,5 mm (dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm) | tak
1.9 | Długości od 6,0 do 34,0 mm | tak
1.10 | Profil balonu 0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar w najszerszym miejscu) | tak
1.11 | Końcówka i profil zapewniają łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach | tak
1.12 | Materiał balonu: trwały i odporny na uszkodzenia | tak
1.13 | Gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP | tak
1.14 | wymiar szaftu proksymalnego: 2.1F, dystalnego 2.5F | tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 530
1.1 | Cewnik balonowy | tak
1.2 | Profil wejścia 0,017” | tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | tak
1.4 | Dostępne długości: 6-30 mm. | tak
1.5 | Dostępne średnice: 2,0-5,0 mm. | tak
1.6 | Bardzo krótkie „skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie i zapobiegające wzrostowi podłużnemu | tak
1.7 | System przenoszenia siły zapobiegający załamaniu systemu dostarczania. | tak
1.8 | Ciśnienie nominalne: 12 atm. | tak
1.9 | Ciśnienie RBP: 20 atm. (dla średnic 3.0 mm), | tak
1.10 | Shaft proksymalny – 2.1F dla balonów długości 8 – 20 mm i 2.3 F dla balonów dł. 30mm , shaft dystalny 2.4F – (dla balonów dł8-20mm.), 2.7F – dla (30 mm.) | tak
1.11 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
1.12 | Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika – sposób pokrycia pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu | tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do Datascope |  |  | szt. | 5
1.1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | tak
1.2 | Cewnik kompatybilny z pompą do kontrapulsacji Datascope. | tak
1.3 | Pełny zakres rozmiarów cewników: 25cc dla pacjentów poniżej 152 cm wzrostu; 34cc dla pacjentów od 152 cm do 163 cm wzrostu; 40cc dla pacjentów od 163 cm do 183 cm wzrostu | tak
1.4 | Średnica szaftu : 7,5 F kompatybilne z dowolnymi koszulkami 7,5 F, | tak
1.5 | w zestawie ma być :zestaw wprowadzający do zakładania metodą koszulkową lub z koszulką | tak
1.6 | Budowa „Co-lumen” | tak
1.7 | Cewnik na obu końcach balonu ma mieć markery widoczne w promieniach Rtg ułatwiające pozycjonowanie go w aorcie | tak
1.8 | Długość szaftu max. 74 cm | tak
1.9 | Dostępny cewnik 8,0 F / 50cc. | tak
1.10 | Odporny na załamania i zagięcia . | tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik prowadzący do PTCA
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik prowadzący |  |  | szt. | 1110
1.1 | Cewnik prowadzący do PTCA | tak
1.2 | Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min. dla 5F 0,058" , 0.071" dla 6F, i dla 7F 0,081" - przy zachowaniu zbrojenia metalowego | tak
1.3 | Średnice 5F, 6F, 7F | tak
1.4 | Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka. | tak
1.5 | Pełna gama kształtów umożliwiająca dojścia z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do by-passów. ( np.: JL,3.5, JL 4 , JL 5, JR 4, JR 3.5 , AR 1, AR 2, AL 1, AL 2, EBU 3, EBU 3.5 , EBU 4, IMA, RCB, LCB, Mradial, MP1 ) | tak
1.6 | Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na złamania. | tak
1.7 | Cewnik powinien charakteryzować się dużą siła podparcia, pamięcią kształtu | tak
1.8 | Metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie. | tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1800
1.1 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej | tak
1.2.0 | Zestaw zawiera wszystkie poniższe elementy: | tak
1.2.1.0 | Introducer dotętniczy: | tak
1.2.1.1 | średnice od 5F do 7 F (średnica wewnętrzna vs. zewnętrzna: 5F:7.2F, 6F:8F, 7F:9F) | tak
1.2.1.2 | długości 8 cm i 13 cm | tak
1.2.1.3 | bardzo duża odporność na załamania z zastawką zapewniającą optymalną hemostazę oraz niskie opory przejścia | tak
1.2.1.4 | kaniula pokryta substancją śliską SLX wewnątrz i na zewnątrz | tak
1.2.1.5 | kaniula odporna na załamania i zagięcia. | tak
1.2.1.6 | introducer zakończony uchwytem szewnym | tak
1.2.1.7 | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. | tak
1.2.1.8 | zawór zapewniający szczelność. | tak
1.2.2.0 | Skalpel z osłonką | tak
1.2.3.0 | Prowadnik o długości 45 cm, z miękką końcówką | tak
1.2.4.0 | Igła 21G, akceptująca prowadnik 0.021'' | tak
1.3 | Oznaczenia kolorami ułatwiająca identyfikację rozmiarów | tak
1.4 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik 0.021”
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy zestaw |  |  | szt. | 185
1.1 | Prowadnik drutowy | tak
1.2 | materiał: stal chromowo-niklowana | tak
1.3 | powierzchnia pokryta PTFE | tak
1.4 | średnica: 0.021'' | tak
1.5 | długość: 45 cm | tak
1.6 | końcówka prosta | tak
1.7 | zestaw zawiera strzykawkę typu Luer Slip o pojemności 2 ml | tak
1.8 | zaoferowany prowadnik musi być kompatybilny z igłą 21G z introducerem do punkcji tętnicy promieniowej a jego początek musi być miękki i elastyczny | tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducer
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Introducer dotętniczy |  |  | szt. | 285
1.1 | Introducer dotętniczy. | tak
1.2 | Rozmiary 5 F, 6F, 7F, 8F długość 11 cm | tak
1.3 | Kaniula odporna na złamania i zgięcia. | tak
1.4 | Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. | tak
1.5 | Zastawka hemostatyczna z portem bocznym. | tak
1.6 | W zestawie igła angiograficzna 18G | tak
1.7 | W zestawie prowadnik typu J 0,032'' lub 0,035''lub 0,038'' - w pełni kompatybilny z igłą z zestawu | tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Torquer
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Torquer |  |  | szt. | 200
1.1 | Wymiary torquera zapewniające współpracę z prowadnikami od 0.010" do 0.018”. | tak
1.2 | Pewny uchwyt pokrętła. | tak
1.3 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | System do aspiracji skrzeplin
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | System do aspiracji skrzeplin |  |  | szt. | 15
1.1 | System do aspiracji skrzeplin | tak
1.2 | Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi | tak
1.3 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej | tak
1.4 | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie | tak
1.5 | Marker na dystalnym końcu cewnika | tak
1.6 | Hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | tak
1.7 | Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") | tak
1.8 | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F | tak
1.9 | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) | tak
1.10 | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm | tak
1.11 | Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” | tak
1.12 | Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 5F i 6F | tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik diagnostyczny - wieńcowy "J" |  |  | szt. | 140
1.1 | Prowadnik diagnostyczny, wieńcowy | Tak
1.2 | Średnica zewnętrzna w zakresie od 0,018" do 0,038". Giętki, dobrze widoczny w skopii, łatwy w manewrowaniu. | Tak
1.3 | Długość: 200 cm. | Tak
1.4 | Różne długości miękkich końcówek od 7 do 22 cm zakończonych w kształcie litery „J". | Tak
1.5 | Ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu. | Tak
1.6 | Pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie-PTFE. Promień radiusa 1,5 do 6 mm. | Tak
1.7 | Końcówka J nie odkształcająca się po kilkukrotnym wprowadzeniu prowadnika do cewnika. | Tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Y-conektor
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Y - Connector - do PTCA |  |  | szt. | 950
1.1 | Y-Conektor z adapterem rotacyjnym i zastawką typu Touhy - Borst | tak
1.2 | zastosowanie: do zabiegów PTCA | tak
1.3 | Światło o średnicy 9 - 9.5 F | tak
1.4 | kołnierzyk o średnicy zewnętrznej 18 mm | tak
1.5 | Łącznik typu Y | tak
1.6 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |  |  | szt | 560
1.1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, | tak
1.2 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h | tak
1.3 | Zestaw wyposażony w dwudzielną komorę kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem 15mm | tak
1.4 | przepłukiwanie przy użyciu skrzydełek | tak
1.5 | długość całkowita linii minimum 150 cm | tak
1.6 | 2 kraniki trójdrożne, niezdejmowalny korek kalibracyjny (tj. koreczek musi być tak zabezpieczony/umieszczony/przymocowany, aby niemożliwe było jego przypadkowe otwarcie, dopuszcza się np. koreczki odkręcane) | tak
1.7 | połączenie z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze pinowe | tak
1.8 | częstotliwość pracy własnej przetwornika powyżej 100 Hz | tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
1.10 | Wykonawca zabezpieczy Oddziały w kable (nieodpłatnie) umożliwiające wykorzystanie zaoferowanego przetwornika przy posiadanych przez Zamawiającego kardiomonitorach (Drager i Nikon-Koden), a także pompą DRG-Datascope. Modele: Drager Kappa – 3 szt., Drager Infinity Delta – 4 szt., Nihon Koden BSM-6701K – 13 szt., Nihon Koden PVM-2701 – 2 szt., Nihon Koden MU-671-RK – 6 szt. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 70
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | tak
1.2 | stenty chromowo–kobaltowe hybrydowe tj. stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia, a także jednocześnie zapewniające kontrolowane uwalnianie sirolimusa | tak
1.3 | Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid). | tak
1.4 | Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości | tak
1.5 | Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm | tak
1.6 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm | tak
1.7 | Różne grubości strut’ów stentu (0,06mm/60µm/0,0024” dla średnic 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); | tak
1.8 | Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., | tak
1.9 | Ciśnienie nominalne 8 atm., ciśnienie RBP 16 atm. | tak
1.10 | Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące | tak
1.11 | Konstrukcja podwójnej spirali zapewniająca odpowiednią elastyczność zarówno przed rozprężeniem jak i po rozprężeniu, a także zapewniają gładkie przemieszczanie stentu przez kręte naczynia bez efektu „rybiej łuski” | tak
1.12 | Skracalność po rozprężeniu 0% | tak
1.13 | Możliwość doprężenia: do 3,5 mm. dla średnic 2 – 3 mm. | tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik diagnostyczny do PTCA do trudnych zmian
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 150
1.1 | Prowadnik do PTCA | tak
1.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | tak
1.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | tak
1.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | tak
1.5 | końcówka o podwójnej budowie - zewnętrzna część końcówki wykonana z dwóch metali - platyny i stali chirurgicznej 316l połączonych gładko (bez zagięć ani łączeń) w jeden drut o kształcie sprężyny, wewnętrzna część ze stali nierdzewnej uformowana na kształt zwiniętej liny, pleciona z minimum 11, a maksimum 14 drutów, zapewniająca odpowiednią manewrowalność | tak
1.6 | rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
1.7 | dostępne sztywności końcówki 0,5 i 0,7 g | tak
1.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | tak
1.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | tak
1.10 | dostępne pokrycie hydrofilne, a także mieszane hydrofilno-hydrofobowe | tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
2.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 150
2.1 | Prowadnik do PTCA | tak
2.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | tak
2.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | tak
2.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | tak
2.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i spojeń | tak
2.6 | dostępne pokrycie oplotu o różnym stopniu hydrofobowości i hydrofilności, a także pokrycia mieszane hydrofobowo-hydrofilowe, dopuszcza się, aby część hydrofobowa była pokryciem silikonowym | tak
2.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | tak
2.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | tak
2.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | tak
2.10 | dostępne sztywności końcówki: 0.5g, 0.7g, 0.8g, 1.0g, | tak
2.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
3.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 150
3.1 | Prowadnik do PTCA prosty o taperowanej końcówce | tak
3.2 | średnica 0,36 mm (0,014''), zwężająca się dystalnie do 0,23 mm (0,009'') | tak
3.3 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 3 cm | tak
3.4 | sztywność końcówki: 0.7-0.8g | tak
3.5 | końcówka uformowana z platyny i stali 316l, przy czym jeden metal przechodzi gładko w drugi bez łączników i widocznych spojeń | tak
3.6 | pokrycie silnie zwiększające śliskość - polimerowe o podwyższonym stopniu hydrofilności na dystalnej części prowadnika na długości minimum 16 cm, licząc od szczytu końcówki (dopuszcza się pokrycie hydrofilne z powłoką polimerową, przy zachowaniu lokalizacji i długości) | tak
3.7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego drutu | tak
3.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | tak
3.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | tak
3.10 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1700
1.1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | tak
1.2 | Urządzenie do realizowania kilkugodzinnego lokalnego ucisku w miejscu punkcji tętnicy promieniowej | tak
1.3 | Może przyjmować formę opaski uciskowej lub posiadać innego typu rozwiązanie techniczne (za wyjątkiem ucisku metodą dokręcania) | tak
1.4 | Musi zapewniać niezaburzony przepływ w tętnicy łokciowej oraz niepogorszony odpływ krwi żylnej z dłoni. | tak
1.5 | Musi posiadać możliwość szybkiego założenia i usunięcia oraz regulację siły ucisku, możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | tak
1.6 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość dostosowania do różnego obwodu nadgarstka | tak
1.7 | Wymagana jest jałowość elementu będącego w bezpośrednim kontakcie ze skórą pacjenta oraz możliwość wizualnej obserwacji miejsca wkłucia (kontrola krwawienia) | tak
1.8 | W rozmiarach 24 cm i 29 cm do swobodnego wyboru przez zamawiającego | tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Inflator do PTCA
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Inflator do PTCA |  |  | szt. | 950
1.1 | Inflator do PTCA | tak
1.2 | Zakres ciśnień 0-30 atm. (dopuszcza się od 0 do 26 atm.) | tak
1.3 | Podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi | tak
1.4 | Ergonomiczny kształt rączki dla maksymalnego komfortu pracy. | tak
1.5 | Podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki. | tak
1.6 | Strzykawka o pojemności 20 cm3 | tak
1.7 | Dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym | tak
1.8 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 615
1.1 | cewnik balonowy typu semi-compliant | tak
1.2 | system doprowadzający typu monorail | tak
1.3 | długość systemu doprowadzającego minimum 145 cm | tak
1.4 | dostępny zakres średnic: od 1,25 mm do 4,00 mm (minimum 9 średnic w zakresie) | tak
1.5 | dostępny zakres długości: od 10 mm do 30 mm | tak
1.6 | kompatybilny z cewnikiem 5F | tak
1.7 | możliwość wykonania procedury kissing ballon przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | tak
1.8 | profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016'', z długością czubka minimum 4,5 mm | tak
1.9 | średnica zwiniętego balonu (crossing profile) - dla średnicy 4,0 mm - poniżej 0,026'', dla średnicy 3,0 mm - poniżej 0,025'' | tak
1.10 | shaft proksymalny - maksymalnie 1,9F (dla wszystkich rozmiarów) | tak
1.11 | shaft dystalny - maksymalnie 2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | tak
1.12 | ciśnienie nominalne minimum 6 atm. | tak
1.13 | ciśnienie RBP co najmniej 15 atm. (dla balonów 2,0 - 3,5 mm), 18 atm. (dla balonów 1,25 - 1,5 mm) | tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem do cienkich naczyń
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 180
1.1 | stent uwalniający lek - sirolimus (minimalna zawartość 1,2 mg/mm2) | tak
1.2 | stent ma być pokryty lekiem od strony ściany naczynia (abluminalnie) | tak
1.3 | pozbawiony powłoki polimerowej dla mniejszej aktywacji stanu zapalnego | tak
1.4 | średnice: 2,0 - 4,0 mm (zamawiający oczekuje zaoferowania minimalnych rozmiarów: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm) | tak
1.5 | długości: 9 - 38 mm (dla wszystkich średnic, minimum 10 długości w zakresie) | tak
1.6 | grubość ściany stentu maksymalnie 0,0020'' dla średnic 2,0 - 2,5 mm, dla pozostałych nie więcej niż 0,0024'' | tak
1.7 | profil wejścia nie więcej niż 0,016'' | tak
1.8 | profil przejścia nie więcej niż 0,035'' dla stentu 3,0 mm | tak
1.9 | shaft proksymalny nie więcej niż 1,9F | tak
1.10 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5F | tak
1.11 | ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm. | tak
1.12 | ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm. dla średnic 2,0 - 3,5 mm | tak
1.13 | długość systemu doprowadzającego: minimum 145 cm | tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cewnik balonowy pokryty palitakselem |  |  | szt. | 10
1.1 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego; | tak
1.2 | średnice: 2,0 mm; 2.25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; | tak
1.3 | wymagane długości w przedziale 10, 15, 17, 20, 26, 30, 40 mm | tak
1.4 | maksymalne ciśnienie nominalne 6 atm. | tak
1.5 | RBP min. 12 atm.; max. 14 atm. | tak
1.6 | ilość substancji czynnej nie mniej niż 3 mg/mm2 | tak
1.7 | profil balonu maksymalnie 0,026'' dla średnicy 3,0mm | tak
1.8 | profil wejścia maksimum 0,017'' | tak
1.9 | shaft proksymalny maksymalnie 1,9F | tak
1.10 | shaft dystalny maksymalnie 2,5F | tak
1.11 | długość min. 140 cm, | tak
1.12 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
1.14 | Bezpieczeństwo i skuteczność poparte wynikami badań (minimum 5 wieloośrodkowych i randomizowanych badań) w tym przynajmniej 4 badania kliniczne w leczeniu ISR w minimum 3 letnim okresem kontrolnym. Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-IRS, Na każde żądanie Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Standardowy prowadnik do PTCA
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 750
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | tak
1.2 | Średnica: 0,014˝ | tak
1.3 | Końcówka: dostępne zarówno proste oraz "J" | tak
1.4 | Długość: 190 cm i 300 cm | tak
1.5 | Przynajmniej 20 różnych rodzajów prowadników - dostosowanych do charakteru zmian | tak
1.6 | Różne sztywności części proksymalnej i środkowej | tak
1.7 | Obecność powłoki hydrofilnej lub hydrofobowej na całej długości prowadnika. | tak
1.8 | Dostępne do swobodnego wyboru prowadniki ze stali nierdzewnej, nitynolu i hytenu | tak
| Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
2.0 | Prowadnik angioplastyczny do udrożnień |  |  | szt. | 50
| Prowadnik do angioplastyki do udrożnień | tak
2.1 | Średnica: 0,014˝ | tak
2.2 | minimalna długość: 190 cm | tak
2.3 | prowadnik przystosowany do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń | tak
2.4 | pokrycie hydrofilne | tak
2.5 | różne długości części "roboczej" prowadnika | tak
2.6 | dostępny prowadnik z częścią roboczą 0,009'' | tak
2.7 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory oraz elektrody do stymulatorów
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 35
1.1 | Stymulator jednojamowy | Tak
1.2 | Parametry podstawowe:
1.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
1.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 10 cm3 | Tak
1.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 21 g | Tak
1.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
1.2.5 | Rok produkcji: 2019 lub nowszy | Tak
1.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
1.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
1.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
1.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
1.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.1 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.3 | Czułość (mV): 0.5 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.4 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
1.3.5 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 200 | podać
1.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
1.4.1 | Program nocny | Tak
1.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
1.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
1.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
1.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
1.5 | Inne parametry:
1.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
1.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
1.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 120
2.1 | Stymulator dwujamowy | Tak
2.2 | Parametry podstawowe:
2.2.1 | Grubość stymulatora: maksymalnie 7 mm | Tak
2.2.2 | Objętość stymulatora: maksymalnie 11 cm3 | Tak
2.2.3 | Waga stymulatora: maksymalnie 24 g | Tak
2.2.4 | Czas pracy/Żywotność: możliwość pracy przez 10 lat | Tak
2.2.5 | Rok produkcji: 2019 lub nowszy | Tak
2.2.6 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 1.5T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.7 | Stymulator w pełni kompatybilny ze środowiskiem MR 3T bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że elektrody podłączane do stymulatora muszą być dopuszczone do MR oraz muszą być tego samego producenta co stymulator), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączane elektrody muszą być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
2.2.8 | Złącza do elektrod: IS-1 | Tak
2.2.9 | Pamięć IEGM: minimum 120 sekund | Tak
2.3 | Parametry elektryczne/elektrofizjologiczne:
2.3.1 | Amplituda impulsu (V): 0.2 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.2 | Szerokość impulsu (ms): 0.2 - 1.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.3 | Czułość przedsionkowa (mV): 0.1 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.4 | Czułość komorowa (mV): 0.5 - 7.5, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.5 | Okres refrakcji (ms): 200 - 400, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.6 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms): 20 – 350, dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | podać
2.3.7 | Częstość stymulacji (bpm): 30 - 200 | podać
2.4 | Funkcje/algorytmy/oprogramowanie:
2.4.1 | Program nocny | Tak
2.4.2 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Tak
2.4.3 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Tak
2.4.4 | Funkcja automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Tak
2.4.5 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (tzw. beat by beat) | Tak
2.4.6 | Funkcja automatycznej zmiany trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Tak
2.4.7 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe, histereza w obu kanałach stymulatora - dostępne minimum 3 typy | Tak
2.4.8 | Możliwość zapisu arytmii | Tak
2.4.9 | Możliwość programowania odstępu AV w zakresie 30 - 300 ms (PAV i SAV), dopuszcza się szerszy zakres, jednak obejmujący podany przedział | Tak
2.5 | Inne parametry:
2.5.1 | Bezprzewodowa telemetria, także po wszczepieniu stymulatora | Tak
2.5.2 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
2.5.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.5.5 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
3.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 230
3.1 | Elektrody do stymulacji serca | Tak
3.2 | Elektrody w pełni kompatybilne ze stymulatorami z poz. 1.0 oraz 2.0 | Tak
3.3 | Elektrody w pełni kompatybilne ze środowiskiem MR 1.5T oraz 3T, bez stref wykluczenia (warunek uznaje się za spełniony, nawet jeśli Wykonawca zastrzeże lub z instrukcji wyrobu będzie wynikało, że stymulator połączony z elektrodą musi być dopuszczony do MR oraz musi być tego samego producenta co elektrody), bez ograniczeń czasu badania | podać czy podłączany stymulator musi być tego samego producenta, aby całość była zgodna z MR
3.4 | Elektrody sterydowe | Tak
3.5 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | Tak
3.6 | Elektrody o mocowaniu aktywnym | Tak
3.7 | Długości elektrod: od 45 do 60 cm - należy zaoferować minimum 3 długości w zakresie, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | wypisać dostępne długości
3.8 | Elektrody mogą być wprowadzone przez introducer 6F | Tak
3.9 | W komplecie prowadniki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.12 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
4.0 | Introducer do stymulacji |  |  | szt. | 370
4.1 | Introducer umożliwiający wprowadzenie elektrod stymulujących | Tak
4.2 | W pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 3.0 | Tak
4.3 | Koszulka rozrywalna | Tak
4.4 | Rozmiary: od 6F do 11F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.5 | Wraz z introducerem igła 18G oraz prowadnik | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.8 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
5.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora) + kable do zaoferowanych stymulatorów NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy oraz zapewni nieodpłatną dostawę zestawów do repozycji elektrod w wymaganej ilości (nie większej jednak jak 30 zestawów w czasie trwania umowy). papier, kable - bezzwrotnie | Tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator (ICD)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 30
1.1 | Kardiowerter jednojamowy | tak
1.2 | Żywotność urządzenia min 11,6 lat | tak
1.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | tak
1.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 30 cm3 | tak
1.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
1.7 | Waga < 69g | tak
1.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
1.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
1.10 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5 – 1,0 ms | tak
1.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
1.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | tak
1.13 | Energia przechowywana 41J | tak
1.14 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
1.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
1.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
1.17 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | tak
1.18 | Rozpoznawanie arytmii | tak
1.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
1.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
1.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
1.22 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2019 r. | tak
1.23 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | tak
1.24 | Dyskryminator morfologiczny | tak
1.25 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.26 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.27 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
1.28 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
2.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 2
2.1 | Kardiowerter jednojamowy | tak
2.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | tak
2.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 6.71 x 0.99 cm | tak
2.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
2.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
2.6 | Waga < 63g | tak
2.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
2.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
2.9 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5 – 1,0 ms | tak
2.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
2.11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | tak
2.12 | Energia przechowywana 41J | tak
2.13 | Zdalna telemetria, Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
2.14 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
2.15 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
2.16 | Ładowanie kondensatorów < 10 sek. | tak
2.17 | Rozpoznawanie arytmii | tak
2.18 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
2.19 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
2.20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
2.21 | rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2019 r. | tak
2.22 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR | tak
2.23 | Dyskryminator morfologiczny | tak
2.24 | Wyrób medyczny jałowy | tak
2.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
2.27 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
3.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 20
3.1 | Kardiowerter dwujamowy | tak
3.2 | Żywotność urządzenia min 11 lat | tak
3.3 | Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm | tak
3.4 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 32 cm3 | tak
3.5 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
3.6 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
3.7 | Waga <72g | tak
3.8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
3.9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
3.10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 | tak
3.11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
3.12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
3.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | tak
3.14 | Energia przechowywana 41J | tak
3.15 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
3.16 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
3.17 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
3.18 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | tak
3.19 | Rozpoznawanie arytmii | tak
3.20 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
3.21 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
3.22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
3.23 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | tak
3.24 | programowania maksymalnej częstości SVT | tak
3.25 | Dyskryminator morfologiczny | tak
3.26 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2019 r. | tak
3.27 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | tak
3.28 | Wyrób medyczny jałowy | tak
3.29 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
3.30 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
3.31 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. Paszport posiada minimum 15 miejsc na wpisy parametrów przy kontroli | tak
4.0 | Kardiowerter |  |  | szt. | 5
4.1 | Kardiowerter dwujamowy | tak
4.2 | Żywotność urządzenia min 5 lat | tak
4.3 | Rozmiary kardiowertera: 5.23 x 7.03 x 0.99 cm | tak
4.4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | tak
4.5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 | tak
4.6 | Waga <63g | tak
4.7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | tak
4.8 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV | tak
4.9 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 | tak
4.10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
4.11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV | tak
4.12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | tak
4.13 | Energia przechowywana 41J | tak
4.14 | Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator - Bezprzewodowe połączenie do 3m | tak
4.15 | Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji | tak
4.16 | Wbudowany Awaryjny System Bezpieczeństwa | tak
4.17 | Ładowanie kondensatorów <10 sek. | tak
4.18 | Rozpoznawanie arytmii | tak
4.19 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | tak
4.20 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | tak
4.21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | tak
4.22 | Dostępne algorytmy: stabilności rytmu VT (z możliwością programowania), rozpoznawania tachykardii zatokowej, rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków | tak
4.23 | programowania maksymalnej częstości SVT | tak
4.24 | Dyskryminator morfologiczny | tak
4.25 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniejszy niż 2019 r. | tak
4.26 | Wyrób medyczny dopuszczony do MR. | tak
4.27 | Wyrób medyczny jałowy | tak
4.28 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
4.29 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
4.30 | Wraz z urządzeniem dołączony paszport w języku polskim. | tak
5.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 46
5.1 | Elektrody do defibrylacji | tak
5.2 | Elektrody 59, 64, 70, 90 cm | tak
5.3 | Elektrody jedno i dwukoilowe | tak
5.4 | Elektrody pasywne/aktywne, sterydowe | tak
5.5 | Koile elektrod pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | tak
5.6 | Elektrody dopuszczone do MR | tak
5.7 | Wyrób medyczny jałowy | tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
5.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
6.0 | Elektroda stymulująca - wszczepialna |  |  | szt. | 20
6.1 | Elektroda stymulująca i rejestrująca wewnątrzsercowa | tak
6.2 | Elektroda uwalniająca steryd (deksametazon) | tak
6.3 | Rozmiar: 6F | tak
6.4 | Możliwa do wprowadzenie przy pomocy introducera 6F (9F przy zastosowaniu prowadnika) | tak
6.5 | Dostępne długości: 45 cm, 52 cm, 59 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
6.6 | Elektroda możliwa do implantacji na stałe w komorze lub przedsionku | tak
6.7 | Złącze IS-1 lub w pełni kompatybilne | tak
6.8 | Dopuszczenie do MRI o sile 1,5T, bez ograniczeń w jakimkolwiek obszarze ciała, bez ograniczeń czasu badania | tak
6.9 | Mocowanie wysuwaną spiralą | tak
6.10 | Spirala mocująca umożliwiająca mapowanie przed fiksacją do tkanki | tak
6.11 | Spirala mocująca pełni także funkcję rejestrującą i stymulującą | tak
6.12 | Zewnętrzna izolacja - poliuretan, wewnętrzna izolacja - guma silikonowa, dodatkowa izolacja przewodników tetrafluoroetylenem; zwoje wewnętrzne i zewnętrzne - jednowłóknowe (o większej odporności na wyginanie) | tak
6.13 | Pierścienie dystalny i anoda - platynowo-irydowe powlekane tlenkiem irydu | tak
6.14 | Znaczniki: widoczne we fluoroskopii RTG, zlokalizowane w pobliżu dystalnej końcówki (możliwość sprawdzenia stanu wysunięcia spirali), rękaw do podszycia kontrastujący w RTG, platynowe taśmy w obszarze złącza (do potwierdzenia kompatybilności przed obrazowaniem MRI) | tak
6.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
6.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
6.17 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
7.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT)
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  |  | szt. | 20
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | tak
1.2 | Waga urządzenia poniżej 74 gramów | tak
1.3 | Grubość urządzenia poniżej 10 mm | tak
1.4 | Objętość defibrylatora poniżej 33 cm3 | tak
1.5 | Żywotność baterii minimum 8 lat (przy założeniu amplitudy RV 2,5V, LV 3,5V, impendencja 700 Ohm) | tak
1.6 | Ilość szoków w jednej interwencji: minimum 7 | tak
1.7 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF w postaci 8-impulsowego burstu | tak
1.8 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35J, zmagazynowana 41J | tak
1.9 | Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie | tak
1.10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta), | tak
1.11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | tak
1.12 | Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1, | tak
1.13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizujacą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych, | tak
1.14 | Algorytm zmniejszający długość cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionkowych, | tak
1.15 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, | tak
| Możliwość aktywacji domowego monitorowania pacjenta wraz z analizą sensorów tj. tony serca s1 ,s3, głębokość oddechu. | tak
1.16 | 4 typy stymulacji antyarytmicznej, | tak
1.17 | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci, | tak
1.18 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil), | tak
1.19 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can) | tak
1.20 | Przedstawienie czasu ładownia kondensatorów w czasie testu defibrylacji za pomocą grafiki na programatorze | tak
1.21 | Kardiowertery współpracujące ze złączami DF1 i DF4 | tak
1.22 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
2.0 | Elektroda lewokomorowa 4p |  |  | szt. | 15
2.1 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa | tak
2.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
2.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | tak
2.4 | Dostępne modele elektrod 4-polowych ze spiralą 3D charakteryzujące się podwójna fiksacją, | tak
2.5 | Dostępna elektroda 4-polowa ze zwężaną końcówką elektrody o rozmiarze 2,6 F wspomagającą wprowadzanie w małych i krętych odgałęzieniach naczyń. | tak
2.6 | Dostępna elektroda lewokomorowa z dostępnymi 17 wektorami stymulacji, | tak
2.7 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
3.0 | Elektroda defibrylująca |  |  | szt. | 20
3.1 | Długości: 59, 64, 70, 90 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.2 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.4 | Elektrody sterydowe | tak
3.5 | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | tak
3.6 | Elektrody ze złączem IS-1 lub DF-4 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.7 | Elektrody defibrylacyjne ze złączem DF1 i DF4 | tak
3.8 | Elektrody DF-4 z możliwością wykonania badania MRI | tak
3.9 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
4.0 | Prowadnik angioplastyczny |  |  | szt. | 15
4.1 | Prowadnik angioplastyczny | tak
4.2 | grubość: 0,014F | tak
4.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
5.0 | Elektroda stymulująca |  |  | szt. | 20
5.1 | Elektroda stymulująca | tak
5.2 | Długości: 45 cm, 52 cm, 58 cm, 59 cm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
5.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
6.0 | Cewnik prowadzący zewnętrzny |  |  | szt. | 10
6.1 | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej | tak
6.2 | nożyk, zastawka, koszulka | tak
6.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
| W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 7.0 | tak
7.0 | Cewnik prowadzący wewnętrzny (subselektor) |  |  | szt. | 10
7.1 | Subselektor | tak
7.2 | minimum dwie krzywizny: 90 i 130 stopni do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
7.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
| W pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 6.0 | tak
8.0 | Zestaw do kontrastowania-balon |  |  | szt. | 15
8.1 | Zestaw do kontrastowania-balon | tak
8.2 | Przeznaczony do żył wieńcowych | tak
8.3 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
9.0 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa |  |  | szt. | 15
9.1 | Elektroda EP diagnostyczna CS, niesterowalna | tak
9.2 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | tak
10.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) oraz pamięć USB do każdego kardiowertera NIEODPŁATNIE na czas trwania umowy (USB, papier, kable - bezzwrotnie) | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektrody i akcesoria do zabiegów ablacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Elektroda do ablacji RF |  |  | szt. | 5
1.1 | Elektroda do ablacji RF endokawitarnej – 4 mm, 8 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
1.2 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
1.3 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5 mm | Tak
1.4 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
1.5 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
1.6 | Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8 mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie, (tip elektrody zapewniający lepsze przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni prawego przedsionka | Tak
1.7 | Dostępna elektroda wysokiej rozdzielczości, dwukierunkowa z 3 dodatkowymi minielektrodami o średnicy nie większej niż 1mm na tipie elektrody umożliwiająca odczyt sygnałów elektrycznych bezpośrednio z miejsca ablacji | Tak
1.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
1.9 | Produkt sterylny | Tak
1.10 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
2.0 | Kabel |  |  | szt. | 15
2.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 1.0, jak i z generatorem
2.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
3.0 | Elektroda do ablacji RF - chłodzona |  |  | szt. | 40
3.1 | Elektroda do ablacji RF z możliwością przepływu 0.9% NaCl | Tak
3.2 | Rozmiar elektrody 7-8 F – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.3 | Długość elektrody min. 110 cm | Tak
3.4 | Odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-mm | Tak
3.5 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody – min. 3 krzywizny w tym asymetryczna – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
3.6 | Elektroda z płynną regulacją sztywności za pomocą dodatkowej dźwigni | Tak
3.7 | Produkt sterylny | Tak
3.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
3.9 | Elektroda posiada > 3 krzywizny | Tak
4.0 | Kabel |  |  | szt. | 10
4.1 | Kabel łączący elektrodę z generatorem - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą z poz. 3.0, jak i posiadanym przez Zamawiającego generatorem RF | Tak
4.2 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabla | Tak
5.0 | Dren do pompy do elektrod ablacyjnych |  |  | szt. | 10
5.1 | Dren do podania czynnika chłodzącego, w pełni kompatybilny z elektrodami z pozycji 3.0 oraz z pompą | Tak
6.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 150
6.1 | Elektroda neutralna (dyspersyjna, rozpraszająca) - przyklejana do pacjenta, "zamykająca obwód elektryczny", umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu, w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego generatorem RF | Tak
6.2 | Elektroda z podłączonym kablem | Tak
7.0 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa (przy zabiegach ablacji) |  |  | szt. | 35
7.1 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak
7.2 | rozmiar 5F i 6F – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
7.3 | odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-2-2 mm, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
7.4 | minimum 3 krzywizny – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
7.5 | Produkt sterylny | Tak
7.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
7.7 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
8.0 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne i niesterowalne |  |  | szt. | 35
8.1 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 5F i 6F | Tak
8.2 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: odległość pomiędzy pierścieniami elektrody 2-5-2 mm oraz 2-8-2 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.3 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 3 krzywizny w tym dedykowana do CS – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.4 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: rozmiar 6F | Tak
8.5 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej: minimum 2 rozstawy biegunów w tym 2-5-2 mm – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
8.6 | Produkt sterylny | Tak
8.7 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
8.8 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
9.0 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa (przy zabiegach ablacji) | Tak |  | szt. | 15
9.1 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: rozmiar 7F | Tak
9.2 | Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: minimum 4 różne odległości między pierścieniami do wyboru – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak
9.3 | Produkt sterylny | Tak
9.4 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
9.5 | Termin ważności min. 12 miesięcy | Tak
10.0 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z systemem elektrofizjologicznym |  |  | szt. | 5
10.1 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 4-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
10.2 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 10-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
10.3 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną 20-polową z systemem elektrofizjologicznym - pełna kompatybilność zarówno z elektrodą, jak i z systemem elektrofizjologicznym | Tak
10.4 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
10.5 | Możliwość kilkukrotnej sterylizacji kabli | Tak
11.0 | Zestaw do nakłucia transseptalnego |  |  | szt. | 10
11.1 | Zestaw do nakłucia transseptalnego | Tak
11.2 | Koszulka z zastawką hemostatyczną | Tak
11.3 | Igła transseptalna kompatybilna z koszulką | Tak
11.4 | Rozszerzacz | Tak
11.5 | Prowadnik | Tak
11.6 | Do wyrobu dołączone minimum 2 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób | Tak
11.7 | Dopuszcza się, aby elementy zestawu były pakowane oddzielnie - należy wtedy podać cenę za każdy z osobnych elementów - mają one łącznie dawać cenę zestawu. | podać sposób pakowania
12.0 | Wszystkie pozycje 1-6 w pełni kompatybilne z systemem LabSystemPr o LS8900 nr kat. M004 2002029 0 Boston Scietific, w tym możliwość uruchamiania zaawansowanych funkcji takich jak Template Matching i Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P. Elektrody z pozycji 1.0 i 3.0 kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem RF Maestro 4000 firmy Boston Scientific | Tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Standardowy prowadnik do PTCA
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do PTCA |  |  | szt. | 5
1.1 | Prowadnik do angioplastyki | tak
1.2 | średnica 0,36 mm (0,014'') | tak
1.3 | do wyboru przez zamawiającego końcówki proste i typu "J" | tak
1.4 | dystalny koniec o zwiększonej widoczności w badaniu radiologicznym na odcinku minimum 4 cm | tak
1.5 | końcówka o spiralnej budowie (tj. tzw. wewnętrzna spirala), na odcinku minimum 20 cm | tak
1.6 | końcówka hydrofilowa - na odcinku 20 cm, na szczycie o zmniejszonej hydrofilowości - na odcinku 1 cm | tak
1.7 | dostępne sztywności końcówki 0,5 g | tak
1.8 | szaft prowadnika pokryty PTFE | tak
1.9 | dostępne długości: 180 cm i 300 cm (±10 cm) | tak
1.10 | hydrofilność średniego stopnia | tak
1.11 | prowadnik ze stali nierdzewnej | tak
1.12 | prowadnik z możliwością przedłużenia | tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.15 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do ablacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Zestaw do ablacji |  |  | szt. | 190
1.1 | Zestaw zawiera wszystkie poniższe elementy zapakowane w jedno opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno) | Tak
1.2 | Prześcieradło o wymiarach 208 x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm , włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, | Tak
1.3 | serweta 75x90 cm. z otworem o śr 10cm otoczony polem lepnym ok. 16x16cm, pasek lepny na krótszym boku 75cm | Tak
1.4 | czapeczka ochronna 140 x 140 cm – 1 szt. | Tak
1.5 | gaziki 10 x 10 cm, 8 warstwowe – 100 szt. | Tak
1.6 | Kocher duży min.190 mm polimerowy - 1 szt. | Tak
1.7 | chusta z tetry -4 warstwowa 45x45cm – 1 szt. | Tak
1.8 | strzykawka 5 ml – wkręcana z gumowym tłokiem - 5 szt. | Tak
1.9 | igła angiograficzna - 1.30x70mm 18G x2 4/5 - 1 szt. | Tak
1.10 | miseczka 500 ml przezroczysta i niebieska – 2 szt. | Tak
1.11 | ostrze 11 F zintegrowane z osłonką – bezpieczne – 1 szt. | Tak
1.12 | igła 0,8- 40mm /21 G- 1 szt. | Tak
1.13 | serweta na stolik zabiegowy o wymiarach 140x150 cm( do zawinięcia zestawu ) – 1 szt. | Tak
1.14 | etykieta samoprzylepna zawierające informacje dotyczące produktu( na jednej etykiecie 4 małe etykietki ) | Tak
1.15 | fartuch chirurgiczny w roz. L – 1 szt. | Tak
1.16 | zestaw jałowy | Tak
2.0 | Zestaw do ablacji |  |  | szt. | 20
2.1 | Zestaw zawiera wszystkie poniższe elementy zapakowane w jedno opakowanie (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbiorczego dostarczenia każdego z elementów osobno, poza opatrunkiem (poz. 2.16)) | Tak
2.2 | Prześcieradło o wymiarach 208 x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm , włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, | Tak
2.3 | serweta 75x90 cm. z otworem o śr 10cm otoczony polem lepnym ok. 16x16cm, pasek lepny na krótszym boku 75cm | Tak
2.4 | czapeczka ochronna 140 x 140 cm – 1 szt. | Tak
2.5 | gaziki 10 x 10 cm, 8 warstwowe – 100 szt. | Tak
2.6 | Kocher duży min.190 mm polimerowy - 1 szt. | Tak
2.7 | chusta z tetry -4 warstwowa 45x45cm – 1 szt. | Tak
2.8 | strzykawka 5 ml – wkręcana z gumowym tłokiem - 5 szt. | Tak
2.9 | igła angiograficzna - 1.30x70mm 18G x2 4/5 - 1 szt. | Tak
2.10 | miseczka 500 ml przezroczysta i niebieska – 2 szt. | Tak
2.11 | ostrze 11 F zintegrowane z osłonką – bezpieczne – 1 szt. | Tak
2.12 | igła 0,8- 40mm /21 G- 1 szt. | Tak
2.13 | serweta na stolik zabiegowy o wymiarach 140x150 cm( do zawinięcia zestawu ) – 1 szt. | Tak
2.14 | etykieta samoprzylepna zawierające informacje dotyczące produktu( na jednej etykiecie 4 małe etykietki ) | Tak
2.15 | fartuch chirurgiczny w roz. L – 1 szt. | Tak
2.16 | Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 10x10 cm – dołożyć do każdej sztuki zestawu. Jeżeli opatrunek nie będzie zapakowany razem z pozostałymi elementami - należy podać cenę za pozostałe elementy oraz za opatrunek - łącznie mają one stanowić cenę zestawu. Należy także podać oddzielne numery katalogowe. | wpisać czy opatrunek jest wewnątrz zestawu czy też dołączany będzie oddzielnie
2.17 | zestaw jałowy | Tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft wieńcowy
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stentgraft wieńcowy |  |  | szt. | 3
1.1 | Stentgraft do naczyń wieńcowych | tak
1.2 | Szkielet: kobaltowo-chromowy | tak
1.3 | Powłoka/ścianka: poliuretan | tak
1.4 | Grubość ścianki: maksymalnie 100 mikrometrów | tak
1.5 | Dostępne średnice: 2.5 mm - 5.0 mm (co 0,5 mm) | tak
1.6 | Dostępne długości: 15 mm (+/- 1 mm), 20 mm (+/- 1 mm), 25 mm (+/- 1 mm), dla każdej średnicy | tak
1.7 | Wszystkie rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.8 | Możliwość wprowadzenia każdego rozmiaru przez introducer 6F | tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.11 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stymulatory i elektrody
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
1.1 | Stymulator jednojamowy | tak
1.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | tak
1.3 | Waga max. 30 [g] | tak
1.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | tak
1.5 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | tak
1.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms | tak
1.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 2,0 - 7,5 [mV] | tak
1.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,75 - 4,0 [mV] | tak
1.9 | Program nocny | tak
1.10 | Histereza częstości rytmu | tak
1.11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
1.12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
1.13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
1.14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak
1.15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
1.16 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | tak
1.17 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS - minimum 3 typy | tak
1.18 | Rejestracja epizodów wysokiej częstości | tak
2.0 | Stymulator |  |  | szt. | 20
2.1 | Stymulator dwujamowy | tak
2.2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalny) | tak
2.3 | Waga max. 30 [g] | tak
2.4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | tak
2.5 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | tak
2.6 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms | tak
2.7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 10,0 [mV] | tak
2.8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | tak
2.9 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | tak
2.10 | Automatyczny PVARP | tak
2.11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | tak
2.12 | Program nocny | tak
2.13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
2.14 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) | tak
2.15 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | tak
2.16 | Funkcja automatycznie określająca komorowy i przedsionkowy prób stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej i przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
2.17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
2.18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak
2.19 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimalization) | tak
2.20 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń - minimum 3 typy | tak
2.21 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, czas trwania arytmii przedsionkowych | tak
3.0 | Elektrody A i V pasywne i aktywne, uwalniające steryd | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
4.0 | Elektrody bipolarne o średnicy 4Fr i długości w zakresie 59-74 cm, przeznaczone do stymulacji pęczka Hisa | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
5.0 | Cewnik prowadzący o stałej krzywiźnie ułatwiający umieszczanie elektrody stymulującej w okolicy pęczka Hisa | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
6.0 | Cewnik prowadzący o regulowanej krzywiźnie końcówki ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka o długości dopasowanej do długości elektrody | tak - całość wg opisu |  | szt. | 40
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 150
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | tak
1.2 | Stenty chromowo–kobaltowe dedykowane do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT | tak
1.3 | Stent pozwala na skrócenie terapii przeciwpłytkowej podwójnej do miesiąca | tak
1.4 | Stent uwalniający lek | tak
1.5 | Platforma: stop CoCr L605, wycinany laserowo, budowa otwartokomórkowa, komórki połączone 2 konektorami | tak
1.6 | Powierzchnia komórki stentu: 4,57 mm2 (dla średnicy 3.0 mm) | tak
1.7 | Grubość ścianki stentu: 80 mikrometrów | tak
1.8 | Uwalniana substancja: sirolimus | tak
1.9 | Pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia (pokrycie gradientowe) | tak
1.10 | Pokryte biodegradowalnym polimerem PDLLA-PCL | tak
1.11 | Dawka leku: 3,9 µg/mm | tak
1.12 | Okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące | tak
1.13 | Dostępne długości: 9-38 mm (minimum 8 różnych długości w zakresie, w tym długość 9 i 38 mm) | wypisać dostępne długości
1.14 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - dla wszystkich długości, wszystkie średnice | tak
1.15 | profil wejścia nie więcej niż 0,017'' | tak
1.16 | profil przejścia nie więcej niż 0,044'' dla stentu 3,0 mm | tak
1.17 | shaft proksymalny nie więcej niż 2,0F | tak
1.18 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5/2,6F | tak
1.19 | Ciśnienie nominalne 9 atm. | tak
1.20 | Ciśnienie RBP 16 atm. - dla średnic do 3.0 mm | tak
1.21 | Ciśnienie RBP 14 atm. - dla średnic 3.5 oraz 4.0 mm | tak
1.22 | Długość systemu doprowadzającego: 144 cm | tak
1.23 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5Fr | tak
1.24 | Minimum 16 wskazań rejestracyjnych (potwierdzonych w Deklaracji lub Certyfikacie zgodności) | tak
1.25 | Możliwość doprężenia: do 5,8 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. | tak
1.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do rotablacji
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Prowadnik do rotablacji |  |  | szt. | 30
1.1 | Prowadnik do rotablacji 330cm, średnica 0,009", dwa stopnie sztywności, końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | tak - całość wg opisu
2.0 | Cewnik do rotablacji (preładowany) |  |  | szt. | 30
2.1 | Cewnik do rotablacji tętnic wieńcowych z załadowanym wiertłem, dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm | tak - całość wg opisu
3.0 | Wiertło do rotablacji |  |  | szt. | 10
3.1 | Wiertła do rotablacji (średnice: 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm) | tak - całość wg opisu
4.0 | Adapter wiertło-cewnik do rotablacji | tak - całość wg opisu |  | szt. | 5
5.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie konsolę-napęd do rotablacji wraz z elementami sterującymi - w pełni kompatybilne z akcesoriami poz. 1.0 - 4.0; urządzenie musi spełniać następujące wymagania, tj. musi posiadać: - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania - sterowanie za pomocą przełączników podłogowych | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany