**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 8:** dostawa **młynka** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Zasada działania tnąco-udarowa | Wymagane |  |
|  | Mielenie przy zastosowaniu wymiennych komór do mielenia | Komory do mielenia w zakresie nie mniejszym niż 40-100 ml | Należy podać |
|  | Możliwość zastosowania różnych komór do mielenia.  | co najmniej: wielorazowe, jednorazowe ze stalowym lub tytanowym ostrzem, sterylne | Należy podać |
|  | Możliwość chłodzenia zasypu do młynka suchym lodem w komorze mielenia | Wymagane |  |
|  | Możliwość mielenia próbek stałych | Twardość do 5 w skali Mohsa | Należy podać |
|  | Możliwość zaprogramowania schematu mielenia czas/prędkość/interwał | wymagane |  |
|  | Zakres prędkości rpm | rpm w zakresie nie mniejszym niż 5000–25000 |      Należy podać |
|  | Wyświetlacz prędkości cyfrowy | wymagane |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości | wymagane |  |
|  | Licznik czasu | w zakresie nie mniejszym niż 5 s do 3 min |      Należy podać |
|  | Licznik przerw | w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 sekund |      Należy podać |
|  | Wyświetlacz licznika | wymagane |  |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia | W zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40°C |      Należy podać |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna | Nie więcej niż 80% |      Należy podać |
|  | Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) podyktowane organizacją stanowiska pracy | Największy z wymiarów nie może przekroczyć 300 mm |      Należy podać |
|  | Napęd - silnik EC (komutowany elektronicznie) | wymagane |  |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie 100 W |      Należy podać |
|  | Interfejs USB | wymagane |  |
|  | II kategoria przepięciowa | wymagane |  |
|  | Serwis gwarancyjny  | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, pełna dokumentacja wraz z dostawą | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 36 miesięcy** | Należy podać |
|  | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu | wymagane |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępnesą do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>  | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)