## Pakiet 1

## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Defibrylator – 1 sztuka.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe na min.: 90 minut pracy. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | Podać |  |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Kardiowerter dwufazowy. | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny i automatyczny. | TAK |  |
|  | Wybór poziomu energii wyładowania w zakresie min.: 2-300J. możliwość konfiguracji przez użytkownika sekwencji kolejnych poziomów wyładowań, konfiguracja pediatryczna. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do pełnej energii (przy całkowicie naładowanym akumulatorze) < 10 s. | TAK |  |
|  | Synchronizowana kardiowersja – wyładowanie energii w czasie nie dłuższym niż 60 ms od szczytu zespołu QRS. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG poprzez łyżki defibrylacyjne i odrębne elektrody monitorujące. | TAK |  |
|  | Monitorowanie oddechu – zakres min. 5-120 oddechów/min., prezentacja krzywej, alarm bezdechu. | TAK |  |
|  | Monitorowanie saturacji – pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe, zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%, zakres pomiaru tętna min. 30-240 uderzeń/min, prezentacja fali pletyzmograficznej, zmiana tonu pulsu w zależności od poziomu saturacji. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia – zakres pomiaru w zakresie min.: 15-250 mmHg, tryb pracy ręczny i automatyczny, wyświetlane wartości ciśnienia (skurczowe, rozkurczowe, średnie). | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich zdarzeń i trendów oraz wybranych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna z automatycznym powrotem parametrów stymulacji po defibrylacji – tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczny, częstość impulsów w zakresie min.: 40-170 imp/min, amplituda impulsu prądu w zakresie min.: 20-180 mA, możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji. | TAK |  |
|  | Wykonanie defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych bez konieczności korzystania z testerów zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia testowania urządzenia przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Automatyczne samotestowanie urządzenia bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Konfigurowalne alarmy nadzorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylatora. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka. Wydruk raportu po akcji reanimacyjnej. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy monitor LCD. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 7,5 kg. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. Możliwość podpowiedzi schematu postępowania w języku polskim. | TAK |  |
|  | Łyżki wielorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci – po 1 komplecie. | TAK |  |
|  | Kompletny kabel EKG umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie – 1 komplet. | TAK |  |
|  | Kompletny kabel EKG umożliwiający obserwację 12 odprowadzeń jednocześnie – 1 komplet. | TAK |  |
|  | Kompletny czujnik SpO2 na palec, wielokrotnego użytku, dla dorosłych – 1 komplet, dla dzieci – 1 komplet. | TAK |  |
|  | Kompletne wielokrotnego użytku oprzyrządowanie do NIBP, w tym mankiet rozmiar standardowy dla dorosłych i rozmiar duży dla dorosłych – po 1 szt. oraz rozmiar standardowy dla dzieci – 1 szt. | TAK |  |
|  | Układ elektrostymulacji serca z oprzyrządowaniem – 1 komplet. | TAK |  |
|  | Stabilny stojak jezdny (podstawa sześcioramienna) z koszykiem na akcesoria – 1 szt. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)