## Pakiet nr 2

## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor – 2 sztuki

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PARAMETRY ogólne dla każdego KARDIOmonitora: |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej (moduły wymienne bez użycia narzędzi, przenoszone przez użytkownika). Rozpoznawanie wpiętego modułu automatycznie. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do monitorowania funkcji życiowych osób dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora podtrzymujące pracę monitora przez min.: 90 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora po włączeniu monitora do zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, aktywna matryca typu LCD TFT, przekątna ekranu min. 15”, rozdzielczość obrazu min.: 1024 x 768 pikseli. | TAK, podać Parametr punktowany |  |
|  | Ekran i gniazda na moduły pomiarowe wbudowane w monitor. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor z uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Tak zwany „moduł transportowy” tzn.: oddzielany moduł wieloparametrowy lub moduł z modułami jednoparametrowymi lub część monitora będąca jednocześnie monitorem transportowym. „Moduł transportowy” z własnym zasilaniem akumulatorowym na min. 60 min pracy, automatyczne ładowanie akumulatora po umieszczeniu „modułu transportowego” w monitorze głównym, niezależnie od tego czy monitor główny pracuje czy jest wyłączony. „Moduł transportowy” z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min 5” i uchwytem do przenoszenia, o wadze nie większej niż 1,5 kg, umożliwiający w trakcie transportu monitorowanie parametrów życiowych - minimum: EKG, NIBP, SpO2, bez konieczności przepinania kabli. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego użycia wszystkich zaoferowanych modułów. Wszystkie mierzone parametry dostępne w modułach pomiarowych. | TAK |  |
|  | Waga monitora z wszystkimi modułami pomiarowymi nie większa niż 8 kg. | TAK |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicznie, bez użycia wentylatorów). | TAK |  |
|  | Komunikacja z monitorem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Sterowanie monitorem za pomocą minimum ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie min.: 5 krzywych dynamicznych. Do wyboru przez użytkownika: - min.: 3 odprowadzenia EKG, - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie przez użytkownika kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Pamięć - minimum 72 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. | TAK |  |
|  | Hierarchiczny system alarmowy min. 3-stopniowy, wykorzystujący system barwnego oznakowania i modulacji dźwiękowej, wszystkich mierzonych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawiane przez użytkownika górne i dolne granice alarmowe wszystkich mierzonych parametrów jak również granice alarmowe ustawiane automatycznie. | TAK |  |
|  | Możliwość czasowego wyciszenia alarmu dźwiękowego przy zachowaniu alarmu wizualnego. | TAK |  |
|  | Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrów. | TAK/NIE, podać Parametr punktowany |  |
|  | Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
| II | Parametry monitorowane dla każdego KARDIOmonitora: |  |  |
|  | Pomiar EKG i oddechów (RESP) | TAK |  |
| a | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min.3 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| b | Minimalny zakres częstości rytmu serca: 15-300 bpm. | TAK |  |
| c | Dokładność pomiaru częstości rytmu serca nie gorsza niż ± 1 bpm. | TAK, podać |  |
| d | Analiza odcinka ST. | TAK |  |
| e | Analiza arytmii. | TAK |  |
| f | Detekcja sygnału stymulatora serca oraz znaczniki umiejscowione nad przebiegiem EKG. | TAK |  |
| g | Minimalny zakres pomiaru: 5-150 oddechów/min. | TAK |  |
| h | Dokładność pomiaru częstości oddechów nie gorsza niż ± 2 oddechy/min. | TAK, podać |  |
| i | Alarm bezdechu z regulacją co 5 sekund w zakresie min: 10-40 s.. | TAK |  |
| j | Licznik wykrytych bezdechów. | TAK/NIE, podać Parametr punktowany |  |
| k | Możliwość wyboru odprowadzenia do pomiaru czynności oddechowej bez konieczności przepinania kabla EKG. | TAK |  |
| l | Wyświetlane wartości cyfrowe i krzywa oddechu. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| a | Minimalny zakres pomiaru SpO2: 1-100 %. | TAK |  |
| b | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż ± 2 %. | TAK |  |
| c | System monitorowania (Nellcor lub Masimo lub równoważny tzn.: o nie gorszej dokładności i czułości pomiaru) zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%. | TAK |  |
| d | Minimalny zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm. | TAK |  |
| e | Dokładność pomiaru pulsu nie gorsza niż ± 3 bpm. | TAK |  |
| f | Wyświetlane wartości cyfrowe i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (NIBP). | TAK |  |
| a | Minimalny zakres pomiaru ciśnienia: 20-250 mmHg. | TAK |  |
| b | Pomiar metodą oscylometryczną. | TAK |  |
| c | Tryb pracy : pomiar ręczny na żądanie, automatyczny w wybranych odstępach czasowych i ciągły. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-480 min. | TAK |  |
| d | Pomiar i prezentacja wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. | TAK |  |
| e | Minimalny zakres pomiaru pulsu: 40-240 bpm. | TAK |  |
| f | Dokładność pomiaru pulsu nie gorsza niż ± 3 bpm. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury. | TAK |  |
| a | Minimalny zakres pomiaru temperatury: 10-45 oC. | TAK |  |
| b | Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż 0,1 oC. | TAK, podać |  |
| c | Dwa tory pomiarowe (temperatura wewnętrzna i powierzchniowa). Pomiar T1, T2 i różnicy T2-T1 równocześnie. | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii. | TAK |  |
| a | Minimalny zakres pomiaru: 1-150 mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą krwawą. | TAK |  |
| a | Pomiar w 2 kanałach jednocześnie. | TAK |  |
| b | Minimalny zakres pomiaru: -40 do +320 mmHg. | TAK |  |
| III | wyposażenie na każdy KARDIOmonitor: |  |  |
|  | Kompletny przewód pomiarowy EKG, 5 żyłowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompletne wielorazowe czujniki do pomiaru SpO2 na palec: dla dorosłych, dzieci i niemowląt, długość przewodu min. 3 m – po 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód główny wraz z zestawem wielorazowych mankietów bezlateksowych: - dla dorosłych - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z każdego rozmiaru), - dla dzieci - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z każdego rozmiaru), - dla niemowląt - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z każdego rozmiaru). | TAK |  |
|  | Kompletny wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej i kompletny wielorazowy czujnik temperatury wewnętrznej dla dorosłych – 1 komplet i dla dzieci – 1 komplet. | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów do pomiaru CO2. | TAK |  |
|  | Kompletny przewód pomiarowy IBP i przetworniki do pomiaru IBP – 1 szt. | TAK |  |
|  | Statyw jezdny z półką do zamocowania kardiomonitora, z zabezpieczeniem przed zrzuceniem kardiomonitora, z koszykiem na akcesoria. Łatwy demontaż (nie wymagający użycia narzędzi) kardiomonitora z statywu. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)