WSzSL/FZ.381.37/24………2024     					     Legnica  18-06-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ:

1) DWÓCH ANGIOGRAFÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ AKTUALNIE ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII,

2) DWÓCH APARATÓW USG

znak sprawy WSzSL/FZ-37/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11-09-2019 r. Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytania od Wykonawcy X

Pytania pierwsze

Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację wymogów dotyczących urządzeń określonych w Załączniku nr 2a w niniejszym postępowaniu. Z analizy dokonanej przez specjalistów produktowych naszej firmy wynika, że wymogi określone w przytoczonym dokumencie mogą ograniczać konkurencyjność niniejszego postępowanie jedynie do jednego producenta, co zakładamy nie było intencją Zamawiającego . Uważamy, że powyższa sytuacja nie wynika ze złej woli Zamawiającego, a z faktu iż rynek urządzeń medycznych stale powiększa się o nowe rozwiązania i nie sposób jest posiadać pełną, aktualną wiedzę na temat wszystkich aktualnie dostępnych  rozwiązań dostępnych na rynku.  W chwili obecnej treść Opisu Przedmiotu Zamówienia uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty w postępowaniu. Jako jeden z największych producentów systemów obrazowania interwencyjnego w zakresie kardiologii na Świecie chcąc zaoferować w niniejszym postępowaniu nasz najnowszy system wyposażony w szereg innowacji wspieranych również przez AI wnioskujemy o zmianę brzmienia wymogów w poniższych punktach, co pozwoli na poszerzenie konkurencyjności postępowania i potwierdzi brak złej woli  zgodnie z informacją na wstępie.

Angiograf przeznaczony do nowej części Pracowni Elektrofizjologii

| Numer wymogu | Obecne brzmienie | Wnioskowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| 6 | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu przy głowie pacjenta [°] Min. 240° | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu przy głowie pacjenta [°] Min. 220° |
| 36 | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania lub pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania |
| 40 | Min czas ekspozycji [ms] ≤ 1 ms | Min czas ekspozycji [ms] ≤ 2 ms |
| 57 | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. lub Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od przezierności radiologicznej prześwietlanej anatomii. |
| 60 | Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm | Rozmiar piksela detektora ≤ 200 µm |
| 61 | Detektor matrycowy o wymiarach min 30X40 cm | Detektor matrycowy o wymiarach min 30X30 cm |
| 75 | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w dodatkowy opcjonalny pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych |
| 84 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne minimum 0,5-30 pulsów/s:30; 15 i 7,5 obrazów/s | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne minimum: 30; 15 i 7,5 obrazów/s |
| 99 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych w czasie rzeczywistym dla potrzeb pozycjonowania stentów wieńcowych | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych w czasie rzeczywistym dla potrzeb pozycjonowania stentów wieńcowych lub Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych, w przypadku, gdy zostanie podany środek kontrastujący. Tworzenie sceny na tle naczynia wypełnionego kontrastem, w której skrajne klatki przedstawiają 100% szczegółów stentu, oraz 0% szczegółów stentu, natomiast procentowa ilość szczegółów stentu stopniowo zmniejsza się między pierwszą a ostatnią klatką. Automatyczne odtwarzanie rekonstrukcji w pętli. |
| 115 | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu lub Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych, w przypadku, gdy zostanie podany środek kontrastujący. Tworzenie sceny na tle naczynia wypełnionego kontrastem, w której skrajne klatki przedstawiają 100% szczegółów stentu, oraz 0% szczegółów stentu, natomiast procentowa ilość szczegółów stentu stopniowo zmniejsza się między pierwszą a ostatnią klatką. Automatyczne odtwarzanie rekonstrukcji w pętli. |
| 124. | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub niezależną stację postprocessingową, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej |
| 143 | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. Min 100kVA. | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. UPS o mocy wskazanej przez producenta angiografu jako właściwa do spełnienia powyższych wymogów. |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania wskazane w punktach: 6, 36, 40, 57 oraz 124. Jednocześnie wskazujemy, iż składając ofertę należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (prosimy wskazać datę i znak pisma). W pozostałym ww. zakresie opis przedmiotu pozostaje bez zmian.

Angiograf do aktualnie istniejącej pracowni

| Numer wymogu | Obecne brzmienie | Wnioskowane zmiany |
| --- | --- | --- |
| 4 | Obszar badania pacjenta w osi poprzecznej stołu bez przekładania/przesuwania go na stole Min. 50 cm | Obszar badania pacjenta w osi poprzecznej stołu bez przekładania/przesuwania go na stole Min. 50 cm Lub Przejazd statywu do pozycji przy głowie pacjenta oraz z prawej i lewej strony stołu pacjenta |
| 28 | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Resuscytacja pacjenta dozwolona we wskazanej przez producenta pozycji płyty pacjenta |
| 34 | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania lub pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania |
| 52 | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Filtr półprzepuszczalny |
| 53 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV i min. 2000 W, w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h |
| 55 | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania. lub Automatyczny dobór dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od przezierności radiologicznej prześwietlanej anatomii. |
| 58 | Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm | Rozmiar piksela detektora ≤ 200 µm |
| 61 | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 3,2 lp/mm | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm |
| 62 | Głębia bitowa detektora min 16 bit. | Głębia bitowa detektora min 14 bit |
| 63 | Ilość pól obrazowych FOV min 5 | Ilość pól obrazowych FOV min 4 |
| 65 | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 55", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) |
| 70 | Dodatkowy pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) | Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) |
| 71 | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w dodatkowy opcjonalny pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych (wskazać publikacje) | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych (wskazać publikacje) |
| 79 | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) ≥ 100 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) ≥ 50 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać |
| 90 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych Działające w czasie rzeczywistym | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych Działające w czasie rzeczywistym lub Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych, w przypadku, gdy zostanie podany środek kontrastujący. Tworzenie sceny na tle naczynia wypełnionego kontrastem, w której skrajne klatki przedstawiają 100% szczegółów stentu, oraz 0% szczegółów stentu, natomiast procentowa ilość szczegółów stentu stopniowo zmniejsza się między pierwszą a ostatnią klatką. Automatyczne odtwarzanie rekonstrukcji w pętli. |
| 98 | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 56 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu anatomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przeglądanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 55 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu anatomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przeglądanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego |
| 101 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu lub niezależną stację postprocessingową, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej |
| 119 | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. Min 100kVA. | UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. UPS o mocy wskazanej przez producenta angiografu jako właściwa do spełnienia powyższych wymogów. |

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wprowadzi powyższe zmiany do Załącznika 2a do SWZ. Wprowadzenie powyższych zmian nie spowoduje obniżenia jakości i wartości klinicznej oferowanych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania wskazane w punktach: 34, 55 i 101. Jednocześnie wskazujemy, iż składając ofertę należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (prosimy wskazać datę i znak pisma).  W zakresie punktów 28, 65 i 98 – Zamawiający dokonał już zmian, a treść pkt 52 i 53 została już usunięta. W pozostałym ww. zakresie opis przedmiotu pozostaje bez zmian.

- Wnioskujemy również o wykreślenie wymogu w punkcie 86 tabeli A

| 86. | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Nie dotyczy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Jak zamawiający sam stwierdza w wymogu 87, rolą przysłon półprzepuszczalnych jest kompensacja jasności obrazu, która jest cechą charakterystyczną torów wizyjnych o niskim współczynniku Dose Quantum Efficiency, tj. DQE < 80%.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Biorąc pod uwagę, że poszczególni producenci posiadają w swoich  urządzeniach opatentowane rozwiązania wykonane w charakterystycznej tylko dla nich  technologii, pragniemy Zwrócić uwagę Zamawiającego, że bardzo często te rozwiązania pomimo różnic technologicznych osiągają ten sam efekt kliniczny. Analizując określone w SWZ wymogi stwierdzamy, iż kilka takich funkcjonalności zostało opisane w niniejszej tabeli technicznej w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że dla poniższych wymogów Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna przypisaną do wymogu ocenę punktową w przypadku zaoferowania równoważnych funkcjonalności:

Angiograf przeznaczony do nowej części Pracowni Elektrofizjologii

| Numer wymogu | Obecne brzmienie | Oferowana równoważna funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| 13 | Dwufazowa angiografia rotacyjna umożliwiająca skanowanie podczas ruchu statywu w jedną stronę oraz podczas powrotu z zadaną przerwą między fazami | Skan rotacyjny pozwalający na uzyskanie w jednej rekonstrukcji modeli zarówno fazy tętniczej jak i żylnej. |
| 14 | Wykonywanie angiografii rotacyjnej w pozycji z boku stołu pacjenta w zakresie co najmniej 180° | Wykonywanie angiografii rotacyjnej w zakresie 107cm od szczytu płyty stołu w pozycji statywu za głową pacjenta. |
| 92. | Ustawianie pozycji przesłon poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Ustawianie pozycji przesłon poprzez w sali badań z wykorzystaniem joysticka w Sali badań. |
| 93. | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem z wykorzystaniem joysticka w sali badań. |
| 111. | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. |
| 113. | Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta | Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu stołu pacjenta. |
| 116. | Przeznaczony do zabiegów elektrofizjologicznych skan rotacyjny 3D w zakresie max 59° RAO - 100°LAO umożliwiający wykonywanie rekonstrukcji 3D struktur serca | Przeznaczony do zabiegów elektrofizjologicznych skan rotacyjny 3D w zakresie min 180° umożliwiający wykonywanie rekonstrukcji 3D struktur serca |
| 122. | Wykonywanie ww. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji – funkcjonalnośc realizowana przez system cyfrowy angiografu a nie zewnętrzną stację postporcessingową | Wykonywanie ww. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji – funkcjonalnośc realizowana przez zewnętrzną stację postporcessingową |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie

Angiograf do aktualnie istniejącej pracowni

| Numer wymogu | Obecne brzmienie | Oferowana równoważna funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| 13 | Dwufazowa angiografia rotacyjna umożliwiająca skanowanie podczas ruchu statywu w jedną stronę oraz podczas powrotu z zadaną przerwą między fazami | Skan rotacyjny pozwalający na uzyskanie w jednej rekonstrukcji modeli zarówno fazy tętniczej jak i żylnej. |
| 92. | Ustawianie pozycji przesłon poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Ustawianie pozycji przesłon poprzez w sali badań z wykorzystaniem joysticka w Sali badań. |
| 93. | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem z wykorzystaniem joysticka w sali badań. |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie

- Natomiast w przypadku poniższych wymogów wnioskujemy o wykreślenie przypisanej oceny punktowej, w związku z faktem, że nie odzwierciedla ona, żadnych korzyści klinicznych, a służy jedynie promowaniu rozwiązań jednego producenta jak na wstępie:

Angiograf przeznaczony do nowej części Pracowni Elektrofizjologii

| 12. | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu przy głowie pacjenta Min. 40°/s | Wartość największa 10 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl | ≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. ≥1,0 mmAl – 5 pkt. ≥1,2 mmAl – 1pkt |  |
| 56. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w [mm Cu] | ˂ 0,9 – 0 pkt = 0,9 – 1 pkt > 0,9 - 5 pkt |  |
| 64. | Głębia bitowa detektora Min. 14 bit, | 14bit- 0pkt >14bit 5pkt |  |
| 65. | Ilość pól obrazowych FOV. Min. 5 | Wartość największa – 10 pkt Najmniejsza – 0 pkt |  |

Angiograf do aktualnie istniejącej pracowni

| 26 | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta,≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, | ≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. ≥1,0 mmAl – 5 pkt. ≥1,2 mmAl – 1pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w odpowiedniku [mm Cu] | ˂ 0,9 – 0 pkt = 0,9 – 1 pkt > 0,9 - 5 pkt |  |

W przypadku wymogu 16 w tabeli A1, prosimy o potwierdzenie, że punkty w ocenie kryterium sumują się.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia powyższe zapisy SWZ bez zmian.

Pytania drugie

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

Podkreślenia wymaga fakt, że z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, gdzie zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe, a nasze systemy medyczne wyposażone są w mechanizmy alarmowe wobec naszego serwisu, które nie działają przy połączeniu innym niż wymienione, jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony.

Odpowiedź: Tak, złącze internetowe spełnia warunki (przepustowość i adres IP), Zamawiający ma możliwość zestawienia tunelu VPN ipsec site-tosite.

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę, jak w odpowiedzi powyżej.

Pytania od Wykonawcy XX

Pytania pierwsze

2.Projektowane postanowienia umowy– dotyczy Części 1, Załącznik nr 2 do umowy, Paragraf 4, ustęp 1 Zwracamy się do Zamawiającego o nie wymaganie przeglądów sprzętu jeśli producenci danego urządzenia jasno nie wskazali, że taki przegląd jest wymagany.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytania drugie

6. Czy zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada sieć w miejscu pracy urządzeń, ale wymagane są nowe połączenia do serwerowni.

Pytania od Wykonawcy XXXXX

Dotyczy Części 2 - zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf/echokardiograf renomowanego producenta spełniającego następujące wymagania:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny, przenośno-przewoźny aparat USG w formie laptopa z dedykowaną stacją dokującą w formie wózka na 4 kółkach. | Nie dotyczy |
| 2 | Możliwość wyjęcia systemu z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny. Waga aparatu bez wózka maksymalnie 12 kg | Nie dotyczy |
| 3 | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080 | większa rozdzielczość -10 pkt |
| 5 | Ekran/panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu użytkownika min. od 0 do 60 stopni | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 6 | Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 7 | Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC) | Nie dotyczy |
| 8 | Przeznaczony do oferowanego aparatu fabryczny wózek transportowy z regulacją wysokości góra/dół wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich zablokowania, uchwyty/wieszaki na głowice, min. 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych z opcją tzw. multiportu umożliwiającego jednocześnie przełączania podłączonych sond w sposób elektroniczny z poziomu aparatu | Nie dotyczy |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy i opisów obrazu/badań dostępna na dotykowym panelu | Nie dotyczy |
| 10 | Praca na fabrycznie zainstalowanej wbudowanej w aparat/wózek baterii pozwalającej na pracę min. 60 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia. | dłuższy czas pracy akumulatora -10 pkt |
| 11 | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby. | TAK – 5pkt NIE - 0 pkt. |
| 12 | Min. 2 porty USB 3.0 wbudowane w aparat, dla archiwizacji na pamięci Pen-Drive, formaty zapisu DICOM, AVI, JPEG | Nie dotyczy |
| 14 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,5 do 20,0 MHz | Nie dotyczy |
| 15 | Dynamika aparatu min. 240 dB | Nie dotyczy |
| 16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund | Nie dotyczy |
| 17 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Nie dotyczy |
| 18 | Zasilanie sieciowe 220-240 [V] | Nie dotyczy |
| 19 | Drukarka medyczna - videoprinter czarno-biały zintegrowany fabrycznie z oferowanym aparatem/wózkiem jezdnym | Nie dotyczy |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |
| 20 | Głowica sektorowa przezprzełykowa matrycowa, o częstotliwości pracy min. od 2,0 do 8,0 MHz (+/- 1MHz), ilości elementów min. 2.500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90° | Nie dotyczy |
| 21 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 MHz – 13,0 MHz (+/-1MHz), ilość elementów akustycznych min. 192, Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 40 mm; Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Nie dotyczy |
| 22 | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80 lub w technologii matrycowej min. 200 elementów); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 5,0 MHz (+/-1MHz); kąt widzenia min. 90°; Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, Doppler CW, TDI, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Nie dotyczy |
|  | Obrazowanie i funkcje użytkowe |  |
| 23 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | Nie dotyczy |
| 25 | Funkcja zdublowania, wyświetlenia na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tak zwaną inwersją fazy) | Nie dotyczy |
| 27 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz | Nie dotyczy |
| 28 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej min. -240 cm/s do 0 oraz od 0 do +240cm/s | Większy zakres prędkości – 10 pkt |
| 29 | Tryb Power Doppler (PD) | Nie dotyczy |
| 30 | Tryb Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 12,0 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji | prędkość powyżej 20m/s -10 pkt |
| 31 | Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) min. od -900 cm/s do 0 oraz od 0 do +900 cm/s z możliwością przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Nie dotyczy |
| 32 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1,0 mm - 16,0 mm | Nie dotyczy |
| 33 | Tryb Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny (TDI) | Nie dotyczy |
| 34 | Tryb Duplex (2D+ PWD) , Triplex (2D+ CD/PD + PWD) | Nie dotyczy |
| 35 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy 2D drugi obraz 2D + CD | Nie dotyczy |
| 36 | Tryb M-Mode, M-mode Anatomiczny | Nie dotyczy |
| 37 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min: kardiologicznych, naczyniowych ( w tym TCD ) | Nie dotyczy |
| 38 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 15x | większe powiększenie – 5 pkt |
| 39 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Nie dotyczy |
| 40 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Nie dotyczy |
| 41 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Nie dotyczy |
| 42 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na zaoferowanych głowicach liniowych | Nie dotyczy |
| 43 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy np. SRI lub równoważne | Nie dotyczy |
| 44 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum, oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) | Nie dotyczy |
| 46 | Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | Nie dotyczy |
| 50 | Oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących | Nie dotyczy |
| 51 | Oprogramowanie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości | Nie dotyczy |
| 52 | Pomiary min. 8 odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Nie dotyczy |
| 53 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów, oraz kalkulacji | Nie dotyczy |
| 54 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Nie dotyczy |
| 55 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych | Nie dotyczy |
| 56 | W zakresie jednego z oferowanych aparatów wymagane są dodatkowe oprogramowania: 1) do całkowicie automatycznej analizy lewej komory za pomocą technologii 2D speckle tracking z automatycznym rozpoznawaniem jam serca w projekcjach dwujamowych , czterojamowych i trzyjamowych. Min. wyznaczanie wartości GLS, wyświetlanie wyników z podziałem na min. 18 segmentów w postaci graficznej tarczy tzw. oko byka; 2) do prób wysiłkowych Stress Echo. | Nie dotyczy |
|  | Możliwość rozbudowy |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 6,0 MHz (+/-1MHz), ilość elementów akustycznych min. 300, kąt widzenia min. 110°, Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |
| 58 | Możliwość rozbudowy o głowice liniową szerokopasmową wysokiej rozdzielczości o zakresie częstotliwości min. od 1,0 do 21,0 MHz (+/- 1MHz), ilość elementów min. 1.500 | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |
| 59 | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (+/- 1MHz), min. 350 elementów akustycznych, Kąt widzenia min. 100°.; szerokość płaszczyzny skanowania (FOV) min. 50 mm. | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |
| 60 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, śródoperacyjną hokejową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 7,0 – 16.0 MHz. (+/- 1MHz), min. 250 elementów akustycznych, szerokość płaszczyzny skanowania (FOV) max. 25 mm | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |
| 61 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej oceny frakcji wyrzutowej lewej komory z użyciem technologii ‘speckle tracking’ wraz z modułem do zaawansowanej oceny parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |
| 62 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Uwaga!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem