Szp-241/FZ-059/    /2024					         	                    Wrocław, dnia 28.08.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„Dostawa urządzeń medycznych stosowanych w okulistyce”.

Pytanie1 - do Zadania nr 2 pozycja 2

Z racji tego, że Głowica ultradźwiękowa Active Sentry jest to akcesorium wielorazowe, ale zużywalne, firma Alcon udziela 6 miesięcznej gwarancji na głowice ultradźwiękowe. Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji z 24 do 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 6 miesięcznej gwarancji na głowice ultradźwiękowe. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy § 7  ust. 1 w następujący sposób:

BYŁO:

1.	1.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ….. miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego.

JEST:

1.	1.1	  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ….. miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego. – dotyczy Zadania 1 i  Zadania 2.1

1.2	  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 6  miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego. – dotyczy  Zadania 2.2

Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2 do SWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi.

BYŁO:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy

JEST:

1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych  od daty zawarcia umowy

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje§ 2 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.  Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ .

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 pkt 2 i pkt 3 (zd. pierwsze) umowy w następującym brzmieniu:

2)	udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzenia medycznego w jednym, dwóch lub trzech terminie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu stanowi załącznik nr 2 do umowy,

3)	dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej lub i elektronicznej następujące dokumenty: (…)”

Uzasadnienie:

Wykonawca zapewnia 1 szkolenie z obsługi urządzenia

Wykonawca nie widzi podstaw do dostarczenia dokumentów w dwóch formach – elektronicznej i papierowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Uzasadnienie:

Przy zobowiązaniach cywilnoprawnych, zasadą jest, że momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 ust. 2 pkt 4 i pkt 6 w następującym brzmieniu:

4)	w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej terminu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobu medycznego zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

6)	w przypadku konieczności dostarczenia wyrobu medycznego do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Zamawiającego.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku, gdy przedłużająca się naprawa wynika z okoliczności obiektywnie niezależnych od niego. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność w tym zakresie jedynie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Koszt dostarczenia urządzenia do serwisu powinien być po stronie Zamawiającego, brak podstaw do obciążania tym kosztem Wykonawcy – przyczyną awarii może być np. niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 10 ust. 1 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)	w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto, niezrealizowanej części umowy.

2)	za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % tej wartości;

3)	za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % tej wartości;

4.	Maksymalna wysokość kar umownych jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości umownej brutto, a przypadku danej zwłoki 10% wartości brutto.”

Uzasadnienie:

- Kara umowna w wysokości 1% dziennie jest wygórowana, prosimy o jej obniżenie. Z tego samego powodu należy obniżyć górny limit naliczania kar;

- Zasadnym jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar mogłaby przekroczyć wartość danej dostawy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 2 w następującym brzmieniu:

2.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku o której mowa w § 6 ust. 2 umowy, po wcześniejszym co najmniej dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania wymiany wyrobu medycznego.

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy w przedmiotowym postanowieniu jest omyłka – prawidłowym odesłaniem jest § 6 ust. 2, a nie § 7 ust. 2.

Wykonawca wnosi o co najmniej dwukrotne wezwanie do prawidłowego wykonania umowy, zanim Zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przedmiotowym postanowieniu jest omyłka – prawidłowym odesłaniem jest § 6 ust. 2, a nie § 7 ust. 2.  Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ .

- Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 13 umowy?

Uzasadnienie:

Należy wskazać, że cechą umów w sprawach zamówień publicznych jest trwałość stosunku zobowiązaniowego. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z powodu zwłoki, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, zatem brak podstaw do wypowiedzenia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- W § 14 ust. 2 umowy wskazano, że zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę określa odrębna umowa łącząca Strony. W załącznikach do SWZ nie ma dodatkowego projektu umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Czy w/w postanowienie znajduje zastosowanie w realizacji niniejszej umowy?

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, ewentualnie przedłożenie stosownego projektu umowy w celu weryfikacji jej postanowień.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projekt umowy przez wykreślenie § 14 ust. 2

Pytanie3 - do pakietu nr 1

Zamawiający dopuści laser YAG/SLT o parametrach:

Parametry techniczne

Zastosowanie: 	Irydotomia, Kapsulotomia, Selektywna Trabekuloplstyka (SLT),

Moduł YAG

| Typ głowicy | Q-switch, Nd:YAG ze zintegrowanym modułem SLT |
| --- | --- |
| Długość fali | 1064nm |
| Średnica plamki | 8 μm |
| Przesunięcie wiązki terapeutycznej względem celowniczej (OFFSET) | Regulowane w zakresie +/- 500 μm (przód/tył) |
| Impulsy | Tryb pojedynczy, podwójny, potrójny |
| Energia wiązki | Regulowana w zakresie 0.2 – 15.0 mJ w pulsie pojedynczym, 10-25mJ podwójny puls, 20-45mJ potrójny puls, max. 45mJ |
| Czas trwania impulsu | 4ns |
| częstość powtórzeń | do 3 Hz |
| kąt stożka | 16o |
| chłodzenie | powietrzem |
| Funkcje Wiązka celująca | Funkcja stabilizacji mocy podwójna czerwona dioda o dł. fali: 635nm, regulowana płynnie |

Moduł SLT

| Typ głowicy | Q-switch Nd;YAG o podwojonej częstotliwości |
| --- | --- |
| Długość fali | 532 nm |
| Impulsy | pojedynczy impuls |
| Długość impulsu | 3 ns |
| Energia wiązki | Płynna regulacja w zakresie 0.2 – 2.6 mJ , krok 0.1 mJ |
| Max wielkość repetycji | do 3 Hz |
| Średnica plamki | 400 μm |
| kąt stożka | < 3o |
| Promień celujący | dioda laserowa o długości fali z zakresu 635 nm |
| typ | Diodowy, 2 punkty celownicze w YAG, dla SLT – czerwona dioda pokrywająca się z ogniskiem, płynna regulacja natężenia światła |
| chłodzenie | powietrzem |

Zintegrowana lampa szczelinowa typ Zeiss

Z 5 powiększeniami: 5x, 8x,14x,25x, 38x Oświetlenie LED Wymiary lasera: 72 cm (L) x 54 cm (W) x 54 cm (H), waga: 32kg Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany : SWZ_059 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.