Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 3- POMPA INFUZYJNA KROPLÓWKOWA

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..

Producent :	        …………………………

Nazwa i typ :            …………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompy nowe | TAK |  |
|  | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22 | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: - dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, g, - mU, U, kU, - jednostki molowe, - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z: - nazwy leku, - rozcieńczenia leku, - szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, - parametrów dawki indukcyjnej - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
|  | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów | TAK |  |
|  | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Alarmy: 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości podana zaprogramowana objętość przepływ za mały / za duży powietrze w drenie okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany zanik zasilania sieciowego pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - alarm nieprawidłowego mocowania. - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Nazwa leku - Dawka - Szybkość infuzji - Stan naładowania akumulatora - Aktualne ciśnienie w drenie - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2.5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  |
|  | Standardowy zestaw do przetoczeń : po 10 szt do pompy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane