Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
|  | Spirometr | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduły pomiarowe: - spirometria spokojna SVC - spirometria natężona MVV - maksymalna wentylacja FVC | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania: - próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów pomiarowych - próby prowokacyjnej z ręcznym podawaniem leku | TAK TAK |  |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe obsługiwane przy pomocy jednego komputera, posiadające jedną wspólną bazę danych | TAK |  |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna: - współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi - brak konieczności wymiany po każdym pacjencie | TAK TAK |  |  |
|  | Pomiar przepływu: - w zakresie co najmniej od 0,1 do 15 l/s - rozdzielczość nie gorsza niż 1 ml/s - dokładność nie gorsza niż ±5 % - opór głowicy mierzony przy przepływie 10 l/s nie większy niż 0,05 kPa/(l/s) | TAK/podać TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości: - do co najmniej 8 l - rozdzielczość nie gorsza niż 1 ml - dokładność nie gorsza niż ±3 % | TAK/podać TAK TAK |  |  |
|  | Pompa kalibracyjna o pojemności co najmniej 3 l | TAK |  |  |
|  | Ustniki z filtrami bakteryjno-wirusowymi do wykonywania badań kompatybilne z urządzeniem - co najmniej 100 szt. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Jednostka sterująca | TAK |  |  |
|  | Komputer o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę Spirometru i pełną funkcjonalność jego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Ekran o przekątnej co najmniej 15,6” | TAK/podać |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie sterujące Spirometrem | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Wybór pozycji pacjenta podczas badania: - stojąca - siedząca - leżąca | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Podpowiedzi tekstowe prowadzące operatora – informacje o instrukcjach, jakie należy przekazać pacjentowi w danym momencie badania | TAK |  |  |
|  | Bieżący status wizyty określany za pomocą różnych kolorów/ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty w tym przynajmniej: - wprowadzenie danych pacjenta bez wykonanego pomiaru - przeprowadzenie co najmniej jednego pomiaru - zakończenie wizyty i zapisanie co najmniej jednego raportu - zakończenie wizyty i zapisanie co najmniej jednego raportu oraz komentarza lekarza lub interpretacji wyników | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | System monitorowania jakości badania tj. graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru zgodnie ze standaryzacją z: - 2005 roku: czas wydechu (>3 lub >6 s) w zależności od wieku pacjenta; ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) - 2019 roku: czas wydechu monitorowany do 15 s; ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml); ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów - w zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania - wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Co najmniej 5 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie badań u osób z ograniczoną współpracą | TAK/podać |  | 8 i więcej programów – 10 pkt mniej niż 8 programów – 0 pkt |
|  | Zaimplementowany moduł wartości należnych zgodny z zaleceniami ERS/ATS z 2012 roku lub nowszymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania nowych formuł wartości należnych oraz zmiany istniejących | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru zestawu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia w raporcie z badania następujących parametrów: - percentyl - Z-score - SD - autor wartości należnych - współczynnik zmienności (CV%) | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość generowania raportu w formie elektronicznej w różnych formatach – minimum: PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  |  |
|  | Program do przeprowadzania prób prowokacyjnych automatycznie wyliczający PC20 / PD20 | TAK |  |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  | ≥ 36 mies. – 30 pkt < 36 mies. – 0 pkt |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  |  |  |