## Pakiet nr 1											Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Respirator – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg, przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach intensywnej terapii. |  | TAK |  |
|  | Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji – 2018 lub 2019. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Praca respiratora na zasilaniu jednym gazem - tlenem z centralnej instalacji gazów medycznych. Ciśnienie tlenu z centralnej instalacji gazów medycznych jest do 5,0 bar. Gniazda gazów medycznych są typu AGA. |  | TAK |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza pozwalająca na ciągłą pracę respiratora, zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V 50 Hz. |  | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego na min. 120 min. pracy. |  | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. |  | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z możliwością montażu na łóżku pacjenta (respirator posiada swój uchwyt przeznaczony do tego celu). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max.: 10 kg. |  | TAK, podać parametr punktowany |  |
| II. | TRYBY I FUNKCJE WENTYLACJI: |  |  |  |
|  | Wentylacja z kontrolowanym ciśnieniem. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana z kontrolowaną objętością. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja na oddechu własnym pacjenta z kontrolowanym, ciśnieniem końcowo-wydechowym. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością. |  | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna – wydzielona oddzielnym wyborem na ekranie respiratora. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych. |  | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wdechowe/ ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) lub możliwość równoczesnej obserwacji zmian parametrów wzajemnie zależnych. |  | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. |  | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego. |  | TAK, podać |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE: |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min: 5-80 oddechów/min. |  | TAK, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min: 50–1700 ml. |  | TAK, podać |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu. |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5–60 cmH2O. |  | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0–60 cmH2O. |  | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP min. 0–35 cmH2O. |  | TAK, podać |  |
|  | Regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. |  | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Wymagany Zakres czułości triggera przepływowego min.: od 1,0 do 10 l/min. |  | TAK, podać |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 21-100%. |  | TAK |  |
| IV | OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI: |  |  |  |
|  | Aktualny tryb wentylacji. |  | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania. |  | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. |  | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej. |  | TAK |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau. |  | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy. |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP. |  | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. |  | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 w czasie rzeczywistym. |  | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie. |  | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość. |  | TAK |  |
| V | ALARMY: |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. |  | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. |  | TAK |  |
|  | Rozładowania akumulatora wewnętrznego. |  | TAK |  |
|  | Braku zasilania lub niskiego ciśnienia tlenu i powietrza. |  | TAK |  |
|  | Niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. |  | TAK |  |
|  | Wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. |  | TAK |  |
|  | Niskiej całkowitej objętości minutowej. |  | TAK |  |
|  | Wysokiej całkowitej objętości minutowej. |  | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych lub rozłączenia układu oddechowego. |  | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych. |  | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu. |  | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów. |  | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej. |  | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej. |  | TAK |  |
|  | Pamięć do min.: 100 zdarzeń. |  | TAK |  |
| VI | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej min. 8” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. |  | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów z min 24 godz. |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. |  | TAK |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po przejściu do trybu gotowości aparatu. |  | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wagi należnej pacjenta IBW lub wzrostu. |  | TAK |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego. |  | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszenia pracy respiratora tzw.: „standbay”. |  | TAK |  |
|  | Paramagnetyczny pomiar tlenu. |  | TAK/NIE podać parametr punktowany |  |
|  | Ramię giętkie lub wieloprzegubowe, regulowane podtrzymujące układ oddechowy pacjenta (dla każdego respiratora). |  | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów wielokrotnego użytku konieczny do monitorowania wszystkich wyżej wymaganych parametrów. |  | TAK |  |
|  | Komplet masek w różnych rozmiarach do NIV po 1 szt. w każdym rozmiarze dla dorosłych i dzieci. |  | TAK |  |
| VII | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)