| Analizator RKZ : nazwa ……………………… Model/ typ ………………………………. Rok produkcji: 2024 | Parametry oferowane: |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania dla analizatora: - Analizator parametrów krytycznych – nowy - Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem, również ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (pakietem startowym) umożliwiającymi instalację oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. - Analizator bezobsługowy o ciągłej gotowości do pracy (poza wymianą kaset z odczynnikami i kaset z elektrodami oraz stosowania okresowych czynności konserwacyjnych) - Zestawy odczynnikowe- maksymalnie dwie kasety wielotestowe gotowe do użycia, zawierające elektrody (sensory), odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące i pojemniki na ścieki. - Możliwość wielokrotnej deinstalacji i ponownej instalacji kaset w celu mechanicznego udrożnienia toru pomiarowego. - Aparat wyposażony w wbudowaną drukarkę i czytnik kodów kreskowych - Materiał badany – krew pełna heparynizowana - Analizator z wyłącznie jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów. - Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2 Hb, HHb, MetHb, bilirunina całkowita, glukoza, mleczany. - Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika - Parametry wyliczane:HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza - Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki badanej - Maksymalna objętość próbki pobieranej do kapilary i strzykawki to 100µl. - Możliwość aspirowania badanej próbki z kapilary lub ze strzykawki - W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów niezależnych od kalibratorów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym, z możliwością podglądu wyników kontroli w odniesieniu do zakresów referencyjnych. - Automatyczna kalibracja bez użycia butli z gazami. - Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie analizatora – minimum 30 dni. - Oprogramowanie analizatora i instrukcja w języku polskim. - Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta - Łatwa obsługa z czytelnego, dotykowego ekranu - Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 12 miesięcy (min 1 x kwartał). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. - Bezpłatne szkolenie dla personelu z zakresu obsługi analizatora. - Analizator będzie współpracował dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznym KS-SOLAB pracującym w Laboratorium dotyczy także analizatora w SOR,OIT, Pulmonologia (Przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań). - Nadzór nad analizatorem poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp, poprzez sieć teleinformatyczną wewnętrzną i internetową (dostawca zapewnia potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie). - Koszt podłączenia aparatów do systemu informatycznego KS-SOLAB i uruchomienia po stronie Wykonawcy. - Wszelki koszt usunięcia ewentualnych usterek, napraw analizatorów oraz przeglądów okresowych na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji. - Okres gwarancji/ rękojmi min. 24 miesiące |  |

UWAGA:

Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona. Wartości określone w wymaganiach jako „Minimalne wymagania dla analizatora” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.