Załącznik nr 1.1 do SWZ

na dostawę sterylizatora plazmowego

Szp-241/ZP-040/2024

STERYLIZATOR PLAZMOWY NISKOTEMPERATUROWY      1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator niskotemperaturowy – plazmowy przelotowy wraz z montażem w miejscu wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V lub trójfazowe 380 - 415 VAC, 50/60 Hz. Nie wymaga dodatkowych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej) | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny pobór energii: 5 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Komora sterylizatora prostokątna wykonana ze steli kwasoodpornej . | TAK podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: - wysokość – 1750 mm +/- 5% - głębokość – 1050 mm +/- 5% - szerokość – 1000 mm +/- 5% | TAK, podać |  |  |
|  | Waga [kg] max 650 | TAK, podać |  |  |
|  | Komora sterylizacyjna o pojemności całkowitej minimum 140l | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność użytkowa komory minimum 120l | TAK, podać |  |  |
|  | Komora z podgrzewaniem zapewniającym równomierne nagrzewanie całej powierzchni komory, izolowana termicznie | TAK |  |  |
|  | Minimalna szerokość komory – 420 mm Minimalna wysokość komory – 420 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej minimum 750 mm | TAK Podać |  |  |
|  | Komora wyposażona w min. 2 wyjmowane półki | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi komory otwierane pionowo | TAK, opisać |  |  |
|  | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwarcie w czasie cyklu roboczego | TAK |  |  |
|  | Samoczynna i stała kontrola szczelności komory | TAK |  |  |
|  | Sterylizator mobilny, z blokowanymi łożyskowanymi kółkami | TAK |  |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizującego [0C] ≤ 60 | TAK, podać |  |  |
|  | Czynnik sterylizacyjny – nabój z nadtlenkiem wodoru o stężeniu min. 50% | TAK, podać |  |  |
|  | Technologia plazmy usuwajaca pozostałości nadtlenku wodoru z komory w postaci wody i tlenu. Nie ma obostrzeń do używania sprzętu z oddziałów okulistycznych | TAK, opisać |  |  |
|  | Opakowania z czynnikiem sterylizującym zabezpieczone kodem uniemożliwiającym zużycie przeterminowanego czynnika sterylizującego, technologia RFID lub kodu kreskowego | TAK, opisać |  |  |
|  | Opakowanie z czynnikiem sterylizacyjnym w postaci butli/kasety z nadtlenkiem wodoru - opakowanie na minimum 5 procesów | TAK, opisać |  |  |
|  | Ważność czynnika: - min. 18 miesięcy (przechowywanie w temp 2-8oC) - min. 10 miesięcy (przechowywany w temp. pokojowej) - min. 1 miesiąc (po otwarciu i aplikacji w urządzeniu) | Podać |  | TAK – 10 pkt. Krótsze terminy – 0 pkt. |
|  | Bezpieczny (ograniczający styczność personelu z czynnikiem sterylizującym) system wprowadzania nadtlenku wodoru w postaci kaset lub butli przebijanych automatycznie bez kontaktu z personelem | TAK, opisać |  |  |
|  | Dodatkowy pojemnik napełniany wodą do usuwania niewykorzystanego czynnika celem jego neutralizacji do bezpiecznego stężenia ok. 2% H2O2. (brak konieczności katalizowania w komorze niewykorzystanego nadtlenku wodoru) | TAK Podać |  |  |
|  | Minimum 4 cykle sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu: - cykl ekspresowy /powierzchniowy o czasie do 35 minut do sterylizacji m.in. delikatnych narzędzi bezświatłowych - cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych w czasie nie dłuższym niż 65 min. - cykl endoskopowy w czasie nie dłuższym niż 50 min. - cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego 70 min. | TAK, opisać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system oceny wilgotności pakietu (załadunku) aktywowany na początku procesu przed pobraniem czynnika(brak straty czynnika w przypadku wykrycia wilgoci) lub w postaci dodatkowego, odrębnego cyklu nie dłuższym niż 6 min. | TAK, opisać |  | System aktywowany na początku procesu sterylizacji – 10 pkt. System jako osobny program – 0 pkt. |
|  | Każdy cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Plazma generowana poza komorą sterylizacji lub bezpośrednio w komorze sterylizatora. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których proces sterylizacji przebiega bez generowania fazy plazmy | Podać |  | Plazma generowana poza komorą – 10 pkt. Plazma generowana w komorze – 0 pkt. |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu procesu sterylizacyjnego w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory | TAK |  |  |
|  | Brak przewężenia komory z dodatkowej siatki | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji – temperatury, ciśnienia, fazy cyklu (przekroczenie wartości krytycznych powoduje zatrzymanie cyklu). System umożliwia generowanie raportów kontrolnych z przebiegu procesu sterylizacyjnego, zawierające szczegółowe dane obrazujące pracę urządzenia co 1 sekundę | TAK |  |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej minimum 10" (cali). Ekran dotykowy o tych samych parametrach zarówno po stronie załadowczej jak i wyładowczej | TAK, opisać |  |  |
|  | Dedykowana strona internetowa lub narzędzie równoważne zawierająca wykaz urządzeń medycznych nadających się do sterylizacji w zaoferowanym sterylizatorze ze wskazaniem wyboru cyklu. Narzędzie umożliwiające wybór producenta oraz modelu urządzenia medycznego. Baza musi zawierać m.in: dane dotyczące takich producentów jak: Olympus, Aesculap, Karl Storz, Richard Wolf, Stryker, Intuitive. | TAK |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci urządzenia (minimum 200 procesów), na nośnikach zewnętrznych | TAK |  |  |
|  | Nabój z czynnikiem sterylizującym może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Nie dopuszcza się sterylizatorów, w których czynnik sterylizujący musi być chłodzony (zarówno po umieszczeniu w sterylizatorze, jak i podczas jego przechowywania). | TAK |  |  |
|  | Menu urządzenia, wydruk cyklu w j. polskim; wydruk musi zawierać pełne dane cyklu z numerem oraz minimalnie.: czas trwania i wartość ciśnienia każdej fazy, temperaturę, datę i godzinę, numer seryjny urządzenia. | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 12 cykli powierzchniowych z jednego zasobnika bez konieczności ponownego wprowadzania pojemnika z czynnikiem sterylizującym | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana drukarka zarówno po stronie wyładowczej jak i załadowczej | Podać |  | Drukarka atramentowa (trwały wydruk)– 10 pkt. Drukarka termiczna – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie kolejnych faz cyklu na ekranie | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny skaner do sczytywania kodów sterylizowanych pakietów | TAK |  |  |
|  | Filtr węglowy do dodatkowego oczyszczania powietrza wylotowego z pomy próżniowej – w celu redukcji zanieczyszczeń i zapachów wydostających się z urządzenia | TAK, opisać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pakiet startowy: - Kasety z czynnikiem sterylizującym umożliwiającym przeprowadzenie 50 cykli sterylizacyjnych - Testy chemiczne umożliwiające przeprowadzenie 50 cykli sterylizacyjnych - Testy Biologiczne umożliwiające przeprowadzenie 50 cykli sterylizacyjnych | TAK |  |  |
|  | Sterylizator posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE. Producent posiada wdrożony i utrzymany system jakości ISO 9001 lub równoważny | TAK, opisać |  |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań, testów chemicznych i biologicznych dedykowanych do sterylizacji plazmowej różnych producentów (podać przynajmniej trzech producentów) | TAK, opisać |  |  |
|  | Sterylizator certyfikowany do sterylizacji endoskopów chirurgii robotycznej DaVinci Wymagany certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą i oświadczenie producenta. | TAK |  |  |
|  | Podłączenie urządzenia do posiadanego przez zamawiającego systemu monitorowania i rejestracji procesów, oraz dokumentacji obiegu narzędzi w miejsce istniejącego urządzenia poprzez rejestrację zawartości wsadów sterylizatora dla każdego procesu sterylizacji, dopuszcza się rejestracje parametrów procesu sterylizacji w systemie dostarczonym wraz z urządzeniem przy zachowaniu rejestracji wsadów w systemie zamawiającego. Zamawiający posiada system T-DOC firmy Getinge. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie oraz wyposażenie liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego wynosi 24 miesiące. W okresie trwania gwarancji wszelkie wymagane przez producenta urządzenia czynności techniczne jak: przeglądy okresowe, naprawy, uaktualnienia oprogramowania oraz akcje serwisowe będą wykonywane nieodpłatnie na koszt dostawcy. | TAK |  |  |