|  | GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań | F16-ZP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 3 | Strona 1 z 6 |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Załącznik nr 1

Oznaczenie sprawy: TP-112/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego przedmiot obejmuje

dostawę aparatury medycznej w ramach projektu POIŚ (2 części)

Część nr 1 - Nawilżacz do respiratorów (26 szt.)

cena (netto): …………………………... złotych

cena (brutto): …………….……………. złotych

| Zakres | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto |  | Stawka VAT [%]1 |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wraz z dostawą |  | 26 (szt.) |  |  | 8% |  |  |  |
| Montaż/instalacja |  | 1 |  |  | 8% |  |  |  |
| Szkolenie |  | 1 |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Producent, typ (model) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022) nowy, nieużywany |  |  |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy do 30.11.2023 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość deklarowana |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w trybie UE | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 150 x 180 x 140 [mm] | Tak |  |
|  | Waga maksymalna urządzenia 3 kg | Tak |  |
|  | Wydajność wilgotności minimum - tryb inwazyjny 30 mg/L - tryb nieinwazyjny 10 mg/L | Tak |  |
|  | Zakres przepływu minimum - tryb inwazyjny 60 l/min - tryb nieinwazyjny 120 l/min | Tak (+/- 5%) |  |
|  | Zakres temperatury przy wyjściu z komory (dokładność wskazań min. 0,3°C) - tryb inwazyjny 36°C - 40°C - tryb nieinwazyjny 28°C - 34°C | Tak (+/- 5%) |  |
|  | Gotowy do użycia maksymalnie 30 minut po włączeniu | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LED | Tak |  |
|  | Poziom głośności maksymalnie 50 dB | Tak |  |
|  | System alarmów akustycznych przekroczenia wartości progowych dolnych oraz górnych | Tak |  |
| Akcesoria dodatkowe |  |  |  |
|  | Adapter do układów podgrzewanych na wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury i przepływu. Długość 200-210 cm. | Tak |  |
|  | Układ oddechowy dla pacjentów neonatologicznych podgrzewany na wdechu i wydechu przepływ min. 4 l/min | Tak, 10 szt. |  |
|  | Układ oddechowy dla pacjentów neonatologicznych podgrzewany na wdechu i wydechu przepływ 0,3 - 4 l/min | Tak, 10 szt. |  |

Część zamówienia nr 2 – Nawilżacz do respiratorów (10 szt.)

cena (netto): …………………………... złotych

cena (brutto): …………….……………. złotych

| Zakres | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto |  | Stawka VAT [%]1 |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wraz z dostawą |  | 10 (szt.) |  |  | 8% |  |  |  |
| Montaż/instalacja |  | 1 |  |  | 8% |  |  |  |
| Szkolenie |  | 1 |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Producent, typ (model) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022) nowy, nieużywany |  |  |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy do 30.11.2023 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość deklarowana |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w trybie UE | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 250 x 160 x 260 [mm] | Tak |  |
|  | Masa maksymalna 4 kg | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy z menu dla noworodków | Tak |  |
|  | Prędkość przepływu - tryb inwazyjny 0,5 - 40 l/min - tryb nieinwazyjny 0,5 -15 l/min - HighFlow 0,5 - 40 l/min | Tak (+/- 5%) |  |
|  | Inteligentny system alarmów przekroczenia progów bezpieczeństwa, który naprowadza użytkownika na usunięcie problemu poprzez działania korygujące w sposób wizualny lub opisowy | Tak |  |
|  | Gotowy do użycia maksymalnie 30 minut po włączeniu | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Adapter przewodu grzałki oddechowej | Tak |  |
|  | Układy oddechowe dla pacjenta neonatologicznego zintegrowane z czujnikami przepływu i temperatury. | Tak, 10 szt. |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty