## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, model,wlk opk handlowego ,REF
1. | Paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy. Każdy pasek pakowany pojedyńczo . Paski kompatybilne z zaoferowanym glukometrem szt pasków | 85000
RAZEM:
2. | 1.Glukometr z dużym i czytelnym wyświetlaczem 2.Glukometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żylnej(tzw. kalibracja do osocza ) 3.zakres pomiarowy wyrażany liczbowo w jednostkach mmol/l nie mniejszy niz 0,6 - 33,3 mmol/l (dopuszczamy szerszy zakres) lub mg/dl zakres 10-600 mg/dl 4.objętość próbki krwi krwi niezbędna do wykonania badania - nie większa niż 0,6µl 5.Glukometr wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie minimalnym 10 - 65 % ( dopuszczalny szerszy zakres) 6.System pomiarowy ( glukometr i paski) umożliwia dokonanie pomiaru stężenia glukozy w każdym rodzaju krwi tj włośniczkowa, żylna , tętnicza i noworodkowa 7. oferowane paski posiadają certyfikat CE i spełniają normę EN ISO 15 197 8.pole pomiarowe znajduje sę w przedniej części paska ( metoda elektrochemiczna pomiaru) 9.paski testowe zawierają enzym: GDH -FAD lub GDH-NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzyżowe z maltozą i galaktozą 10. termin przydatności pasków minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego 11. termin trwałości pasków min 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania 12.tlenoterapia nie może wpływać na oznaczenie glukozy 13 prawidłowa praca glukometru w szerokim zakresie temperatury otoczenia uwzględniając szczegolnie niskie temperatury ( pogotowie ratunkowe) 14. dostawa płynów kontrolnych ( norma i pataologia - hipoglikemia) każdorazowo zapotrzebowanie zostanie określone przez zamawiajacego .Ilość płynów kontrolnych 60 szt 15.możliwość wykonania kontroli zewnętrznej celem określenia jakości wykonywanych pomiarów glukozy 1 szt 16 system na który składa się glukometr, testy paskowe i kontrole muszą być przetestowane i ich prawidłowe działanie potwierdzone dokumentacją ( włącznie z ograniczeniami systemu) 17 glukometry w ilości 10 szt skalibrowane ( mg/dl)
Na czas trwania umowy - umowa użyczenia 75 sztuk glukometrów