## warunki ogólne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ALIZATORA GŁÓWNEGO I ZASTĘPCZEGO
A Dzierżawa analizatora głównego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
B Dzierżawa analizatora zastępczego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
C Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych niezbędnych do wykonania badań

## Warunki graniczne aparat główny
Załącznik A
Dzierżawa analizatora głównego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego
Analizator hematologiczny
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje)…......................................................................................
Producent/Firma ….........................................................................................................................................
Urządzenie typ …..............................................................................................................................................
Rok produkcji ….............................................................................................................................................
Lp. | Parametry graniczne - analizator główny | TAK/NIE
1 | Analizator wyprodukowany nie później niż w 2018 roku
2 | 70% badań wykonywanych na analizatorze głównym
3 | Możliwość oznaczeń retikulocytów wraz z dodatkowymi parametrami RET-He, IRF,PLT-O. Podział retikulocytów na 3 populacje w zależności od stopnia dojrzałości.
4 | Oznaczenie NRBC w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jaki i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC.
5 | Analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów.
6 | Wydajność analizatora 100ozn./godz. W trybie CBC+DIFF
7 | Analizator hematologiczny 5 DIFF oznaczający 30 parametrów morfologii krwi obwodowej.
8 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjną cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego.
9 | Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF.
10 | Analizator pobierający maksymalnie 90ul krwi do wykonania morfologii krwi.
11 | Minimalne zakresy liniowości dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania:WBC do min. 400 000/ul,RBC do min. 8 mln/ul,PTL do min.5mln/ul.
12 | Analizator wyposażony w podajnik na 50 próbek oczekujących na oznaczenie z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek.
13 | Możliwość wykonywania próbek typu "mikro".
14 | Pamięć na minimum 10 000 wyników.
15 | Oprogramowanie posiadające system kontroli jakości.
16 | Flagowanie wyników patologicznych.
17 | Możliwość oznaczenia retikulocytów wraz z podziałem wg stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg:możliwość oznaczania płytek optycznych.
18 | Ocena frakcji niedojrzałych granulocytów(promielocyty,mielocyty,metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach(IG%,IG#)-jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku.
19 | Analizator posiada dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczenia PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik płytek mierzonych metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego.
20 | Jeden materiał kontrolny wspólny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej w tym RET dla aparatu głównego i zastępczego.
21 | Krew kontrolna w ilości uwzględniającej datę ważności na fiolce.
22 | Sprzedaż odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań
23 | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
24 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu.
25 | Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany analizator do systemu LSI posiadanego w laboratorium Zamawiającego
26 | Firma zapewni szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze analizatora i interpretacji wyników.
27 | Oferent zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy.
28 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku
29 | Czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 h w dni robocze.
30 | Szczegółową instrukcję obsługi aparatu oraz metodyki oznaczeń w języku polskim -dostarczyć wraz z aparatem.
31 | Serwis techniczny i aplikacyjny bezpłatny w trakcie trwania okresu dzierżawy.
32 | Zdalny dostęp serwisanta do analizatora
33 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z między laboratoryjną bezpłatną oceną jakości (dostarczenie cyklicznych raportów oceny jakości).
34 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach(dopuszczalny nośnik elektroniczny)dostarczyć z pierwszą dostawą.
35 | Deklaracje CE dla aparatu i odczynników.
36 | Wirówka stołowa laboratoryjna do rozdziału mieszanin, zawiesin, płynów ustrojowych na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej z odpowiednimi parametrami o wymiarach 300x367x455.Rotor horyzontalny minimum 4 gniazda po 8 probówek Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje wirówkę dzierżawcy. Wartość czynszu dzierżawy winna obejmować przekazanie wirówki po zakończeniu okresu dzierżawy.
37 | Klimatyzator ścienny dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy analizatorów. Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje klimatyzator dzierżawcy.Wartość czynszu dzierżawy winna obejnować przekazanie klimatyzatora po zakończeniu okresu dzierżawy
38 | Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

## Warunki graniczne aparat zastęp
Załącznik B
Dzierżawa analizatora zastępczego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego
Analizator hematologiczny
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje)…......................................................................................
Producent/Firma ….........................................................................................................................................
Urządzenie typ …..............................................................................................................................................
Rok produkcji ….............................................................................................................................................
Lp. | Parametry graniczne - analizator zastępczy | TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2020
2 | Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń /godz. w trybie CBC+5DIFF.
3 | 30% badań wykonywanych na analizatorze zastępczym
4 | Oznaczenie NRBC w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC
5 | Analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów.
6 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 90ul
7 | Osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała.
8 | Parametry obecne na wyniku: WBC,5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w %(neutrofile,eozynofile,bazofile,monocyty, limfocyty)oraz RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV.
9 | Analizator oznacza płyny z jam ciała: płyn surowiczy, maziowy i mózgowo-rdzeniowy, bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych poza tą jaka jest stosowana w rutynowych oznaczeniach hematologicznych. Minimalne parametry raportowe na wyniku WBC-BF,RBC-BF,MN(%#),PMN(%#).
10 | Analizator flaguje wyniki patologiczne oraz podaje komunikaty, które opisują typowe patologie.
11 | Ocena frakcji niedojrzałych granulocytów(promielocyty,mielocyty,metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach(IG%,IG#)-jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku.
12 | Analizator posiada dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczenia PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik płytek mierzonych metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego.
13 | Krew kontrolna w ilości uwzględniającej datę ważności na fiolce.
14 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzna informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania zaopatrzone w kody RF do automatycznego wczytywania na pokładzie.
15 | Archiwizowanie danych minimum 100 000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku).Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta.
16 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
17 | Monitor LCD min19" z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS.
18 | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co analizator główny.
19 | Sprzedaż odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań
20 | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
21 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu.
22 | Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany analizator do systemu LSI posiadanego w laboratorium Zamawiającego
23 | Firma zapewni szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze analizatora i interpretacji wyników.
24 | Oferent zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy.
25 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku
26 | Czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 h w dni robocze.
27 | Szczegółową instrukcję obsługi aparatu oraz metodyki oznaczeń w języku polskim -dostarczyć wraz z aparatem.
28 | Serwis techniczny i aplikacyjny bezpłatny w trakcie trwania okresu dzierżawy.
29 | Zdalny dostęp serwisanta do analizatora
30 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z między laboratoryjną bezpłatną oceną jakości (dostarczenie cyklicznych raportów oceny jakości).
31 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach(dopuszczalny nośnik elektroniczny)dostarczyć z pierwszą dostawą.
32 | Deklaracje CE dla aparatu i odczynników.
33 | Dzierżawęa analizatora
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

## Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Punkt C - Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych niezbędnych do wykonania badań
KOD CPV 33696500-0 , 38434500-1
Tab.1 Odczynniki i kontrole potrzebne do wykonania 260 531 morfologii-3 lata, w tym 70% aparat główny 5-Diff i 30% aparat zastępczy 5-Diff
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1
2
3
4
5
Suma 3-lata odczynniki
36
Tab. 2. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 260 531 morfologii - 3 lata, w tym 70% aparat główny 5-Diff i 30%aparat zastępczy 5-Diff
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1
2
3
Suma3-lata materiały zużywalne
Tab. 3. Czynsz dzierżawny
L.p. | Dzierżawa | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto / 1 m-c |  | Stawka VAT | Czysz dzierżawny brutto / 1 miesiąc |  | Wartość netto |  | Wartość brutto
1 | Opłata dzierżawna analizator główny | 36
2 | Opłata dzierżawna analizator zastępczy | 36
3 | Opłata dzierżawna wirówka stołowa laboratoryjna | 36
4 | Opłata dzierżawna klimatyzator ścienny | 36
SUMA
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:
( suma wartości odczynników – Tab. 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3) ................................................... PLN brutto
Słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .