DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ

- Tomografu Komputerowego do planowania radioterapii

- Mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy

Opis przedmiotu zamówienia – TECHNICZNY

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń TK (tomografu komputerowego) i MMG (mammografu cyfrowego) wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń terapeutycznych TK i MMG pod instalację nowych urządzeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (parter budynku szpitala „A”), w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole.

Zakres prac obejmuje:

- dostawę urządzeń TK i MMG wraz z ich montażem w siedzibie Zamawiającego;

- wykonanie adaptacji istniejących pomieszczeń terapeutycznych Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby nowych urządzeń TK i MMG w zakresie niezbędnych robót budowlanych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zabezpieczeń ppoż. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

- wykonanie nowego układu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń MMG, TK i RTG,

- uruchomienie urządzeń TK i MMG;

- przeszkolenie personelu w obsłudze urządzeń TK i MMG

Część projektowa powinna obejmować:

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej instalacji aparatów rentgenowskich TK i MMG oraz urządzeń towarzyszących. Dokumentacja powinna zawierać:

- technologię,

- część architektoniczno-konstrukcyjną,

- część instalacyjną obejmującą branże: elektryczną i  teletechniczną, instalacje ppoż., instalacje wentylacji i klimatyzacji;

- Wykonanie nowej lub też aktualizację istniejącej dokumentacji ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem TK i MMG) wraz z jej zatwierdzeniem przez SANEPID. Nowa dokumentacja ochrony radiologicznej będzie wymagana w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących osłonach.

Pozostałe informacje:

- Zamawiający umożliwi dostawcy urządzeń TK i MMG przeprowadzenie wizji lokalnej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w celu zapoznania z istniejącym stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do instalacji nowych urządzenia TK i MMG.

- Zamawiający w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia dołącza rzuty kondygnacji przyziemia (częściowo podpiwniczonego) i parteru z oznaczeniem  pomieszczeń przeznaczonych do instalacji urządzeń oraz przekrój poprzeczny budynku. Rzuty obejmują układ pomieszczeń oraz istniejące instalacje wentylacji i klimatyzacji dla MMG, TK i RTG.

- Zamawiający wymaga od Dostawcy wykonania adaptacji pomieszczeń dla Pracowni TK wraz z uruchomieniem urządzeń TK i MMG w następujących terminach od zawarcia umowy:

- do 14 dni wykonanie demontażu istniejących urządzeń TK i MMG;

- do 30 dni wykonanie projektu nowego układu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń MMG, TK i RTG zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. sanitarnych wraz z dokumentacją wykonawczą ogólnobudowlaną;

- do 60 dni wykonanie i zainstalowanie nowych urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z uruchomieniem;

- do 60 dni dostarczenie aparatów MMG i TK do siedziby Zamawiającego;

- do 80 dni wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i adaptacyjnych dla dostarczonych urządzeń wraz z robotami ogólnobudowlanymi (malowanie, położenie nowej wylewki, ułożenie nowej wykładziny antystatycznej);

- do 114 dni uzyskanie pozwoleń na użytkowanie zainstalowanych aparatów wraz z zatwierdzeniem projektu ochrony radiologicznej przez SANEPID.

WAŻNE

- Z uwagi na fakt, że pomieszczenia TK i MMG przylegają do siebie Zamawiający wymaga wykonania jednego układu wentylacji i klimatyzacji obsługującego niezależnie pomieszczenia z dostarczonymi urządzeniami. Obecny system wentylacji obsługuje pomieszczenie TK i przyległe RTG, i nie jest w stanie obsłużyć dodatkowego pomieszczenia MMG w związku z czym, dostawca urządzeń zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania nowego układu dla TK i MMG oraz modyfikacji istniejącego systemu wentylacji dla pomieszczeń RTG lub też,  Zamawiający dopuszcza wykonanie układu jednej centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia MMG, TK i RTG.

- Nowy układ wentylacji i klimatyzacji powinien być wpięty do istniejącego systemu nadrzędnego BMS.

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, na czas realizowanej inwestycji.

- Zamawiający zapewnia dostęp do punktów zasilania elektrycznego dla dostarczonych urządzeń z tablic usytuowanych w budynku szpitala oraz do punktów przyłączy ciepła i wody.

- Istniejące pomieszczenia, do których będą dostarczone urządzenia są pomieszczeniami terapeutycznymi MMG i TK i obecnie spełniają wymagania w zakresie celu, któremu służą.

- RTG jest pracownią obecnie wykonującą świadczenia medyczne, w związku z czym przebudowa istniejącego układu wentylacji lub jego wymiana na nowy wymaga koordynacji i ustaleń z Zamawiającym w zakresie harmonogramu pracy pracowni.

Załącznik:

- Rzuty kondygnacji przyziemia i parteru z układem pomieszczeń oraz przekrój poprzeczny budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Rzuty instalacji wentylacji i klimatyzacji.