Przedmiot zamówienia: **MORCELATOR DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH– 1 ZESTAW**

Producent……………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ……………………………………………………………...

Rok produkcji (fabrycznie nowy z 2023/2024r.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| **1.** | Morcelator do zabiegów ginekologicznych.  Jednostka sterująca morcelatora:  -z kablem sieciowym o długości 5 m  -na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego -ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę -wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę)  -zmiana kierunku obrotów  -wymiary jednostki sterującej 120/180/107 mm ( szerokość/ głębokość/ wysokość), -waga 1,8 kg -obudowa w kolorze białym -wyświetlacz cyfrowy   Jednostka sterująca morcelatora: z kablem sieciowym Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji  - 1 szt. | **TAK** |  |
| **2.** | Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:  - maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny, - maksymalny moment obrotowy 80 Ncm - przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji  - uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna - 1 szt. | **TAK** |  |
| **3.** | Zestaw do morcelacji Ø15 mm zawierający: - rurka (tuba) tnąca do morcelatora, Ø15 mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacyjnych – 2 szt.  - Obturator do morcelatora, Ø15 mm, przeznaczony do sterylizacji – 1 szt.  - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, Ø 15 mm, przeznaczona do sterylizacji. – 1 szt. | **TAK** |  |
| **4.** | Włącznik nożny z kablem 3m, funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznik  W zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej  -stopień ochrony IPX8  – 1 szt. | **TAK** |  |
| **5.** | Uszczelki zapasowe: - uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm, - 1 kpl.  - płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm – 1 kpl. | **TAK** |  |
| **6.** | Środki do czyszczenia i konserwacji: - olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. 500 ml x 1 szt. - środek do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. 500 ml x 1 szt. - adapter do oleju x 1 szt. | **TAK** |  |
| **7.** | Pojemnik na zestaw, wykonany z siatki nierdzewnej, zamykany, z matą silikonową typu jeżyk. | **TAK** |  |
| **8.** | Instrukcja obsługi w języku polskim. | **TAK** |  |
| **9.** | Gwarancja – 24 miesiące | **TAK** |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data:

Podpis……………………..