Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Zadanie nr 3

Aparat elektrochirurgiczny z możliwością wykonania histeroskopii bipolarnej z dodatkowym wyposażeniem – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| A | Aparat elektrochirurgiczny. |
| 1. | Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia monopolarnego i bipolarnego oraz koagulację mono- i bipolarną. |  |  |
| 2. | Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń - do min. 7 mm. |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii oraz ewakuatora dymów z pola operacyjnego. |  |  |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8” przedstawiający parametry urządzenia. |  |  |
| 5. | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm. |  |  |
| 6. | Funkcja tworzenia min. 8 grup programów, oraz min. 170 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora w języku polskim. |  | 170 programów = 0 pkt. >170 programów = 10 pkt. |
| 7. | Funkcja utworzenia min. 2 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono- oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego. |  | 2 podprogramy = 0 pkt. >2 podprogramów = 10 pkt. |
| 8. | Liczba gniazd przyłączeniowych: - monopolarne uniwersalne – min. 1 szt. - bipolarne uniwersalne – min. 1 szt. - uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – min. 1 szt. - bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń (do min. 7 mm) – min. 1szt. neutralne uniwersalne – min. 1 szt. |  |  |
| 9. | Min. 1 uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm +/- 1 mm oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm. |  |  |
| 10. | Min. 1 uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników lub adapterów. |  |  |
| 11. | Min. 1 uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono- oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm +/- 1 mm. |  |  |
| 12. | Min. 1 uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki o śr. 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami. |  |  |
| 13. | Diatermia z min. 1 gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5-kołowym do zamykania dużych naczyń. |  |  |
| 14. | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie min. 2 instrumentów bipolarnych. |  |  |
| 15. | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu. |  |  |
| 16. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej oparte o stałonapięciowy sposób regulacji. Moc wyjściowa dopasowywana nieustannie do zmieniających się parametrów tkankowych. |  |  |
| 17. | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 350 W. |  |  |
| 18. | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 350 W. |  |  |
| 19. | Wybór trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje w tym: delikatny, osuszający-hemostatyczny i intensywny–waporyzujący. |  |  |
| 20. | Wybór trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje w tym: delikatny i intensywny. |  |  |
| 21. | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej, parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu. |  |  |
| 22. | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 180 W. |  |  |
| 23. | Wybór trybu koagulacji monopolarnej co najmniej między: delikatną -niekarbonizującą, intensywną - iskrową, preparującą i natryskową. |  |  |
| 24. | Wybór koagulacji bipolarnej co najmniej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną. |  |  |
| 25. | Jednoczasowa praca przy użyciu co najmniej dwóch instrumentów monopolarnych. |  |  |
| 26. | Praca z funkcją automatycznej aktywacji po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką dla koagulacji bipolarnej. |  |  |
| 27. | Praca z funkcją automatycznej dezaktywacji po skutecznym skoagulowaniu tkanki dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej. |  |  |
| 28. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją automatycznej dezaktywacji. |  |  |
| 29. | Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej oporności lub niewłaściwym zaciśnięciu instrumentu na strukturze na wyświetlaczu aparatu powinien pojawić się stosowny komunikat. |  |  |
| 30. | Wybór sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję automatycznej aktywacji. |  |  |
| 31. | Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 350 W. |  | <350 W = 0 pkt. >=350 W = 10 pkt. |
| 32. | Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 200 W. |  | <200 W = 0 pkt. >=200 W = 10 pkt. |
| 33. | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem. |  |  |
| 34. | Regulacja: - jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie - natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. - maksymalnego czasu aktywacji. |  |  |
| 35. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o awarii w formie komunikatu z wyświetlanym opisem na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. |  |  |
| 36. | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej kontakt ze skórą pacjenta, ukierunkowanie elektrody. |  |  |
| B | Dodatkowe wyposażenie. |
| 1. | Włącznik nożny podwójny z możliwością zamiany programu – 1 szt. |  |  |
| 2. | Włącznik nożny pojedynczy z możliwością zamiany programu – 1 szt. |  |  |
| 3. | Kompatybilny wózek transportowy wraz z systemem mocowania diatermii, z blokowanymi min. 2 kołami, wyposażony w min. 1 gniazdo elektryczne i min. 3 przyłącza elektryczne – 1 szt. |  |  |
| 4. | Elektroda neutralna jednorazowa, uniwersalna, z równymi polówkami z dodatkowym oddzielonym pierścieniem nie połączonym z połówkami elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń – 100 szt. |  |  |
| 5. | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. min. 4 m wejście od strony diatermii z 2 dziurkami i jednym cienkim pinem – 2 szt. |  |  |
| 6. | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. min. 4 m wejście od strony diatermii 1 gruby pin – 1 szt. |  |  |
| 7. | Wielorazowy uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, średnica trzpienia 4mm – 3 szt. |  |  |
| 8. | Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 40-45 mm – 1 szt. |  |  |
| 9. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 40-45 mm – 5 szt. |  |  |
| 10. | Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40-45 mm – 1 szt. |  |  |
| 11. | Kleszczyki laparoskopowe bipolarne, średnica 5 mm, długość 340-350 mm. Zakrzywiony kształt szczęk Możliwość dostosowania techniki operacji do operowanej tkanki – 1 szt. Zapasowa końcówka do kleszczyków – 1 szt. |  |  |
| 12. | Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 310-330 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą – 1 szt. |  |  |
| 13. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18±1 stopni, okładki gładkie, długość 200 – 210 mm wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4 m – 1 szt. |  |  |
| 14. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 25 stopni, okładki ze żłobieniem, długość 200 – 210 mm wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4 m – 1 szt. |  |  |
| 15. | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18±1 stopni, okładki gładkie, długość 260 – 270 mm wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4 m – 1 szt. |  |  |
| 16. | Wielorazowe kleszczyki do zamykania dużych naczyń, do zabiegów laparoskopowych, średnica trzpienia 5 mm, końcówka typu Maryland, z kablem przyłączeniowym – 2 kpl. |  |  |
| 17. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 190-210 mm, końcówki robocze proste wykonane ze stopów nieprzywieralnych szerokość 1 mm – 1 szt. |  |  |
| 18. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 190-210 mm, końcówki robocze zagięte w dół wykonane ze stopów nieprzywieralnych szerokość 1 mm – 1 szt. |  |  |
| 19. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 220-230 mm, końcówki robocze proste wykonane ze stopów nieprzywieralnych szerokość 2 mm – 1 szt. |  |  |
| 20. | Pinceta bipolarna, jednorazowa, prosta, końcówki 1 mm, długość 180-190 mm wraz z kablem przyłączeniowym – 50 szt. |  |  |
| 21. | Bipolarny kabel do pincet dł. min. 4m – 4 szt. |  |  |
| 22. | Jednorazowy, sterylny bipolarny instrument do koagulacji z funkcją przecinania za pomocą bipolarnego prądu, zakrzywiony dł. 340-350 mm wraz z kablem przyłączeniowym o dł.min.4m. Instrument w całości obsługiwany z ręki – 4 szt. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 6 miesięcy na wyposażenie zużywalne w zakresie wad ukrytych liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 8. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.